Załącznik nr 9.1 – Opis przedmiotu zamówienia

Część 1 – Aparatura i sprzęt medyczny

Holter EKG z oprogramowaniem – 5 sztuk

| Lp. | Parametr | Parametr graniczny | Parametry oferowane /podać zakres lub opisać/ * |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Uniwersalny rejestrator 12 i 3 kanałowy | TAK, podać oferowany model / producent / kraj pochodzenia |  |
|  | Sprzęt medyczny fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, nie powystawowy | Rok produkcji: 2025 |  |
|  | Rejestrator do zapisów: 12 kanałowych oraz 3 kanałowych, 2 kable EKG na wyposażeniu. | TAK, podać |  |
|  | Automatyczne wykrywanie podłączanego kabla i trybu pracy 3 lub 12 kanałowego. Współpraca z kablem 10 odprowadzeniowym dla zapisów 12 kanałowych oraz z kablem 5 odprowadzeniowym dla zapisów 3 kanałowych. | TAK, podać |  |
|  | Zapis na karcie pamięci typu SD, możliwość wymiany kart pamięci. | TAK, podać |  |
|  | Czas rejestracji minimum 14 dni w trybie 3 i 12kanałowym | TAK, podać |  |
|  | Wysoka jakość sygnału EKG: | TAK, podać |  |
|  | - przetwornik A/C: 24 bit, | TAK |  |
|  | - archiwizacja sygnału EKG z wybraną częstotliwością minimum 250 próbek/kanał z możliwością ustawienia w rejestratorze do 1000 próbek/kanał. | TAK |  |
|  | - kable pacjenta ekranowane | TAK, podać |  |
|  | Wykrywanie pozycji i aktywności dobowej pacjenta: rejestrator wyposażony w akcelerometr 3D. | TAK |  |
|  | Dokładna detekcja stymulatorów serca, częstotliwość próbkowania minimum 30000Hz/kanał. | TAK, podać |  |
|  | Zasilanie z jednej baterii lub akumulatora, możliwość wymiany w czasie badania z kontynuacją rozpoczętego zapisu. | TAK |  |
|  | Odporność rejestratora na zniszczenie pod wpływem zalania cieczą – klasa wodoszczelności IPX6. | TAK |  |
|  | Rejestrator wyposażony w wyświetlacz graficzny, nawigacja przy pomocy klawiszy nawigacyjnych. | TAK |  |
|  | Podgląd zapisu EKG przed rozpoczęciem i w czasie badania na wyświetlaczu rejestratora 3 kanałów EKG jednocześnie, sygnalizacja złego kontaktu elektrod. | TAK |  |
|  | Możliwość bezprzewodowej komunikacji Bluetooth rejestratora z komputerem - podgląd zapisu EKG, uruchamianie badania. | TAK |  |
|  | Programowanie parametrów rejestratora przed rozpoczęciem zapisu przy pomocy klawiszy funkcyjnych i wyświetlacza. | TAK |  |
|  | Klawisz markera zdarzeń pacjenta. | TAK |  |
|  | Kompaktowe wymiary rejestratora: maksymalnie 80 x 60 x 20 mm. | TAK, podać |  |
|  | Niewielka waga rejestratora: bez kabla z baterią poniżej 95g. | TAK |  |
|  | Szybki transfer danych do komputera z karty pamięci: przez kabel USB lub czytnik kart pamięci. | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkowym skasowaniem nie odczytanego zapisu. | TAK |  |
|  | Identyfikacja badań przed rozpoczęciem zapisu: możliwość wprowadzenia numeru identyfikacyjnego za pomocą klawiatury funkcyjnej i wyświetlacza lub za pomocą oprogramowania PC. | TAK |  |
|  | Pokrowiec na rejestrator w pełni ochraniający urządzenie przed uszkodzeniem z możliwością mocowania na pasie biodrowym lub naramiennym. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie sieciowe | TAK |  |
|  | Oprogramowanie zapewniające możliwość zdalnej pracy z oprogramowaniem do analizy badań EKG oraz ciśnieniowych metodą holtera, w sieci lokalnej oraz przez Internet w strukturze Klient-Serwer. | TAK |  |
|  | Automatyczna synchronizacja danych. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające niezależną pracę 5 użytkownikom jednocześnie z możliwością rozszerzenia o kolejnych. | TAK |  |
|  | System zarządzany przez administratora dodającego użytkowników (login, hasło) i nadającego im określone uprawnienia: podgląd/drukowanie raportów, zakładanie karty nowego pacjenta, analiza zapisów holterowskich, edycja raportów, modyfikowanie danych w karcie pacjenta, kasowanie kart pacjentów, weryfikacja wyników, archiwizacja danych. | TAK |  |
|  | Możliwość tworzenia własnej struktury organizacyjnej: siedziba główna, oddziały, pododdziały, poradnie oraz nadawanie uprawnień użytkownikom do pracy w określonej strukturze. | TAK |  |
|  | System zapewniający pełną identyfikację rejestratorów pracujących w strukturze oraz zapisów. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do analizy zapisów holterowskich EKG 3 oraz 12 kanałowych – funkcje systemu. | TAK |  |
|  | Wielokanałowa automatyczna detekcja i klasyfikacja zaburzeń rytmu serca. | TAK |  |
|  | Możliwość pełnej edycji i weryfikacji wykrytych arytmii. | TAK |  |
|  | Automatyczne wykrywanie artefaktów. | TAK |  |
|  | Analiza zapisów wielodniowych do 30 dni, 3 kanałowe – pliki do 7 dni lub wielokrotność, 12 kanałowe – pliki do 3dni lub wielokrotność | TAK |  |
|  | Analiza zapisu w oparciu o tworzenie klas wzorców pobudzeń. | TAK |  |
|  | Analiza prospektywna i retrospektywna. | TAK |  |
|  | Możliwość wyborów kanałów do analizy arytmii i ST. | TAK |  |
|  | Możliwość pominięcia wykrywania pobudzeń na początku i końcu zapisu poprzez ręczne zaznaczenie . | TAK |  |
|  | Możliwość przeklasyfikowania grupy i wybranego pobudzenia, ręczne usuwanie i dodawanie pobudzeni. | TAK |  |
|  | Możliwość automatycznego wyszukania pobudzeń podobnych do wskazanego przez lekarza w obrębie danej klasy. | TAK |  |
|  | Oznaczenie na zapisie EKG aktywności pacjenta (przy zastosowaniu rejestratorów z akcelerometrem 3D). | TAK |  |
|  | Wykrywanie i analiza migotania przedsionków. | TAK |  |
|  | Analiza dobowa częstości rytmu serca HR. | TAK |  |
|  | Analiza ST, obniżenie/uniesienie dla wszystkich rejestrowanych kanałów EKG. | TAK |  |
|  | Detekcja i analiza skuteczności pracy rozruszników serca. | TAK |  |
|  | Możliwość konfiguracji raportu końcowego. | TAK |  |
|  | Edycja fragmentów zapisu EKG, które mają znaleźć się w raporcie. | TAK |  |
|  | Możliwość przeglądania i wydruku markerów pacjenta. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie i raporty w języku polskim. | TAK |  |
|  | Baza danych pacjentów wraz z ich badaniami. | TAK |  |
|  | Identyfikacja poprzez programowanie rejestratorów przed badaniem – nazwisko i ID pacjenta. | TAK |  |
|  | Możliwość edycji i tworzenia własnego panelu zakładek z kolejnymi krokami analizy zapisu. | TAK |  |
|  | Możliwość przygotowania szablonu opisu badania, edytor zdań diagnostycznych, zapisywanie wielu szablonów opisów badań. | TAK |  |
|  | Analiza odcinka QT. | TAK |  |
|  | Analiza HRV w dziedzinie czasu i częstotliwości. | TAK |  |
|  | Analiza HRT (Heart Rate Turbulence). | TAK |  |
|  | Przesiewowa analiza bezdechu nocnego. | TAK |  |
|  | Obsługa rejestratorów: | TAK |  |
|  | 12 kanałowego z 10 elektrod | TAK |  |
|  | 12 kanałowego z 5 elektrod – 3 kanały EKG | TAK |  |
|  | 3 kanałowego z 7 elektrod | TAK |  |
|  | 3 kanałowego z 5 elektrod | TAK |  |
|  | Możliwość rozszerzenia funkcjonalności systemu analizującego o analizy: SAECG, VCG, TWA. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | Tak, podać adres |  |

Wideokolposkop – 1 sztuka

| Lp. | Parametr | Parametr graniczny | Parametry oferowane /podać zakres lub opisać/ * |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Wideokolposkop | TAK, podać oferowany model / producent / kraj pochodzenia |  |
|  | Sprzęt medyczny fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, nie powystawowy | Rok produkcji: 2025 |  |
|  | Kolposkop z możliwością 5 stopniowych powiększeń optycznych (3,2 x 5,1 x 8,2 x 13,1 x 20,7 x) z kamerą HD i programem do archiwizacji w języku polskim | TAK, podać |  |
|  | Odległość robocza 250 mm +/- 12mm | TAK, podać |  |
|  | Rozdzielczość l/mm: 32, 50, 70, 85, 90 | TAK, podać |  |
|  | Pole widzenia mm: 63,4; 40,2; 25,1; 15,7; 9,9; | TAK, podać |  |
|  | Dopasowanie dioptryjne okularów nie mniej niż ±5 | TAK, podać |  |
|  | Manualne pokrętło zmiany powiększenia optycznego | TAK |  |
|  | Zakres regulacji odległości źrenic: 56 –74 mm regulowany osobnym pokrętłem. | TAK |  |
|  | Filtr zielony wbudowany w optyczną ,,głowę’’ kolposkopu | TAK |  |
|  | Źródło światła LED | TAK |  |
|  | Maksymalne natężenie źródła światła LED 60 000 lx | TAK, podać |  |
|  | Płynna regulacja natężenia światła LED | TAK |  |
|  | Regulowana ostrość pola widzenia | TAK |  |
|  | Oddzielny włącznik/wyłącznik źródła światła | TAK |  |
|  | Podzielnik obrazu z kamerą do kolposkopu | TAK |  |
|  | Kolorowa kamera Full HD wbudowana w „głowę” kolposkopu, zabudowana szczelną obudową | TAK |  |
|  | Ręczny przycisk do robienia zdjęć zlokalizowany poniżej lunetek okularu | TAK |  |
|  | Połączenie kolposkopu z komputerem za pomocą przewodu USB | TAK |  |
|  | Przedłużacz aktywny (wzmacniacz sygnału USB ) łączący kolposkop z dowolną stacją roboczą o długości nie mniej niż 5m | TAK |  |
|  | Program do archiwizacji danych w języku polskim | TAK |  |
|  | Możliwość archiwizacji zdjęć i nagrywania sekwencji video w załączonym programie w formacie JPG i poza programem w PDF | TAK |  |
|  | Możliwość edycji zdjęć na potrzeby raportów | TAK |  |
|  | Możliwość tworzenia raportów | TAK |  |
|  | Możliwość instalacji programu na dodatkowych stacjach roboczych | TAK |  |
|  | Brak ograniczeń licencji stanowiskowych | TAK |  |
|  | Kolposkop wyposażony w półkę pod dostarczony komputer przenośny typu laptop ( półka z możliwością szybkiego demontażu, obrotowa 360° | TAK |  |
|  | Oddzielne pokrętło dla regulacji blokowania kolposkopu w jego osi oraz oddzielne pokrętło dla regulacji blokowania ustawienia - uchylnego ramienia kolposkopu | TAK |  |
|  | Przejezdna podstawa pięcioramienna podłogowa, przejezdny statyw o średnicy 530 mm ±35 mm średnica kół 55mm ±10 mm z hamulcami na 3 kołach | TAK |  |
|  | Regulowana wysokość ramienia we wszystkich kierunkach | TAK |  |
|  | Minimalna regulacja wysokości ,, do okulara’’ 935 mm ±30mm | TAK |  |
|  | Maksymalna regulacja wysokości ,, do okulara’’ 1250 mm ±30mm | TAK |  |
|  | Minimalna regulacja wysokości ,,do środka’’ obiektywu 825mm ±30mm | TAK |  |
|  | Maksymalna regulacja wysokości ,,do środka’’ obiektywu 1140mm ±30mm | TAK |  |
|  | Waga urządzenia max. 49 kg | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe 90-250V / 50 Hz | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | Tak, podać adres |  |

Aparat do kriochururgii – 1 sztuka

| Lp. | Parametr | Parametr graniczny | Parametry oferowane /podać zakres lub opisać/* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Aparat do kriochururgii | TAK, podać oferowany model / producent / kraj pochodzenia |  |
|  | Sprzęt medyczny fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, nie powystawowy | Rok produkcji: 2025 |  |
|  | Zasilanie: Aparat nieelektryczny | TAK, podać |  |
|  | Czynnik roboczy - Podtlenek azotu (N2O) i dwutlenek węgla (CO2) | TAK, podać |  |
|  | Ciśnienie pracy w zakresie minimum - 3,5 ÷ 5 MPa | TAK, podać |  |
|  | Ciśnienie maksymalne – minimum 5,5 MPa | TAK, podać |  |
|  | Wymiary aparatu /sterownika/ - 135 x 120 x 125 mm +/- 10 mm | TAK, podać |  |
|  | Ciężar aparatu - do 1,5 kg | TAK |  |
|  | Ciężar wózka butli – do 5,5 kg | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony w wózek, umożliwiający stabilne zainstalowanie na nim aparatu (mocowanie przy pomocy dwóch śrub), przystosowany do butli o pojemności 10 litrów | TAK, podać |  |
|  | Miernik ciśnienia gazu w sondzie | TAK |  |
|  | Pokrętło regulacji ciśnienia gazu zasilającego sondę | TAK, podać |  |
|  | Pedał sterujący jednoprzyciskowy | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | Tak, podać adres |  |

Pokrowiec holtera na rejestrator i mankiet – 60 sztuk

| Lp. | Parametr | Parametr graniczny | Parametry oferowane /podać zakres lub opisać/* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Pokrowiec holtera na rejestrator i mankiet | TAK, podać oferowany model / producent / kraj pochodzenia |  |
|  | Sprzęt medyczny fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, nie powystawowy | Rok produkcji: 2025 |  |
|  | Jednorazowe etui na holtera, które zapewnia higienę i komfort podczas badania Holtera EKG lub RR. | TAK |  |
|  | Etui wykonane z fizeliny medycznej, która jest antyalergiczna i oddychająca. | TAK |  |
|  | Etui ma kieszonkę na rejestrator Holtera, który można łatwo umieścić i wyjąć. | TAK |  |
|  | Etui jest zawieszane na szyi pacjenta na pasku | TAK |  |
|  | Etui jednorazowe do mankietu ciśnieniowego. Rękawki wykonane są z oddychającej fizeliny, która pozwala pacjentowi nosić mankiet w komfortowy sposób przez długi okres czasu. Dzięki temu rozwiązaniu mankiet pozostaje czysty po użyciu przez pacjenta a jego żywotność znacznie się wydłuża | TAK |  |
|  | Wymiar etui kompatybilny z oferowanymi holterami – wymiar od 11x20 cm do 14x20 cm | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | Tak, podać adres |  |

Dysza specjalistyczna – 2 sztuki

| Lp. | Parametr | Parametr graniczny | Parametry oferowane /podać zakres lub opisać/* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
|  | Dysza specjalistyczna | TAK, podać oferowany model / producent / kraj pochodzenia |  |
|  | Sprzęt medyczny fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, nie powystawowy | Rok produkcji: 2025 |  |
|  | Dysza /Sonda/ współpracująca z aparatem poniższych parametrach Zasilanie: Aparat nieelektryczny Czynnik roboczy - Podtlenek azotu (N2O). Ciśnienie pracy w zakresie - 3,5 ÷ 5 MPa Ciśnienie maksymalne – 5,5 MPa Wymiary aparatu /sterownika/ - 135 x 120 x 125 mm +/- 10 mm Miernik ciśnienia gazu w sondzie Pokrętło regulacji ciśnienia gazu zasilającego sondę Pedał sterujący jednoprzyciskowy | TAK |  |
|  | Sonda I Wielorazowa sonda kontaktowa. Precyzyjne mrożenie kontaktowe małych i średnich zmian Wymiary sondy - Ø16mm, L=230mm Ciężar sondy około 100g | TAK, podać |  |
|  | Sonda II Wielorazowa sonda natryskowa Spray. Zamrażanie natryskowe z regulowaną mocą mrożenia. W zestawie z jednorazowymi nakładkami i ogranicznikami pola mrożenia. Wymiary sondy - Ø16mm, L=132mm Ciężar sondy około 90g | TAK, podać |  |
|  | Medium robocze podtlenek azotu | TAK |  |
|  | Minimalne ciśnienie pracy 40 bar | TAK |  |
|  | Maksymalne ciśnienie pracy 60 bar | TAK |  |
|  | Minimalna temperatura wewnątrz sondy około -89 stopni C | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | Tak, podać adres |  |

Skaner z podajnikiem do EKG – 1 sztuka

| Lp. | Parametr | Parametr graniczny | Parametry oferowane /podać zakres lub opisać/* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
|  | Skaner z podajnikiem do EKG | TAK, podać oferowany model / producent / kraj pochodzenia |  |
|  | Sprzęt medyczny fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, nie powystawowy | Rok produkcji: 2025 |  |
|  | skanowanie różnych formatów papieru w jednym przebiegu | TAK |  |
|  | bardzo szybki skaner 40 str. / min | TAK, podać |  |
|  | dzienny cykl roboczy 4000 stron | TAK, podać |  |
|  | skanowanie obu stron w jednym przelocie | TAK |  |
|  | skanowanie dowodów osobistych, paszportów | TAK |  |
|  | skanowanie niestandardowych formatów (np.: EKG) do 5 metrów dł. (300DPI) | TAK, podać |  |
|  | możliwość usuwania pustych stron (dla 2-str.) | TAK |  |
|  | ekran dotykowy min. 8 cala | TAK |  |
|  | możliwość podpięcia zewnętrznego czytnika kart (autoryzacja za pomocą karty) | TAK |  |
|  | możliwość podpięcia systemu OCR (pdf przeszukiwalny) – opcja dodatkowo płatna | TAK |  |
|  | przyjazny panel administracyjny | TAK |  |
|  | Podajnik ADF 50 stron | TAK |  |
|  | Technologia skanowania: Contact Image Sensor (CIS) | TAK |  |
|  | Źródło światła: LED | TAK |  |
|  | Grubość kart ID Tłoczona karta (grubość 1,25 mm) | TAK |  |
|  | Tryb długiego dokumentu Do 200 dpi Kolorowy dupleks 6000mm Do 300 dpi Kolorowy dupleks 5540mm Do 600 dpi Kolorowy dupleks 1500mm | TAK |  |
|  | Rozmiar skanowania: Max. 216 x 356 mm Min. 52x74mm (A8) | TAK |  |
|  | Prędkość skanowania: 40 PPM/ 80 IPM (czarno-biały, A4, 200 dpi) 35 PPM/ 70 IPM (czarno-biały, A4, 300 dpi) 40 PPM/ 80 IPM (kolor, A4, 200 dpi) 35 PPM/ 70 IPM (kolor, A4, 300 dpi) | TAK |  |
|  | Grubość papieru: 27g/m2 – 413 g/m2 | TAK |  |
|  | Rozdzielczość: 600 dpi | TAK |  |
|  | Rozdzielczość wyjściowa: 1200 dpi | TAK |  |
|  | Formaty wyjściowe czarno-biały, skala szarości, 24-bit kolor | TAK |  |
|  | Formaty plików BMP, PNG, GIF, JPEG, Single-Page PDF, Multi-Page PDF, Multi-TIFF, TIFF, RTF, TXT, OCR ( for iScan only ), XPS, DOC, XLS, PPT, DOCS, XLSX, PPTX, HTML | TAK |  |
|  | Pamięć: 2GB SDRAM | TAK |  |
|  | Interfejs / sterowniki: USB3.2 Gen1x1 / Sterownik ISIS, TWAIN RJ-45 Ethernet 10/100/1000 Mb Wi-Fi IEEE 802.1b/g/n | TAK |  |
|  | Power Supply: Input: 100-240V , 50/60 Hz Output: 24V, 2A | TAK |  |
|  | Hałas akustyczny: Spoczynek: <25 dB Praca: <55 dB | TAK |  |
|  | Wymiary maksymalne: 282 x 457 x 334 mm | TAK, podać |  |
|  | Zalecany dzienny cykl pracy: do 4000 arkuszy | TAK |  |
|  | Wykrywanie podawania wielu arkuszy: Czujnik ultradźwiękowy | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | Tak, podać adres |  |

Holter ciśnieniowy z oprogramowaniem – 6 sztuk

| Lp. | Parametr | Parametr graniczny | Parametry oferowane /podać zakres lub opisać/* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
|  | Rejestrator ciśnieniowy | TAK, podać oferowany model / producent / kraj pochodzenia |  |
|  | Sprzęt medyczny fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, nie powystawowy | Rok produkcji: 2025 |  |
|  | Obsługa za pomocą jednego przycisku. | TAK, podać |  |
|  | Pomiar metodą oscylometryczną z postępującą deflacją. | TAK, podać |  |
|  | Zakres ciśnienia.: | TAK, podać |  |
|  | skurczowego min.: 60÷255 mmHg | TAK, podać |  |
|  | rozkurczowego min.: 20÷195 mmHg | TAK |  |
|  | pulsu min.: 40-200 bpm | TAK |  |
|  | Zakres ciśnienia w mankiecie ~ 0-290mmHg | TAK, podać |  |
|  | Wyświetlacz LCD umożliwiający wyświetlanie wyników pomiaru | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru ciśnienia min.: ± 3 mmHg, dokładność pulsu: ± 3 bpm | TAK, podać |  |
|  | Mankiet pomiarowy dla dorosłych o rozmiarze: 25 ÷ 35 cm (±1 cm). | TAK |  |
|  | 2 okresy pomiarowe i jeden okres specjalny | TAK |  |
|  | Interwały pomiarowe min.: 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120 minut. | TAK, podać |  |
|  | Czujnik ruchów pacjenta pozwalający na rejestrację jego aktywności | TAK |  |
|  | Klawisz zdarzeń przez pacjenta. | TAK |  |
|  | Pamięć flash do min. 300 badań. | TAK |  |
|  | Ustawianie parametrów i transfer danych poprzez kabel USB. | TAK |  |
|  | Waga urządzenia nie większa niż 220 g (wraz z bateriami). | TAK, podać |  |
|  | Zasilanie: baterie typu AA | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do analizy holtera ciśnieniowego | TAK |  |
|  | Funkcja konfiguracji rejestratora przed startem badania | TAK |  |
|  | Możliwość zablokowania przycisku pacjenta na rejestratorze | TAK |  |
|  | Możliwość określenia maksymalnego ciśnienia w mankiecie | TAK |  |
|  | Prezentacja danych w formie trendów, histogramów, wykresów kołowych | TAK |  |
|  | Możliwość określenia granic alarmowych niezależnie dla okresu snu i aktywności dziennej | TAK |  |
|  | Tabelaryczna prezentacja wyników pomiarów i oznaczenia aktywności ruchowej pacjenta dla każdego pomiaru | TAK |  |
|  | Interpretacja podsumowująca, analiza DIP, histogramy, wykresy kołowe, średnie godzinowe, korelacje, indeks gładkości | TAK |  |
|  | Możliwość edycji raportu oraz możliwość wyboru sekcji raportu do wydruku | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | Tak, podać adres |  |

Wideodermatoskop – 1 sztuka

| Lp. | Parametr | Parametr graniczny | Parametry oferowane /podać zakres lub opisać/* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
|  | Wideodermatoskop | TAK, podać oferowany model / producent / kraj pochodzenia |  |
|  | Sprzęt medyczny fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, nie powystawowy | Rok produkcji: 2025 |  |
|  | Rozdzielczość kamery wideodermoskopowej: min. 1920x1080 pikseli (Full HD) | TAK, podać |  |
|  | Wyświetlanie obrazu: min. 60 klatek na sekundę | TAK, podać |  |
|  | Rozdzielczość podglądu na żywo: min. 1920x1080 pikseli (Full HD) | TAK, podać |  |
|  | Predefiniowane, skokowe powiększenie optyczne minimum: x20, x30, x40, x50, x60, x70, x90, pozwalające na powtarzalność wykonywania dokumentacji podczas wizyty kontrolnej | TAK, podać |  |
|  | Predefiniowane, skokowe powiększenie cyfrowe x120, x140 | TAK, podać |  |
|  | Informacja o powiększeniu przypisana do wykonanego zdjęcia dermoskopowego | TAK |  |
|  | Kamera wyposażona w obiektyw zapewniający rzeczywiste powiększenie optyczne | TAK |  |
|  | Autofokus w trybie zdjęć lokalizacyjnych - automatyczne wyostrzenie obrazu | TAK, podać |  |
|  | Szybki autofokus w trybie zdjęć dermoskopowych, bez konieczności manualnego ustawienia ostrości na powierzchnię kontaktu kamery ze skórą, pozwalający na powtarzalność ustawień kamery podczas badania | TAK |  |
|  | Automatyczne ustawienie parametrów kamery (powiększenie, tryb) podczas wizyty kontrolnej na takie same, jak na poprzedniej wizycie, pozwalające na powtarzalność wykonywanej dokumentacji | TAK, podać |  |
|  | Oświetlenie kamery LED | TAK |  |
|  | Kamera połączona z komputerem poprzez stację dokującą – dodatkowy procesor graficzny | TAK |  |
|  | Zestaw wymienialnych końcówek: otwarta do badania bezkontaktowego, dwie zamknięte do badania kontaktowego (najczęściej używane) oraz stożkowy do trudnodostępnych miejsc | TAK, podać |  |
|  | Wbudowany w kamerę tryb światła spolaryzowanego i niespolaryzowanego, przełączane pomocą przycisku na kamerze, bez konieczności wymiany adapterów | TAK, podać |  |
|  | Regulacja powiększenia na kamerze, bez konieczności podchodzenia do komputera | TAK, podać |  |
|  | Możliwość przypisania numeru do obrazowanej zmiany skórnej w celu tworzenia uporządkowanej fotodokumentacji | TAK |  |
|  | Przechodzenie pomiędzy numerami znamion z poziomu przycisku na głowicy kamery oraz w oprogramowaniu | TAK, podać |  |
|  | Wykonywanie zdjęć za pomocą przycisku na ekranie monitora lub przycisku na rękojeści kamery | TAK |  |
|  | Procesor minimum 6-rdzeniowy osiągający minimum 19 000 pkt w teście Average CPU Mark | TAK |  |
|  | Dysk twardy: 2 x 4TB (1 dysk na bazę danych, 1 dysk na kopię zapasową) | TAK |  |
|  | Dedykowany program do tworzenia kopii zapasowej na dysk zewnętrzny | TAK |  |
|  | Dysk SSD minimum 250 GB | TAK, podać |  |
|  | Pamięć RAM: min. 16GB | TAK, podać |  |
|  | Monitor LCD minimum 27”, rozdzielczość minimum 1920x1080 pikseli | TAK, podać |  |
|  | Min. 8 wolnych portów USB (min. 4 x USB 2.0,min. 4x USB 3.0) | TAK, podać |  |
|  | Mobilny wózek na 4 kołach, wyposażony w: szufladę na akcesoria dodatkowe, uchwyt na kamerę wideodermoskopową z blokadą zabezpieczającą przed upadkiem kamery, uchwyt na monitor umożliwiający obrót o 90 stopni | TAK, podać |  |
|  | Pogram wyposażony w bazę danych umożliwiającą tworzenie kart pacjentów, przechowujących podstawowe dane personalne oraz zdjęcia | TAK |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
|  | Możliwość zestawienia dwóch zdjęć w celu ich porównania | TAK |  |
|  | Możliwość przypisania kryterium oceny do znamienia (łagodne, podejrzane, bardzo podejrzane, do wycięcia, wycięte) oraz filtrowanie bazy zdjęć według kryterium | TAK |  |
|  | Moduł porównywania obrazów dermoskopowych z wcześniejszych wizyt | TAK |  |
|  | Możliwość przypisania dowolnej ilości zdjęć dermoskopowych do każdej zmiany oznaczonej numerem | TAK |  |
|  | Funkcja zaawansowanego wyszukiwania znamion/przypadków/chorób skórnych według wybranego kryterium np. lokalizacja, diagnoza, data wykonania badania. | TAK |  |
|  | Funkcja screening - możliwość wykonania szybkiego badania dermoskopowego skóry pacjenta, bez konieczności zakładania karty pacjenta. | TAK |  |
|  | Funkcja zdjęć kontrolnych - nałożenie cienia zdjęcia z pierwszej wizyty na podgląd „na żywo" pacjenta podczas wizyty kontrolnej, w celu uzyskania powtarzalnych zdjęć. | TAK |  |
|  | Funkcja szablonów w oprogramowaniu, pozwalających na tworzenie powtarzalnych zdjęć klinicznych (mapy ciała) całego ciała. | TAK |  |
|  | Funkcja importu zdjęć do programu z zewnętrznych nośników | TAK |  |
|  | Funkcja eksportu zdjęć w różnych formatach: JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF. | TAK |  |
|  | Funkcja kreatora raportów z komentarzami tekstowymi oraz raportów z wizyt z danymi kontaktowymi szpitala | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru warunków oświetlenia przy zdjęciach lokalizujących zmiany skórne: światło sztuczne, dzienne, neon, LED, stałe. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające tworzenie powtarzalnych, standaryzowanych zdjęć. | TAK |  |
|  | Certyfikowany program ekspercki do analizy znamion, posiadający klasę min. 2a, umożliwiający automatyczną analizę znamion melanocytowych, obliczający powierzchnię zmiany, obwód, przekątne oraz obliczanie wskaźnika asymetrii, wskaźnika wpisania w koło/elipsę, wskaźnika regularności granic oraz symetrii koloru, umożliwiający analizę znamienia w ocenie zgodnie z 3-punktową, 7-punktową listą kontrolną oraz zasadą ABCD; zawierający bazę/katalog zdjęć zdiagnozowanych przypadków do porównywania. Licencja bezterminowa. | TAK, podać |  |
|  | Moduł analizy znamion przez sztuczną inteligencję – moduł musi być sklasyfikowany zgodnie z certyfikacją w Unii Europejskiej MDR (Medical Device Regulations) / MDD (Medical Device Directive) minimum klasy 1 oraz być dopuszczony do badania pacjentów. | TAK, podać |  |
|  | Fabrycznie zainstalowany system operacyjny - System w polskiej wersji językowej w najnowszej dostępnej wersji. - Wbudowany system pomocy w języku polskim. - Obsługujący aplikacje 32 i 64 bitowe. - Wykorzystujący całą dostępną pamięć RAM w urządzeniu. - Musi pozwalać na pełną integrację i korzystanie z zasobów sieciowych (w tym autoryzacji i autentykacji) domeny Active Directory MS Windows server 2008, 2012, 2016, 2019, 2022 (wykorzystywaną przez Zamawiającego). - Zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO) Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego), WMI. - Możliwość zdalnego aktualizowania systemu, zgodnie z określonymi uprawnieniami poprzez polityki grupowe. - Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profilów użytkowników. - Dostępne sterowniki dla powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, Plug&Play , USB). - Możliwość obsługi urządzeń do uwierzytelniania jako podpis elektroniczny lub jako klucze uwierzytelniające do zalogowania się do systemu. - Graficzny interfejs użytkownika, posiadający interaktywną część pulpitu umożliwiającą umieszczanie i uruchamianie z niej dowolnych aplikacji. - System operacyjny musi mieć publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta i dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego - w szczególności w zakresie bezpieczeństwa. - Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji. - Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). - Pobiera aktualizacje i poprawki automatycznie przez Internet; aktualizacje oraz poprawki są darmowe, możliwość wstrzymania pobierania aktualizacji i odinstalowania wybranych. - Zawiera narzędzie tworzenia kopii zapasowych danych użytkownika na nośniki zewnętrzne. - Możliwość świadczenia pomocy zdalnej i łączenia się z pulpitami zdalnymi komputerów. - Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. - Możliwość instalowania dodatkowych języków interfejsu systemu operacyjnego oraz możliwość zmiany języka bez konieczności reinstalacji systemu. - System umożliwiający obsługę graficznego interfejsu użytkownika przy pomocy klawiatury i myszy oraz umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach z ekranami dotykowymi. - Dostarczony system operacyjny musi być zainstalowany na dysku twardym komputera - Musi być również aktywowany jeżeli tego wymaga. Utworzone konto użytkownika z prawami administratora systemu. - Wszystkie w/w funkcjonalności nie mogą być realizowane z zastosowaniem wszelkiego rodzaju emulacji i wirtualizacji | Tak. podać |  |
|  | Klawiatura, mysz | TAK |  |
|  | Zasilanie 230V AC 50Hz | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | Tak, podać adres |  |

*wypełnia Wykonawca

Oferta niespełniająca parametrów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta).

Oświadczenie Wykonawcy:

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania niniejszego postępowania przetargowego do dostarczenia przedmiotu zamówienia spełniającego wyspecyfikowane parametry.

2. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po jego przekazaniu protokołem odbioru będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi).

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny