Załącznik nr 9.3 – Opis przedmiotu zamówienia

Część 3– Sprzęt rehabilitacyjny

Aparat do terapii TECAR – 1 sztuka

| Lp. | Parametr | Parametr graniczny | Parametry oferowane /podać zakres lub opisać/ * |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat do terapii TECAR | TAK, podać oferowany model / producent / kraj pochodzenia |  |
|  | Sprzęt medyczny fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, nie powystawowy | Rok produkcji: 2025 |  |
|  | Technologia wykorzystująca działanie fal radiowych. | Tak |  |
|  | Energia generowana jest do wnętrza tkanki za pośrednictwem aplikatora rezystywnego lub pojemnościowego. | Tak |  |
|  | Możliwość pracy w dwóch trybach : pojemnościowym lub oporowym. | Tak |  |
|  | Możliwość pracy ciągłej i impulsowej o regulowanym czasie pracy i przerwy, gdy niepożądany jest efekt termiczny. | Tak |  |
|  | Możliwość regulacji długości czasu pracy od 3 do 10 sekund i długości czasu przerwy 0 do 10 sekund. | Tak, podać |  |
|  | Biblioteka programów | Tak, podać |  |
|  | Własne programy na urządzeniu lub dostępne przez port USB. | Tak, podać |  |
|  | Możliwość kontroli parametrów w trakcie trwania terapii. | Tak, podać |  |
|  | Obsługa za pomocą kolorowego wyświetlacza dotykowego LCD 7” oraz opcjonalna za pomocą klawiatury i potencjometru. | Tak, Podać |  |
|  | Maksymalna moc 150W dla 300 Ohm/250VA dla 500 Ohm | Tak, podać |  |
|  | Możliwość ustawienia granicy maksymalnej mocy do wykorzystania podczas zapisanego zabiegu. | Tak, podać |  |
|  | Częstotliwość pracy generatora 550 kHz oraz 450 kHz | Tak, podać |  |
|  | Zasilanie 240 V AC, 50-60 Hz | Tak |  |
|  | Pobór prądu maksymalnie 300 VA | Tak, podać |  |
|  | Waga maksymalnie 5kg | Tak |  |
|  | Wymiary maksymalne 200x320x400 mm | Tak, podać |  |
|  | Aplikator z regulowanym kątem ustawienia w 0, 45 oraz 90 stopni w celu ergonomicznej pracy na każdej części ciała | Tak, podać |  |
|  | 3 elektrody oporowe Ø 24, 48, 62 mm | Tak, podać |  |
|  | 3 elektrody pojemnościowe Ø 24, 48, 62 mm | Tak, podać |  |
|  | Elektroda neutralna wielokrotnego użytku z przewodem | Tak |  |
|  | Dedykowany stolik jezdny producenta aparatu, 3-półkowy pod aparat, boczna półka z otworami na położenie elektrod. Wymiary (wys. x głęb. szer.) 80 x 50 x 45 cm +/-5% Aluminiowa rama Możliwość dowolnej regulacji wysokości półek bezstopniowo w aluminiowej ramie. 4 kółka jezdne, minimum 2 z hamulcem, śred. minimum 80mm Wyprofilowane wycięcia w podstawie wózka ułatwiające dostęp do urządzeń umieszczonych na wózku Obciążenie dynamiczne: do 70 kg. | Tak, podać |  |
|  | Każda elektroda posiadająca własną osłonkę izolującą w 100% przypadkowy kontakt elektrody z ciałem terapeuty w chwycie bezpośrednim podczas terapii np. z użyciem technik manualnych. | Tak, podać |  |
|  | Osłonki elektrod zdejmowane w czasie nie dłuższym niż 1s w celu dokładnego oczyszczenia elektrody po zabiegu. | Tak, podać |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | Tak, podać adres |  |

Parawan harmonijkowy jezdny – 10 sztuk

| Lp. | Parametr | Parametr graniczny | Parametry oferowane /podać zakres lub opisać/* |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Parawan składany 3 częściowy. | TAK, podać oferowany model / producent / kraj pochodzenia |  |
|  | Sprzęt medyczny fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, nie powystawowy | Rok produkcji: 2025 |  |
| - 2. | Cześć środkowa parawanu zamocowana na stałe na podstawie jezdnej na 4 kołach z hamulcami. | Tak |  |
| - 3. | Dwie boczne części parawanu w formie składanych skrzydeł na część stałą środkową. | Tak |  |
| - 4. | Wysokość od podłogi do szczytu parawanu 155 cm +/- 5 cm. | Tak, podać |  |
| - 5. | Parawan zamontowany na podstawie jezdnej | Tak |  |
| - 6. | Szerokość całkowita parawanu po jego rozłożeniu 150 cm +/- 5cm | Tak, podać |  |
| - 7. | Szerokość całkowita parawanu po jego złożeniu 55 cm +/- 5cm | Tak, podać |  |
| - 8. | Powierzchnia skrzydeł parawanu wykonana jest z płyt antystatycznych | Tak |  |
| - 9. | Możliwość czyszczenia parawanu w całości na mokro ogólnie dostępnymi środkami do dezynfekcji | Tak |  |
| - 10. | Podstawa jezdna wyposażona w cztery dwubieżniowe kółka jezdne z hamulcami | Tak |  |
| - 11. | Maksymalna powierzchnia zajmowana przez wózek 60 x 40 cm | Tak, podać |  |
| - 12. | Maksymalna wysokość podstawy jezdnej do 15 cm | Tak, podać |  |
| - 13. | Szerokość parawanu po złożeniu maksymalnie 60 cm | Tak, podać |  |
| - 14. | Ramy skrzydeł parawanu na całej długości połączone ze sobą jednym zawiasem z wyglądu przypominającym listwę | Tak |  |
| - 15. | Parawan w kolorze wypełnienia białym | Tak |  |
| - 16. | Stały aluminiowy uchwyt umieszczony w centralnym segmencie parawanu ułatwiający jego przemieszczanie | Tak |  |
| - 17. | Aluminiowe uchwyty w formie rączki na zewnętrznych segmentach parawanu służące do składania, rozkładania i przemieszczania parawanu. | Tak |  |
| - 18. | Waga parawanu 30 kg +/- 5 kg | Tak, podać |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | Tak, podać adres |  |

Aparat do drenażu limfatycznego – 2 sztuki

| Lp. | Parametr | Parametr graniczny | Parametry oferowane /podać zakres lub opisać/ * |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Aparat do drenażu limfatycznego | TAK, podać oferowany model / producent / kraj pochodzenia |  |
|  | Sprzęt medyczny fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, nie powystawowy | Rok produkcji: 2025 |  |
|  | Aparat do sekwencyjnego masażu uciskowego | Tak |  |
| - 2. | Wstępnie zaprogramowane algorytmy zabiegowe (minimum 20), dla których wystarczy podać jedynie wartość ciśnienia pracy. | Tak |  |
| - 3. | Zasilanie 230 V / 50Hz (+/- 10%) | Tak |  |
| - 4. | Maksymalny pobór mocy 110 W | Tak |  |
| - 5. | Ciśnienie minimalne minimum 20 mmHg | Tak, podać |  |
| - 6. | Ciśnienie maksymalne minimum 140 mmHg | Tak, podać |  |
| - 7. | Obsługiwana ilość komór 12 (mankiety uciskowe na kończyny górne i dolne) oraz 24 (spodnie lub kurtka uciskowa) | Tak, podać |  |
| - 8. | Wydajność pompy (przepływ) minimum 25 l/min. | Tak, podać |  |
| - 9. | Panel sterujący - podgląd parametrów zabiegowych w trakcie zabiegu na kolorowym wyświetlaczu LCD aparatu. | Tak, Podać |  |
| - 10. | Ekran LCD Kolorowy LCD minimum 5,5” | Tak, podać |  |
| - 11. | Wymiary aparatu maksymalne 450 x 450 x 200 mm | Tak, podać |  |
| - 12. | Szybki START z zaprogramowanymi algorytmami | Tak, podać |  |
| - 13. | Rodzaje menu medycyna estetyczna i fizjoterapia, | Tak |  |
| - 14. | Ilość algorytmów masażu minimum 20 | Tak, podać |  |
| - 15. | Przycisk pomocy dostępny na każdym etapie konfigurowania parametrów zabiegowych | Tak |  |
| - 16. | Minimum 6 zdefiniowanych programów: lipoliza Kawitacyjna, Masaż Sportowy, Masaż Relaksacyjny, Odchudzanie i Cellulit, Cellulit, Drenaż Limfatyczny wg. E. Voddera | Tak, podać |  |
| - 17. | Minimum 20 zaprogramowanych programów do sekwencyjnego masażu | Tak, podać |  |
| - 18. | Możliwość indywidualnej regulacji każdego parametru zabiegowego. Regulacja rodzaju masażu, kierunku działania, wartości ciśnienia w każdej komorze mankietu uciskowego, gradientu ciśnień, tempa masażu, czasu przerwy między cyklami oraz ilości cykli masażu. | Tak, podać |  |
| - 19. | Stały pomiar ciśnienia w każdej komorze mankietu uciskowego. | Tak, podać |  |
| - 20. | Pomiar czasu pozostałego do zakończenia zabiegu | Tak |  |
| - 21. | Wszystkie mankiety uciskowe z funkcją overlappingu. | Tak |  |
| - 22. | Ilość algorytmów zabiegowych dla mankietów typu kurtka – minimum 5 Możliwość ustawienia parametrów dla każdego algorytmu: ciśnienie, gradient ciśnienia w komorach, tempo masażu i pauza, ilość cykli . | Tak, podać |  |
| - 23. | Ilość algorytmów zabiegowych dla mankietów typu spodnie oraz mankietów na ręce i na nogi – minimum 10 Możliwość ustawienia parametrów dla każdego algorytmu: ciśnienie, gradient ciśnienia w komorach, tempo masażu i pauza, ilość cykli. | Tak, podać |  |
|  | Gotowe sekwencje algorytmów zabiegowych dla medycyny estetycznej z fabrycznie ustawionymi parametrami zabiegowymi – minimum 5 Możliwość ustawienia ciśnienia. | Tak, podać |  |
|  | Ilość algorytmów zabiegowych stosowanych w przypadku drenażu limfatycznego (zgodnego z techniką E. Voddera) – minimum 2 | Tak, podać |  |
| - 26. | Mankiet uciskowy 12-komorowy na prawą rękę - 1 sztuka. | Tak |  |
| - 27. | Mankiet uciskowy 12-komorowy na lewą rękę - 1 sztuka | Tak |  |
| - 28. | Mankiet uciskowy 12-komorowy na nogę - 2 sztuki | Tak |  |
| - 29. | Dedykowany stolik jezdny, 3-półkowy pod aparat, boczna półka z otworami na położenie elektrod. Wymiary (wys. x głęb. szer.) 80 x 50 x 45 cm +/-5% Aluminiowa rama Możliwość dowolnej regulacji wysokości półek bezstopniowo w aluminiowej ramie 4 kółka jezdne, minimum 2 z hamulcem, śred. minimum 80mm Wyprofilowane wycięcia w podstawie wózka ułatwiające dostęp do urządzeń umieszczonych na wózku Obciążenie dynamiczne: do 70 kg | Tak, podać |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | Tak, podać adres |  |

Aparat do ultradźwięków – 1 sztuka

| Lp. | Parametr | Parametr graniczny | Parametry oferowane /podać zakres lub opisać/ * |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat wielofunkcyjny do terapii ultradźwiękami | TAK, podać oferowany model / producent / kraj pochodzenia |  |
|  | Sprzęt medyczny fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, nie powystawowy | Rok produkcji: 2025 |  |
|  | Trzy całkowicie niezależne kanały zabiegowe | Tak |  |
|  | Minimum 5'' kolorowy wyświetlacz z rezystancyjnym panelem dotykowym | Tak |  |
|  | Na wyposażeniu głowica ultradźwiękowa bezobsługowa - praca na częstotliwościach 1/ 3 MHz 2 przetworniki ultradźwiękowe w jednej głowicy – możliwość pracy w trybie jednoprzetwornikowym i dwuprzetwornikowym Możliwość działania w trybie jednosekcyjnym lub dwusekcyjnym Całkowita powierzchnia czoła głowicy w trybie jednosekcyjnym – minimum 17 cm2, w trybie dwusekcyjnym minimum 34 cm2 Wbudowany czujnik temperatury | Tak, podać |  |
|  | Na wyposażeniu głowica ultradźwiękowa - praca na częstotliwościach 1/ 3 MHz całkowita powierzchnia czoła głowicy – min. 5 cm2 powierzchnia efektywnego promieniowania – min. 3,4 cm2 wbudowany czujnik temperatury | Tak, podać |  |
|  | Kontrola przylegania czoła głowicy (mierzony efektywny czas zabiegu) | Tak |  |
|  | Możliwość jednoczesnej pracy dwóch głowic UD | Tak |  |
|  | Sygnalizacja braku kontaktu głowic ultradźwiękowych | Tak |  |
|  | Emisja ciągła/ impulsowa | Tak |  |
|  | Kontrola temperatury głowic ultradźwiękowych | Tak |  |
|  | Kalibracja czułości głowicy według potrzeb | Tak |  |
|  | Regulowane wypełnienie w trybie impulsowym | Tak |  |
|  | Regulacja natężenia w obwodzie pacjenta jednocześnie dla dwóch kanałów lub jednego | Tak |  |
|  | Jednostki chorobowe wybierane po nazwie lub dziedzinie | Tak |  |
|  | Wbudowane programy – terapia ultradźwiękowa głowica 1 cm2: minimum 5 Wbudowane programy – terapia ultradźwiękowa głowica 5 cm2: minimum 50 Wbudowane programy – terapia ultradźwiękowa (głowica bezobsługowa, praca jednoprzetwornikowa): minimum 4 Wbudowane programy – terapia ultradźwiękowa (głowica bezobsługowa, praca dwuprzetwornikowa): minimum 60 Wbudowane programy – terapia ultradźwiękowa (głowica bezobsługowa, praca czteroprzetwornikowa): minimum 20 Wbudowane programy – terapia skojarzona: minimum 70 | Tak, podać |  |
|  | Programy do ustawienia dla użytkownika min 50 | Tak, podać |  |
|  | Możliwość edycji nazw programów i sekwencji użytkownika | Tak |  |
|  | Encyklopedia z opisem metodyki zabiegu | Tak |  |
|  | Wbudowany akumulator | Tak |  |
|  | Na wyposażeniu moduł do prowadzenia terapii prądami | Tak |  |
|  | Praca w trybach CC (stabilizacja prądu) lub CV (stabilizacja napięcia) | Tak |  |
|  | Pełna izolacja galwaniczna między kanałami w każdym trybie | Tak |  |
|  | Generowane prądy: - interferencyjne izoplanarne | Tak |  |
|  | – interferencyjne dynamiczne | Tak |  |
|  | – interferencyjne jednokanałowe AMF | Tak |  |
|  | – TENS symetryczny | Tak |  |
|  | – TENS asymetryczny | Tak |  |
|  | – TENS naprzemienny | Tak |  |
|  | – TENS burst | Tak |  |
|  | – TENS do terapii porażeń spastycznych | Tak |  |
|  | – Kotz’a (rosyjska stymulacja tonoliza) | Tak |  |
|  | – stymulacja Hufschmidta | Tak |  |
|  | – diadynamiczne (MF, DF, CP, CP-ISO, LP, RS, MM) | Tak |  |
|  | – impulsowe prostokątne | Tak |  |
|  | – impulsowe trójkątne | Tak |  |
|  | – impulsowe UR wg Traberta (2 - 5) | Tak |  |
|  | – impulsowe Leduca (1 - 9) | Tak |  |
|  | – impulsowe neofaradyczne (1 - 19) | Tak |  |
|  | – unipolarne falujące | Tak |  |
|  | – bipolarne falujące | Tak |  |
|  | – galwaniczne | Tak |  |
|  | – mikroprądy | Tak |  |
|  | – prądy średniej częstotliwości MF | Tak |  |
|  | – impulsy IG | Tak |  |
|  | – prądy EMS | Tak |  |
|  | – fale H | Tak |  |
|  | – impulsy eksponencjalne " | Tak |  |
|  | maks. natężenie prądu w obwodzie pacjenta (tryb CC) – unipolarny falujący 30 mA – galwaniczny, IG 80 mA – diadynamiczny 70 mA – bipolarny falujący, Hufschmidta 100 mA – interferencyjne, TENS, Kotz, impulsowe, MF, tonoliza, EMS, fale H, impulsy eksponencjalne 140 mA – mikroprądy 1000 µA | Tak, podać |  |
|  | maks. amplituda napięcia w obwodzie pacjenta (tryb CV) 140 V | Tak, podać |  |
|  | Stan elektrod sygnalizowany poprzez kolor wskaźnika elektroterapii na ekranie zabiegowym • biały – elektrody w dobrym stanie, • pulsujący żółty – elektrody zużyte. | Tak, podać |  |
|  | Regulacja natężenia w obwodzie pacjenta jednocześnie dla dwóch kanałów lub jednego | Tak |  |
|  | Baza programów zabiegowych elektro min. 70 Baza programów zabiegowych terapia skojarzona min. 70 | Tak, podać |  |
|  | Zegar zabiegowy 1 – 60 minut | Tak |  |
|  | Wymiary aparatu 25,0 x 25,0 x 15,0 cm +/- 3 cm | Tak |  |
|  | Masa aparatu max. 3 kg | Tak |  |
|  | Możliwość wpisania następnej daty przeglądu – urządzenie ma automatycznie przypominać o konieczności wykonania corocznego przeglądu technicznego | Tak |  |
|  | Wbudowany akumulator Li-lon | Tak |  |
|  | Pojemność akumulatora minimum 2100 mAh | Tak |  |
|  | Zasilanie, pobór mocy 100 – 240 VAC, 50/60 Hz, | Tak |  |
|  | Wyposażenie: elektrody do elektroterapii 6x6 cm 4 szt. • elektrody do elektroterapii 7,5x9 cm 2 szt. • pokrowce wiskozowe do elektroterapii 8x8 cm 8 szt. • pokrowce wiskozowe do elektroterapii 10x10 cm 4 szt. • pas rzepowy 40x9 cm 2 szt. • pas rzepowy 100x9 cm 2 szt. | Tak |  |
|  | Zasilanie 230V/40W | Tak |  |
|  | Dedykowany stolik jezdny, 3-półkowy pod aparat, boczna półka z otworami na położenie elektrod. Wymiary (wys. x głęb. szer.) 80 x 50 x 45 cm +/-5% Aluminiowa rama Możliwość dowolnej regulacji wysokości półek bezstopniowo w aluminiowej ramie 4 kółka jezdne, minimum 2 z hamulcem, śred. minimum 80mm Wyprofilowane wycięcia w podstawie wózka ułatwiające dostęp do urządzeń umieszczonych na wózku Obciążenie dynamiczne: do min. 70 kg | Tak, podać |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | Tak, podać adres |  |

Stolik do termalatora  – 1 sztuka

| Lp. | Parametr | Parametr graniczny | Parametry oferowane /podać zakres lub opisać/ * |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stolik do termalatora | TAK, podać oferowany model / producent / kraj pochodzenia |  |
|  | Sprzęt medyczny fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, nie powystawowy | Rok produkcji: 2025 |  |
|  | Stolik kompatybilny z posiadanym przez użytkownika podgrzewaczem okładów WB 6-50/4 | Tak |  |
|  | Stolik dedykowany przez producenta do podgrzewacza | Tak |  |
|  | Rama wózka ze stali węglowej malowanej proszkowo w kolorze czarnym | Tak, Podać |  |
|  | Wózek na 4 kołach antystatycznych o średnicy min. 80 mm | Tak |  |
|  | Minimum 2 koła z hamulcami | Tak |  |
|  | 4 gniazda mocujące umieszczone w rogach górnej ramy wózka do zamocowania stopek posiadanego podgrzewacza | Tak |  |
|  | Półka ze stali nierdzewnej umieszczona do dolnej ramie wózka | Tak |  |
|  | Szerokość całkowita 590 +/- 5 mm | Tak, podać |  |
|  | Głębokość całkowita 470 +/- 5 mm | Tak, Podać |  |
|  | Wysokość całkowita 550 +/- 5 mm | Tak, podać |  |
|  | Waga maksymalna 18 kg | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | Tak, podać adres |  |

Aparat do elektroterapii – 2 sztuki

| Lp. | Parametr | Parametr graniczny | Parametry oferowane /podać zakres lub opisać/ * |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat do elektroterapii | TAK, podać oferowany model / producent / kraj pochodzenia |  |
|  | Sprzęt medyczny fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, nie powystawowy | Rok produkcji: 2025 |  |
|  | Dwa całkowicie niezależne kanały zabiegowe | Tak |  |
|  | Min. 7' calowy wyświetlacz dotykowy | Tak |  |
|  | Generowane prądy: prąd interferencyjny (dynamiczny, statyczny, jednokanałowy AMF), prądy TENS (symetryczny, asymetryczny, naprzemienny, TENS burst, TENS do terapii porażeń spastycznych), prądy Kotza, rosyjska stymulacja, tonoliza, diadynamiczne (MF,DF,CP,CP-ISO,LP), prądy impulsowe (prostokątny, trójkątny, wg.Leduca, neofaradyczny, wg Traberta), prąd unipolarny falujący, prąd galwaniczny, mikroprądy | Tak |  |
|  | Natężenie maks. Pr.interferencyjne, Kotza – minimum 100mA | Tak, podać |  |
|  | Natężenie maks. Pr. TENS – min. 140mA | Tak, podać |  |
|  | Natężenie maks. Pr.diadynamiczne, impulsowe – min. 60mA | Tak, podać |  |
|  | Natężenie maks. Pr. Galwaniczny – min. 40mA | Tak, podać |  |
|  | Tryb przerywany dla prądów unipolarnych | Tak |  |
|  | Regulacja natężenia w obwodzie pacjenta jednocześnie dla obu kanałów lub osobno | Tak |  |
|  | Pola informacyjne w trybie CV – wartość napięcia na pacjencie oraz szacunkowe natężenie płynącego prądu wyrażone przez wykres słupkowy: • jeden słupek – prąd < 10 mA, • dwa słupki – prąd w zakresie 10÷20 mA, • trzy słupki – prąd w zakresie 20÷30 mA, • cztery słupki – prąd w zakresie 30÷40 mA, • pięć słupków – prąd > 40 mA. | Tak |  |
|  | Elektrodiagnostyka z graficzną prezentacją krzywej I/t | Tak |  |
|  | Automatyczne wyliczanie reobazy, chronaksji, współczynnika akomodacji | Tak |  |
|  | Tryb programowy i manualny | Tak |  |
|  | Programy zabiegowe wbudowane min. 60 | Tak, podać |  |
|  | Jednostki chorobowe wybierane po nazwie lub dziedzinie | Tak |  |
|  | Programy użytkownika min. 50 | Tak, podać |  |
|  | Sekwencje zabiegowe wbudowane min. 35 | Tak, podać |  |
|  | Baza sekwencji użytkownika min. 10 | Tak, podać |  |
|  | Możliwość edycji nazw programów i sekwencji użytkownika | Tak |  |
|  | Na wyposażeniu w akumulator | Tak |  |
|  | Encyklopedia z opisem metodyki zabiegu | Tak |  |
|  | Opcja definiowania programów ulubionych | Tak |  |
|  | Czytelny wyświetlacz ciekłokrystaliczny | Tak |  |
|  | Możliwość przeprowadzenie testu elektrod | Tak |  |
|  | Wyposażenie standardowe: elektrody do elektroterapii 6x6-4szt, elektrody do elektroterapii 7,5x9-2szt, pokrowce wiskozowe do elektrod 6x6-8szt, 7,5x9-4szt, pasy rzepowe 40x10-2szt, 100x10-2szt Dedykowany stolik jezdny, 3-półkowy pod aparat, boczna półka z otworami na położenie elektrod. Wymiary (wys. x głęb. szer.) 80 x 50 x 45 cm +/-5% Aluminiowa rama Możliwość dowolnej regulacji wysokości półek bezstopniowo w aluminiowej ramie 4 kółka jezdne, minimum 2 z hamulcem, śred. minimum 80mm Wyprofilowane wycięcia w podstawie wózka ułatwiające dostęp do urządzeń umieszczonych na wózku Obciążenie dynamiczne: do min. 70 kg | Tak, podać |  |
|  | Zasilanie 230V / 50Hz | Tak |  |
|  | Maks. pobór mocy 40W | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | Tak, podać adres |  |

Aquavibron – 1 sztuka

| Lp. | Parametr | Parametr graniczny | Parametry oferowane /podać zakres lub opisać/ * |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie do masażu wibracyjnego | TAK, podać oferowany model / producent / kraj pochodzenia |  |
|  | Sprzęt medyczny fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, nie powystawowy | Rok produkcji: 2025 |  |
|  | Możliwość wyboru masażu pomiędzy 10 różnymi membranami masującymi. | TAK |  |
|  | Długość węży przy aparacie: 1,5m. | TAK |  |
|  | Możliwość instalacji do zamkniętego obiegu wody lub kranów o różnych kształtach i wymiarach o średnicy od 12 do 45 mm | TAK |  |
|  | Częstotliwość drgań membrany, od bardzo delikatnych do bardzo silnych, regulowana ciśnieniem wody | TAK |  |
|  | Głowica wibracyjna | TAK |  |
|  | 10 membran gumowych w zestawie 1 – płaska z krążkiem, 2 – płaska z kolcami, 3 – jednokulkowa, 4 – w kształcie smoczka, 5 – grzebień dwurządowy, 6 – grzybek, 7 – z gąbką, 8 – grzebień trzyrzędowy, 9 – pięciokulkowa, 10 – stożkowa do akupresury | TAK, podać |  |
|  | Ciężar głowicy masującej ok. 0,4 kg | TAK |  |
|  | System zamkniętego obiegu wody |  |  |
|  | Przyłącze do aparatu AQUAVIBRON wraz z regulacją ciśnienia | TAK |  |
|  | Mobilna konstrukcja urządzenia | TAK |  |
|  | Blokada min. 2 kółek | TAK |  |
|  | Zbiornik na wodę 20 L +/- 2l | TAK, podać |  |
|  | Pompa zasilająca 230V, pobór mocy maks. 370 VA | TAK |  |
|  | Wbudowany wentylator chłodzący | TAK |  |
|  | Przewód zasilający min. 3 m | TAK, podać |  |
|  | Wyłącznik przeciwporażeniowy | TAK |  |
|  | Bezpieczny wyłącznik pneumatyczny | TAK |  |
|  | Wymiary maksymalne urządzenia do obiegu wody (dł. x szer. x wys.) 80x60x80 cm | TAK, podać |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | Tak, podać adres |  |

Tablica do ćwiczeń manualnych z oporem – 1 sztuka

| Lp. | Parametr | Parametr graniczny | Parametry oferowane /podać zakres lub opisać/ * |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tablica do ćwiczeń rąk/dłoni dedykowana jest dla pacjentów ze schorzeniami reumatoidalnymi lub po urazach | TAK, podać oferowany model / producent / kraj pochodzenia |  |
|  | Sprzęt medyczny fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, nie powystawowy | Rok produkcji: 2025 |  |
|  | Obrotowy statyw, | TAK |  |
|  | Stalowy statyw malowany proszkowo | TAK |  |
|  | 4 stopki gumowe | TAK |  |
|  | Blat ze sklejki | TAK |  |
|  | Regulowana wysokość | TAK |  |
|  | Obciążniki miękkie ze skóry 4 x 25 dkg | TAK, podać |  |
|  | Klapka dłoni | TAK |  |
|  | Spirala pionowa | TAK |  |
|  | Wałek drewniany | TAK |  |
|  | Kula drewniana | TAK |  |
|  | Uchwyt | TAK |  |
|  | Koło drewniane | TAK |  |
|  | Długość: 73 cm +/- 5 cm | TAK, podać |  |
|  | Szerokość: 53 cm +/- 5 cm | TAK, podać |  |
|  | Wysokość: 40 - 63 cm +/- 5 cm | TAK, podać |  |
|  | Waga max. 11 kg | TAK, podać |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | Tak, podać adres |  |

Aparat do masażu podciśnieniowego – vac – 1 sztuka

| Lp. | Parametr | Parametr graniczny | Parametry oferowane /podać zakres lub opisać/* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat do masażu podciśnieniowego | TAK, podać oferowany model / producent / kraj pochodzenia |  |
|  | Sprzęt medyczny fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, nie powystawowy | Rok produkcji: 2025 |  |
|  | Wytwarzanie podciśnienia o wartości z zakresu -100 mbar do -500 mbar za pomocą pompy próżniowej, zaworu i systemu szczelnych przewodów ciśnieniowych w jednym z dostępnych trybów: • stałego podciśnienia, • zmiennego podciśnienia z określoną stałą lub zmienną częstością w jednostce czasu. Podciśnienie dostarczane do pacjenta za pośrednictwem przyssawek i przewodów ciśnieniowych. | Tak |  |
|  | Generacja sygnałów prądu i napięcia o częstotliwościach, kształtach i amplitudach odpowiadających uznanym i stosowanym w tej terapii przebiegom. Dostępne prądy jednokierunkowe (unipolarne) i/lub dwukierunkowe (bipolarne) zgodnie z funkcjami aparatu posiadanym przez Zamawiającego. Energia dostarczana do pacjenta za pośrednictwem ssawek ze zintegrowanymi elektrodami. | Tak |  |
|  | Tryby pracy: • standardowy ze stałym podciśnieniem, impulsowej ze stałą pulsacją – częstość 6, 12, 20, 40 lub 60 cykli/minutę. • specjalnej: impulsowej ze zmienną pulsacją, pulsacja jest zmieniana od wartości minimalnej do ustawionej, synchronizowanej z prądem – tryb aktywowany jest prądem przepływającym w obwodzie A impulsowej z podwyższonym podciśnieniem dolnym | Tak, podać |  |
|  | Aparat posiadający zbiornik na ciecz zasysaną przewodami w trakcie pracy. Stan napełnienia sygnalizowany zapaleniem dedykowanego wskaźnika LED, urządzenie przestaje pracować po zapełnieniu zbiornika. | Tak |  |
|  | Dwa obwody wyjściowe | Tak |  |
|  | Dedykowany tryb do opróżniania cieczy ze zbiornika | Tak |  |
|  | Funkcje i wskaźniki na pulpicie urządzenia: Klawisz załączenia podciśnienia i toru prądowego w obwodzie A Klawisz załączenia podciśnienia i toru prądowego w obwodzie B Klawisze regulacji częstości impulsów Wskaźniki pulsacji Wskaźniki trybów specjalnych Klawisz trybu impulsowego z podwyższonym podciśnieniem dolnym Klawisz trybu impulsowego ze zmienną pulsacją Klawisz trybu pracy synchronizowanej z prądem Wskaźnik napełnienia zbiornika Klawisze regulacji podciśnienia służą do zwiększania – lub zmniejszania – wartości podciśnienia. | Tak |  |
|  | Częstość pulsacji fali podciśnieniowej minimum 6,12,20,40,60 imp/min | Tak, podać |  |
|  | Podciśnienie maksymalne minimum 500 mbar | Tak, podać |  |
|  | Zakres regulacji podciśnienia minimum 100-500 mbar, krok 40 mbar | Tak, podać |  |
|  | Wymiary maksymalne 30x30x15 cm | Tak, podać |  |
|  | Waga max 4kg | Tak, Podać |  |
|  | Zasilanie 230V/40W | Tak, podać |  |
|  | Wyposażenie: Ssawki Ø 90 mm z wkładkami 4 sztuki Ssawki Ø 60 mm z wkładkami 4 sztuki Dedykowany stolik jezdny producenta aparatu, 3-półkowy pod aparat, boczna półka z otworami na położenie elektrod. Wymiary (wys. x głęb. szer.) 80 x 50 x 45 cm +/-5% Aluminiowa rama Możliwość dowolnej regulacji wysokości półek bezstopniowo w aluminiowej ramie 4 kółka jezdne, minimum 2 z hamulcem, śred. minimum 80mm Wyprofilowane wycięcia w podstawie wózka ułatwiające dostęp do urządzeń umieszczonych na wózku Obciążenie dynamiczne: do min. 70 kg Moduł elektroterapii o poniższych parametrach: Dwa całkowicie niezależne kanały zabiegowe Min. 7' calowy wyświetlacz dotykowy Generowane prądy: prąd interferencyjny (dynamiczny, statyczny, jednokanałowy AMF), prądy TENS (symetryczny, asymetryczny, naprzemienny, TENS burst, TENS do terapii porażeń spastycznych), prądy Kotza, rosyjska stymulacja, tonoliza, diadynamiczne (MF,DF,CP,CP-ISO,LP), prądy impulsowe (prostokątny, trójkątny, wg.Leduca, neofaradyczny, wg Traberta), prąd unipolarny falujący, prąd galwaniczny, mikroprądy Natężenie maks. Pr.interferencyjne, Kotza – minimum 100 mA Natężenie maks. Pr. TENS – min. 140 mA Natężenie maks. Pr.diadynamiczne, impulsowe – min. 60 mA Natężenie maks. Pr. Galwaniczny – min. 40 mA Tryb przerywany dla prądów unipolarnych regulacja natężenia w obwodzie pacjenta jednocześnie dla obu kanałów lub osobno Pola informacyjne w trybie CV – wartość napięcia na pacjencie oraz szacunkowe natężenie płynącego prądu wyrażone przez wykres słupkowy: • jeden słupek – prąd < 10 mA, • dwa słupki – prąd w zakresie 10÷20 mA, • trzy słupki – prąd w zakresie 20÷30 mA, • cztery słupki – prąd w zakresie 30÷40 mA, • pięć słupków – prąd > 40 mA. Elektrodiagnostyka z graficzną prezentacją krzywej I/t Automatyczne wyliczanie reobazy, chronaksji, współczynnika akomodacji Tryb programowy i manualny Programy zabiegowe wbudowane min. 60 Programy użytkownika min. 50 Sekwencje zabiegowe wbudowane min. 35 Baza sekwencji użytkownika min. 10 Encyklopedia z opisem metodyki zabiegu Możliwość przeprowadzenie testu elektrod | Tak, podać |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | Tak, podać adres |  |

Okulary VR wspierające rehabilitację ruchowo-przestrzenną – 1 sztuk

| Lp. | Parametr | Parametr graniczny | Parametry oferowane /podać zakres lub opisać/ * |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Okulary VR wspierające rehabilitację ruchowo-przestrzenną | TAK, podać oferowany model / producent / kraj pochodzenia |  |
|  | Sprzęt medyczny fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, nie powystawowy | Rok produkcji: 2025 |  |
|  | System do wykorzystania w kompleksowej terapii kończyny górnej w wirtualnej rzeczywistości | Tak |  |
|  | Waga okularów VR: 500 +/- 30 g | Tak, podać |  |
|  | Waga kontrolerów, 2 x 135 g +/- 10 g | Tak, podać |  |
|  | Rozdzielczość obrazu (na każde oko) min. 2064 x 2208 pikseli | Tak, podać |  |
|  | Wymiary 180 mm x 160 mm x 100 mm (bez uchwytu na głowę) +/- 30 mm | Tak, podać |  |
|  | Obsługa systemu za pomocą tabletu | Tak |  |
|  | Połączenie okularów VR z tabletem oraz kontrolerami bezprzewodowe | Tak |  |
|  | Łączny czas ciągłej pracy na akumulatorach min. 4 godz. | Tak, podać |  |
|  | Możliwość prowadzenia terapii bez wykorzystania kontrolerów (ćwiczenia dłońmi i palcami) | Tak |  |
|  | Zakres pola widzenia: 100° (horyzontalny), 100° (wertykalny) +/- 10° | Tak, podać |  |
|  | Ilość modułów terapeutycznych: min. 7 | Tak, podać |  |
|  | Ilość gier w modułach terapeutycznych: min. 30 | Tak, podać |  |
|  | Łączna ilość trybów gier: min. 60 | Tak, podać |  |
|  | Biofeedback - generowanie raportów po terapii, monitorowanie postępów pacjenta w czasie rzeczywistym | Tak |  |
|  | Tryb automatycznego dostosowywania trudności do możliwości użytkownika | Tak |  |
|  | Własne środowisko sieciowe, brak potrzeby zewnętrznego Wi-Fi | Tak |  |
|  | Router Wi-FI w zestawie, zabezpieczenie szyfrowaniem WPA 2, prędkość 300 Mbit/s | Tak |  |
|  | Tryb ćwiczeń w terapii lustrzanej | Tak |  |
|  | Możliwość tworzenia indywidualnych planów ćwiczeniowych dla pacjenta | Tak |  |
|  | Obsługa za pomocą ekranu, odłączanego | Tak |  |
|  | Dodatkowy router w zestawie, niewymagający zasilania z gniazdka | Tak |  |
|  | Wymienne nakładki ochronne na kontrolery | Tak |  |
|  | Kontrolery zasilane bateryjnie | Tak |  |
|  | Elementy ćwiczeń z wykorzystaniem muzykoterapii | Tak |  |
|  | Elementy ćwiczeń z wykorzystaniem koloroterapii | Tak |  |
|  | Tryb ćwiczeń oddechowych | Tak |  |
|  | Ilość obsługiwanych języków, min. 14 | Tak, podać |  |
|  | Zgodność z trybem terapii grupowej (przy ilości dostarczanych systemów > 1) – do 6 pacjentów | Tak |  |
|  | Walizka do transportu i przechowywania systemu | Tak |  |
|  | Ilość systemów (gogle, tablet, 2 kontrolery, powerbank, przewody z ładowarką, router, router bezprzewodowy) – 1 szt | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | Tak, podać adres |  |

*wypełnia Wykonawca

Oferta niespełniająca parametrów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta).

Oświadczenie Wykonawcy:

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania niniejszego postępowania przetargowego do dostarczenia przedmiotu zamówienia spełniającego wyspecyfikowane parametry.

2. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po jego przekazaniu protokołem odbioru będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi).

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny