## 1 Układy oddechowe
| Pakiet nr 1 | [8 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 1
Wykonawca uzupełnia kolumnę E, H, K, L, M
| Układy oddechowe | [6 empty] | Formularz asortymentowo-cenowy
Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Cena jedn. | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota | Wartość brutto | Producent | Klasa wyrobu medycznego | Nr katalogowy /nazwa handlowa/EAN
|  |  |  | netto | brutto |  |  | podatku
1 | Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, noworodkowy układ oddechowy z ogrzewanym ramieniem wdechowym i wydechowym, z automatyczną komorą nawilżacza do aktywnego nawilżania z Fisher&Paykel MR850, z podstawą przeciw oparzeniową, przeznaczony do stosowania u noworodków z objętością oddechową do 100ml, opór wdechowy i wydechowy przy przepływie 2,5 l/min 0,1mBar. Średnica rur i złączy 10 mm, złącza elastyczne, rury gładkie w środku, grzałka w ścianach układu, nie zawierają lateksu, PVC i DEHP, długość rur 1,7m, łącznik Y odłączalny, wejście układu zabezpieczone kapturkiem, czujnik temperatury mocowany na klik. Układ kompatybilny z respiratorem Babylog, VN500 w posiadaniu którego jest Zamawiający. | szt | 200 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Płucko testowe wielorazowego użytku bez lateksu o obj. 50 ml do przeprowadzania testów szczelności i poprawności funkcjonowania respiratora, dedykowane dla noworodków, składające się z harmonijkowej przestrzeni i łącznika | szt | 80 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Łącznik mikrobiologiczny czysty, pozwalający na redukcję połączenia o średnicy 15 mm na 11mm. Wielkość opakowania 20 szt. | op | 30 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Jednorazowy układ oddechowy dla dorosłych o średnicy rur i złączy 22 mm, mikrobiologicznie czysty, wyprodukowany z wysokiej jakości materiału PP,EVA,TPE, PE, bez lateksu. Skład układu: ramię wdechowe i wydechowe o stałej długości 180 cm zakończone od strony pacjenta rozłącznym trójnikiem Y (możliwość wpięcia nebulizatora) oraz łącznikiem kątowym z portem Luer Lock, zabezpieczonym zintegrowanym koreczkiem, złącza usztywnione, układ zabezpieczony kapturkiem. | szt | 150 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Zestaw oddechowy kompatybilny z respiratorem transportowym typu OXYLOG 2000 plus 3000 i 3000 plus składający się z rury karbowanej o dł. 150 cm, zastawki wydechowej, czujnika przepływu, linii pomiarowej, wyposażonej w złącze kompatybilne z króćcami respiratora oraz obrotowego odłączalnego łącznika. Zestaw oddechowy jednorazowego użytku, mikrobiologicznie czysty, od strony pacjenta zabezpieczony czerwonym kapturkiem, linia pomiarowa ufiksowana uchwytami wzdłuż przebiegu karbowanej rury. Zestaw pakowany pojedynczo w opakowanie foliowe | szt | 30 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Pediatryczny zestaw oddechowy kompatybilny z respiratorem transportowym typu OXYLOG 3000 i 3000 plus oraz VE 300 ( SOFT WARE < 2.0 z obcją pediatryczną) składający się z rury karbowanej o dł. 190 cm, zastawki wydechowej, czujnika przepływu, linii pomiarowej, wyposażonej w złącze kompatybilne z króćcami respiratora oraz obrotowego odłączalnego łącznika. Zestaw oddechowy jednorazowego użytku, mikrobiologicznie czysty, od strony pacjenta zabezpieczony czerwonym kapturkiem, linia pomiarowa ufiksowana uchwytami wzdłuż przebiegu karbowanej rury. Zestaw pakowany pojedynczo w opakowanie foliowe | szt | 30 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Zastawka wydechowa kompatybilna z respiratorem typu Evita V300, V 500 wyposażona w zbiornik na skropliny. Zastawka przeznaczona dla jednego pacjenta, nie podlega dekontaminacji ( Jednorazowego użytku) | szt | 60 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Wapno sodowane CLIC absorber 800 plus kompatybilne z aparatem do znieczulenia PRIMUS, PERSEUS A 500, ATLAN | szt | 24 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Razem | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
*W przypadku asortymentu, który nie posiada numeru katalogowego/kodu EAN należy wpisać nie dotyczy

## 2_Czujniki_temp__
| Pakiet nr 2 | [8 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2
Wykonawca uzupełnia kolumnę E, H, K, L, M
| Czujniki temperatury | [6 empty] | Formularz asortymentowo-cenowy
Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Cena jedn. | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota | Wartość brutto | Producent | Klasa wyrobu medycznego | Nr katalogowy /nazwa handlowa/EAN
|  |  |  | netto | brutto |  |  | podatku
1 | Czujnik do pomiaru temperatury u noworodka kompatybilne ze stanowiskiem Panda | szt | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Plastry odbijające ciepło dedykowane do asortymentu z poz. 1 | szt | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Razem | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
*W przypadku asortymentu, który nie posiada numeru katalogowego/kodu EAN należy wpisać nie dotyczy

## 3_Szyny
| Pakiet nr 3 | [8 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 3
Wykonawca uzupełnia kolumnę E, H, K, L, M
| Szyny typu Kramera, szyny palcowe | [6 empty] | Formularz asortymentowo-cenowy
Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Cena jedn. | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota | Wartość brutto | Producent | Klasa wyrobu medycznego | Nr katalogowy /nazwa handlowa/EAN
|  |  |  | netto | brutto |  |  | podatku
1 | Szyna typu Kramer 50mm(+/-10mm)x600mm(+/-10mm) | szt | 100 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Szyna typu Kramer 70mm(+/-10mm)x1000mm(+/-10mm) | szt | 100 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Szyna typu Kramer 100(+/-10mm)x1000mm(+/-10mm) | szt | 100 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Aluminiowa szyna palcowa rozm. 200/15 | szt | 600 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | Aluminiowa szyna palcowa rozm. 200/25 | szt | 1000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | Aluminiowa szyna palcowa rozm. 250/40 | szt | 1000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Razem | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
*W przypadku asortymentu, który nie posiada numeru katalogowego/kodu EAN należy wpisać nie dotyczy

## 4_Izolacja_pacjenta
| Pakiet nr 4 | [8 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 4
Wykonawca uzupełnia kolumnę E, H, K, L, M
| Izolacja pacjenta | [6 empty] | Formularz asortymentowo-cenowy
Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Cena jedn. | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota | Wartość brutto | Producent | Klasa wyrobu medycznego | Nr katalogowy /nazwa handlowa/EAN
|  |  |  | netto | brutto |  |  | podatku
1 | Koc ogrzewający jednorazowego użytku; warstwa zewnętrzna- włóknina o gramaturze 22g/m2,warstwa wewnętrzna-poliester o gramaturze 60g/m2, z przeszyciami na całej powierzchni, zapobiegającymi przemieszczaniu się elementów poszczególnych warstw; szwy ultradźwiękowe. Rozmiar 210 cm x 110 cm. | szt | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Podkład z możliwością przenoszenia pacjenta do 150 kg, z wkładem chłonnym zawierającym superabsorbent , umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, w rozmiarze 210x80 cm(wkład chłonny 200x60), w kolorze białym; przyjazny dla skóry, z gładkim wkładem chłonnym, pokryty włókniną PP, wzmocniony co umożliwia przenoszenie pacjenta do 150 kg. Chłonność 1,5l/m². Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii, w tym MRSA,E.Coli, redukuje zapach. | szt | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Podkład chłonny o rozmiarze 60 x 90; oddychający, wkład chłonny wyposażony w superabsorbent , umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, redukuje zapach. Chłonność 800 ml. Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii, w tym MRSA, E.coli w chłonnym rdzeniu. | szt | 4000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Staza bezlateksowa niesterylna, wykonana z szerokiego rozciągliwego paska TPE (termoplastyczny elastomer). Kolor niebieski lub różowy. | szt | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | Komplet pościeli medycznej jednorazowego użytku wykonany z włókniny polipropylenowej 25 g/m², niejałowy, kolor zielony, zawiera: prześcieradło: 150 cm x 210 cm , poszwę na kołdrę 160 cm x 210 cm, poszewkę na poduszkę: 70 cm x 80 cm | szt | 2000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | Jednorazowa szczoteczka do zębów wykonana z polipropylenu z możliwością odsysania. Z jednej strony pokryta miękkim włosiem, z drugiej gąbką. Łączna długość 18cm, długość części czyszczącej 2,5cm. Otwór odsysający zarówno od strony włosia jak i w przestrzeni pomiędzy gąbką i włosiem. Łącznik do kontrolowanego odsysania ścięty pod kątem 45°dla wygodnej manipulacji. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I. Pakowana pojedynczo w opakowania foliowe. Opakowanie zbiorcze a'50 sztuk. | op | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | Jednorazowy aplikator gąbkowy do nawilżania jamy ustnej. Długość całkowita 15,5cm, długość części gąbkowej 2,5cm. Uchwyt wykonany z poliestru, gąbka wykonana z polipropylenu. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I. Pakowany pojedynczo w opakowanie foliowe. Opakowanie zbiorcze a'50 sztuk. | op | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | Jednorazowe ręczniki do osuszania ciała. Wykonane z wysokiej jakości celulozy. Lekko tłoczona powierzchnia przyspiesza absorbcję wody. Wysoka gramatura materiału - 50 g zapewnia dokładne osuszenie skóry. Miękkie i wytrzymałe. Rozmiar 40 cm x 70 cm. Opakowanie foliowe, 50 sztuk w opakowaniu, niesterylne | op | 500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Razem | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
*W przypadku asortymentu, który nie posiada numeru katalogowego/kodu EAN należy wpisać nie dotyczy

## 5_Ginekologia
| Pakiet nr 5 | [6 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 5
Wykonawca uzupełnia kolumnę E, H, K , L,M
| Ginekologia | [6 empty] | Formularz asortymentowo-cenowy
Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Cena jedn. | Wartość | Stawka VAT | Kwota | Wartość | Producent | Klasa wyrobu medycznego | Nr katalogowy /nazwa handlowa/EAN
|  |  |  | netto | brutto | netto | % | podatku | Brutto
1 | Wziernik ginekologiczny sterylny rozmiar S, M do wyboru | szt | 6000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Szczoteczka ginekologiczna sterylna do pobierania wymazów cytologicznych umożliwiających pobranie w rozmazie jednocześnie komórek z szyjki macicy, kanału szyjki i strefy transformacji sterylne typu wachlarzyk | szt | 2000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Szkiełka mikroskopowe matowe rozmiar 26x76mm op=50 sztuk | op | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Osłonki lateksowe na głowicę USG nawilżane op=144 sztuki | op | 25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | Utrwalacz do badań cytologicznych aerosol 150ml | szt | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Razem | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
*W przypadku asortymentu, który nie posiada numeru katalogowego/kodu EAN należy wpisać nie dotyczy

## 6_Rękawice_diagnostyczne
| Pakiet nr 6 | [8 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 6
Wykonawca uzupełnia kolumnę E, H, K, L, M
| Rękawice diagnostyczne | [6 empty] | Formularz asortymentowo-cenowy
Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Cena jedn. | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota | Wartość | Producent | Klasa wyrobu medycznego | Nr katalogowy /nazwa handlowa/EAN
|  |  |  | netto | brutto |  | % | podatku | brutto
1. | Rękawice diagnostyczne, ochronne, nitrylowe, bezpudrowe, kształt uniwersalny, mankiet rolowany, wewnętrznie chlorowane, teksturowane na końcach palców, długość minimalna 240 mm, grubości: na palcu min.: 0,09 mm, na dłoni min.: 0.08 mm oraz na mankiecie min.: 0.05 mm, rękawice bez protein lateksu, AQL 1.0. SIła zrywu przed starzeniem min. 7N. Rękawice będące zarówno wyrobem medycznym klasy I jak i środkiem ochrony indywidualnej kategorii III typ B, odporność na bakterie, grzyby i wirusy, odporność na izopropanol 70% i etanol 70% na 1 poziomie, odporność na min. 45 cytostatyki oraz fentanyl. Na opakowaniu rękawic fabryczne oznakowanie rękawice diagnostyczne i ochronne, oznakowane datą produkcji, ważności i numerem serii. Dostępne w rozmiarach XS–XL , opakowanie a'100 sztuk. | op. | 3000 | 0 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2. | Rękawice diagnostyczne, ochronne, nitrylowe, bezpudrowe, kształt uniwersalny, mankiet rolowany, w opakowaniu, wewnętrznie chlorowane, teksturowane na końcach palców, długość minimalna 240 mm, grubości: na palcu min.: 0,09 mm, na dłoni min.: 0.06 mm oraz na mankiecie min.: 0.05 mm, bez protein lateksu, AQL 1.0. Rękawice będące zarówno wyrobem medycznym klasy I jak i środkiem ochrony indywidualnej kategorii III typ B, odporność na bakterie, grzyby i wirusy , odporność na cytostatyki rękawice wolne od akceleratorów chemicznych, oznakowany fabrycznie wymagany poziom AQL, oznakowane datą produkcji, ważności i numerem serii. Pakowane w systemie eliminującym kontakt dłoni użytkownika z powierzchnią roboczą rękawicy przed użyciem produktu z możliwością pojedynczego pobierania rękawic za mankiet od spodu opakowania. Dostępne w rozmiarach S–XL. Wielkość opakowanie a'50sztuk. | op. | 500 | 0 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Rękawice diagnostyczne, ochronne, nitrylowe, bezpudrowe, kształt uniwersalny, mankiet rolowany, w opakowaniu, wewnętrznie chlorowane, teksturowane na końcach palców, długość minimalna 240 mm, grubości: na palcu min.: 0,09 mm, na dłoni min.: 0.06 mm oraz na mankiecie min.: 0.05 mm, bez protein lateksu, AQL 1.0. Rękawice będące zarówno wyrobem medycznym klasy I jak i środkiem ochrony indywidualnej kategorii III typ B, odporność na bakterie, grzyby i wirusy , odporność na cytostatyki rękawice wolne od akceleratorów chemicznych, oznakowany fabrycznie wymagany poziom AQL, oznakowane datą produkcji, ważności i numerem serii. Pakowane w systemie eliminującym kontakt dłoni użytkownika z powierzchnią roboczą rękawicy przed użyciem produktu z możliwością pojedynczego pobierania rękawic za mankiet od spodu opakowania. Dostępne w rozmiarach S–XL. Wielkość opakowanie a'200 sztuk. | op. | 1600 | 0 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Rękawice diagnostyczne, nitrylowe, bezpudrowe, niejałowe, kształt uniwersalny, mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana z teksturą na końcach palców; długość rękawicy min. 260 mm, grubości: na palcu min.: 0.11 mm, na dłoni min.: 0.07 mm oraz na mankiecie min.: 0.06 mm, AQL 1.0. Rękawice będące zarówno wyrobem medycznym klasy I jak i środkiem ochrony indywidualnej kategorii III typ B, odporność chemiczna, odporność na bakterie, grzyby i wirusy. Rękawice odpowiednie do kontaktu z żywnością . Na opakowaniu rękawic fabryczne oznakowanie: rękawice diagnostyczne i ochronne, wymagany poziom AQL, oznakowane datą produkcji, ważności i numerem serii. Konstrukcja opakowania umożliwiająca dwa sposoby pobierania rękawic: standardowo poprzez otwór centralny lub pojedynczo za mankiet. Dostępne w rozmiarach XS – XL. Opakowanie a'100 sztuk. +B10:B11 | op. | 800 | 0 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Rękawice diagnostyczne, ochronne, lateksowe, bezpudrowe, do procedur wysokiego ryzyka, kształt uniwersalny, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach S–XL, po 50 sztuk w opakowaniu, wewnętrznie chlorowane, teksturowane na całej powierzchni, długość minimalna 300 mm, grubości: na palcu min.: 0.36 mm, na dłoni min.: 0.33 mm oraz na mankiecie min.: 0.25 mm, , poziom protein lateksu <50 µg/g, AQL 1.0. Rękawice będące zarówno wyrobem medycznym klasy I jak i środkiem ochrony indywidualnej kategorii III typ B. Na opakowaniu rękawic fabryczne oznakowanie: rękawice diagnostyczne i ochronne, wymagany poziom AQL, oznakowane datą produkcji, ważności i numerem serii. Opakowanie papierowe zawierające 50 sztuk z podziałem kolorystycznym opakowania ze względu na poszczególne rozmiary. | op. | 50 | 0 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Rękawice diagnostyczne, ochronne, nitrylowe, bezpudrowe, do procedur wysokiego ryzyka, kształt uniwersalny, kolor pomarańczowy, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach S–XL, po 100 sztuk w opakowaniu, wewnętrznie chlorowane, teksturowane na końcach palców, długość minimalna 275 mm, grubości: na palcu min.: 0.17 mm, na dłoni min.: 0.12 mm oraz na mankiecie min.: 0.08 mm, rękawice bez protein lateksu, AQL 1.0. Rękawice będące zarówno wyrobem medycznym klasy I jak i środkiem ochrony indywidualnej kategorii III typ B, odporność na bakterie, grzyby i wirusy, odporność na cytostatyki. Rękawice wolne od akceleratorów chemicznych. Na opakowaniu rękawic fabryczne oznakowanie - rękawice diagnostyczne i ochronne, wymagany poziom AQL, oznakowane datą produkcji, ważności i numerem serii. Opakowanie papierowe zawierające 100 sztuk z podziałem kolorystycznym opakowania ze względu na poszczególne rozmiary. | op. | 1000 | 0 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
7 | Rękawice diagnostyczne, ochronne, nitrylowe, bezpudrowe, do procedur wysokiego ryzyka i dla alergików, kształt uniwersalny, kolor ciemnoniebieski, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach S–XL, po 100 sztuk w opakowaniu, wewnętrznie chlorowane, teksturowane na końcach palców, długość minimalna 300 mm, grubości: na palcu min.: 0.12 mm, na dłoni min.: 0.08 mm oraz na mankiecie min.: 0.06 mm, rękawice bez protein lateksu, AQL 1.0. Rękawice będące zarówno wyrobem medycznym klasy I jak i środkiem ochrony indywidualnej kategorii III typ B, odporność na bakterie, grzyby i wirusy, odporność na cytostatyki. Rękawice wolne od akceleratorów chemicznych. Wyrób nie wykazuje działania alergizującego potwierdzone testem Draiz'a-95. Na opakowaniu rękawic fabryczne oznakowanie - rękawice diagnostyczne i ochronne, wymagany poziom AQL, oznakowane datą produkcji, ważności i numerem serii. Opakowanie papierowe zawierające 100 sztuk z podziałem kolorystycznym opakowania ze względu na poszczególne rozmiary. | op. | 200 | 0 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
Razem | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą: Katalog lub folder opracowany przez producenta oferowanego produktu w języku polskim, zawierający dokładny opis parametrów technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia oraz dokument potwierdzający rejestrację wyrobu medycznego do określonej klasy.
Wykonawca składający ofertę na przedmiot zamówienia wyspecyfikowany powyżej, będący wyrobem medycznym, musi posiadać certyfikat zgodności ze standardami jakościowymi ISO 13485
*W przypadku asortymentu, który nie posiada numeru katalogowego/kodu EAN należy wpisać nie dotyczy

## 7_Rękawice_chirurgiczne
| Pakiet nr 7 | [8 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 7
Wykonawca uzupełnia kolumnę E, H, K, L, M
| Rękawice chirurgiczne | [6 empty] | Formularz asortymentowo-cenowy
Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Cena jedn. | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota | Wartość | Producent | Klasa wyrobu medycznego | Nr katalogowy /nazwa handlowa/EAN
|  |  |  | netto | brutto |  | % | podatku | brutto
1 | Rękawice chirurgiczne, jałowe, lateksowe bezpudrowe, kształt anatomiczny z zakrzywionymi palcami, kolor kremowy, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach 6.0 – 9.0. Rękawice sterylizowane tlenkiem etylenu (EO). Powierzchnia zewnętrzna teksturowana, polimeryzowana, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana. Długość rękawicy minimum 282 mm, grubość na palcu min. 0.19 mm, na dłoni min. 0.18 mm. Minimalna siła zrywu przed starzeniem 13N. Poziom protein lateksu poniżej lub równe 10 µg/g, poziom AQL 0.65. Rękawice zaklasyfikowane w klasie IIa oraz jako środek ochrony indywidualnej w kategorii III. Rękawice posiadające Certyfikat Badania Typu UE dla kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej. Rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów, na przenikanie substancji chemicznych, rękawice przebadane na przenikanie cytostatyków. | para | 4000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Rękawice chirurgiczne jałowe, lateksowe bezpudrowe, kształt anatomiczny, kolor naturalny, mankiet rolowany , dostępne w rozmiarach 6,0 – 9.0, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana chlorowana. Wewnętrzna powierzchnia pokryta polimerem . Długość rękawicy minimum 293 mm, grubość na palcu 0.25 ± 0.03 mm, na dłoni 0.21 ± 0.02 mm oraz na mankiecie 0.17 ± 0.02 mm Rękawice zgodne z EN455, EN ISO 13485, EN ISO 374 (kat. III, typ B), EN 421. Rozporządzeniem (UE) 2017/745 w klasie IIa. Rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM D 1671 oraz cytostatyków i substancji chemicznych. Wyrób wolny od endotoksyn- oznakowanie na opakowaniu jednostkowym. Zgodne z Oznakowane datą produkcji, datą ważności i numerem serii, opakowanie: koperta zewnętrzna folia/folia, koperta wewnętrzna papierowa. | para | 1800 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Rękawice chirurgiczne syntetyczne, jałowe, neoprenowe, bezpudrowe, kształt anatomiczny, kolor jasnobrązowy, mankiet rolowany , dostępne w rozmiarach 6,0 – 9.0. Powierzchnia zewnętrzna teksturowana i polimeryzowana. Wewnętrzna powierzchnia pokryta polimerem w technologii warstwowej. Długość rękawicy minimum 295 mm, grubość na palcu min. 0,19 mm, na dłoni min. 0.17 mm oraz na mankiecie min. 0.15 mm. Bez protein lateksu, posiadające AQL 0.65. Rękawice zgodne z Rozporządzeniem (UE) 2017/745 w klasie IIa oraz zarejestrowane jako wyrób chronny w kat III, typ B. Rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów, przenikanie cytostatyków oraz substancji chemicznych. Oznakowane datą ważności i numerem serii, opakowanie: koperta zewnętrzna folia/folia, koperta wewnętrzna papierowa. | para | 4000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Rękawice chirurgiczne, syntetyczne, jałowe, neoprenowe, bezpudrowe, kształt anatomiczny, kolor zielony, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach 6.0 – 9.0; powierzchnia zewnętrzna teksturowana, powierzchnia wewnętrzna i zewnętrzna polimeryzowane, długość rękawicy minimum 292 mm, grubość na palcu min.: 0.18 mm, na dłoni min.: 0.17 mm oraz na mankiecie min.: 0.13 mm, bez protein lateksu, posiadające AQL 0.65. Rękawice zaklasyfikowane w klasie IIa oraz jako środek ochrony indywidualnej w kategorii III posiadające Certyfikat Badania Typu UE dla kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej, rękawice przebadane zgodnie z EN 455 (1-3), rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów, odporność chemiczna, przebadane na przenikanie cytostatyków. Opakowanie jednostkowe rękawicy (koperta) oznakowane fabrycznie jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej, oznakowane datą produkcji i datą ważności i numerem serii, opakowanie: koperta zewnętrzna folia/folia, koperta wewnętrzna papierowa. | para | 6000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Razem | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą: Katalog lub folder opracowany przez producenta oferowanego produktu w języku polskim, zawierający dokładny opis parametrów technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia oraz dokument potwierdzający rejestrację wyrobu medycznego do określonej klasy.
Wykonawca składający ofertę na przedmiot zamówienia wyspecyfikowany powyżej, będący wyrobem medycznym, musi posiadać certyfikat zgodności ze standardami jakościowymi ISO 13485.
*W przypadku asortymentu, który nie posiada numeru katalogowego/kodu EAN należy wpisać nie dotyczy

## 8_Wstrzykiwacz_TK
| Pakiet nr 8 | [8 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 8
| Wstrzykiwacz TK |  | Wykonawca uzupełnia kolumnę E, H, K , L,M |  |  |  |  | Formularz asortymentowo-cenowy
Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Cena jedn. | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota | Wartość brutto | Producent | Klasa wyrobu medycznego | Nr katalogowy /nazwa handlowa/EAN
|  |  |  | netto | brutto |  |  | podatku
1 | Zestaw do automatycznego wstrzykiwaczakontrastu Medrat Stelland CTD model SCT-310-jednorazowy, składający sięz: 2x wkłady o pojemności 200ml wielokrotnego napełniania z tłokiem, złącze niskiego ciśnienia dł min. 150 cm z trójnikiem T, złącze szybkiego napełnienia typu J, zestaw wolny od ftalanów x 1 komplet | op | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Zestaw do automatycznego wstrzykiwaczakontrastu Medrat Stelland CTD model SCT-310-do wykorzystania w czasie 12 godzin składający się z : 2x wkłady o pojemności 200 ml z tłokiem, 2 drenywielokrotnego użytku zakończone spike-ami dł 115 cm z 2 zaworami antyzwrotnymi, 1 x dren wielorazowego użytku z czasem użycia 12 godzin, zestaw wolny od ftalanów x 1 komplet | op | 25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Stereylny dren jednorazowego użytku pasujący do zestawu z poz. 2, wolnomateriałowy, wymienny dla każdego pacjenta dł 250 cm po rozciągnięciu, 2 zawory antyzwrotne z 1 szt | op | 30 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Razem | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0

## 9_Akcesoria_do_bronchoskopu
| Pakiet nr 9 | [8 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 9
Wykonawca uzupełnia kolumnę E, H, K, L, M
| Akcesoria do bronchoskopu | [6 empty] | Formularz asortymentowo-cenowy
Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Cena jedn. | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota | Wartość | Producent | Klasa wyrobu medycznego | Nr katalogowy /nazwa handlowa/EAN
|  |  |  | netto | brutto |  | % | podatku | brutto
1 | Szczotka cytologiczna, śr. 1,0 mm, dł. 120 cm, do kanału 1,2 mm | szt | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | kleszczyki biopsyjne, śr. 1,0 mm, dł. 120 cm, do kanału 1,2 mm | szt | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | szczotka czyszcząca, średnica włosia 2 mm, dł. rob. 102 cm do kanału 1,2 mm | szt | 15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | szczotka cytologiczna, śr. 1,8 mm, dł. 120 cm do kanału 2,6 mm | szt | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | kleszcze do usuwania ciał obcych, krokodylki, śr. 1,8 mm, dł. 180 cm do kanału 2,6 mm | szt | 15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | cewnik spryskujący, śr. 1,8 mm, dł. 120 cm do kanału 2,6 mm | szt | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | koszyk, śr. 1,8 mm, 200 cm do kanału 2,6 mm | szt | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | szczotka czyszcząca, średnica włosia 3 mm, dł. rob. 130 cm do kanału 2,6 mm | szt | 15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Razem | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
*W przypadku asortymentu, który nie posiada numeru katalogowego/kodu EAN należy wpisać nie dotyczy

## 10_Impedancja,_manometria
| Pakiet nr 10 | [8 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 10
Wykonawca uzupełnia kolumnę E, H, K, L, M
| Impedancja, manometria | [6 empty] | Formularz asortymentowo-cenowy
Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Cena jedn. | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota | Wartość brutto | Producent | Klasa wyrobu medycznego | Nr katalogowy /nazwa handlowa/EAN
|  |  |  | netto | brutto |  |  | podatku
1 | Standardowy jednorazowy cewnik dla dzieci 1 kanał pH ( na poziomie 0cm) 6 kanałów impedancji ( 7 pierścieni co 2 cm, na poziomach -1, 1,3,5,7,9,11 cm, wewnętrzna elektroda referencyjna, średnica 6 Fr,op 5 szt cewnik kompatybilny z rejestratorem MMS Ohmega R | op | 15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Standardowy jednorazowy cewnik dla niemowląt 1 kanał pH ( na poziomie 0cm) 6 kanałów impedancji (7 pierścieni co 1,5 cm, na poziomach: -0,75; 0,75; 2,25; 3,75; 5,25; 6,75; 8,25 cm, wewnętrzna elektroda referencyjna, średnica 6 Fr,op 5 szt cewnik kompatybilny z rejestratorem MMS Ohmega R | op | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Płyn do kalibracji cewników pH-metrii i pH-impedancji, pH 4,01 z fosfatem, 250 ml kompatybilny z rejestratorem MMS Ohmega R | szt | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Płyn do kalibracji cewników pH-metrii i pH-impedancji, pH 7,00 z fosfatem, 250 ml kompatybilny z rejestratorem MMS Ohmega R | szt | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | TNF-R przetwornik ciśnienia wodnego do aparatu MMS Solar GI Hram op 10 szt | op | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Razem | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
*W przypadku asortymentu, który nie posiada numeru katalogowego/kodu EAN należy wpisać nie dotyczy

## 11_Podciśnieniowe_leczenie_ran
| Pakiet nr 11 | [8 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 11
Wykonawca uzupełnia kolumnę E, H, K, L, M
| Podciśnieniowe leczenie ran | [6 empty] | Formularz asortymentowo-cenowy
Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Cena jedn. | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota | Wartość brutto | Producent | Klasa wyrobu medycznego | Nr katalogowy /nazwa handlowa/EAN
|  |  |  | netto | brutto |  |  | podatku
1 | Jałowy zestaw opatrunkowy średni do podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z: - opatrunku piankowego z elastycznej,czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach od 18 -25 cm x 12,5- 15 cm x 3.0- 3,3cm - samoprzylepnej podkładki z portem o wym. od 8-10cm x 8-10 cm połączonej z dwuświatłowym drenem - 2 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej od 18- 20cm x od 28-30 cm. | szt | 30 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Jałowy zbiornik na wydzielinę 300 ml z filtrami powietrznym i węglowym wbudowanymi w zbiornik, z superabsorbentem, połączony z dwuświatłowym drenem o długości min. od 150-180 cm. | szt | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Samoprzylepna, transparentna folia poliuretanowa, rozm. od 18-20cm x 28-30 cm. | szt | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Paski hydrożelowe na bazie glicerolu/ wody/ polisulfonianu, z samoprzylepną warstwą po obu stronach, do zapewnienia szczelności opatrunku i/lub mocowania oprzyrządowania w obszarze rany, wym. od 10-15 cm x 7-10 cm | szt | 60 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | Dzierżawa urządzenia do podciśnieniowego leczenia ran. Parametry urządzenia: możliwość zakresu podciśnienia od 20–200mmHg, możliwość stosowania terapii stałej oraz zmiennej, funkcja nadzoru elektronicznego z optycznym, piktograficznym i akustycznym wskazaniem statusu i dotykowym ekranem sterowania w języku polskim: alarm blokady drenu, alarm nieszczelności układu, alarm maksymalnego napełnienia zbiornika, komunikat rozładowania akumulatora, komunikat wady technicznej, komunikat braku aktywności urządzenia, komunikat: uderzenie, komunikat: upłynął okres eksploatacji akumulatora, wskaźnik naładowania baterii. Menu zawierające m.in. historię zdarzeń, gdzie rejestrowane są najważniejsze zdarzenia wraz z czasem ich wystąpienia. Uchwyt do zawieszenia urządzenia np. na ramie łóżka oraz pas naramienny .max waga urządzenia 2- 3 kg. | szt | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Dzierżawa urządzenia do podciśnieniowego leczenia ran
Typ/model*:
Rok produkcji*:
Nazwa producenta*:
| Opis przedmiotu dzierżawy/parametry urządzenia: |  |  |  | Cena netto za 1 miesiąc dzierżawy | Stawka podatki VAT | Kwota podatku |  | Cena brutto za 1 miesiąc dzierżawy
| Zakres podciśnienia od 20÷200mmHg, możliwość stosowania terapii stałej oraz zmiennej, funkcja nadzoru elektronicznego z optycznym, piktograficznym i akustycznym wskazaniem statusu i dotykowym ekranem sterowania w języku polskim; alarm: blokady drenu, nieszczelności układu, maksymalnego napełnienia zbiornika; komunikat: rozładowania akumulatora, wady technicznej, braku aktywności urządzenia, uderzenie, upłynął okres eksploatacji akumulatora, wskaźnik naładowania baterii. Menu zawierające m.in. historię zdarzeń, gdzie rejestrowane są najważniejsze zdarzenia wraz z czasem ich wystąpienia. Uchwyt do zawieszenia urządzenia np. na ramie łóżka oraz pas naramienny, max waga urządzenia 2÷3 kg. | [5 empty] | 0 |  | 0
Cena powinna obejmować: dzierżawę, dostawę, szkolenie, serwis, naprawy.
*wypełnia Wykonawca

## 12_Rękawice_specjalistyczne
| Pakiet nr 12 | [8 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 12
Wykonawca uzupełnia kolumnę E, H, K , L,M
| Rękawice specjalistyczne | [6 empty] | Formularz asortymentowo-cenowy
Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Cena jedn. | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota | Wartość | Producent | Klasa wyrobu medycznego | Nr katalogowy /nazwa handlowa/EAN
|  |  |  | netto | brutto |  | % | podatku | brutto
1 | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, polimeryzowane od wewnątrz, powierzchnia zewnetrzna gładka z mikroteksturą, kolor naturalnego lateksu, kształt anatomiczny, mankiet rolowany, o grubości ścianki na palcu: 0,22±0,03 mm, na dłoni 0,18±0,03 mankiecie: 0,15±0,03 mm, długość min 285mm,mediana siły zrywu przed starzeniem min 20N, AQL 0,65 , niski poziom protein lateksowych przed starzeniem- max 20 µg/g ( wg EN 455-3) będące wyrobem medycznym i środkiem ochrony indywidualnej kat. III, zgodne z EN 455, EN ISO 21420, EN ISO 374-1(typ B),5, EN 556, ISO 11137-1, ISO 13485, ISO 14001, sterylizowane radiacyjnie, odporne przez min 240 min na przenikanie min 15 cytostatyków zgodnie z ASTM D6978; opakowanie jednostkowe zewnętrzne foliowe, rękawice składane na pół, dyspenser otwierany w pionie i poziomie, część pionowa wyposażona w 2 otwory, w tym jeden umożliwiający zwrot nieużytych rękawic; rozm. 5,5-9,0 | para | 1000 |  | 0
2 | Rękawice sterylne, lateksowe, bezpudrowe, polimeryzowane od wewnątrz, gładkie z wykończeniem z mikroteksturą na zewnątrz, kolor naturalnego lateksu, kształt anatomiczny z prostymi palcami, mankiet z prostym zakończeniem i opaską lepną zapobiegającą zsuwaniu się, o typowej grubości ścianki na palcu: 0,22±0,02mm, na dłoni 0,20±0,02mm, mankiecie: 0,20±0,02mm, typowa długość min. 280mm, AQL 0,65, niski poziom protein lateksowych przed starzeniem - poniżej 10µg/g - raport z badań z jednostki niezaleznej wg EN 455-3, pozbawione alergenów lateksowych Hev b1,b3,b5, b6.02 - potwierdzone testem FitKit, sterylizowane radiacyjnie promieniami gamma, zaklasyfikowane jako wyrób medyczny kl.IIa, środek ochrony indywidualnej kat.III, zgodne z EN ISO 374 -1(typ B),5, EN ISO 21420, EN 455-1,2,3, 4, EN 556, ISO 11137-1, odporne przenikanie min.12 substancji chemicznych przez min.60 minut wg EN 16523 oraz odporne na min.20 cytostatyków przez min.30 minut w rzeczywistych warunkach użycia ( test ACPP) - potwierdzone wynikami badań, produkowane zgodnie z ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, opakowanie jednostkowe zewnętrzne foliowe, rękawice składane na pół, dyspenser otwierany w pionie i poziomie, część pionowa wyposażona w 2 otwory umożliwiające zwrot nieużytych rękawic; rozm. 5,5-9,5 | para | 500 |  | 0
5 | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, z wewnętrzną warstwą Hydrasoft (zawierającą dimetikon i glicerynę), gładkie z mikroteksturą na zewnątrz, kolor naturalnego lateksu, kształt anatomiczny z prostymi palcami, mankiet z prostym zakończeniem i opaską lepną zapobiegającą zsuwaniu się, o grubości ścianki na palcu: 0,22±0,02mm, na dłoni 0,20±0,02mm, mankiecie 0,20±0,02mm, długość min.290mm, AQL max 0,65, siła zrywu min.16N, poziom protein lateksowych- max.30 µg/g, sterylizowane radiacyjnie promieniami gamma, zaklasyfikowane jako wyrób medyczny kl.IIa, środek ochrony indywidualnej kat.III, zgodne z EN ISO 374 -1(typ B),5, EN ISO 21420, EN 455-1,2,3,4, EN 556, ISO 11137-1, produkowane zgodnie z ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, opakowanie jednostkowe zewnętrzne foliowe, rękawice składane na pół, dyspenser otwierany w pionie i poziomie, część pionowa wyposażona w 2 otwory, w tym jeden umożliwiający zwrot nieużytych rękawic; rozm. 5,5-9,0 | para | 500 |  | 0
6 | Rękawice chirurgiczne, bezlateksowe, poliizoprenowe, z wewnętrzną warstwą z CPC i silikonem, kolor kremowy, kształt anatomiczny z niezależnym kciukiem, mankiet rolowany z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi prążkowaniami, o grubości ścianki na palcu: 0,23 mm, na dłoni ≥0,17 mm, mankiecie: ≥0,17 mm, długość min 280mm, siła zrywu przed starzeniem min 18N, AQL 0,65, będące wyrobem medycznym kl.IIa i środkiem ochrony indywidualnej kat. III, zgodne z EN 455, EN 420, EN ISO 374-1,5, EN 16523, sterylizowane radiacyjnie, rozm. 5,5-9,0 | para | 2000 |  | 0
7 | Rękawice diagnostyczne i ochronne, nitrylowe, bezpudrowe, długość min 240 mm, o grubości: na palcu 0,09 +/-0,02mm, na dłoni 0,07 +/- 0,02mm, na mankiecie 0,05 +/- 0,01mm, teksturowane na końcach palców, zaklasyfikowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III, AQL 1,0 - fabryczny nadruk na opakowaniu, zgodne z EN ISO 374-1 (typ B) i EN ISO 374-5-potwierdzone piktogramem na opakowaniu, odporne przez min 60 min na aktywne składniki środków dezynfekcyjnych: izopropanol 70%, chlorek benzalkoniowy min 10%, kwas nadoctowy min 0,4% -zgodne z normą EN 16523 i nadrukiem na opakowaniu, odporne przez min 60 min na min 10 cytostatyków, proces produkcyjny zgodny z ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 45001. Pakowane mechanicznie (ograniczenie kontaminacji) w sposób uporządkowany - potwierdzone na opakowaniu, otwór centralny zabezpieczony folią redukującą kontaminację ze środowiska zewnętrznego. Rozmiary kodowane kolorystycznie na opakowaniu. Poglądowa grafika ułatwiająca dobór rozmiaru fabrycznie nadrukowana na opakowaniu. Op. a’100 sztuk, rozm. XS-XL | op | 200 |  | 0
Razem | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą: Katalog lub folder opracowany przez producenta oferowanego produktu w języku polskim, zawierający dokładny opis parametrów technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia oraz dokument potwierdzający rejestrację wyrobu medycznego do określonej klasy.
Wykonawca składający ofertę na przedmiot zamówienia wyspecyfikowany powyżej, będący wyrobem medycznym, musi posiadać certyfikat zgodności ze standardami jakościowymi ISO 13485
*W przypadku asortymentu, który nie posiada numeru katalogowego/kodu EAN należy wpisać nie dotyczy