## INSTRUKCJA
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ARKUSZA ASORTYMENTOWO- CENOWEGO+A1:H10
WYKONAWCA WYPEŁNIA ARKUSZ ASORTYMENTOWO- CENOWY (Załącznik nr 1a i/lub 1b i/lub 1c i/lub 1d do ogłoszenia), poprzez wypełnienie wszystkich białych, niezacienionych pól podając dane oferowanego asortymentu, w tym konkretne wartości parametrów
Dostawa obejmuje produkt fabrycznie nowy, wcześniej nie używany. Niedopuszczalne jest zaoferowanie sprzętu pokazowego, powystawowego itp.
Poprawnie wypełniony oryginalny ARKUSZ ASORTYMENTOWO- CENOWY, w kolumie 2 (część 1-4) musi zawierać jego jednoznaczne określenie sprzętu poprzez podanie nazwy producenta, nazwy handlowej urządzenia wraz ze wskazaniem modelu (jeżeli dotyczy) oraz numer katalogowy producenta, tj. indywidualny numer nadany przez producenta swojemu produktowi, który określa jego charakterystyczne i indywidualne cechy i parametry. W przypadku, gdy dany producent nie nadaje swojemu produktowi „numeru katalogowego” - wykonawca wpisuje np. "nie dotyczy"
Każdy z wierszy, w których Zamawiający określił wymagane parametry minimalne, Wykonawca zobowiązany jest wypełnić poprzez podanie wartości parametrów zaoferowanego sprzętu. Wpisana przez Wykonawcę treść powinna w sposób nie budzący wątpliwości potwierdzać, że zaoferowane urządzenie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Ewentualne wyjaśnienia treści oferty nie mogą prowadzić do zmiany treści oferty, tj. zmiany modelu/typu zaoferowanego sprzętu
W przypadku, gdy Wykonawca dokona przepisania informacji z kolumny "Parametry wymagane nie gorsze niż" bez podania jakichkolwiek innych wymaganych informacji tj. nazwy producenta, typu/modelu i Kodu producenta (w przypadku konieczności jego wpisania), Zamawiający uzna, że oferta została złożona niezgodnie z zapisami SWZ i taką ofertę wykonawcy odrzuci.
Wprowadzenie zmian treści Załącznika nr 1, w których wyniku Wykonawca nie potwierdzi wszystkich wymaganych przez Zamawiającego parametrów i właściowości oferowanych urządzeń, skutkować będzie odrzuceniem oferty zgodnie z przepisami ustawy. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularza załącznika nr 1 stanowiącego część dokumentacji postępowania.
Zamawiający bezwględnie wymaga, by asortyment zaoferowany przez Wykonawcę w swojej ofercie był oznaczony w sposób bezspornie go indentyfikujący. Takie oznaczenie oferowanego asortymentu pozwoli Zamawiającemu jednoznacznie ocenić, czy zaoferowany sprzęt spełnia parametry wymagane minimalne oraz uchroni Wykonawcę przed ewentualnymi skutkami zmiany treści oferty w przypadku konieczności jej wyjaśnienia przez Zamawiającego w przypadku jej niejednoznaczności.
W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi technicznymi oferowanego sprzętu a danymi występującymi pod podanym numerem katalogowym, Zamawiający przyjmie dane wynikające z numeru katalogowego producenta
Plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym Wykonawcy, bądź osoby uprawnionej do występowania w jego imieniu.

## CZĘŚĆ 1
21/ZP/2025
CZĘŚĆ 1
ARKUSZ ASORTYMENTOWO- CENOWY |  | Załącznik nr 1a do SWZ/Umowy
Parametry wymagane nie gorsze niż | Parametry oferowane | Liczba sztuk | VAT w % | Cena jednostkowa netto (PLN) za szt. | Wartość netto ogółem (kol.3x5) | Wartość brutto w PLN (kol. 6 + VAT)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Generator przebiegów arbitralnych | Generator przebiegów arbitralnych | 1 |  |  | 0 | 0
Producent: ………………………………………………………………
Model :…………………………………………………
Od 300 kHz do 8 GHz | Od …......... kHz do …...........GHz
Zakres dynamiczny od -15 dBm do 15 dBm | Zakres dynamiczny od ….........dBm do ….......... dBm
Szybki czas ustalania częstotliwości 55 μs do 10 ppm | Szybki czas ustalania częstotliwości …........ μs do …........... ppm
Szybkie stabilizację amplitudy: < Od 25 μs do 1 dB i < od 200 μs do 0,1 dB | Szybkie stabilizację amplitudy: < Od …........... μs do …......... dB i < od …......... μs do …........... dB
Szum fazowy -100 dBc/Hz typowy przy przesunięciu 1 GHz i 10 kHz | Szum fazowy …......... dBc/Hz typowy przy przesunięciu …....GHz i …..... kHz
Modulacja FM, ØM i AM, wewnętrzne wejście sine lub zewnętrzne | TAK/NIE *
Konfigurowalny tryb pracy autonomicznej | TAK/NIE *
Zewnętrzne wejście/wyjście zegara referencyjnego | TAK/NIE *
wejście/wyjście inicjacji | TAK/NIE *
kabel koncentryczny | kabel koncentryczny | 20 |  |  | 0 | 0
• złącze A: N Type | • złącze A: …..............
• złącze B: RP- SMA | • złącze B: …..............
• tłumienie nie większe niż 0.6 dB/m dla częstotliwości 2.4 GHz | • tłumienie ….......... dB/m dla częstotliwości …........... GHz
• o długości 2m | • o długości ….......m
kabel koncentryczny , | kabel koncentryczny , | 5 |  |  | 0 | 0
• złącze A: N type | • złącze A: …..............
• złącze B: SMA | • złącze B: …..............
• maksymalny VSWR 1:35:1 | • maksymalny VSWR …........................
• o długości 1.8 m | • o długości ….......... m
Gwarancja: - zakres: standardowa producenta, - czas: 12 miesięcy, - czas reakcji serwisu od dnia zgłoszenia usterki: 5 dni roboczych | Gwarancja: - zakres:…............................................................. - czas: ................................................... - czas reakcji serwisu od dnia zgłoszenia usterki: .................................
|  | RAZEM |  |  |  | 0
* Niepotrzebne skreślić lub wykasować |  | Plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym Wykonawcy, bądź osoby uprawnionej do występowania w jego imieniu.
Miejsce dostawy:
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ, pokój B154, ul Pomorska 149/153, 90-236, Łódź

## CZĘŚĆ 2
21/ZP/2025
CZĘŚĆ 2
ARKUSZ ASORTYMENTOWO- CENOWY |  | Załącznik nr 1b do SWZ/Umowy
Parametry wymagane nie gorsze niż | Parametry oferowane | Liczba sztuk | VAT w % | Cena jednostkowa netto (PLN) za szt. | Wartość netto ogółem (kol.3x5) | Wartość brutto w PLN (kol. 6 + VAT)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Analizator widma wraz z przełącznikiem mechanicznym | Analizator widma wraz z przełącznikiem mechanicznym | 1 |  |  | 0 | 0
Producent: …………………………………………………
Model :…………………………………………………
Parametry analizator widma: | Parametry analizator widma:
Zakres badanych częstotliwości sygnału: | Zakres badanych częstotliwości sygnału:
• dolna granica zakresu: 9 kHz | • dolna granica zakresu: …........... kHz
• górna granica zakresu: 7,5 GHz | • górna granica zakresu: nie mniej niż …............. GHz
Średni poziom szumów (DANL): nie większy niż (wartości gwarantowane): | Średni poziom szumów (DANL): nie większy niż (wartości gwarantowane):
•-132 dBm/Hz (100 kHz – 1 MHz, preamp ON) | •…....... dBm/Hz (…..... kHz – ….........MHz, preamp ON)
•-162 dBm/Hz (1 MHz – 10 MHz, preamp ON; typowo -165 dBm/Hz) | •…........ dBm/Hz (…......... GHz – …......... GHz, preamp ON; typowo ….......... dBm/Hz)
•-159 dBm/Hz (10 MHz – 600 MHz, preamp ON; typowo -162 dBm/Hz) | •…........ dBm/Hz (…......... GHz – …......... GHz, preamp ON; typowo ….......... dBm/Hz)
•-158 dBm/Hz (600 MHz – 1,8 GHz, preamp ON; typowo -161 dBm/Hz) | •…........ dBm/Hz (…......... GHz – …......... GHz, preamp ON; typowo ….......... dBm/Hz)
•-156 dBm/Hz (1,8 GHz – 3,05 GHz, preamp ON; typowo -160 dBm/Hz) | •…........ dBm/Hz (…......... GHz – …......... GHz, preamp ON; typowo ….......... dBm/Hz)
•-154 dBm/Hz (6,7 GHz – 7,5 GHz, preamp ON; typowo -156 dBm/Hz) | •…........ dBm/Hz (…......... GHz – …......... GHz, preamp ON; typowo ….......... dBm/Hz)
Poziom szumu fazowego (SSB) nie gorszy niż: | Poziom szumu fazowego (SSB) nie gorszy niż:
•-100 dBc/Hz przy odstępie 10 kHz (wartość gwarantowana) | •…............. dBc/Hz przy odstępie …............ kHz
• typowo -104 dBc/Hz przy odstępie 10 kHz | • typowo …....... dBc/Hz przy odstępie …........ kHz
Niezależne źródło sygnału o częstotliwości do 7,5 GHz | Niezależne źródło sygnału o częstotliwości do ….............GHz
Zakres częstotliwości testu kabli i anten: | Zakres częstotliwości testu kabli i anten:
• dolna granica zakresu: nie więcej niż 100 kHz | • dolna granica zakresu: ….......... kHz
• górna granica zakresu: nie mniej niż 7,5 GHz | • górna granica zakresu: …......... GHz
Wyświetlacz: dotykowy (multi-touch), o przekątnej nie mniejszej niż 8,4 cala Multi-Touch, o rozdzielczości co najmniej 800 × 600 pikseli | Wyświetlacz: …..................................., o przekątnej …............ cala …............................., o rozdzielczości …...................... pikseli
Wyświetlacz z możliwością podłączenia myszki i klawiatury | TAK/NIE *
Parametry przełącznika mechanicznego: | Parametry przełącznika mechanicznego: | 2 |  |  | 0 | 0
Zakres częstotliwości pracy: DC do minimum 26,5 GHz | Zakres częstotliwości pracy: DC …............ GHz
Czas przełączania: nie większy niż 20 ms. | Czas przełączania: …............... ms.
Typ złączy RF: SMA (żeńskie) | Typ złączy RF: …..............................
Minimalna trwałość mechaniczna: 5 milionów cykli przełączania | Minimalna trwałość mechaniczna: …...................cykli przełączania
Jeden niezależny jednobiegunowy przełącznik mechaniczny SPDT (single pole double throw) | TAK/NIE *
Kompatybilność ze standardowymi systemami pomiarowymi (Interfejs zdalnego sterowania USB, obsługa komend zgodnych ze standardem SCPI (Standard Commands for Programmable Instruments)) | TAK/NIE *
Gwarancja: - zakres: standardowa producenta, - czas: 12 miesięcy, - czas reakcji serwisu od dnia zgłoszenia usterki: 4 dni roboczych | Gwarancja: - zakres:…............................................................. - czas: ................................................... - czas reakcji serwisu od dnia zgłoszenia usterki: .................................
|  |  |  | RAZEM |  | 0
* Niepotrzebne skreślić lub wykasować |  | Plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym Wykonawcy, bądź osoby uprawnionej do występowania w jego imieniu.
Miejsce dostawy:
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ, pokój B154, ul Pomorska 149/153, 90-236, Łódź

## CZĘŚĆ 3
21/ZP/2025
CZĘŚĆ 3
ARKUSZ ASORTYMENTOWO- CENOWY |  | Załącznik nr 1c do SWZ/Umowy
Parametry wymagane nie gorsze niż | Parametry oferowane | Liczba sztuk | VAT w % | Cena jednostkowa netto (PLN) za szt. | Wartość netto w PLN (kol. 3 x kol. 5) | Wartość brutto w PLN (kol. 6 + VAT)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Wektorowy analizator sieci | Wektorowy analizator sieci | 1 |  |  | 0 | 0
Producent: …………………………………………………
Model :…………………………………………………
Parametry wektorowego analizatora sieci VNA: | Parametry wektorowego analizatora sieci VNA:
• Zakres badanych częstotliwości sygnału: | • Zakres badanych częstotliwości sygnału:
- dolna granica zakresu: nie więcej niż 300 kHz | - dolna granica zakresu: …............. kHz
- górna granica zakresu: nie mniej niż 6 GHz | - górna granica zakresu: …............. GHz
• Wydajność pomiarowa: nie niższa niż 5500 pomiarów parametrów S dwuportowych/s | • Wydajność pomiarowa: …................. pomiarów parametrów …........................
• Rozdzielczość ustawiania częstotliwości: nie większa niż 10 Hz | • Rozdzielczość ustawiania częstotliwości: ….............. Hz
• Przepustowość: nie mniejsza niż 10000 pomiarów S11+S21/s | • Przepustowość: ….................. pomiarów S11+S21/s
• Architektura odbiorcza: czterokanałowa („Quad RX”) | • Architektura odbiorcza: …...................... („Quad RX”)
• Minimalny zakres dynamiki: 118 dB (przy paśmie pomiarowym 10 Hz) | • Minimalny zakres dynamiki: ….............. dB (przy paśmie pomiarowym 10 Hz)
• Średni poziom szumów (Average displayed noise floor, DANL): | • Średni poziom szumów (Average displayed noise floor, DANL):
- Zakres 0,3 MHz – 10 MHz: | - Zakres ….......... MHz – …........... MHz:
typowo: -110 dB | typowo: …........... dB
gwarantowany: nie większy niż -100 dB | gwarantowany: …............ dB
- Zakres 10 MHz – 4 GHz: | - Zakres …......... MHz – …........... GHz:
typowo: -118 dB | typowo: …........... dB
gwarantowany: nie wyższy niż -108 dB | gwarantowany: …........ dB
- Zakres powyżej 4 GHz: | - Zakres powyżej …....... GHz:
typowo: -110 dB | typowo: …....... dB
gwarantowany: nie wyższy niż -100 dB | gwarantowany: …......... dB
• Poziom szumu fazowego (przy odstępie 10 kHz) – typowo: | • Poziom szumu fazowego (przy odstępie …......... kHz) – typowo:
- −90 dBc/Hz dla zakresu 0,3 MHz – 1 GHz | - ….......... dBc/Hz dla zakresu …...... MHz – …....... GHz
- −80 dBc/Hz dla zakresu 1 GHz – 4 GHz | - ….......... dBc/Hz dla zakresu …........ GHz – …......... GHz
- −76 dBc/Hz dla zakresu powyżej 4 GHz | - ….......... dBc/Hz dla zakresu powyżej…........ GHz
• Interfejs komunikacyjny: USB 2.0, sterowanie z poziomu komputera PC, kompatybilność z systemem Windows (minimum wersje: 7, 8, 10) | TAK/NIE *
• Zasilanie: DC od +12 do +15 V (maksymalny pobór mocy 22 W) | • Zasilanie: DC od …........ do ….......... V (maksymalny pobór mocy …........ W)
- złącze zasilania: gniazdo 5,5 mm z bolcem 2,1 mm | - złącze zasilania: gniazdo …......... mm z bolcem …............... mm
• Szumy śladowe (trace noise): Nie większe niż 0,006 dB RMS (przy paśmie 140 kHz) | • Szumy śladowe (trace noise): ….................. dB RMS (przy paśmie …......... kHz)
• Wymagane funkcje: | • Wymagane funkcje:
- analiza w dziedzinie czasu (Time Domain Analysis) | TAK/NIE *
- transformacja impedancji | TAK/NIE *
- eksport danych pomiarowych do formatu Touchstone | TAK/NIE *
- pomiary P1dB oraz AM-PM | TAK/NIE *
- wbudowany generator sygnałowy | TAK/NIE *
- minimum 6 dostępnych trybów kalibracji | - minimum …............ dostępnych trybów kalibracji
Parametry zestawu przewodów pomiarowych do użytku z VNA | Parametry zestawu przewodów pomiarowych do użytku z VNA | 2 |  |  | 0 | 0
• Impedancja: 50 Ω | • Impedancja: …........ Ω
• Długość: 600 mm | • Długość: …........ mm
• Średnica przewodu: nie większa niż 7,1 mm | • Średnica przewodu: …........... mm
• Stabilność fazowa nie gorsza niż 2° przy 6 GHz oraz 2,8° przy 8,5 GHz | • Stabilność fazowa ….......° przy …......... GHz oraz ….........° przy …........... GHz
• Stabilność amplitudowa nie gorsza niż 0,1 dB | • Stabilność amplitudowa …............ dB
• Kompatybilność z analizatorem PicoVNA 106 | • Kompatybilność z analizatorem PicoVNA …...............
Parametry kabli koncentryczne ze złączami SMA-SMA | Parametry kabli koncentryczne ze złączami SMA-SMA | 4 |  |  | 0 | 0
• Długość kabla: 3 m | • Długość kabla: …........ m
• Impedancja: 50 Ω | • Impedancja: …......... Ω
• Typ przewodu: współosiowy, niskostratny, średnica zewnętrzna nie większa niż 7,1 mm | • Typ przewodu: współosiowy, niskostratny, średnica zewnętrzna ….............. mm
• Tłumienność wtrąceniowa: nie większa niż 0,7 dB przy 6 GHz oraz 0,85 dB przy 8,5 GHz | • Tłumienność wtrąceniowa: …......... dB przy …........... GHz oraz ….......... dB przy …................GHz
• Skuteczność ekranowania: nie mniejsza niż 60 dB przy 6 GHz | • Skuteczność ekranowania: …......... dB przy …....... GHz
• Temperatura pracy: od -5°C do +85°C | • Temperatura pracy: od ….......°C do …........°C
Parametry zestawu kalibracyjnego do wektorowego analizatora sieci VNA | Parametry zestawu kalibracyjnego do wektorowego analizatora sieci VNA | 1 |  |  | 0 | 0
• Typ złącza: SMA | • Typ złącza: …............
• Kompatybilność z analizatorem PicoVNA 106 | TAK/NIE *
• Możliwość wykonywania kalibracji automatycznej i półautomatycznej w całym zakresie pracy analizatora (300 kHz - 6 GHz) | TAK/NIE *
Gwarancja: - zakres: standardowa producenta, - czas: 12 miesięcy, - czas reakcji serwisu od dnia zgłoszenia usterki: 4 dni roboczych | Gwarancja: - zakres:…............................................................. - czas: ................................................... - czas reakcji serwisu od dnia zgłoszenia usterki: .................................
|  |  |  | RAZEM |  | 0
* Niepotrzebne skreślić lub wykasować |  | Plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym Wykonawcy, bądź osoby uprawnionej do występowania w jego imieniu.
Miejsce dostawy:
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ, pokój B154, ul Pomorska 149/153, 90-236, Łódź

## CZĘŚĆ 4
21/ZP/2025
CZĘŚĆ 4
| ARKUSZ ASORTYMENTOWO- CENOWY |  | Załącznik nr 1d do SWZ/Umowy
Parametry wymagane nie gorsze niż |  | Parametry oferowane | Liczba sztuk | VAT w % | Cena jednostkowa netto (PLN) za szt. | Wartość netto w PLN (kol. 3 x kol. 5) | Wartość brutto w PLN (kol. 6 + VAT)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Wektorowy analizator sieci |  | Wektorowy analizator sieci | 1 |  |  | 0 | 0
Producent: ………………………………………………………………
Model :…………………………………………………
• Zakres częstotliwości: 300 kHz - 8,5 GHz |  | • Zakres częstotliwości: ….......... kHz - …...........GHz
• Wydajność pomiarowa: minimum 5500 pomiarów parametrów S dwuportowych/s |  | • Wydajność pomiarowa: …........... pomiarów parametrów S dwuportowych/s
• Przepustowość: minimum 10000 pomiarów S11 + S21/s |  | • Przepustowość: …................... pomiarów S11 + S21/s
• System odbiorczy: czterokanałowy |  | • System odbiorczy: …...........................
• Zakres dynamiki: 118 dB (przy paśmie 10 Hz) |  | • Zakres dynamiki: …................ dB (przy paśmie 10 Hz)
• Poziom szumu: 0,005 dB RMS (przy paśmie 140 kHz) |  | • Poziom szumu: …................ dB RMS (przy paśmie 140 kHz)
• Interfejs: USB, kompatybilny z systemem Windows |  | • Interfejs: …........................................................................
Funkcje: |  | Funkcje:
• Analiza w dziedzinie czasu |  | TAK/NIE *
• Transformacja impedancji |  | TAK/NIE *
• Export danych w formacie Touchstone |  | TAK/NIE *
• Pomiary P1dB i AM-PM |  | TAK/NIE *
• Generator sygnałowy |  | TAK/NIE *
• System kalibracji 8- i 12-członowej |  | • System kalibracji …......- i ….......-członowej
• Minimum 6 trybów kalibracji |  | • …..........trybów kalibracji
• Zestaw standardów kalibracyjnych z dokumentacją |  | TAK/NIE *
Gwarancja: - zakres: standardowa producenta, - czas: 12 miesięcy, - czas reakcji serwisu od dnia zgłoszenia usterki: 7 dni roboczych |  | Gwarancja: - zakres:…............................................................. - czas: ................................................... - czas reakcji serwisu od dnia zgłoszenia usterki: .................................
|  | RAZEM |  |  |  |  | 0
* Niepotrzebne skreślić lub wykasować |  |  | Plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym Wykonawcy, bądź osoby uprawnionej do występowania w jego imieniu.
Miejsce dostawy:
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ, pokój B154, ul Pomorska 149/153, 90-236, Łódź