Załącznik nr 2 – Kosztorys ofertowy oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zakup systemów do wykonywania preparatów z cytologii na podłożu płynnym LBC oraz System do jakościowego wykrywania HPV DNA 14 genotypów HR wraz z pakietem startowym odczynników

| Lp | Asortyment | Ilość | cena jedn. netto* | vat* | Cena jedn. brutto* | Wartość brutto* | Producent NUMER KATALOGOWY* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do wykonywania preparatów z cytologii na podłoży płynnym LBC | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw startowy odczynników do cytologii płynnej (na okres 12 miesięcy - 350 badań/ miesiąc) | komplet |  |  |  |  |  |
| 3 | Aparat do jakościowego wykrywania HPV DNA 14 genotypów HR wraz z zestawem materiałów zużywalnych na okres 2 lat | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 4 | Zestawy testów HPV (na okres 12 miesięcy - 500 badań/ miesiąc) | komplet |  |  |  |  |  |
| 5 | Podłoża do wykonywania testów HPV (na okres 12 miesięcy - 500 badań/ miesiąc) | komplet |  |  |  |  |  |
| 6 | Materiały zużywalne do aparatu do jakościowego wykrywania HPV DNA (na okres 12 miesięcy - 500 badań/ miesiąc) | komplet |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

| System do wykonywania preparatów z cytologii na podłożu płynnym LBC oraz system do jakościowego wykrywania HPV DNA 14 genotypów HR wraz z pakietem startowym odczynników |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry techniczno-użytkowe / Wymagania ogólne |  | Wartość wymagana | Parametry oferowane/ podać zakres lub opisać |
| I. | System do wykonywania preparatów z cytologii na podłożu płynnym LBC |  |  |
| 1. | Rok produkcji 2024 lub nowsze. | TAK |  |
| 2. | Automatyczny system do wykonania cytologii na podłożu płynnym pozwalającym na przygotowanie preparatu cytologicznego na szkiełku w technologii jednowarstwowego obrazu – szt. 1. | TAK |  |
| 3. | Możliwość załadowania min. 20 próbek pacjentów. | TAK |  |
| 4. | Czas wykonania jednego slajdu max 5 min. | TAK |  |
| 5. | W przypadku rozwiązania z karuzelą/ statywami lub konieczność dostarczenia odpowiedniej ich liczby pozwalającej przygotować min. 40 próbek pacjentów. | TAK |  |
| 6. | Możliwość wykonywania cytologii ginekologicznej i materiałów nie ginekologicznych np. mocz, płyny z jam ciała. | TAK |  |
| 7. | Możliwość przygotowania preparatów cytologicznych do reakcji immunocytochemicznych. | TAK |  |
| 8. | Możliwość wykonywania cytologii ginekologicznej i materiałów nie ginekologicznych np. mocz, płyny z jam ciała. | TAK |  |
| 9. | Intuicyjny dla użytkownika interfejs ekranu dotykowego do śledzenia i raportowania postępów w czasie rzeczywistym | TAK |  |
| 10. | Automatyczne przenoszenie materiału na szkiełko, przy użyciu jednorazowych filtrów | TAK |  |
| 11. | Odpady chemiczne magazynowane w bezpieczny sposób. | TAK |  |
| 12. | Odczynniki i materiały zużywalne posiadają walidację na oferowany aparat. | TAK |  |
| 13. | System oparty na podłożu do LBC rekomendowanym dla wybranych testów HPV przez Polskie Towarzystwa Ginekologów oraz Polskiego Towarzystwo Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy, dostępnych na terenie Polski. Podłoża muszą być zwalidowane na rekomendowane testy przez producentów testów molekularnych. Podać listę testów spełniających kryterium. | TAK |  |
| 14. | Kody kreskowe na fiolkach/pojemnikach automatycznie sprawdzane z etykietami na szkiełkach podstawowych przed rozpoczęciem pracy aparatu. | TAK |  |
| 15. | Możliwość przechowywania pojemników z płynem konserwującym z materiałem biologicznym w temperaturze pokojowej (15-30°C) przez 6 tygodni. | TAK |  |
| 16. | Automatyczne odkorkowanie/przebicie pojemników z materiałem. | TAK |  |
| 17. | Zamknięty obieg próbki- od wstawienia pojemnika z materiałem do uzyskania preparatu niezabarwionego. | TAK |  |
| 18. | Obsługa kodów 2D Datamatrix przez aparat. | TAK |  |
| 19. | Certyfikat CE do diagnostyki medycznej in vitro. | TAK |  |
| 20. | Wbudowany system awaryjnego zasilania lub UPS zewnętrzny. | TAK |  |
| 21. | Wymiary aparatu nie większe niż Wymiary: 90 cm x 60 cm x 70 cm. | TAK |  |
| 22. | Zapewnienie dostarczenia wszystkich odczynników i innych materiałów zużywalnych niezbędnych do pierwszorazowego uruchomienia urządzenia – w tym komplet odczynników/podłóż na 4200 oznaczeń. | TAK |  |
| 23. | W okresie gwarancyjnym przeglądy techniczne urządzenia w liczbie i zakresie zalecanym przez producenta dokonywane w siedzibie zamawiającego w cenie oferty. Obowiązkowy przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. Przeglądy techniczne zawierają wymianę części zużywalnych w tym filtrów itp. na czas gwarancji. | TAK |  |
| 24. | Wykaz upoważnionych serwisów urządzenia na teranie Polski zawierający nazwę firmy, adres, telefon, fax. Nazwisko i imię osoby do kontaktu/serwisu (wskazać w materiałach, instrukcji obsługi kto jest upoważniony do wykonywania napraw serwisowych). | TAK |  |
| 25. | Zapewnienie dostępu do części zamiennych do napraw, serwisu pogwarancyjnego min. 10 lat po zakończeniu okresu gwarancyjnego. | TAK |  |
| 26. | Gwarancja min. 24 miesiące. | TAK |  |
| II. | System do jakościowego wykrywania HPV DNA 14 genotypów HR wraz z pakietem startowym odczynników |  |  |
| 1. | Rok produkcji 2024 lub nowsze. | TAK |  |
| 2. | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane. Urządzenie seryjne bez dodatkowych modyfikacji. | TAK |  |
| 3. | W pełni automatyczny aparat do wykonywania badań molekularnych z wykorzystaniem metody TMA (amplifikacja z mediacją transkrypcji) - 1 szt. | TAK |  |
| 4. | Możliwość wykonania min. 270 próbek w tracie 8h. | TAK |  |
| 5. | Możliwość ciągłego załadunku oraz ustawienia próbek STAT. | TAK |  |
| 6. | Możliwość puszczenia jednoczasowo do 4 różnych badań molekularnych. | TAK |  |
| 7. | Certyfikat CE do diagnostyki medycznej in vitro. | TAK |  |
| 8. | Wbudowany czytnik kodów kreskowych odczynników oraz próbek pacjentów. | TAK |  |
| 9. | Aparat wykorzystuje jednorazowe tipsy, w celu uniknięcia kontaminacji. | TAK |  |
| 10. | Możliwość załadowania jednoczasowo 120 próbek. | TAK |  |
| 11. | Pojemność pojemników na odpady wystarcza na nie mniej niż 750 testów. | TAK |  |
| 12. | Wbudowany system awaryjnego zasilania lub UPS zewnętrzny. | TAK |  |
| 13. | Wymiary aparatu nie większe niż Wymiary: 122 cm x 81.5 cm x 175 cm. | TAK |  |
| 14. | Zapewnienie dostarczenia odczynników do oznaczania 14HR HPV na okres 12 miesięcy przy wykonaniu 500 oznaczeń miesięcznie. | TAK |  |
| 15. | Konieczność dostarczenia podłoża do wykonywania testów HPV oraz materiałów zużywalnych do aparatu do jakościowego wykrywania HPV DNA na okres 12 miesięcy. | TAK |  |
| 16. | W okresie gwarancyjnym przeglądy techniczne urządzenia w liczbie i zakresie zalecanym przez producenta dokonywane w siedzibie zamawiającego w cenie oferty. Obowiązkowy przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. Przeglądy techniczne zawierają wymianę części zużywalnych w tym filtrów itp. na czas gwarancji. | TAK |  |
| 17. | Wykaz upoważnionych serwisów urządzenia na teranie Polski zawierający nazwę firmy, adres, telefon, fax. Nazwisko i imię osoby do kontaktu/serwisu (wskazać w materiałach, instrukcji obsługi kto jest upoważniony do wykonywania napraw serwisowych). | TAK |  |
| 18. | Gwarancja min. 24 miesiące. | TAK |  |

*wypełnia wykonawca

Oferta nie spełniająca parametrów granicznych  podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

Oświadczamy, że:

- oferowany przez nas sprzęt jest nowy, nie był przedmiotem ekspozycji, wystaw itp.;

- oferowane przez nas urządzenie jest gotowe do pracy, zawiera wszystkie niezbędne akcesoria, bez dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi)

- zobowiązujemy się do dostarczenia, montażu i uruchomienia sprzętu w miejscu jego przeznaczenia

- zobowiązujemy się do przeszkolenia personelu w obsłudze urządzenia

- ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji

- inne : aktualizacja oprogramowania w ostatnim miesiącu gwarancji (jeśli dotyczy)

……………………………………………………

Data i podpis Wykonawcy