Pakiet nr 5

Wadium: 3.300,00 zł

| LP. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Stawka podatku VAT (w %) | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Oddział III Onkologiczno- Hematologiczny pom. 2.43,2.23,2.40 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kardiomonitor | 3 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Oddział V Onkologiczno- Hematologiczny pom 1.42,1.45,1.39,1.48 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kardiomonitor | 4 szt. |  |  |  |  |  |
|  | SUMA | XXXXX | XXXXX | XXXXX | xxxxx |  |  |

Cena netto  (bez VAT )................................................................

Słownie zł....................................................................................

cena brutto  (z VAT)....................................................................

Słownie........................................................................................

- ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

- (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

Tabela nr 1. Zestawienie parametrów wymaganych (granicznych)

| LP. | PARAMETRY | WYMOGI (warunki / parametry graniczne) | Wykonawca poda wymagane informacje zgodnie z poniższą tabelą. Miejsca zaznaczone „xxx” Wykonawca nie wypełnia. Wykonawca składając ofertę potwierdza, że oferowane dostawy spełniają wymagania dotyczące oferowanych dostaw wskazane w miejscach „xxx”. |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |  |  |  |
| 1 | Producent/kraj | TAK/Podać | Podać……………….……………… |
| 2 | Model/typ | TAK/Podać | Podać……………….……………… |
| 3 | Rok produkcji: nie starsze niż 2024, urządzenie fabrycznie nowe | TAK/Podać | Podać……………….……………… |
| I | Parametry ogólne |  |  |
|  | Zasilanie AC 230 V 50 Hz sieciowo zgodne PN Monitor wyposażony w zasilanie akumulatorowe zapewniające przynajmniej 240 minut pracy na wypadek zaniku zasilania lub transportu. | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Kardiomonitor stacjonarno przenośny o przekątnej min 12’’ kolorowy ekran LCD Nie dopuszcza się realizacji tej funkcjonalności z wykorzystaniem zewnętrznego, dodatkowego ekranu lub innych rozwiązań zależnych od funkcjonowania sieci informatycznej. Rok produkcji 2025 | Tak/podać | Podać……………….……………… |
|  | Monitor stacjonarno-transportowy lub monitor stacjonarny odporny przeciwko zachlapaniu i wnikaniu ciał stałych. Klasa odporności nie gorsza niż IP22 | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Chłodzenie konwekcyjne bez zastosowania wentylatora, | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | System monitorowania pacjenta o budowie modułowej lub kompaktowo-modułowej, w technologii wymiennych modułów podłączanych podczas pracy przez użytkownika | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Monitor wyposażony we wbudowaną ramę na min. 1 moduł rozszerzeń z możliwością rozbudowy o dodatkową ramę do podłączenia min. 2 dodatkowych modułów pomiarowych. | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | System monitorowania pacjenta przeznaczony do monitorowania pacjentów we wszystkich kategoriach wiekowych: dorosłych, dzieci i noworodków | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Parametry mierzone min :EKG/Resp/ST/Arytmia/NIBP /SpO2 | Tak/podać |  |
|  | Monitorowanie przynajmniej 1 z 3, 7 i 12 odprowadzeń, z jakością diagnostyczną, w zależności od użytego przewodu EKG |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Jednoczesna prezentacja przynajmniej 3 kanałów EKG na ekranie głównym kardiomonitora: 3 różne odprowadzenia lub 1 odprowadzenie w formie kaskady | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Pomiar częstości akcji serca w zakresie min. 20 - 300 ud/min. z dokładnością +/- 1% lub +/- 1ud/min. | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | W komplecie do każdego monitora: przewód do podłączenia 5- elektrod dla dorosłych i dzieci. Długość przewodów przynajmniej 3m. | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Analiza arytmii -analiza arytmii wg przynajmniej 12 definicji z rozpoznawaniem arytmii komorowych i przedsionkowych, w tym migotania przedsionków | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Analiza ST | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Analiza odcinka ST w 12 odprowadzeniach jednocześnie | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Zakres pomiarowy analizy odcinka ST min. -15,0 -(+) 15,0 mm | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną w zakresie min. 4-120 odd/min. | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Prezentacja częstości oddechu oraz krzywej oddechowej | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Pomiar wysycenia hemoglobiny tlenem, z wykorzystaniem algorytmu odpornego na niską perfuzję i artefakty ruchowe: np. TruSignal lub Masimo rainbow SET | Tak/podac | Podać……………….……………… |
|  | Pomiar saturacji w zakresie min. 70-100% | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | W komplecie do każdego monitora: przewód podłączeniowy dł. min. 3m oraz kpl czujników na palec dla dzieci i dorosłych | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Prezentacja wartości saturacji, krzywej pletyzmograficznej i wskaźnika perfuzji | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Wybór SPO2 jako źródła częstości rytmu serca | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną (NIBP) Pomiar ręczny na żądanie, ciągły przez określony czas oraz automatyczny. Zakres przedziałów czasowych w trybie automatycznym przynajmniej 1 - 120 minut Pomiar ciśnienia w zakresie przynajmniej od 10 mmHg dla ciśnienia rozkurczowego do 250 mmHg dla ciśnienia skurczowego | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | W komplecie do każdego monitora: wężyk z szybkozłączką dla dorosłych/dzieci oraz 3 mankiety wielorazowe dla dorosłych (w 3 różnych rozmiarach). | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Kardiomonitory należy podłączyć do posiadanej przez szpital Stacji CENTRALNEGO MONITOROWANIA FUNKCJI ŻYCIOWYCH CARESCAPE CENTRAL STATION V2 firmy Ge Medical | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Monitory gotowe do współpracy z centralą monitorującą posiadaną przez Zamawiającego, która umożliwia zdalny nadzór nad oferowanymi monitorami, a także w pełni modułowymi monitorami wysokiej klasy tego samego producenta. Nadzór oznacza podgląd bieżących wartości parametrów, krzywych i stanów alarmowych, możliwość wyciszania alarmów i zmiany granic alarmowych, możliwość retrospektywnej analizy danych (trendów i full disclosure) moje | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Monitory wyposażone w funkcję wysyłania parametrów życiowych monitorowanych pacjentów do zewnętrznych systemów, za pośrednictwem protokołu HL7. Funkcja realizowana bezpośrenio przez kardiomonitory lub dedykowany serwer komunikacyjny - ujęty w ofercie. | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Monitory umożliwiają wyświetlanie informacji o alarmach występujących na pozostałych kardiomonitorach pracujących w sieci centralnego monitorowania | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | W ofercie do każdego monitora uchwyt montażowy do ściany z regulacją obrotu, nachylenia i wysokości. | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Alarmy techniczne z podaniem przyczyny. | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Granice alarmowe regulowane ręcznie - przez użytkownika, i automatycznie (na żądanie) - na podstawie bieżących wartości parametrów. | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Granice regulowane indywidualnie - w oknach poszczególnych parametrów - oraz zbiorczo, w oknie ustawień alarmów | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Urządzenie/ Aparatura powinna mieć możliwość skonfigurowania komunikacji wg protokołu DICOM 3.0 i HL7 2.3.1 lub 2.5 niezbędne do integracji ze szpitalnymi systemami informatycznymi typu HIS – polegający na zbieraniu parametrów życiowych pacjenta Urządzenie/ Aparatura gotowa do integracji z posiadanym przez Zamawiającego systemem szpitalnym ESKULAP | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| II | INNE |  |  |
|  | Przeglądy techniczne (należy podać częstotliwość przeglądów w przypadku wymaganych przeglądów technicznych ) | Podać/opisać | Podać……………….……………… |
|  | Dokumentacja techniczna w zakresie dopuszczonym przez producenta oraz katalog wszystkich akcesoriów (kabli, czujników itp.) do urządzeń. Wraz ze sprzętem Wykonawca dostarczy następujące dokumenty w języku polskim - instrukcję obsługi, - (folder z dokładnymi parametrami technicznymi, dokumentację techniczną (w zakresie dopuszczonym przez producenta) -instrukcję konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji - jeśli ma zastosowanie (w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) )”? | TAK Dokumentacja techniczna „DTR" lub instalacyjna (wymagania instalacyjne)przeznaczona dla Użytkownika dostarczona wraz z urządzeniem | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis urządzeń w Polsce w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) na podstawie ustawy z dnia 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych | TAK/PRZEDSTAWIĆ DOKUMENT AUTORYZACJI (wraz z dostawą urządzenia) | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Wykaz autoryzowanych przedstawicieli serwisowych adres mail nazwa firmy ,telefon | Podać/opisać | Podać/opisać…………………. Adres:…………………………… Email:……………………….… Telefon:…………………………. |

Wykonawca wypełni tabele  zgodnie z wymogiem zamawiającego. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanym asortymencie i spowoduje odrzucenie oferty, z zastrzeżeniem art. 107 ust 2 pzp. Miejsca zaznaczone „xxx” wykonawca nie wypełnia. Wykonawca składając ofertę potwierdza, że oferowane dostawy spełniają wymagania dotyczące oferowanych dostaw wskazane w miejscach „xxx”

Tabela nr 2  - Zestawienie parametrów ocenianych (w ramach kryterium oceny ofert: okres udzielonej gwarancji)

| L.p. | Parametry oceniane | WYMOGI TAK/NIE | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY TAK/NIE | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Okres udzielonej gwarancji | min: 24 miesiące | Wykonawca poda:….……. W przypadku braku informacji o gwarancji Zamawiający przyjmuje min. 24 miesięcy | Okres gwarancji 24 miesięcy - 0 pkt. Okres gwarancji 36 miesiące - 15 pkt. Okres gwarancji 48 miesięcy - 40 pkt. |

Wykonawca oświadcza, że zaproponowany przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy i spełnia wszystkie wymagania określone przez zamawiającego w SWZ, wymienione w tabeli.

Zakres zamówienia obejmuje: zakup i dostawę oraz montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu.

Osobą/osobami odpowiedzialną/nymi  za realizację umowy ze strony wykonawcy  jest/są  :………………………..… (imię, nazwisko, telefon)