Załącznik nr 2 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

CZĘŚĆ 3:  APARAT EKG

Ilość: 1 sztuka

Nazwa handlowa: ………………… 		Model: ………………………………...

Producent: …………………………

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Wymagane parametry graniczne / wartość | Parametry oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2024r. | Tak |  |
|  | Aparat 12-kanałowy | Tak |  |
|  | Aparat na papier termiczny o szerokości w zakresie 205-210 mm | Tak - podać |  |
|  | Aparat z kolorowym wyświetlaczem min. 12” o rozdzielczości 1280x800 pikseli | Tak |  |
|  | Aparat z dotykowym panelem i klawiaturą w układzie qwerty | Tak |  |
|  | Aparat z możliwością zapisu badań w pamięci wewnętrznej | Tak |  |
|  | Aparat z możliwością ponownego wydruku badania z zapisanego w pamięci wewnętrznej urządzenia | Tak |  |
|  | Analiza i interpretacja wyników badań przedstawiana na wyświetlaczu oraz na wydruku | Tak |  |
|  | Aparat z możliwością dodania własnej interpretacji i opinii lekarskiej do badania | Tak |  |
|  | Aparat z asystentem rozmieszczenia elektrod z graficznym wskazaniem jakości sygnału wraz z funkcją wykrywania i wskazywania odłączonych odprowadzeń oraz luźnych elektrod. | Tak |  |
|  | Aparat z wydrukiem parametrów: RR, P, PQ(PR), QRS, QT, oś P, oś QRS, oś T, QTc | Tak |  |
|  | Dane wyświetlanie na ekranie min.: - imię i nazwisko pacjenta, - waga i wzrost pacjenta, - tętno, - zapis krzywych EKG - ciśnienie krwi - godzina, - wskaźnik naładowania baterii, - powiadomienia i komunikaty ostrzegawcze, - oznaczenia elektrod, - asystent podłączenia elektrod, | Tak |  |
|  | - wskazanie odłączenia elektrod, - prezentacja poziomu odcinka ST w formie wykresów kołowych |  |  |
|  | Prezentacja na wyświetlaczu w trybie 1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG | Tak |  |
|  | Wydruk w trybie 1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG | Tak |  |
|  | Aparat z wizualizacją uśrednionych zespołów sygnału EKG dla każdego kanału | Tak |  |
|  | Aparat z możliwością wyboru długości zapisu 12-kanałowego EKG spoczynkowego co najmniej (s): 10, 12, 15, 20 w trybie automatycznym | Tak |  |
|  | Zapis o czułości 2,5/5/10/20 mm/mV | Tak |  |
|  | Zapis o prędkości co najmniej 5/10/25/50 mm/s | Tak |  |
|  | Aparat z analizą średniego HR, max. HR, min. HR, średniego R-R, max. R-R, min. R-R, zliczanie R-R, SDRR, pRR50 w trybie rytm | Tak |  |
|  | Aparat z pomiarem tętna w zakresie 30-300 BPM lub szerszym | Tak - podać |  |
|  | Aparat z dokładnością pomiaru tętna: ±10% albo ±5 bpm lub wyższą | Tak - podać |  |
|  | Aparat z możliwością zapisu co najmniej 20 minutowego, 12-kanałowego EKG w trybie rytm | Tak |  |
|  | Aparat z pomiarem o częstotliwości w zakresie 0.049-250Hz | Tak |  |
|  | Aparat z filtrem przesunięcia sygnału w zakresach 0.049 Hz, 0.05 Hz, 0.07, 0.15 Hz , 0.25 Hz | Tak |  |
|  | Aparat z cyfrową filtracją zakłóceń pochodzenia mięśniowego w zakresach 20 Hz, 25 Hz, 35 Hz, 170 Hz, 90 Hz | Tak |  |
|  | Aparat z detekcją impulsu kardiostymulatora o zakresie: 0.1 – 2 ms, 2 – 250 mV, równoważna z 100 000 SPS | Tak - podać |  |
|  | Aparat z funkcją regulacji punktu J w zakresie od +40 do +100 ms | Tak - podać |  |
|  | Aparat pracujący w trybie automatycznym lub ręcznym | Tak |  |
|  | Zasilanie sieciowo-akumulatorowe | Tak |  |
|  | Aparat z możliwością wydruku min. 400 raportów na zasilaniu akumulatorowym | Tak |  |
|  | Aparat z możliwością nieprzerwanego monitorowania sygnału na zasilaniu akumulatorowym min. 3h | Tak |  |
|  | Maksymalny czas ładowania aparatu: 4h | Tak |  |
|  | Aparat posiadający min. 4 gniazda USB z możliwością podłączenia klawiatury, myszy, modułu pamięci, czytnika kodów kreskowych | Tak |  |
|  | Aparat z funkcją przypisania zadań i uprawnień użytkownikom w celu zabezpieczenia danych i konfiguracji | Tak |  |
|  | Aparat z funkcją automatycznego wylogowania użytkownika po przejściu w tryb czuwania | Tak |  |
| Wyposażenie: |  |  |  |
|  | - wózek aparaturowy z co najmniej jedną blokadą koła i półką/koszykiem na akcesoria do EKG - czytnik kodów kreskowych pacjenta oraz użytkownika - przewód EKG - komplet elektrod przyssawkowych i kończynowych, klipsowych dla dorosłych, - 2 pasy gumowe, piersiowe - żel do EKG, - 5 rolek/ ryz papieru, - przewód zasilający. | Tak |  |

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca potwierdził parametry w pozycjach 2-35.