Załącznik nr 2 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

CZĘŚĆ 14: WAGI

14a: WAGA NIEMOWLĘCA

Ilość: 2 sztuki

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych |
| --- | --- |
|  | - Oferowany produkt fabrycznie nowy, rok produkcji min. 2023 - Elektroniczna waga klasy III do ważenia leżących niemowląt i dzieci o masie do 20 kg - Wysuwana i blokowana szalka, zakrzywiona po bokach, - Waga posiadająca poziomicę - Waga posiadająca wzrostomierz z elektronicznym wyświetlaczem - Wyświetlacz LCD - Zasilanie bateryjne oraz sieciowe - Maksymalne obciążenie: 20 kg - Waga posiadająca legalizację - Dokładność odczytu: 5 g < 10 kg > 10 g |
|  | Wyposażenie do każdego urządzenia: |
|  | - Baterie (komplet) - Przewód zasilający |

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca potwierdził powyższe parametry wskazane w pozycji 1, oprócz roku produkcji.

14b: WAGA OSOBOWA ZE WZROSTOMIERZEM

Ilość: 2 sztuki

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych |
| --- | --- |
| 1. | - Oferowany produkt fabrycznie nowy, rok produkcji min. 2023, - Elektroniczna waga klasy III wyposażona w kółka zapewniające jej mobilność, - Waga na czterech regulowanych punktach podparcia zakończonych gumowymi stopkami, - Możliwość obracania wyświetlacza od strony pacjenta lub użytkownika, - Waga wyposażona we wzrostomierz o zakresie pomiaru 60-200cm (lub szerszym) i podziałce co 1 mm, - Waga z funkcją do 10 tys. cykli ważenia na jednym zestawie baterii, - Waga z funkcją automatycznego wyłączania, - Waga z funkcją tarowania, BMI, |
|  | - Zasilanie bateryjne oraz sieciowe, - Maksymalne obciążenie ≥ 200 kg, - Dokładność odczytu: 100 g < 150 kg > 200 g lub większa, - Masa urządzenia max: 7 kg - Waga posiadająca legalizację |
|  | Wyposażenie do każdego urządzenia: |
| 2. | - Baterie (komplet) - Przewód zasilający |

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca potwierdził powyższe parametry wskazane w pozycji 1, oprócz roku produkcji.

14c: WAGA PLATFORMOWA

Ilość: 1 sztuka

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych |
| --- | --- |
|  | - Oferowany produkt fabrycznie nowy, rok produkcji min. 2023 - Elektroniczna waga klasy III - Możliwość pochylenia i obracania wyświetlacza, - Konstrukcja wagi wykonana ze stali lakierowanej, - Platforma wagi wykonana ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej, - Maksymalne obciążenie wagi ≥ 150kg - Działka odczytowa: 50g, - Możliwość wielkokrotnego tarowania tzw. Pełny zakres, - Wymiary platformy: 50x60cm ± 3cm, - Masa wagi ≤ 25kg, - Zasilanie: ~230v, 50hz, - Waga wyposażona w przewód zasilający, - Waga posiadająca legalizację |

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca potwierdził powyższe parametry, oprócz roku produkcji.

14d: WAGA PLATFORMOWA

Ilość: 1 sztuka

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych |
| --- | --- |
|  | - Oferowany produkt fabrycznie nowy, rok produkcji min. 2023, - Elektroniczna waga klasy II - Waga z elektronicznym wyświetlaczem LCD, - Dokładność odczytu do 0,1g, - Obciążenie minimalne 5g, - Obciążenie maksymalne ≥7kg, - Zakres tary do -6kg, - Waga z adiustacją zewnętrzną, 2-etapową, - Szalka wykonana ze stali nierdzewnej, - Maksymalne wymiary szalki 20x20cm ± 2cm, - Masa wagi ≤ 5kg, - Zasilanie ~230V, 50Hz, - Dodatkowe zasilanie akumulatorowe (waga wyposażona w akumulator), - Średni czas pracy wagi na zasilaniu akumulatorowym ≥ 14h, - Waga posiadająca legalizację |

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca potwierdził powyższe parametry, oprócz roku produkcji.