## Część nr 6 - ZMIANA
| Numer referencyjny postępowania: DZP/DAM/19/2025 | [8 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY - ZMIANA Część nr 6 - Akcesoria do kardiomonitorów firmy GE
Wszystkie akcesoria są fabrycznie nowe, rok produkcji minimum 2025.
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis wymaganych parametrów technicznych | Jed. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Parametry oferowanego przedmiotu zamówienia (TAK - PODAĆ)* | Producent/ Model/ Nazwa / Kod katalogowy** (TAK - PODAĆ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Czujnik SpO2 dla dorosłych - gumka wsuwana na palec - wielokrotnego użytku - długość przewodu min. 1 m +/- 10 cm - technologia Datex-Ohmeda - kompatybilny z przewodem pośrednim oraz urządzeniem posiadanym przez Zamawiającego: kardiomonitor GE B450 | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Czujnik SpO2 dla dzieci - gumka wsuwana na palec - wielokrotnego użytku - długość przewodu min. 1 m +/- 10 cm - technologia Datex-Ohmeda - kompatybilny z przewodem pośrednim oraz urządzeniem posiadanym przez Zamawiającego: kardiomonitor GE B450 | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Czujnik SpO2 na ucho - klips na ucho - wielokrotnego użytku - długość przewodu min. 1 m +/- 10 cm - technologia Datex-Ohmeda - kompatybilny z przewodem pośrednim oraz urządzeniem posiadanym przez Zamawiającego: kardiomonitor GE B450 | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Czujnik SpO2 dla noworodków - opaska dla noworodków - wielokrotnego użytku - długość przewodu min. 1 m +/- 10 cm - technologia Datex-Ohmeda - kompatybilny z przewodem pośrednim oraz urządzeniem posiadanym przez Zamawiającego: kardiomonitor GE B450 | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Przewód pośredni SpO2 - wielokrotnego użytku - długość przewodu min. 2 m - technologia Datex-Ohmeda - kompatybilny z czujnikami SpO2 oraz urządzeniem posiadanym przez Zamawiającego: kardiomonitor GE B450 | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Przewód powietrzny NIBP - 2-żyłowy - podłączenie typu Dinaclick - kompatybilny z urządzeniem posiadanym przez Zamawiającego: kardiomonitor GE B450 | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Przewód EKG - 3-odprowadzeniowy - 11-pinowy - długość min. 2 m +/- 10 cm - kompatybilny z odprowadzeniami EKG oraz urządzeniem posiadanym przez Zamawiającego: kardiomonitor B450 | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Odprowadzenia EKG - 3-odprowadzeniowe - wielorazowe - typ klamra - kompatybilne z przewodem EKG oraz urządzeniem posiadanym przez Zamawiającego: kardiomonitor GE B450 | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA PRAWA OPCJI (30% ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA (ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE + ZAMÓWIENIE PRAWO OPCJI) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
* Wykonawca zobowiązany jest podać parametry oferowanego przedmiotu zamówienia w kolumnie 10 ** Wykonawca zobowiązany jest wskazać/podać producenta/ model/ nazwa / kod katalogowy w kolumnie 11