Pakiet nr 4

Wadium: 2.200,00 zł

| LP. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Stawka podatku VAT (w %) | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oddział XV Transplantacji Szpiku |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Pompa objętościowa przepływowa | 6 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Czujnik kropli do pompy | 6 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Zasilacz do pompy | 6 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Uchwyt do pompy | 6 szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | 9 szt. |  |  |  |  |  |
| 6. | Zasilacz do pompy | 9 szt. |  |  |  |  |  |
| 7. | Uchwyt do pompy | 9 szt. |  |  |  |  |  |
| Oddział V/D Dzienny Onkologiczny |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Pompa objętościowa przepływowa | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 9. | Czujnik kropli do pompy | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 10. | Zasilacz do pompy | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 11. | Uchwyt do pompy | 2 szt. |  |  |  |  |  |
|  | SUMA | XXXXX | XXXXX | XXXXX | xxxxx |  |  |

Cena netto  (bez VAT )................................................................

Słownie zł....................................................................................

cena brutto  (z VAT)....................................................................

Słownie........................................................................................

- ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

- (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

Tabela nr 1 . Zestawienie parametrów wymaganych (granicznych

| LP. | PARAMETRY | WYMOGI (warunki / parametry graniczne) | Wykonawca poda wymagane informacje zgodnie z poniższą tabelą. Miejsca zaznaczone „xxx” Wykonawca nie wypełnia. Wykonawca składając ofertę potwierdza, że oferowane dostawy spełniają wymagania dotyczące oferowanych dostaw wskazane w miejscach „xxx”. |
| --- | --- | --- | --- |
| POMPA OBJĘTOŚCIOWA PRZEPŁYWOWA - WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Producent/kraj | PODAĆ | Podać………………...……………. |
|  | Model/typ | PODAĆ | Podać……………….……………… |
|  | Rok produkcji: nie starsze niż 2024, urządzenie fabrycznie nowe | TAK | Podać………………...…………… |
|  | Zasilanie zasilacza AC 230 V, 50 Hz, sieciowe | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Pompa objętościowa sterowana elektronicznie, umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi, przeznaczona do stosowania u dorosłych, dzieci oraz noworodków w celu okresowego lub ciągłego podawania leków zalecanych do terapii infuzyjnej, w skład których wchodzą m.in. koloidy i krystaloidy, krew i składniki krwi, płyny używane do całkowitego żywienia pozajelitowego (TPN); lipidy i płyny stosowane w żywieniu dojelitowym | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Podaż preparatów krwiopochodnych | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Podaż cytostatyków w systemie wielodrożnym zamkniętym. System drenów do podaży cytostatyków do pompy posiadający badania potwierdzające, iż stanowi zamknięty system w myśl definicji NIOSH | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Mechanizm zabezpieczający przed swobodnym niekontrolowanym przepływem składający się z dwóch elementów – jeden w pompie jeden na drenie. Kolorystyczne kodowanie zacisków szczelinowych w zależności od stosowanej terapii | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Napięcie 11÷30 V DC, zasilane przy użyciu zasilacza zewnętrznego | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Dokładność mechaniczna ≤ ± 5% | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min. 6 h | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Wspólny przewód umożliwiający łączenie 3 pomp i ładowanie jednym zasilaczem | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Odłączany nieskładany uchwyt do przenoszenia i mocowania pompy do rur pionowych i poziomych. | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Podświetlany ekran i przyciski z możliwością regulacji na min. 9 poziomach | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 16. | Różne tryby infuzji: Piggy-Back lub równoważny np. RELAY MODE; Wzrost- utrzymanie-spadek; programowanie min. 12 cykli o różnych parametrach; podaż okresowa z przerwami; dawka w czasie; kalkulacja prędkości dawki, automatyczne przekazywanie danych o podawanym żywieniu (pozajelitowym i dojelitowym) do systemu kontrolowanej insulinoterapii. | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 17. | Programowanie parametrów infuzji w mg, mcg, U lub mmol, z uwzględnieniem lub nie, masy ciała w odniesieniu do czasu (np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 18. | Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 1200 ml/h, prędkość infuzji w zakresie od 0,1 - 99,99 ml/h programowana co 0,1ml/godz. | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 19. | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1- 9999 ml | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 20. | Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu. | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 21. | Prędkość infuzji w zakresie od 0,1 - 99,99 ml/h programowana co 0,01 ml/godz. | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 22. | Możliwość utworzenia Bazy Leków używanych w infuzjo terapii na terenie szpitala z możliwością zastosowania do tworzenia Bibliotek Leków na poszczególne oddziały i profile pacjenta | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 23. | Biblioteka Leków zawierająca min 700 leków. Możliwość utworzenia Bazy Leków używanych w infuzjoterapii na terenie szpitala z możliwością zastosowania oprogramowania do tworzenia Bibliotek Leków na poszczególne oddziały | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 24. | Leki zawarte w Bibliotece Leków powiązane z parametrami infuzji (limity względne min-max; limity bezwzględne min-max, parametry standardowe), możliwość wyświetlania naprzemiennego nazwy leku i/lub wybranych parametrów infuzji | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 25. | Bolus o określonej objętości. Bolus podawany na żądanie | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 26. | Możliwość precyzyjnej podaży z lub bez czujnika kropli. | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 27. | Funkcja KVO z możliwością wyłączenia funkcji przez użytkownika | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 28. | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 29. | Menu w języku polskim | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 30. | Zakres ciśnienia okluzji od 225 mmHg do 900mmHg, z wyborem na 9 poziomach. Możliwość rozszerzenia zakresu ciśnienia okluzji o trzy dodatkowe poziomy 50 mmHg, 100 mmHg, 150 mmHg | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 31. | Urządzenie/ Aparatura powinna mieć możliwość skonfigurowania komunikacji wg protokołu HL7 min 2.5 lub wyższe (tj. w przedziale 2.5. x-2.9) niezbędnego do integracji ze szpitalnymi systemami informatycznymi typu HIS – polegający na zbieraniu parametrów życiowych pacjenta Urządzenie/ Aparatura gotowa do integracji z posiadanym przez Zamawiającego systemem szpitalnym ESKULAP | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| POMPA INFUZYJNA STRZYKAWKOWA -WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| 32. | Producent/kraj | TAK | Podać……………….……………… |
| 33. | Model/typ | TAK | Podać………………...…………… |
| 34. | Rok produkcji: nie starsze niż 2024, urządzenie fabrycznie nowe | TAK | Podać……………….……………… |
| 35. | Zasilanie zasilacza AC 230 V 50 Hz sieciowe | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 36. | Pompa strzykawkowa sterowana elektronicznie przeznaczona do stosowania u dorosłych, dzieci oraz noworodków w celu okresowego lub ciągłego podawania pozajelitowych i dojelitowych płynów klinicznie akceptowanymi drogami podania. Należą do nich droga dożylna, dotętnicowa, podskórna, zewnątrzoponowa i dojelitowa | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 37. | Strzykawka automatycznie mocowana od przodu. | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 38. | Możliwość prowadzenia znieczulenia zewnątrzoponowego | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 39. | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min w przybliżeniu 6godzin | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 40. | Odłączany nieskładany uchwyt do przenoszenia i mocowania pompy do rur pionowych i poziomych. | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 42. | Napięcie 11÷30 V DC, zasilanie przy użyciu zasilacza zewnętrznego. | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 42. | Różne tryby infuzji: Wzrost-utrzymanie-spadek; programowanie min. 12 cykli o różnych parametrach; podaż okresowa z przerwami; dawka w czasie; kalkulacja prędkości dawki. | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 43. | Oprogramowanie do infuzji sterowanej stężeniem docelowym TCI – 4 szt. | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 44. | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 2/3, 5, 10, 20 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 45. | Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 999,9 ml/h Prędkość infuzji w zakresie od 0,1 - 99,99 ml/h programowana co 0,01ml/godz. | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 46. | Prędkości bolusa min: od 1-1200 ml/h | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 47. | Programowanie parametrów infuzji w mg, mcg, U lub mmol, z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu (np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 48. | Możliwość pracy pompy w środowisku MRI - w dedykowanej stacji | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 49. | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń . | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 50. | Menu w języku polskim | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 51. | Tryb przejęcia - automatyczne przejmowanie infuzji przez kolejną pompę natychmiast po zakończeniu infuzji w poprzedniej. Pompy w trakcie pracy muszą być czytelnie oznaczone. | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 52. | Czujnik skoku/spadku ciśnienia w linii - (okluzji i rozłączenia linii) bez konieczności stosowania specjalnych drenów. Dokładność czujnika skoku/spadku ciśnienia w linii możliwa do ustawienia na trzech poziomach 2mmHg, 8mmHg, 20mmHg | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 53. | Automatyczna kalkulacja dawki insuliny obliczana przez algorytm integrujący następujące dane: ostatni wynik badania poziomu glukozy we krwi , żywienie enteralne , żywienie parenteralne, przebieg terapii w określonym czasie, masa ciała pacjenta | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 54. | Automatyczna współpraca z systemem pomp infuzyjnych w stacji dokującej - dwiema objętościowymi do podaży żywienia parenteralnego i enteralnego i jedną strzykawkową do podaży insuliny | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 55. | Urządzenie/ Aparatura powinna mieć możliwość skonfigurowania komunikacji wg protokołu HL7 min 2.5 lub wyższe (tj. w przedziale 2.5. x-2.9) niezbędnego do integracji ze szpitalnymi systemami informatycznymi typu HIS – polegający na zbieraniu parametrów życiowych pacjenta.Urządzenie/ Aparatura gotowa do integracji z posiadanym przez Zamawiającego systemem szpitalnym ESKULAP | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| INNE |  |  |  |
| 56. | Przeglądy techniczne (należy podać częstotliwość przeglądów w przypadku wymaganych przeglądów technicznych) | TAK | Podać……………….……………… |
| 57 | Okres udzielonej gwarancji | min:24 miesiące | Wykonawca poda:….……. W przypadku braku informacji o gwarancji Zamawiający przyjmuje min 24 miesiące |
| 58. | DTR w języku polskim i angielskim w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) | Tak (wraz z dostawą urządzenia) | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 59. | Autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis urządzeń w Polsce w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych | TAK/PRZEDSTAWIĆ DOKUMENT AUTORYZACJI (wraz z dostawą urządzenia) | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 60. | Wykaz autoryzowanych przedstawicieli serwisowych: nazwa firmy, adres, email, telefon | TAK | Podać/opisać…………………. Adres:…………………………… Email:……………………….… Telefon:…………………………. |

Wykonawca wypełni tabele  zgodnie z wymogiem zamawiającego. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanym asortymencie i spowoduje odrzucenie oferty, z zastrzeżeniem art. 107 ust 2 pzp. Miejsca zaznaczone „xxx” wykonawca nie wypełnia. Wykonawca składając ofertę potwierdza, że oferowane dostawy spełniają wymagania dotyczące oferowanych dostaw wskazane w miejscach „xxx”

Tabela nr 2. Zestawienie parametrów ocenianych (w ramach kryterium oceny ofert: Ocena parametrów technicznych)

| L.p. | Parametry oceniane | WYMOGI | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY | Parametry oferowane przez WYKONAWCĘ (opisać) | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Masa pompy max. 2 kg | TAK/NIE | Podać:……….. W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE |  | Najmniejsza wartość mniejsza niż 1,5 kg - 15 pkt Większa lub równa 1,5 kg - 1 pkt |
|  | Odłączalny uchwyt do przenoszenia do 3 pomp zasilanych jednym przewodem nie wymagającym dodatkowych elementów | TAK/NIE | Podać:……….. W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE |  | TAK - 5 pkt NIE - 0 pkt |
|  | Maksymalny pobór mocy przez pompę | TAK/NIE | Podać:……….. W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE |  | ≤ 8W - 15 pkt ˃ 8W - 1 pkt |
|  | Pompa zajmującą przestrzeń | TAK/NIE | Podać:……….. W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE |  | < 3000cm3 – 5 pkt ≥ 3000cm3 – 1 pkt |

Wykonawca oświadcza, że zaproponowany przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy i spełnia wszystkie wymagania określone przez zamawiającego w SWZ,  wymienione  w  tabeli.

Zakres zamówienia obejmuje: zakup i dostawę oraz montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu.

Osobą/osobami odpowiedzialną/nymi  za realizację umowy ze strony wykonawcy  jest/są  :………………………..… (imię, nazwisko, telefon)