## Pak. 1 Gwóźdź śródszpikowy
| Pakiet nr 1 | [8 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 1
| Gwóźdź ślizgowy śródszpikowy |  | Wykonawca uzupełnia kolumnę E, H, K, L, M |  |  |  |  | Formularz asortymentowo-cenowy
(Depozyt)
Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Cena jedn. | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota | Wartość brutto | Producent | Klasa wyrobu medycznego | Nr katalogowy
|  |  |  | netto | brutto |  | % | podatku
1 | Gwóźdź ślizgowy śródszpikowy średnica 1.5, 1.75 lub 1.8, 2.0, 2.2 lub 2,25, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, długość 400÷440mm, materiał tytan | szt. | 500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Razem | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Zamawiający wymaga dostarczenia na czas trwania umowy bezpłatnego instrumentarium dedykowanego do pobranego z depozytu asortymentu.
Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą: katalogu lub folderu w języku polskim, zawierającego dokładny opis parametrów oferowanego przedmiotu, karty technicznej oferowanego produktu w języku polskim na potwierdzenie materiału z jakiego został wykonany przedmiot zamówienia.

## Pak. 2 Implanty (depozyt)
| Pakiet nr 2 | [8 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2
Implanty do rekonstrukcji kolana
(Depozyt)
|  |  | Wykonawca uzupełnia kolumnę E, H, K, L, M |  |  |  |  | Formularz asortymentowo-cenowy
Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Cena jedn. | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota | Wartość brutto | Producent | Klasa wyrobu medycznego | Nr katalogowy
|  |  |  | netto | brutto |  | % | podatku
1. | Zawieszka udowa do rekonstrukcji ACL, typu endobutton, tytanowa o wymiarach 4,5mm x 14mm, z dociąganą pętlą służącą do zamocowania przeszczepu, również przeszczepu typu BTB. Implant zaopatrzony w dwie wzmocnione nici w rozmiarze #5, jedną do przeciągania go przez kanały, drugą podwójnie złożoną nić tworzącą i dociągającą pętlę. Implant z systemem podwójnego blokowania pętli zarówno poprzez tarcie jak i mechaniczny docisk nici tworzącej pętlę w kieszeni blokującej. System blokowania pozwalający na awaryjne wydłużenie pętli nawet po wprowadzeniu przeszczepu do kanału udowego. Możliwość podciągnięcia przeszczepu przez całą długość kanału udowego - brak zdefiniowanej minimalnej długości pętli. W ofercie zawieszka ze stałą pętlą oraz podkładka awaryjna. | szt. | 3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2. | Biowchłanialne śruby interferencyjne kompozytowe wykonane z kwasu mlekowego 96L/4D PLA z dodatkiem trójfosforanu wapnia o porowatej strukturze ułatwiającej przebudowę. Średnica śruby: 5; 5,5; 6; 6,5mm (długość 15, 20, 25, 30mm); 7; 8mm (długość 20, 25, 30mm); 9; 10; 11mm (długość 20, 25, 30, 35mm) | szt. | 3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3. | Sterylny zestaw do szycia łąkotki z trzema implantami. Implanty wykonane z PEEKu załadowane na jednorazowy aplikator z końcem uniesionym pod kątem 15 stopni, połączone mocną nitką w rozmiarze "#0". Zestaw umożliwiający wykonanie dwóch ciągłych szwów bez wychodzenia ze stawu. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4. | Sterylny zestaw do szycia łąkotki z czterema implantami. Implanty wykonane z PEEKu załadowane na jednorazowy aplikator z końcem uniesionym pod kątem 15 stopni, połączone mocną nitką w rozmiarze "#0". Zestaw umożliwiający wykonanie trzech ciągłych szwów bez wychodzenia ze stawu. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5. | Śruba tytanowa, samowiercąca o średnicy 5mm z dwiema nićmi poliestrowymi supermocnymi w rozmiarze #2, z poziomo usytuowanym otworem mocującym, wyposażona w jednorazowy śrubokręt (komplet sterylny). | szt. | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6. | Kotwiczka elastyczna z materiału wzmocnionego UHMWP średnica 1,3mm, do mocowania tkanek miękkich do kości w procedurach ortopedycznych, zaopatrzona w jedną supermocną nić #2, na podajniku jednorazowym o długości 32cm, pakowana jednostkowo, sterylnie | szt. | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7. | Supermocna nić pleciona do zabiegów artroskopowych zakończona igłą, rozmiar #2. Wielkość opakowania: 12szt. | op. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8. | Supermocna nić pleciona do zabiegów artroskopowych zakończona igłą, rozmiar #5. Wielkość opakowania: 12szt. | op. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9. | Igła do szycia łąkotki nitinolowa z oczkiem. Wielkość opakowania: 10szt. | op. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
10. | Polimerowa nić z trzema oczkami służąca do przeciągania szwów przez tkanki w trakcie zabiegów artroskopowych, sterylna. Wielkość opakowania: 8 szt. | op. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
11. | Supermocna nić do zabiegów artroskopowych zakończona igłą, rozmiar #5. Wielkość opakowania: 12szt. | op. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
12. | Taśma supermocna, pleciona o szerokości 2mm do wzmacniania ścięgien. Wielkość opakowania: 12szt. | op. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
13. | Kotwica bezwęzłowa PEEKowa lub z biokompozytu, wkręcana bądź blokowana zaciskowo, średnica 4,0-5,5mm, z możliwością ustalania napięcia przed blokadą | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
14. | Kotwiczka elastyczna z materiału wzmocnionego UHMWP średnica 2,8mm z taśmą o szerokości 2mm oraz jedną supermocną nicią #2, sterylna, na podajniku | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
15. | Drut prowadzący z oczkiem do zabiegów ACL, długi | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
16. | Zestaw drenów do pompy rolkowej 10k, w komplecie dren dopływowy pompy oraz odpływowy do shevera. Wielkość opakowania: 10szt. | op. | 6 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Razem | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Zamawiający wymaga dostarczenia na czas trwania zabiegu operacyjnego bezpłatnego instrumentarium dedykowanego do pobranego z depozytu asortymentu.

## Pak. 3 Implanty złam, artro.
| Pakiet nr 3 | [8 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 3
Implanty do zaopatrywania złamań
(Depozyt)
|  |  | Wykonawca uzupełnia kolumnę E, H, K, L, M |  |  |  |  | Formularz asortymentowo-cenowy
Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Cena jedn. | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota | Wartość brutto | Producent | Klasa wyrobu medycznego | Nr katalogowy
|  |  |  | netto | brutto |  | % | podatku
I | Implanty do zaopatrywania złamań i artrodez w obrębie kości paliczków, śródręcza i przodostopia, głowy kości promieniowej oraz wyrostka dziobiastego, pod śruby 1.2/1.5 oraz 2.0/2.3 nieblokowane i blokowane. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk.
1. | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, proste 4, 6 otworowe oraz pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, proste 4,6 otworowa. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2. | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, w kształcie litery L 5 otworowe oraz pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, w kształcie litery L 6 otworowe. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3. | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, w kształcie litery T 7,8,10 otworowe, Y 6 otworowe, prostokątne i trapezoidalne 4 otworowe oraz pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, w kształcie litery T 6,7 otworowe, Y 7 otworowe, prostokątne i trapezoidalne 4 otworowe oraz profil 1.3 mm, kompresyjne, proste 4,5,6 otworowe. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4. | Płyty tytanowe, pod śruby pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.3 mm, kompresyjne, w kształcie litery T, L 6 otworowe. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5. | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, proste 16 otworowe, prostokątne, trapezoidalne i skośne 6 otworowe oraz pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, proste 16 otworowe, prostokątne, trapezoidalne i skośne 6 otworowe oraz profil 1.3 mm, kompresyjne, proste 8 otworowe, w kształcie litery T,L 10 otworowe. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6. | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, trapezoidalne i skośne 8 otworowe oraz pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, trapezoidalne i skośne 8 otworowe. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7. | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, trapezoidalne 10,12 otworowe oraz pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, trapezoidalne 10,12 otworowe. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8. | Płyty tytanowe, kompresyjne, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, z 2 haczykami do złamań awulsyjnych paliczka, jednootworowe. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9. | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, kompresyjne, profil 0.6 mm, z pinem do kłykcia 5 otworowe oraz w kształcie litery T, z offsetem, 11,12 otworowe oraz profil 1.0 mm z pinem do kłykcia 6 otworowe oraz w kształcie litery T, z offsetem,11,12 otworowe. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
10. | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.8 mm, proste i prostokątne 4 otworowe, blokowane. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
11. | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.8 mm, proste i w kształcie litery T 8 otworowe, blokowane. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
12. | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.8 mm, w kształcie litery T 9 otworowe, rotacyjne i trapezoidalne 6 otworowe, blokowane. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
13. | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.8 mm, w kształcie litery T 10 otworowe, trapezoidalne 8 otworowe i do kości łódeczkowatej 6 otworowe, blokowane. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
14. | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.8 mm, trapezoidalne 10 otworowe, blokowane. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
15. | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, proste, 6 otworowe, w kształcie litery T,L 6 otworowe oraz profil 1.3 mm, proste 4 otworowe, blokowane. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
16. | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, w kształcie litery T,Y 7 otworowe, prostokątne 4 otworowe, oraz profil 1.3 mm, proste 5 otworowe, blokowane. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
17. | Płyta tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, trapezopidalne i skośne 6 otworowe oraz profil 1.3 mm, proste 6,8 otworowe, prostokątne 4 otworowe, rotacyjne 6 otworowe, w kształcie litery T 6,7,8 otworowe, L 6 otworowe, blokowane. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
18. | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.3 mm, trapezoidalne 6 otworowe, w kształcie litery T 9,10 otworowe, L 10 otworowe, blokowane. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
19. | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm oraz 1.3 mm, trapezopidalne 8 otworowe, blokowane. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
20. | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, trapezopidalne 12 otworowe oraz profil 1.3 mm, trapoezoidalne 10 otworowe, blokowane. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
21. | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.3 mm, segmentowe 6 otworowe, blokowane. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
22. | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, profil 1.4 mm, anatomicznie ukształtowane, do częściowej artrodezy nadgarstka 6,8 otworowe, blokowane. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
23. | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, profil 1.4 mm, anatomicznie ukształtowane, do częściowej artrodezy nadgarstka, 12 otworowe, blokowane. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
24. | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, profil 1.4 mm, anatomicznie ukształtowane, do złamań głowy kości promieniowej, obejmujące 10 otworowe i podpierające 11 otworowe, blokowane. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
25. | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do złamań wyrostka dziobiastego 10 otworowe, blokowane. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
26. | Śruby tytanowe, korowe, średnica 1.2 mm, dł. 4-20 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
27. | Śruby tytanowe, korowe, średnica 1.5 mm dł. 4-24 mm; średnica 2.0 mm dł. 4-30 mm, średnica 2.3 mm dł. 5-34 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
28. | Śruby tytanowe, blokowane, średnica 1.5 mm dł. 4-20 mm, średnica 2.0 mm dł. 6-30 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
29. | Druty Kirschnera, średnica 1.2 mm, długość 150 mm, 10 szt. w opakowaniu. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
II | Implanty pod śruby 2.5 mm, do artrodezy nadgarstka oraz zaopatrywania złamań w obrębie dalszej nasady kości promieniowej i łokciowej. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk.
1 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do częściowej artrodezy nadgarstka, dłoniowe (między kością promieniową, łódeczkowatą i księżycowatą), 10 otworowe, prawe i lewe, blokowane. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do częściowej artrodezy nadgarstka, grzbietowe (między kością promieniową, łódeczkowatą i księżycowatą), 11 otworowe, prawe i lewe, blokowane. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 2.4 mm, anatomicznie ukształtowane, do artrodezy nadgarstka, (między kością promieniową a bliższym szeregiem kości nadgarstka), grzbietowe, z krótkim wygięciem, 18 otworowe, blokowane. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 2.4 mm, anatomicznie ukształtowane, do artrodezy nadgarstka, (między kością promieniową a bliższym szeregiem kości nadgarstka), grzbietowe, z długim wygięciem, 19 otworowe, blokowane. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, zmienny profil 1.8-2.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do artrodezy nadgarstka, (między kością promieniową a bliższym szeregiem kości nadgarstka), grzbietowe, z krótkim wygięciem, 12 otworowe, blokowane. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, zmienny profil 1.8-2.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do artrodezy nadgarstka, (między kością promieniową a bliższym szeregiem kości nadgarstka), grzbietowe, z długim wygięciem, 12 otworowe, blokowane. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, zmienny profil 1.8-2.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do pełnej artrodezy nadgarstka, grzbietowe, proste, 16 otworowe, blokowane. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, zmienny profil 1.8-2.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do pełnej artrodezy nadgarstka, grzbietowe, z małym wygięciem, 16 otworowe, blokowane. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, zmienny profil 1.8-2.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do pełnej artrodezy nadgarstka, grzbietowe, z dużym wygięciem, 16 otworowe, blokowane. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do małych fragmentów, 5 otworowe, blokowane. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do małych fragmentów, proste 6 otworowe, w kształcie litery T 7 otworowe, blokowane. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do małych fragmentów, w kształcie litery L 8 otworowe, blokowane. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
13 | Płyty tytanowe, dłoniowe, pod śruby 2.5 mm, profil 2.0 mm, w kształcie litery T 9 otworowe, prawe i lewe, blokowane. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 | Płyty tytanowe, dłoniowe, pod śruby 2.5 mm, profil 2.0 mm, w kształcie litery T 11 otworowe, prawe i lewe, blokowane. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 | Płyty tytanowe, dłoniowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, krótkie 10 otworowe, prawe i lewe, blokowane. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 | Płyty tytanowe, dłoniowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, długie 11 otworowe, wąskie i krótkie 12 otworowe, szerokie i krótkie 14 otworowe, prawe i lewe, blokowane. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
17 | Płyty tytanowe, dłoniowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, wąskie i długie 13 otworowe, szerokie i długie 15 otworowe, prawe i lewe, blokowane. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
18 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 2.0 mm, anatomicznie ukształtowane, typu watershed line, z wycięciem na FPL, krótkie 10 otworowe oraz bez wycięcia 10 i 11 otworowe, dłoniowe, prawe i lewe, blokowane. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
19 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 2.0 mm, anatomicznie ukształtowane, typu watershed line, z wycięciem na FPL, długie 12 otworowe oraz bez wycięcia 12 i 13 otworowe, dłoniowe, prawe i lewe, blokowane. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
20 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 2.0 mm, anatomicznie ukształtowane, typu watershed line, krótkie i szerokie 13 otworowe, długie, i szerokie 15 otworowe, dłoniowe, prawe i lewe, blokowane. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
21 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.8 mm, z flapem pod śruby samowiercące 1.5 mm, anatomicznie ukształtowane, 13 otworowe, dłoniowe, prawe i lewe, blokowane. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
22 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, z 2 haczykami, anatomicznie ukształtowane, typu lunate facet, 7 otworowe, dłoniowe, prawe i lewe, blokowane. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
23 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, 12 otworowe, w kształcie litery H, grzbietowe, prawe i lewe, blokowane. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
24 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, 18 otworowe, grzbietowe, prawe i lewe, blokowane. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
25 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, 20 otworowe, grzbietowe, prawe i lewe, blokowane. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
26 | Płyty tytanowe, dłoniowe, do złamań obejmujących trzon kości, pod śruby 2.5 mm, zmienny profil 1.8-3.2 mm, 20 otworowe, w tym 1 otwór do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, prawe i lewe, blokowane. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
27 | Płyty tytanowe, dłoniowe, do złamań obejmujących trzon kości, pod śruby 2.5 mm, zmienny profil 1.8-3.2 mm, 25 otworowe, w tym 2 otwory do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, prawe i lewe, blokowane. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
28 | Płyty tytanowe, dłoniowe, do złamań obejmujących trzon kości, pod śruby 2.5 mm, zmienny profil 1.8-3.2 mm, 29 otworowe, w tym 3 otwory do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, prawe i lewe, blokowane. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
29 | Płyty tytanowe, grzbietowe, do czasowego unieruchomienia i stabilizacji złamań w obrębie dalszej nasady kości promieniowej, pod śruby 2.5 mm, zmienny profil 1.6-3.4 mm, wygięcie grzbietowe 12 °, 11 otworowe, szerokość 10 mm, długość 195 mm, proste, obejmujące drugą kość śródręcza, blokowane, sterylne. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
30 | Płyty tytanowe, grzbietowe, do czasowego unieruchomienia i stabilizacji złamań w obrębie dalszej nasady kości promieniowej, pod śruby 2.5 mm, zmienny profil 1.6-3.4 mm, wygięcie grzbietowe 12 °, 11 otworowe, szerokość 10 mm, długość 196 mm, prawe i lewe, obejmujące trzecią kość śródręcza, blokowane, sterylne. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
31 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, w kształcie litery Y 7 otworowe, do dalszej nasady kości łokciowej, blokowane. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
32 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, w kształcie litery Y 10 otworowe, do dalszej nasady kości łokciowej, blokowane. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
33 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm w trzonie, 1.4 mm w części dystalnej, anatomicznie ukształtowane, 10 otworowe, do dalszej nasady kości łokciowej, prawe i lewe, blokowane. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
34 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm w trzonie, 1.4 mm w części dystalnej, anatomicznie ukształtowane, 12 otworowe, do dalszej nasady kości łokciowej, prawe i lewe, blokowane. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
35 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 3.2 mm, do skrócenia kości łokciowej, 10 otworowe, wyposażone w bloczki umożliwiające docięcie kości pod kątem 45 oraz 90 stopni, blokowane. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
36 | Śruba dedykowaną do uzyskania czasowej kompresji w płycie do skrócenia kości łokciowej. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
37 | Ostrza dedykowane do mechanizmu systemu do skrócenia kości łokciowej, grubość 0.4 mm, pakowane po 5 szt. w opakowaniu, sterylne, z końcówką do systemu napędu Stryker / NSK; ConMed / Linvatec Hall / MicroAire / S&N Dyonics; Synthes /Zimmer UPS - do wyboru Zamawiającego. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
38 | Płyty tytanowe, pod śruby samowiercące 1.5 mm, profil 0.6 mm, 2 otworowe, z 2 haczykami. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
39 | Płyty tytanowe, pod śruby samowiercące 1.5 mm, profil 0.6 mm, 4 otworowe, z 4 haczykami. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
40 | Płyty tytanowe, pod śruby samowiercące 1.5 mm, profil 0.6 mm, 6 otworowe, z 2 haczykami. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
41 | Płyty tytanowe, pod śruby samowiercące 1.5 mm, profil 0.6 mm, 12 otworowe, z 4 haczykami. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
42 | Śruby tytanowe, korowe, średnica 2.5 mm dł. 8-34 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
43 | Śruby tytanowe, blokowane, średnica 2.5 mm dł. 8-34 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
44 | Śruby tytanowe, korowe, samowiercące, średnica 1.5 mm dł. 8-14 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
45 | Druty Kirschnera, średnica 1.6 mm, długość 150 mm, 10 szt. w opakowaniu. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
III | Implanty pod śruby 2.8 mm, do trzonu kości promieniowej i łokciowej. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk.
1 | Płyty tytanowe, do trzonu kości promieniowej, anatomicznie ukształtowane, pod śruby 2.8 mm, profil 3.4 mm, w tym 2 otwory do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, 10 i 14 otworowe, w tym śruby w systemie offset, blokowane. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Płyty tytanowe, do trzonu kości promieniowej, anatomicznie ukształtowane, pod śruby 2.8 mm, profil 3.4 mm, w tym 2 otwory do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, 18 i 22 otworowe, w tym śruby w systemie offset, blokowane. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Płyty tytanowe, do trzonu kości łokciowej, proste, pod śruby 2.8 mm, profil 3.4 mm, w tym 2 otwory do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, 10 i 14 otworowe, w tym śruby w systemie offset, blokowane. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Płyty tytanowe, do trzonu kości łokciowej, proste, pod śruby 2.8 mm, profil 3.4 mm, w tym 2 otwory do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, 18 i 22 otworowe, w tym śruby w systemie offset, blokowane. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | Śruba tytanowa, korowa, średnica 2.8 mm, długość 8-24 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | Śruba tytanowa, blokowana, średnica 2.8 mm, długość 8-24 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | Druty Kirschnera, średnica 1.6 mm, długość 150 mm, 10 szt. w opakowaniu. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
IV | Implanty pod śruby 2.8 mm, do kości obojczyka. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk.
1 | Płyty tytanowe, do złamań w obrębie kości obojczyka, anatomicznie ukształtowane, górne, boczne, z otworem umożliwiającym wprowadzenie insertu (wkładki) i szwów lub zamiennie śruby korowej oraz 2 flapami umożliwiającymi wprowadzenie śrub od strony przedniej do tylnej, pod śruby 2.8 mm, zmienny profil 2.2-3.4 mm, 12 i 14 otworowe, w tym 5 śrub z wytyczonym kątem wprowadzenia śruby oraz 1 otworem do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, prawe i lewe, blokowane. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Płyty tytanowe, do złamań w obrębie kości obojczyka, anatomicznie ukształtowane, górne, boczne, pod śruby 2.8 mm, zmienny profil 2.2-3.4 mm, 11 otworowe, w tym 1 otwór do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, prawe i lewe, blokowane. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Płyty tytanowe, do złamań w obrębie kości obojczyka, anatomicznie ukształtowane, górne, przyśrodkowe, pod śruby 2.8 mm, profil 3.4 mm, 6 i 8 otworowe, w tym 2 otwory do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, prawe i lewe, blokowane. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Płyty tytanowe, do złamań w obrębie kości obojczyka, anatomicznie ukształtowane, górne, przyśrodkowe, pod śruby 2.8 mm, profil 3.4 mm, 10 i 12 otworowe, w tym 2 otwory do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, prawe i lewe, blokowane. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | Płyty tytanowe, do złamań w obrębie kości obojczyka, anatomicznie ukształtowane, przednie, przyśrodkowe i boczne, pod śruby 2.8 mm, profil 3.4 mm, 6 otworowe, w tym 2 otwory do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, blokowane. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | Płyty tytanowe, do złamań w obrębie kości obojczyka, anatomicznie ukształtowane, przednie, przyśrodkowe, pod śruby 2.8 mm, profil 3.4 mm, 8 i 10 otworowe, w tym 2 otwory do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, blokowane. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | Insert/Wkład do mocowania szwów | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | Insert/Wkład do mocowania śrub korowych | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | Śruba tytanowa, korowa, średnica 2.8 mm, długość 8-36 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | Śruba tytanowa, blokowana, średnica 2.8 mm, długość 8-36 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | Druty Kirschnera, średnica 1.6 mm, długość 150 mm, 10 szt. w opakowaniu. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 | Druty Kirschnera, nagwintowane, z oliwką, średnica 1.6 mm, długość gwintu 10 mm, 1 szt. w opakowaniu. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
V. | Implanty do zaopatrywania złamań w obrębie kości stopy oraz korekcji palucha koślawego, pod śruby 2.8 mm. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk.
1 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, proste, 4 otworowe, blokowane. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, proste, 6,8 otworowe, w kształcie litery T 7,9 otworowe, blokowane. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, dwurzędowe 6 otworowe, w kształcie skrzydła 11,12 otworowe, blokowane. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do korekcji w obrębie kości stopy (TMT-1), 6 otworowe, podeszwowe, prawe i lewe, blokowane. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do korekcji w obrębie kości stopy (TMT-1), 7 otworowe, w tym 1 otwór pod śruby 4.0 mm oraz 1 otwór do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, przyśrodkowe, prawe i lewe, blokowane. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do korekcji w obrębie kości stopy (MTP), 7 otworowe, w tym 1 otwór do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, z wygięciem grzbietowym 0,5,10 stopni, prawe i lewe, blokowane. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do korekcji w obrębie kości stopy, rewizyjne, 9 otworowe w tym 1 otwór do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, z wygięciem grzbietowym 5,10 stopni, prawe i lewe, blokowane. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | Śruba tytanowa, korowa, średnica 2.8 mm, długość 8-45 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | Śruba tytanowa, blokowana, średnica 2.8 mm, długość 8-45 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | Śruba tytanowa, korowa, średnica 4.0 mm, długość 28-45 mm, częściowo nagwintowana. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | Podkładka pod śruby o średnicy 2.8 mm. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 | Druty Kirschnera, nagwintowane, z oliwką, średnica 1.6 mm, długość gwintu 10,15,20,25,30,35,40 mm, 1 szt. w opakowaniu. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
13 | Druty Kirschnera, średnica 1.6 mm, długość 150 mm, 10 szt. w opakowaniu. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
VI. | Implanty do korekcji w obrębie kości stopy, pod śruby 2.8 mm oraz 3.5 mm. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk.
1 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 1.6 mm, w kształcie litery C, 5 otworowe, 16x19 mm oraz 16x22 mm, blokowane. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 1.6 mm, w kształcie litery L, 9 (3/6) otworowe, 47x15 mm, prawe i lewe, blokowane. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 1.6 mm, dwurzędowe, 6 otworowe, 25x12 mm, 32x12 mm oraz 43x12 mm, blokowane. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 1.6 mm, w kształcie litery T, 9 (3/6) otworowe, długość 63 mm i 11 (3/8) otworowe, długość 77 mm, blokowane. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 1.6 mm, w kształcie litery T, 13 (3/10) otworowe, długość 91 mm, 15 (3/12) otworowe, długość 105 mm i 17 (3/14) otworowe, długość 119 mm, blokowane. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 1.6 mm, proste, 7 otworowe, długość 56 mm i 9 otworowe, długość 70 mm, blokowane. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 1.6 mm, proste, 11 otworowe, długość 83 mm, 13 otworowe, długość 97 mm i 15 otworowe, długość 111 mm, blokowane. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, anatomicznie ukształtowane, do kości pięty LCL, profil 1.6 mm, 5 otworowe, 17x29 mm oraz 17x34 mm oraz pod śruby 3.5 mm, profil 2.0 mm, 5 otworowe, 19x34 mm oraz 19x39 mm, prawe i lewe, blokowane. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | Płyty tytanowe, pod śruby 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 2.0 mm, do kości pięty, 5 otworowe, 22x21x24 mm, z mostem 6,8,10 mm, blokowane. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | Płyty tytanowe, pod śruby 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 2.0 mm, do kości pięty, 5 otworowe, 22x21x24 mm, z mostem 12,14 mm, blokowane. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | Płyty tytanowe, pod śruby 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 2.0 mm, motylkowe, 4 otworowe, 19x29 mm, 19x33 mm, 19x37 mm, blokowane oraz do zespoleń skokowo-łódkowych, 6 otworowe, 28x25 mm oraz 28x29 mm, prawe i lewe, blokowane. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 | Płyty tytanowe, pod śruby 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 2.0 mm, do zespoleń TNC, 9 otworowe, 28x43 mm, 28x48 mm, 28x54 mm oraz do zespoleń NCM, 9 otworowe, 26x60 mm, 26x68 mm, 27x72 mm, prawe i lewe, blokowane. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
13 | Płyty tytanowe, pod śruby 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 2.0 mm, do zespoleń TNCM, 12 otworowe, 28x75 mm, 28x84 mm, 28x92 mm, prawe i lewe, blokowane. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 | Płyty tytanowe, pod śruby 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 2.0 mm, do zespoleń kolumny przyśrodkowej bliższej, 9 otworowe, 28x54 mm oraz do zespoleń kolumny przyśrodkowej dalszej, 9 otworowe, 27x72 mm, prawe i lewe, blokowane, sterylne. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 | Płyty tytanowe, pod śruby 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 2.0 mm, do zespoleń kolumny przyśrodkowej, 12 otworowe, 28x92 mm, prawe i lewe, blokowane, sterylne. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 | Płyty tytanowe, pod śruby 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 2.0 mm, w kształcie skrzydła, 11 otworowe, blokowane. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
17 | Płyty tytanowe, pod śruby 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 2.0 mm, w kształcie skrzydła, 15 otworowe, blokowane. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
18 | Kliny tytanowe, do płyt pod śruby 2.8 oraz 3.5 mm, szerokość 4x7, 5x7, 6x7, 7x7 mm, wysokość 7 mm oraz 6x10, 8x10, 10x10, 12x10 mm, wysokość 10 mm. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
19 | Śruby do klinów, do płyt pod śruby 2.8 mm oraz 3.5 mm. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
20 | Śruba tytanowa, korowa, średnica 2.8 mm, długość 8-45 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
21 | Śruba tytanowa, korowa, średnica 2.8 mm, długość 50-60 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
22 | Śruba tytanowa, blokowana, średnica 2.8 mm, długość 8-45 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
23 | Śruba tytanowa, blokowana, średnica 2.8 mm, długość 50-60 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
24 | Śruby tytanowe, korowe, średnica 3.5 mm dł. 10-60 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
25 | Śruby tytanowe, blokowane, średnica 3.5 mm dł. 10-60 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
26 | Śruby tytanowe, gąbczaste, średnica 4.0 mm dł. 10-60 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
27 | Podkładka pod śruby o średnicy 2.8 mm. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
28 | Druty Kirschnera, nagwintowane, z oliwką, średnica 1.6 mm, długość gwintu 10,15 mm, 1 szt. w opakowaniu. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
29 | Druty Kirschnera, średnica 1.6 mm, długość 150 mm, 10 szt. w opakowaniu. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
30 | Druty Kirschnera, nagwintowane, z oliwką, średnica 2.0 mm, długość gwintu 10,15,20,25,30,35,40 mm, 1 szt. w opakowaniu. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
31 | Druty Kirschnera, średnica 2.0 mm, długość 150 mm, 10 szt. w opakowaniu. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
VII | Implanty do zaopatrywania złamań w obrębie kości piszczeli i strzałki, pod śruby 2.8 mm oraz 3.5 mm. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk.
1 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 1.6 mm, proste, 7 otworowe, długość 56 mm i 9 otworowe, długość 70 mm, blokowane. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 1.6 mm, proste, 11 otworowe, długość 83 mm, 13 otworowe, długość 97 mm, 15 otworowe, długość 111 mm, blokowane. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Płyty tytanowe, pod śruby 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 2.4 mm, proste, 2 otworowe, długość 32 mm, 3 otworowe, długość 44 mm, 4 otworowe, długość 56 mm, blokowane. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Płyty tytanowe, pod śruby 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 2.2 mm, proste, 5 otworowe, długość 68 mm, 6 otworowe, długość 80 mm, 7 otworowe, długość 92 mm, blokowane. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | Płyty tytanowe, pod śruby 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 2.2 mm, proste, 8 otworowe, długość 104 mm, 10 otworowe, długość 128 mm, 12 otworowe, długość 152 mm, blokowane. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | Płyty tytanowe, pod śruby 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 2.2 mm, proste, 14 otworowe, długość 176 mm, 16 otworowe, długość 200 mm, blokowane. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 1.6 mm, 9 (3/6) otworowe, długość 63mm i 11 (3/8) otworowe, długość 77 mm, blokowane. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 1.6 mm, 13 (3/10) otworowe, długość 91 mm, 15 (3/12) otworowe, długość 105 mm, 17 (3/14) otworowe, długość 119 mm, blokowane. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm oraz 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 2.5 mm, boczne, 13 otworowe w tym 5 otworów w trzonie, długość 93 mm, prawe i lewe, blokowane. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm oraz 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 2.5 mm, boczne, 15 otworowe w tym 7 otworów w trzonie, długość 120 mm oraz boczne z flapem, 14 otworowe w tym 5 otworów w trzonie, długość 93 mm, prawe i lewe, blokowane. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm oraz 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane profil 2.5 mm, boczne, 17 otworowe w tym 9 otworów w trzonie, długość 144 mm oraz boczne z flapem, 16 otworowe w tym 7 otworów w trzonie, długość 120 mm, prawe i lewe, blokowane. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm oraz 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 2.5 mm, boczne, 19 otworowe w tym 11 otworów w trzonie, długość 168 mm, prawe i lewe, blokowane, sterylne. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
13 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm oraz 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 2.5 mm, boczne, 21 otworowe w tym 13 otworów w trzonie, długość 192 mm, prawe i lewe, blokowane, sterylne. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 | Płyty tytanowe, pod śruby 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 2.5 mm, w kształcie litery T, 6 (3/3) otworowe, długość 50 mm oraz w kształcie litery L 6 (3/3) otworowe, długość 50 mm, prawe i lewe, blokowane. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm oraz 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 3.3 mm, przyśrodkowe, 11 otworowe w tym 4 otwory w trzonie, długość 88 mm, prawe i lewe, blokowane. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm oraz 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 3.3 mm, przyśrodkowe, 13 otworowe w tym 6 otworów w trzonie, długość 112 mm, prawe i lewe, blokowane. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
17 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm oraz 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 3.3 mm, przyśrodkowe, 15 otworowe w tym 8 otworów w trzonie, długość 136 mm oraz profil 3.0 mm, przednioboczne z flapem, 13 otworowe w tym 5 otworów w trzonie, długość 84 mm, prawe i lewe, blokowane. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
18 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm oraz 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 3.3 mm, przyśrodkowe, 17 otworowe w tym 10 otworów w trzonie, długość 160 mm oraz profil 3.0 mm, przednioboczne z flapem, 15 otworowe w tym 7 otworów w trzonie, długość 108 mm, prawe i lewe, blokowane. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
19 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm oraz 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 3.0 mm, przednioboczne z flapem, 17 otworowe w tym 9 otworów w trzonie, długość 132 mm, prawe i lewe, blokowane. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
20 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm oraz 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 3.3 mm, przyśrodkowe, 19 otworowe w tym 12 otworów w trzonie, długość 186 mm, prawe i lewe, blokowane, sterylne. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
21 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm oraz 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 3.0 mm, przednioboczne z flapem, 19 otworowe w tym 11 otworów w trzonie, długość 156 mm, prawe i lewe, blokowane, sterylne. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
22 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm oraz 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 3.3 mm, przyśrodkowe, 21 otworowe w tym 14 otworów w trzonie, długość 210 mm oraz profil 3.0 mm, przednioboczne z flapem, 21 otworowe w tym 13 otworów w trzonie, długość 180 mm, prawe i lewe, blokowane, sterylne. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
23 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm oraz 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 3.3 mm, przyśrodkowe, 23 otworowe w tym 16 otworów w trzonie, długość 235 mm, prawe i lewe, blokowane, sterylne. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
24 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm oraz 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 3.3 mm, przyśrodkowe, 25 otworowe w tym 18 otworów w trzonie, długość 258 mm, prawe i lewe, blokowane, sterylne. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
25 | Śruba tytanowa, korowa, średnica 2.8 mm, długość 8-45 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
26 | Śruba tytanowa, korowa, średnica 2.8 mm, długość 50-60 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
27 | Śruba tytanowa, blokowana, średnica 2.8 mm, długość 8-45 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
28 | Śruba tytanowa, blokowana, średnica 2.8 mm, długość 50-60 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
29 | Śruby tytanowe, korowe, średnica 3.5 mm dł. 10-60 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
30 | Śruby tytanowe, blokowane, średnica 3.5 mm dł. 10-60 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
31 | Podkładki pod śruby 2.8 mm | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
32 | Podkładki pod śruby 3.5 mm | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
32 | Druty Kirschnera, nagwintowane, z oliwką, średnica 2.0 mm, długość gwintu 10,15,20,25 mm, 1 szt. w opakowaniu. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
34 | Druty Kirschnera, średnica 1.6 mm, długość 150 mm, 10 szt. w opakowaniu. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
VIII. | Implanty do zaopatrywania złamań w obrębie bliższej nasady kości łokciowej oraz dalszej nasady kości ramiennej, pod śruby 2.8 mm. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk.
1 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, zmienny profil 0.5-1.6 mm, 6 otworowe, blokowane. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie wygięte oraz proste, 7 otworowe, prawe i lewe, blokowane. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie wygięte oraz proste, 10 otworowe, prawe i lewe, blokowane. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, zmienny profil 1.6-3.4 mm, anatomicznie wygięte, krótkie, przyśrodkowe i boczne 10 otworowe, tylno-boczne 15 otworowe, prawe i lewe, blokowane. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, zmienny profil 1.6-3.4 mm, anatomicznie wygięte, średnie, przyśrodkowe i boczne 12 otworowe, tylno-boczne 17 otworowe, prawe i lewe, blokowane. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, zmienny profil 1.6-3.4 mm, anatomicznie wygięte, długie, przyśrodkowe 17 otworowe, boczne 18 otworowe i tylno-boczne 21 otworowe, prawe i lewe, blokowane. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | Śruba tytanowa, korowa, średnica 2.8 mm, długość 8-45 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | Śruba tytanowa, korowa, średnica 2.8 mm, długość 50-75 mm oraz korowe ciągnące dł. 40-60 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | Śruba tytanowa, blokowana, średnica 2.8 mm, długość 8-45 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | Śruba tytanowa, blokowana, średnica 2.8 mm, długość 50-75 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | Podkładka pod śruby 2.8mm. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 | Druty Kirschnera, średnica 1.6 mm, długość 150 mm, 10 szt. w opakowaniu. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
13 | Druty Kirschnera, średnica 1.8 mm, długość 150 mm, 10 szt. w opakowaniu. | szt | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
IX | Implanty do zaopatrywania złamań w obrębie kości pięty, pod śruby 3.5 mm. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk.
1 | Płyty tytanowe, pod śruby 3.5 mm, profil 2.0 mm, anatomicznie ukształtowane, 12 i 13 otworowe, blokowane. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Śruby tytanowe, korowe, średnica 3.5 mm dł. 16-60 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Śruby tytanowe, blokowane, średnica 3.5 mm dł. 16-60 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Druty Kirschnera, średnica 2.0 mm, długość 150 mm, 10 szt. w opakowaniu. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
X | Śruby samowiercące
1 | Śruby tytanowe, kaniulowane, samowiercące, kompresyjne, średnica 1.7 mm, pod druty Kirschnera 0.6 mm. Śruby z częściowym gwintem i z efektem kompresji, dł. 8-20 mm, skok co 1 i co 2 mm oraz z pełnym gwintem, bez efektu kompresji, dł. 6-16 mm, skok co 1 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Druty Kirschnera, średnica 0.6 mm, długość 100 mm, 1 szt. w opakowaniu. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Śruby tytanowe, kaniulowane, samowiercące, kompresyjne. Średnica 2.2 mm, pod druty Kirschnera 0.8 mm, śruby z krótkim gwintem, dł. 10-30 mm, skok co 1 mm oraz z długim gwintem, dł. 22-40 mm, skok co 2 mm oraz średnica 3.0 mm, pod druty Kirschnera 1.1 mm, śruby z krótkim gwintem, dł. 10-40 mm, skok co 1 i co 2 mm oraz z długim gwintem, dł. 26-40 mm, skok co 2 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Druty Kirschnera, średnica 0.8, 1.1 mm, długość 100 mm, 10 szt. w opakowaniu. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | Śruby tytanowe, kaniulowane, samowiercące, kompresyjne - zasada śruby ciągnącej, z głową, średnica 2.2 pod druty Kirschnera 0.8 mm oraz 3.0 mm, pod druty Kirschnera 1.1 mm. Śruby 2.2 mm z krótkim gwintem, dł. 10-40 mm, skok co 1 i co 2 mm oraz z długim gwintem, dł. 20-40 mm, skok co 1 i co 2 mm oraz śruby 3.0 mm, dł. 10-40 mm, skok co 1 i co 2 mm oraz z długim gwintem, dł. 20-40 mm, skok co 1 i co 2 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | Podkładka pod śruby 2.2 i 3.0 mm. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | Druty Kirschnera, średnica 0.8 i 1.1 mm, długość 100 mm, 10 szt. w opakowaniu. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | Śruby tytanowe, kaniulowane, samowiercące, kompresyjne, średnica 4.0 mm, pod druty Kirschnera 1.25 mm. Śruby z krótkim gwintem i z efektem kompresji, dł. 16-60 mm, skok co 2 i co 5 mm oraz z długim gwintem i z efektem kompresji, dł. 20-60 mm, skok co 2 i co 5 mm oraz z pełnym gwintem, bez efektu kompresji, dł. 16-60 mm, skok co 2 i co 5 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | Druty Kirschnera, średnica 1.25 mm, długość 200 mm, 1 szt. w opakowaniu. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | Śruby tytanowe, kaniulowane, samowiercące, kompresyjne - zasada śruby ciągnącej, z głową, średnica 4.0 mm, pod druty Kirschnera 1.25 mm. Śruby z krótkim gwintem, kompresyjne, dł. 16-60 mm, skok co 2 i co 5 mm oraz z długim gwintem, kompresyjne, dł. 20-60 mm, skok co 2 i co 5 mm oraz z pełnym gwintem, bez efektu kompresji, dł. 16-60 mm, skok co 2 i co 5 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | Podkładka pod śruby 4.0 mm. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 | Druty Kirschnera, średnica 1.25 mm, długość 200 mm, 1 szt. w opakowaniu. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
13 | Śruby tytanowe, kaniulowane, samowiercące, kompresyjne, średnica 5.0 mm, pod druty Kirschnera 1.6 mm. Śruby z krótkim gwintem i z efektem kompresji, dł. 24-70 mm, skok co 2 i co 5 mm oraz z długim gwintem i z efektem kompresji, dł. 30-70 mm, skok co 2 i co 5 mm oraz z pełnym gwintem, bez efektu kompresji, dł. 24-70 mm, skok co 2 i co 5 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 | Druty Kirschnera, średnica 1.6 mm, długość 200 mm, 10 szt. w opakowaniu. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 | Śruby tytanowe, kaniulowane, samowiercące, kompresyjne - zasada śruby ciągnącej, z głową, średnica 5.0 mm, pod druty Kirschnera 1.6 mm. Śruby z krótkim gwintem, kompresyjne, dł. 24-70 mm, skok co 2 i co 5 mm oraz z długim gwintem, kompresyjne, dł. 30-70 mm, skok co 2 i co 5 mm oraz z pełnym gwintem, bez efektu kompresji, dł. 24-70 mm, skok co 2 i co 5 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 | Podkładka pod śruby 5.0 mm | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
17 | Druty Kirschnera, średnica 1.6 mm, długość 200 mm, 10 szt. w opakowaniu. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
18 | Śruby tytanowe, kaniulowane, samowiercące, kompresyjne, średnica 7.0 mm, pod druty Kirschnera 2.2 mm. Śruby z krótkim gwintem i z efektem kompresji, dł. 40-140 mm, skok co 5 i co 10 mm oraz z długim gwintem i z efektem kompresji, dł. 40-140 mm, skok co 5 i co 10 mm oraz z pełnym gwintem, bez efektu kompresji, dł. 40-140 mm, skok co 5 i co 10 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
19 | Druty Kirschnera, średnica 2.2 mm, długość 250 mm, 10 szt. w opakowaniu. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
20 | Śruby tytanowe, kaniulowane, samowiercące, kompresyjne - zasada śruby ciągnącej, z głową, średnica 7.0 mm, pod druty Kirschnera 2.2 mm. Śruby z krótkim gwintem, kompresyjne, dł. 30-140 mm, skok co 5 i co 10 mm oraz z długim gwintem, kompresyjne, dł. 35-140 mm, skok co 5 i co 10 mm oraz z pełnym gwintem, bez efektu kompresji, dł. 30-140 mm, skok co 5 i co 10 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
21 | Podkładka pod śruby 7.0 mm. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
22 | Druty Kirschnera, średnica 2.2 mm, długość 250 mm, 10 szt. w opakowaniu. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
23 | Śruby tytanowe, korowe, średnica 2.0 mm dł. 10-13 mm, samowiercące, częściowo nagwintowane. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
24 | Śruby tytanowe, korowe, średnica 2.8 mm dł. 16-24 mm, samowiercące, częściowo nagwintowane. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
25 | Śruby tytanowe, korowe, średnica 2.0 mm dł. 10-13 mm, samowiercące, częściowo nagwintowane, typu snapp-off. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
IX. | Staplery
1 | Staplery, wykonane ze stali, pakowane pojedynczo wraz z instrumentarium. Profil 1.0 mm, szerokość 8 mm, długość 10 mm, proste i skośne ( 0º i 26º) oraz szerokość 10 mm, długość 10 mm, proste i skośne ( 0º i 26º), sterylne. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Razem | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Zamawiający wymaga dostarczenia na czas trwania zabiegu operacyjnego bezpłatnego instrumentarium dedykowanego do pobranego z depozytu asortymentu.

## Pak. 4 Implanty, śruby
| Pakiet nr 4 | [6 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 4
Implanty do stabilizacji złamań
| (Depozyt) |  | Wykonawca uzupełnia kolumnę E, H, K, L, M |  |  |  |  | Formularz asortymentowo-cenowy
Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Cena jedn. | Wartość | Stawka VAT | Kwota | Wartość | Producent | Klasa wyrobu medycznego | Nr katalogowy /nazwa handlowa
|  |  |  | netto | brutto | netto | % | podatku | brutto
1. | System tytanowych gwoździ elastycznych , do stabilizacji złamań trzonowych oraz przy nasadowych wszystkich kości długich kończyn u dzieci oraz złamań kości kończyn górnych u dorosłych, technika wprowadzania umożliwiająca bezpieczne zaopatrywanie złamań u dzieci (bez przechodzenia przez chrząstkę wzrostową); Spłaszczony koniec gwoździa wygięty pod różnym kątem w zależności od średnicy gwoździa, ułatwiający wprowadzanie, zapobiegający perforacji ściany kości, oraz zapewniający lepsze trzymanie implantu; implanty wykonane z tytanu, z możliwością wykorzystania rezonansu magnetycznego; wszystkie implanty oznaczone kolorystycznie, widoczne oznaczenie laserowe – dla strony wprowadzenia; możliwość blokowania za pomocą zaślepki samotnącej, samogwintującej, z gniazdem na gwóźdź x i gładką zewnętrzną osłoną tkanek miękkich, zaślepka wkręcana przy pomocy śrubokręta nasadowego, dwie średnice zaślepki – mała dla gwoździ o średnicy od 1.5mm do 2.5mm i duża dla gwoździ o średnicy od 3mm do 4mm; zakres dostępnych rozmiarów gwoździ: średnica: 1.5mm o długości 300mm; 2.0mm; 2.5mm; 3.0mm; 3.5mm i 4.0mm o długości 440mm.; instrumentarium musi być wyposażone w: - przecinak blokowy tnący zapewniający płaską linię cięcia z otworami w bloku tnącym dopasowanymi do danej średnicy gwoździa, instrumentarium wyposażone w narzędzie do nastawiania złamań regulowane z głównym ramieniem o długości 33,6 cm ; dwa różne wbijaki o długości 17cm do zaślepek zakończone: cięciem płaskim i ukośnym w zależności potrzeby użycia, wkład śrubokręta nasadowego do zaślepek o długości 10cm zakończony cięciem płaskim w dwóch wersjach dla gwoździ 1.5-2.5mm i 3- 4mm; wbijak do gwoździ zakończony krótkim i dłuższym ramieniem, kompatybilny z :- dodatkowym narzędziem do dokręcenia wbijaka oraz kompatybilny z prowadnicą o długości 22.5 cm do młotka; kleszcze ekstrakcyjne o długości 24 cm zakończone dwoma ramieniami gdzie jedno powinno być ząbkowane a drugie wyprofilowane do trzymania gwoździa. Sterylne | szt. | 600 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2. | Zaślepka wkręcana przy pomocy śrubokręta nasadowego, dwie średnice – mała dla gwoździ od 1.5mm do 2.0mm i duża dla gwoździ od 3.0mm do 4.0mm.Sterylne | szt. | 600 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3. | System płytowy do kości śródstopia i stępu. Płytka o kształcie X typu blokowane blokująco - kompresyjna do złamań i rekonstrukcji w obrębie kości śródstopia i stępu . Płyty wyposażone w otwory stożkowo nagwintowane z możliwością zastosowania śrub blokujących o średnicy 2.4mm. Śruby blokujące ze stożkowym gwintem na główce wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0.8NM. Śruby blokowane w płycie samogwintujące z gniazdami gwiazdkowymi. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8NM ; dynamometr 0.8NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO. Implanty tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt: Płyty X pod śruby 2.4/2.7mm w 4 rozmiarach: XS-16mm x 8mm, S-18mm x 12mm , M-24mm x 14mm X pod śruby 2.4/2.7mm rozmiar L-30mm x 14mm.płyty proste dwuotworowe pod śruby 2.4/2.7mm. Płyta w rozmiarze 17x6x1.6mm Sterylne | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4. | Śruby blokowane 2.7mm pakowane w tubach o długości od 6mm do 55mm, samogwintujące, tytan Sterylne Tytan | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5. | Śruby 2.7mm korowe pakowane w tubach o długości od 6mm do 50mm, samogwintujące, tytan, stardrive Sterylne Tytan | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6. | Śruby kompresyjne HCS 1.5 z gwintowaną główką, samotnące, samogwintujące. Gwint na główce śruby dostosowany do kości korowej (podwójny zwój gwintu), gwint na końcówce śruby dostosowany do kości gąbczastej (duża gęstość gwintu), średnica główki z gwintem 2.2mm, średnica rdzenia 1.2mm, średnica gwintu na końcu śruby 1.5mm, jednakowy skok gwintu na główce i końcu śruby, konstrukcja śruby umożliwiająca wykonanie kompresji a następnie niezależne wkręcenie główki śruby do kości korowej, śruby z niepełnym gwintem w długości od 8mm do 20mm, gniazdo śruby gwiazdkowe (typu gwiazdkowe). Instrumentarium wyposażone m. in. w rękojeść do tulei kompresyjnej oraz trzonu wkrętaka oznaczonego kolorami a także drutu czyszczącego o średnicy 1.1mm i 1.6 mm i szczotki czyszczącej o średnicy 1.25mm i 1.75mm.Sterylne Tytan | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7. | Śruby kompresyjne typu Herberta 2.4, kaniulowane z gwintowaną główką, samotnące, samogwintujące. Gwint na główce śruby dostosowany do kości korowej (podwójny zwój gwintu), gwint na końcówce śruby dostosowany do kości gąbczastej (duża głębokość gwintu), średnica główki z gwintem 3.5mm, średnica rdzenia 2.0mm, średnica gwintu na końcu śruby 2.4/3.0mm, jednakowy skok gwintu na główce i końcu śruby (1.25mm), konstrukcja śruby umożliwiająca wykonanie kompresji a następnie niezależne wkręcenie główki śruby do kości korowej, dostępne śruby z długim i krótkim gwintem w długości od 9mm do 30mm, gniazdo śruby gwiazdkowe (typu gwiazdkowe), średnica drutu Kirschnera – prowadzącego 1.1mm. Instrumentarium wyposażone m. in. w rękojeść do tulei kompresyjnej oraz trzonu wkrętaka oznaczonego kolorami a także drutu czyszczącego o średnicy 1.1mm i 1.6mm i szczotki czyszczącej o średnicy 1.25mm i 1.75mm.Sterylne Tytan pakowane w tuby | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8. | Śruby kompresyjne typu herberta 3.0 kaniulowane pakowane w tubach z gwintowaną główką, samotnące, samogwintujące. Gwint na główce śruby dostosowany do kości korowej (podwójny zwój gwintu), gwint na końcówce śruby dostosowany do kości gąbczastej (duża głębokość gwintu), średnica główki z gwintem 3.5mm, średnica rdzenia 2.0mm, średnica gwintu na końcu śruby 2.4/3.0mm, jednakowy skok gwintu na główce i końcu śruby (1.25mm), konstrukcja śruby umożliwiająca wykonanie kompresji a następnie niezależne wkręcenie główki śruby do kości korowej, dostępne śruby z długim i krótkim gwintem w długości od 10mm do 40mm, gniazdo śruby gwiazdkowe (typu gwiazdkowe), średnica drutu Kirschnera – prowadzącego 1.1mm. Instrumentarium wyposażone m. in. w rękojeść do tulei kompresyjnej oraz trzonu wkrętaka oznaczonego kolorami a także drutu czyszczącego o średnicy 1.1mm i 1.6mm i szczotki czyszczącej o średnicy 1.25mm i 1.75mm.Dostępna również wersja sterylna | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9. | Śruby kompresyjne typu herberta 4.5 kaniulowane z gwintowaną główką, samotnące, samogwintujące. Gwint na główce śruby dostosowany do kości korowej (podwójny zwój gwintu), gwint na końcówce śruby dostosowany do kości gąbczastej (duża głębokość gwintu), średnica główki z gwintem 5,0mm, średnica rdzenia 3.0mm, średnica gwintu na końcu śruby 4.5mm, jednakowy skok gwintu na główce i końcu śruby, konstrukcja śruby umożliwiająca wykonanie kompresji a następnie niezależne wkręcenie główki śruby do kości korowej, dostępne śruby z długim i krótkim gwintem w długości od 20mm do 80mm, gniazdo śruby gwiazdkowe (typu gwiazdkowe), średnica drutu Kirschnera – prowadzącego 1.6mm. Instrumentarium wyposażone m. in. w rękojeść do tulei kompresyjnej oraz trzonu wkrętaka oznaczonego kolorami a także drutu czyszczącego o średnicy 1.1mm i 1.6mm i szczotki czyszczącej o średnicy 1.25mm i 1.75mm. Sterylna Tytan | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
10. | Śruby kompresyjne typu herberta 6.5 kaniulowane z gwintowaną główka, samotnące, samogwintujące. Gwint na główce śruby dostosowany do kości korowej (podwójny zwój gwintu), gwint na końcówce śruby dostosowany do kości gąbczastej (duża głębokość gwintu), średnica główki z gwintem 7.5mm, średnica rdzenia 4.8mm, średnica gwintu na końcu śruby 6.5mm, jednakowy skok gwintu na główce i końcu śruby, konstrukcja śruby umożliwiająca wykonanie kompresji a następnie niezależne wkręcenie główki śruby do kości korowej, dostępne śruby z długim i krótkim gwintem w długości od 30mm do 120mm, gniazdo śruby sześciokątne 4.0mm, średnica drutu Kirschnera – prowadzącego 2,8mm. Instrumentarium wyposażone m. in. w rękojeść do tulei kompresyjnej oraz trzonu wkrętaka oznaczonego kolorami a także drutu czyszczącego o średnicy 1.1mm i 1.6mm i szczotki czyszczącej o średnicy 1.25mm i 1.75mm. Sterylne tytan | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
11. | Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 2.4mm. Śruby samogwintujące i samotnące. Kaniulacja śrub powinna umożliwiać wprowadzenie drutu Kirschnera o średnicy 0.8mm dla śruby o średnicy 2.4mm. Śruby zaopatrzone we wsteczne nacięcia na gwincie ułatwiające usunięcie śruby. Głowa śruby o zmniejszonym profilu - spłaszczona zapewniająca dobre oparcie na kości. Gniazda śrub - gwiazdkowe (śruba o średnicy 2.4mm). Implanty tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Dostępne różne długości i rodzaje śrub: o średnicy 2.4mm z krótkim gwintem - w długości od 17mm do 30mm przy długości gwintu od 5mm do 6mm; o średnicy 2.4mm z długim gwintem - w długości od 10mm do 30mm przy długości gwintu od 4mm do 14mm; Sterylne Tytan pakowane w tuby | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
12. | Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 3.0mm. Śruby samogwintujące i samotnące. Kaniulacja śrub powinna umożliwiać wprowadzenie drutu Kirschnera o średnicy 1.1mm dla śruby o średnicy 3.0mm. Śruby zaopatrzone we wsteczne nacięcia na gwincie ułatwiające usunięcie śruby. Głowa śruby o zmniejszonym profilu - spłaszczona zapewniająca dobre oparcie na kości. Gniazda śrub krzyżowe (śruby o średnicy 3.0mm) . Średnica trzonu dla śruby 3.0mm wynosi 2mm. Implanty tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego.Dostępne różne długości i rodzaje śrub: o średnicy 3.0mm z krótkim, gwintem - w długości od 12mm do 38mm przy długości gwintu od 4mm do 10mm o średnicy 3.0mm z długim gwintem - w długości od 12mm do 38mm przy długości gwintu od 6mm do 22mm. Sterylne tytanowe pakowane w tuby | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
13. | Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 4.5mm. Śruby samogwintujące i samotnące. Kaniulacja śrub powinna umożliwiać wprowadzenie drutu Kirschnera o średnicy 1.6mm. Śruby powinny być zaopatrzone we wsteczne nacięcia na gwincie ułatwiające usunięcie śruby. Głowa śruby o zmniejszonym profilu - spłaszczona zapewniająca dobre oparcie na kości. Gniazda śrub sześciokątne - 3.5mm. Średnica trzonu śruby 4.5mm wynosi 3.1mm. Implanty tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Dostępne różne długości i rodzaje śrub: o średnicy 4.5mm z krótkim gwintem - w długości od 20mm do 72mm przy długości gwintu od 7mm do 26mm ; o średnicy 4.5mm z pełnym gwintem - w długości od 20mm do 72mm; Sterylne | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
14. | Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 6.5mm. Śruby samogwintujące i samotnące. Kaniulacja śrub powinna umożliwiać wprowadzenie drutu Kirschnera o średnicy 2.8mm. Śruby powinny być zaopatrzone we wsteczne nacięcia na gwincie ułatwiające usunięcie śruby. Głowa śruby o zmniejszonym profilu - spłaszczona zapewniająca dobre oparcie na kości. Gniazda śrub sześciokątne - 4.0mm. Średnica trzonu śruby 6.5mm wynosi 4.8mm. Implanty tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Dostępne różne długości i rodzaje śrub: o średnicy 6.5 mm z krótkim gwintem - w długości od 30mm do 130mm o średnicy 6.5 mm z długim gwintem - w długości od 45mm do 130 o średnicy 6.5 mm z pełnym gwintem - w długości od 20mm do 130mm; Sterylne Tytan | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
15. | Śruba ustalająca do śrub kaniulowanych 3.0 mm | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
16. | Podkładki do śrub kaniulowanych | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Razem | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Zamawiający wymaga dostarczenia na czas trwania zabiegu operacyjnego bezpłatnego instrumentarium dedykowanego do pobranego z depozytu asortymentu.

## Pak. 5 Implanty i materiały I
| Pakiet nr 5 | [8 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 5
Implanty i materiały do zabiegów artroskopowych I
(Depozyt)
|  |  | Wykonawca uzupełnia kolumnę E, H, K, L, M |  |  |  |  | Formularz asortymentowo-cenowy
Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Cena jedn. | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota | Wartość | Producent | Klasa wyrobu medycznego | Numer katalogowy/nazwa handlowa
|  |  |  | netto | brutto |  | % | podatku | brutto
1. | Elektroda do waporyzacji, z możliwością ustawienia siły ssącej w zakresie 0-100%, średnica: 2.5/3.5/4.0mm Elektrody z ręcznym sterowaniem, jednoczęściowe, do wyboru z katalogu przez Zamawiającego | szt. | 40 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2. | Śruba tytanowa do fiksacji ACL, kaniulowana, o średnicach 7-10mm i długościach 20, 25, 30mm | szt. | 5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3. | Śruba biowchłanialna do fiksacji ACL, kaniulowana, o średnicach 7-11mm i długościach 23, 28, 35mm | szt. | 30 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4. | Podłużna płytka metalowa o rozmiarze 13x4mm trwale bezwęzłowo związana z pętlą o wysokiej wytrzymałości na zerwanie. Implant zaopatrzony jest w dwie różnokolorowe nici: wzmocniona zielona nic służąca do przeciągnięcia przeszczepu oraz biała służąca do obrócenia implantu na zewnątrz warstwy korowej kości udowej. Dodatkowo implant wyposażony jest w drut nitinolowy zamocowany od spodu płytki, służący do sprawdzenia prawidłowego osadzenia płytki z przeszczepem na zewnątrz kości korowej. Opcjonalnie podłużna płytka metalowa o rozmiarze 13x4mm z możliwością regulacji pętli przez operatora. Uzupełnieniem systemu jest płytka wydłużona o 6.8mm (stosowana jako nakładka na płytkę podstawową). | szt. | 30 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5. | Urządzenie do naprawy łąkotki typu ALL-INSIDE, zbudowane z przezroczystej rękojeści, elastycznej igły i czarnego suwaka (służącego do wypuszczania implantów na zewnątrz urządzenia - implanty ułożone liniowo, wypuszczane poprzez przesunięcie suwaka w przód), wyposażone w dwa profilowane implanty wykonane z PEEK do przytrzymywania szwów, wstępnie związanych niebieskim szwem z polietylenu o ultrawysokiej masie cząsteczkowej 2-0, urządzenie wyposażone w ogranicznik głębokości penetracji z zakresem 14-24mm (standardowe ustawienie 20mm), regulacja głębokości uzyskiwana poprzez biały suwak. Urządzenie dostępne z igłą wygięta do góry pod katem 15 stopni i w dół pod katem 9 stopni, oba z możliwością dodatkowego wyginania igły. Pakowany sterylnie. | szt. | 60 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6. | Ostrze jednorazowe 3.5mm x 125 mm. Wielkość opakowania: 5 szt. (kompatybilne z aparatem firmy STRYKER Shaver Formuła) | op. | 5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7. | Ostrze jednorazowe 4.0 mm x 125 mm. Wielkość opakowania: 5 szt. (kompatybilne z aparatem firmy STRYKER Shaver Formuła) | op | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Razem | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Zamawiający wymaga bezpłatnego dostarczenia na czas trwania zabiegu operacyjnego konsoli do waporyzacji dedykowanej do przedmiotu zamówienia oraz szafy do przechowywania materiałów i implantów.

## Pak. 6 Impalnty i materiały II
| Pakiet nr 6 | [8 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 6
Implanty i materiały do zabiegów artroskopowych II
(Depozyt)
|  |  | Wykonawca uzupełnia kolumnę E, H, K, L, M |  |  |  |  | Formularz asortymentowo-cenowy
Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Cena jedn. | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota | Wartość brutto | Producent | Klasa wyrobu medycznego | Nr katalogowy
|  |  |  | netto | brutto |  | % | podatku
1. | Jednorazowy system gwarantujący zamknięty obieg krwi, składający się z podwójnej strzykawki. System umożliwiający wyprodukowanie zagęszczonego roztworu płytek z własnej krwi obwodowej pacjenta. Set składa się z pojedynczego sterylnego zestawu do separacji płytek i zawiera system podwójnej strzykawki 15 ml. System gwarantuje pełne bezpieczeństwo sterylności. W zależności od zapotrzebowania operatora preparat PRP może być przygotowany bez użycia środka przeciwzakrzepowego (cytrynianu). Produkt pakowany zbiorczo po 5 szt. | szt. | 6 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2. | System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego oparty mocowaniu korówkowym. Płytka z otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o długości 12mm szerokości 3,5mm. System pozwala na stworzenie pętli samozaciskowej umożliwiająca zawieszenie przeszczepu w kanale udowym. Pętla wykonana z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej Skrócenie pętli za pomocą wolnych końców nici wychodzących z górnej części implantu. Zmniejszenie długości pętli powoduje wciągnięcie przeszczepu do kanału kostnego. Dociąganie pętli od strony zewnętrznej stawu. Płytka implantu dodatkowo zaopatrzona w taśmę w kolorze niebieskim do dodatkowej stabilizacji przeszczepu. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo | szt. | 5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3. | Miękka kotwica do stabilizacji obrąbka o średnicy 1,8 mm i długości 19 mm, bezwęzłowa, działająca w systemie chińskiej pułapki. Kotwica założona na jednorazowy podajnik wyposażony w zgrubienie centralizujące podczas implantacji. Kotwica wykonana z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. | szt. | 6 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4. | Pęta do podszycia w kształcie zamkniętego okręgu o średnicy 25mm, 35mm, 45mm, 55mm. Pętla wykonana z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Pętla przeładowana dodatkową nicią do przeładowania przez zawieszkę udową. | szt. | 6 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5. | Wiertło kaniulowane 2,4mm ze znacznikiem głębokości oraz nitynolowym trokatem z możliwością blokady go w wiertle za pomocą gwintu. Trokar zapobiega zatykaniu wiertła podczas wiercenia. | szt. | 6 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6. | Miękka kotwica do rekonstrukcji stożka rotatorów o średnicy 2,6 mm i długości 19 mm, bezwęzłowa, działająca w systemie chińskiej pułapki. Kotwica założona na jednorazowy podajnik. Implant przeładowany nicią #5. Technika nie wymagająca nawiercenia ani nabijania otworu pod kotwicę - samonabijająca | szt. | 6 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7. | System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego oparty mocowaniu korówkowym. Implant do techniki z użyciem ścięgna czworogłowego uda. Płytka z 3 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o długości 12mm szerokości 3,5mm na stałe połączona z pętlą z nici plecionej niewchłanianej #2 wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Pętla samozaciskowa z 4 mechanizmami blokującymi o długości 60mm umożliwiająca zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania swojej długości do 14mm za pomocą wolnych końców nici wychodzących z górnej części implantu. Zmniejszenie długości pętli powoduje wciągnięcie przeszczepu do kanału kostnego. Dociąganie pętli od strony zewnętrznej stawu. Pętla dociągająca powiązana na stałe z 20mm taśmą o szerokości 2mm zakończona nicią #2 w kształcie pętli wraz z igła prostą o długości 65mm do obszycia graftu i powiazania go na stałe z pętlą dociąganą. Płytka implantu dodatkowo zaopatrzona w nici #5 w kolorze niebieskim do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo, na specjalnej podstawce ułatwiającej obszycie graftu. | szt. | 6 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8. | System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego oparty mocowaniu korówkowym. Implant do techniki z użyciem ścięgna czworogłowego uda. Pętla do podciągnięcia przeszczepu wykonania z nici plecionej niewchłanianej #2 wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Pętla samozaciskowa z 4 mechanizmami blokującymi o długości 180mm umożliwiająca zawieszenie przeszczepu w kanale piszczelowym. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania swojej długości do 14mm za pomocą wolnych końców nici wychodzących z górnej części implantu. Zmniejszenie długości pętli powoduje wciągnięcie przeszczepu do kanału kostnego. Dociąganie pętli od strony zewnętrznej stawu. Pętla dociągająca powiązana na stałe z 20mm taśmą o szerokości 2mm zakończona nicią #2 w kształcie pętli wraz z igła prostą o długości 65mm do obszycia graftu i powiazania go na stałe z pętlą dociąganą. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo, na specjalnej podstawce ułatwiającej obszycie graftu. | szt. | 6 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9. | Implant bezwęzłowy w wersji biokompozytowej oraz PEEK do stabilizacji tkanki w kości, implant kaniulowany, wbijany dostępny w średnicy 3,5 mm x 19,5mm z PEEKowym początkiem do mocowania przeszczepu. Założony na jednorazowy prowadnik ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną możliwość kontroli napięcia tkanki | szt. | 6 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
10. | Jednorazowy sterylny pobierak do przeszczepu z rozmięśnia czworogłowego uda. Pobierak specjalnie zaprojektowany, aby umożliwić minimalne inwazyjne pobieranie przeszczepu. Dostępny w rozmiarach 8, 9, 10, 11mm. Pobierak złożony z dwóch elementów: - Ostrej cylindrycznej, okrągłej końcówki do pobierania przeszczepu zgodnie z rozmiarem - Przejrzystego uchwytu z oknem oraz podziałką do określenia długości przeszczepu | szt. | 6 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
11. | Autologiczny system regeneracji chrząstki oparty na osoczu bogatopłytkowym i żywych chondrocytach. Jednorazowy system sterylny składający się z: Podwójnej strzykawki (3 szt.), systemu do przygotowania autologicznej trombiny (1 szt.), urządzenie do pobierania tkanki autologicznej (1 szt.), ostrze shavera 4 mm x 13 cm (1szt.), kaniula z końcówką luerlock wprowadzająca, zakrzywiona z obturatorem (1 szt.). Wymagane instrumentarium: Wirówka z pojemnikami i tubami na strzykawki separujące krew, przeciwwaga, konsola do shavera | szt. | 6 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
12. | Drut nitynolowy do śruby interferencyjnej o średnicy 1,1mm. Wycechowane oznaczenia na drucie w długościach 25mm oraz 30mm. Pakowany sterylnie | szt. | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
13. | Drut wiercący piszczelowy o średnicy 2,4 mm i długości 311 mm. Pakowany pojedynczo, sterylny | szt. | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
14. | System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego oparty mocowaniu korówkowym. Płytka z 3 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o długości 12mm szerokości 3,5mm na stałe połączona z pętlą z taśmy niewchłanianej o szerokości 1,85mm wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Pętla samozaciskowa z 5 mechanizmami blokującymi o długości 60 mm umożliwiająca zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania swojej długości do 13 mm za pomocą wolnych końców taśm wychodzących z górnej części implantu. Zmniejszenie długości pętli powoduje wciągnięcie przeszczepu do kanału kostnego. Dociąganie pętli od strony zewnętrznej stawu. Płytka implantu dodatkowo zaopatrzona w nici #5 w kolorze niebieskim do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę oraz nić #2 w kolorze biało czarnym do obrócenia płytki poza kanałem. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo. | szt. | 6 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
15. | Guzik do mocowania piszczelowego wypukły w kształcie kapelusza tytanowy w czterech rozmiarach średnicy zewnętrznej 11mm, 14mm, 17mm i 20mm oraz odpowiednio w średnicach wewnętrznych 4 mm, 7 mm, 9 mm i 9 mm. Guziki z dwoma otworami z nacięciem podłużnym umożliwiającym założenie pętli oraz w średnicy zewnętrznej 11mm, 14mm, 17mm i 20 mm dodatkowo z jednym lub dwoma otworami na przeprowadzenie nici/taśmy. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo | szt. | 6 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
16. | System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego oparty mocowaniu korówkowym. Pętla do podciągania przeszczepu (bez guzika) wykonana z nici plecionej niewchłanianej #2 wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Pętla samozaciskowa z 4 mechanizmami blokującymi o długości 18cm umożliwiająca zawieszenie przeszczepu w kanale piszczelowym. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania swojej długości do 14 mm za pomocą wolnych końców nici wychodzących z implantu. Zmniejszenie długości pętli powoduje wciągnięcie przeszczepu do kanału kostnego. Dociąganie pętli od strony zewnętrznej stawu. Implant dostępny w wersji złożonej oraz otwartej do śródoperacyjnego złożenia. | szt. | 6 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
17. | System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego oparty mocowaniu korówkowym. Pętla do podciągania przeszczepu (bez guzika) wykonana z taśmy niewchłanianej o szerokości 1,85 mm wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Pętla samozaciskowa z 5 mechanizmami blokującymi o długości 60mm umożliwiająca zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania swojej długości do 13 mm za pomocą wolnych końców taśm wychodzących z implantu. Zmniejszenie długości pętli powoduje wciągnięcie przeszczepu do kanału kostnego. Dociąganie pętli od strony zewnętrznej stawu. Implant dodatkowo wyposażony w niebieska nić zabezpieczająca przed przypadkowym ściągnięciem pętli. | szt. | 6 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
18. | Podkładka rewizyjna, tytanowa podkładka o rozmiarach 5 mm x 20 mm. Z jednej strony posiada wcięcie umożliwiające nałożenie jej na implant udowy. | szt. | 6 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
19. | Drut wiercący z miarką co 5 mm, o średnicy 2,4 mm, zakończony ostrym grotem wiercącym pod płytkę udową. Dostępny z otwartym końcem lub zamkniętym oczkiem do przeciągania nitek. Średnica kanału - 4 mm. Sterylny | szt. | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
20. | Implant bezwęzłowy w wersji Biokompozytowej oraz PEEK do stabilizacji tkanki w kości, implant kaniulowany, wkręcany dostępny w średnicy 3,5mm x 15,8mm, 4,75mm x 19,1mm oraz 5,5 mm x 19,1mm z PEEKowym początkiem do mocowania przeszczepu. Założony na jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną kontrolę napięcia tkanki. Implant przeładowany jedną dodatkową przesuwną nicią pozwalającą na założenie dodatkowego szwu po pełnym zablokowaniu implantu w kości. | szt. | 5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
21. | Igłowa głowica kamery. Głowica sterylna, jednorazowa z chipem na końcu głowicy. Średnica sondy 1,9mm. Kąt widzenia 0 stopni. Pole widzenia 120 stopni. Głowica z przewodem oraz wbudowanym źródłem światła LED. Głowica w długości 180mm. | szt. | 5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
22. | Zestaw osłonek diagnostycznych o średnicy zewnętrznej 2,4mm do głowicy Igłowej długości 180m. Zestaw składa się z jednej prostej osłony dopływowej z ostrym obturatorem, jednorazowego użytku, jednej osłony dopływowej zagiętej pod kątem 10° z elastycznym tępym zakończeniem kaniulowanym obturator, jednorazowego użytku, jednego zaworu odcinający dopływ płynów. Zestaw sterylny | szt. | 5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
23. | Zestaw osłonek diagnostycznych o średnicy zewnętrznej 3,3mm do głowicy Igłowej długości 180m. Zestaw składa się z jednej prostej osłony dopływowej z ostrym obturatorem, jednorazowego użytku, Jednej osłony dopływowej zagiętej pod kątem 10° z elastycznym tępym zakończeniem, kaniulowany obturator, jednorazowego użytku. Jednego zaworu odcinający dopływ płynów. Zestaw sterylny. | szt. | 5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
24. | Śruba interferencyjna biokompozytowa do rekonstrukcji więzadła przedniego ACL i tylnego PCL. Implant zbudowany w 30 % z dwufazowego fosforanu wapnia (BCP) i w 70% z PLDLA. Śruba o konikalnym kształcie, posiada miękki gwint o dużym skoku na całej długości ułatwiający wprowadzanie. Proces połączenia dwóch materiałów wzmacnia parametry implantu a mikro pory oraz otwory wzdłuż osi implantu ułatwia przebudowę i przerost kością. Udowodniona min. 98% przebudowa w kość. W celu łatwiejszego i precyzyjniejszego wprowadzania gniazdo śruby stożkowe sześcioramienne. Implant w wersji sterylnej pakowany pojedynczo. Wymiary: Długość 20 mm o średnicach 6-10 mm (skok co 1 mm), wyposażone w osłonkę ułatwiającą wprowadzenie w kanał. Długość 30 mm o średnicach 7-12 mm (skok co 1 mm). | szt. | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
25. | System szycia łąkotek metodą inside – outside. System zaopatrzony w giętką prowadnice umożliwiającą dogięcie śródoperacyjne oraz igłę nitynolową z oczkiem – jednorazowy sterylny zestaw umożliwia założenie kilku szwów łąkotki u jednego pacjenta. W zestawie dokręcany zacisk ułatwiający wprowadzenie igły w tkanki. Pakowane pojedynczo, sterylne. | szt. | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
26. | Narzędzie jednorazowego użytku do przeszywania tkanek miękkich w artroskopii barku. Narzędzie złożone z rękojeści kaniulowanej z wcięciem umożliwiającym przesunięcie nici bądź pętli z drutu nitynolowego oraz końcówką wygiętą pod kątem 90 stopni w prawo lub w lewo. Narzędzie przeładowane pomocniczą nicią zakończoną pętlą. | szt. | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
27. | System szycia łąkotek all – inside. Implant o wysokiej wytrzymałości na wyrwanie min 70 N. System zbudowany z dwóch miękkich implantów wykonanych z nici połączonych ze sobą nierozpuszczalną nicią # 2-0 wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Zastosowanie implantów miękkich pozwala na idealne dopasowanie się do warunków powierzchni tkanki przez co uzyskujemy solidne i pewne mocowanie. Wstępnie zawiązany przesuwny węzeł w osłonie szwu implantu eliminuje konieczność artroskopowego wiązania węzła. Konstrukcja implantu umożliwia kolejne dociągnięcie 2 pojedynczych szwów materacowych. Igły z implantami znajdują się w jednym ergonomicznym narzędziu umożliwiającym wprowadzanie implantu jedną ręką, przy każdej rotacji. Umieszczone w rękojeści pokrętło do implantacji umożliwia jednoręczne i powtarzalne dostarczanie implantów w różnych orientacjach narzędzia. Zrzucenie implantu i przeładowanie potwierdzone sygnałem dźwiękowym. Implant wyposażony jest w zintegrowany ogranicznik głębokości 10–18 mm (zwiększane co 2 mm), dostępny jest w czterech różnych opcjach: wygięcie w górę 12 i 24 stopnie, w dół 12 stopni i w wersji prostej. System umożliwia założenie implantów bez wyciągania rękojeści z kolana. | szt. | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
28. | Jednorazowe kaniulowane narzędzie typu lasso dedykowane do zabiegów w stawie kolanowym, w szczególności do szycia uszkodzeń typu Ramp. Narzędzie zakrzywione 90 stopni w prawo lub lewo, wstępnie załadowane sztywną nicią 2-0. Do przepychania nitki przez narzędzie służą dwa koła wykonane z antypoślizgowego materiału. Dla łatwiejszej identyfikacji kolor narzędzia zakrzywionego w lewo jest inny od zakrzywionego w prawo. Pakowane pojedynczo, sterylne | szt. | 6 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
29. | Kaniula artroskopowa miękka – elastyczna, z podwójnym kołnierzem uszczelniającym, łatwa do wprowadzenia, do operacji artroskopowych stawu ramiennego. Dostępność w rozmiarach: - o średnicy 6 mm i długości od 20 do 50mm - o średnicy 8 mm i długości od 20-60 mm - o średnicy 10 mm i długości od 20-50 mm | szt. | 8 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
30. | Mocna niewchłanialna nić o grubości #2 i długości 96,5 cm. Nić w kolorze niebieskim oraz biało-czarnym. Nić wykonana z plecionki o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych UHMWPE i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych przeplatanych UHMWPE nadających znakomitą wytrzymałość, miękkość i odporność na przetarcia | szt. | 12 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
31. | Specjalistyczna nić dedykowana do obszycia ścięgna w rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego. Oplatany szew polimerowy w rozmiarze #2 długość całkowita 101,6 cm o dwurodzajowej strukturze: polietylenowych włóknach wewnętrznych oraz plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych. Nić w kształcie pętli długość robocza 50,8 cm. Pętla z nici połączona z prostą igłą o długości 76 mm do obszycia graftu. Produkt dostępny w dwóch kolorach – niebieskim oraz biało-zielonym. Produkt sterylny. | szt. | 12 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
32. | Taśma chirurgiczna wykonana z ultra mocnego materiału szewnego w kolorze biało-niebieskim, grubości min #2 niewchłanialna o min. szerokości 2 mm. Przeznaczona do augmentacji przeszczepu przy rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego, bądź tylnego w technice Internal Brace lub równoważnej, szycia stożka rotatorów oraz niestabilności stawów barkowo -obojczykowych. Taśma zakończona typową nicą chirurgiczną umożliwiającą wykorzystanie jej wraz z kotwicami bezwęzłowymi. Długość robocza taśmy 91,4 cm | szt | 5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
33. | Mocna taśma niewchłaniala o szerokości 1,3mm, w kolorze biało-niebieskim, zakończona pętlą | szt | 12 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
34. | Implant do mocowania korówkowego w postaci płytki o szerokości 3,5 mm, z dwoma otworami na brzegach płytki. Otwory o kształcie ” łezkowatym” umożliwiające zawiązanie nici lub taśmy na implancie. Płytka wykonana ze stopu tytanu, pakowana pojedynczo sterylna. | szt | 6 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
35. | Jednorazowa igła do wielorazowego narzędzia szyjącego typu scorpion kolanowy. Igła służy do podawania nici do górnej szczęki narzędzia. Igła zapakowana sterylnie | szt | 8 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
36. | Wzmocniony szew chirurgiczny #2-0. Opakowanie zbiorcze 12 sztuk. Nić wykonana z plecionki o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych UHMWPE i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych przeplatanych UHMWPE nadających znakomitą wytrzymałość, miękkość i odporność na przetarcia. | szt | 12 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Razem | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Zamawiający wymaga dostarczenia na czas trwania zabiegu operacyjnego bezpłatnego instrumentarium dedykowanego do pobranego z depozytu asortymentu.

## Pak. 7 Implanty-otopedia
| Pakiet nr 7 | [8 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 7
Implanty - ortopedia
(Depozyt)
|  |  | Wykonawca uzupełnia kolumnę E, H, K, L, M |  |  |  |  | Formularz asortymentowo-cenowy
Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Cena jedn. | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota | Wartość brutto | Producent | Klasa wyrobu medycznego | Nr katalogowy
|  |  |  | netto | brutto |  | % | podatku
1. | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy udowy, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa od 140-480 mm ze skokiem co 20 mm, średnica gwoździa 9-15 mm. Możliwość wprowadzenia gwoździa antegrade i retrograde. Możliwość zastosowania kompresji w zakresie do 10 mm. Ostatni otwór w części dalszej w odległości 15 mm od końca gwoździa. Możliwość użycia śrub kondylarnych o średnicy 5 mm. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2. | Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø 5 mm, dł. 25-60 mm ze skokiem co 2.5 mm i 60-120 mm ze skokiem co 5 mm | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3. | Śruba kondylarna tytanowa, sterylna, ø 5 mm i dł. 40-120 mm | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4. | Nakładka na śrubę kondylarną tytanowa, sterylna | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5. | Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, ø 8 mm i dł. 0-15 mm | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6. | Zaślepka tytanowa sterylna, ø 8 mm standardowa oraz ø 11.5 mm i dł. 5-35 mm | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7. | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy piszczelowy, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa od 240-420 mm ze skokiem co 15 mm, średnica gwoździa 8-15 mm. Możliwość zastosowania kompresji w zakresie do 7 mm. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 10° a w części dalszej o wartości 4°. Otwory w części dalszej w odległości 5, 15 i 25 mm od końca gwoździa. Możliwość zastosowania celownika z dostępu nadrzepkowego. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8. | Śruba blokująca tytanowa, sterylna, pełny gwint, ø 4 mm o długości 20-60 mm ze skokiem co 5 mm i ø 5 mm o długości 25-60 mm ze skokiem co 2.5 mm i 60-120 mm ze skokiem co 5 mm | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9. | Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, ø 8 mm | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
10. | Zaślepka tytanowa sterylna ø 8 mm standardowa oraz ø 11.5 mm i dł. 5-35 mm | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
11. | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy ramienny proksymalny, kaniulowany, sterylny. Blokowany w części bliższej w 4 płaszczyznach. Otwory w bliższej części gwoździa gwintowane. Długość gwoździa 150 mm oraz 220-300 mm ze skokiem co 20 mm, średnica części bliższej gwoździa 10 mm, a części dalszej gwoździa 8 mm. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 6°. Możliwość dynamizacji w części dalszej gwoździa. Gwoździe prawe/lewe | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
12. | Śruba blokująca tytanowa, sterylna ø 4 i ø 5 mm, dł. 25-60 mm | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
13. | Zaślepka tytanowa sterylna ø 6 mm standardowa i ø 10 mm o dł. 2-4 mm | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
14. | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy ramienny kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 140-320 mm ze skokiem co 20 mm, średnica gwoździa 7-9 mm. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 6° a w części dalszej o wartości 4°. Możliwość kompresji w zakresie 6 mm. Ostatni otwór w części dalszej w odległości 10 mm od końca gwoździa. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
15. | Śruba blokująca tytanowa, sterylna ø 4 mm, dł. 20-60 mm | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
16. | Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna ø 6 mm | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
17. | Podkładka okrągła do T2 Humeral | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
18. | Zaślepka tytanowa sterylna ø 6 mm, dł. 0-25 mm | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
19. | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy udowy, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa od 240-480 mm ze skokiem co 20 mm, średnica gwoździa 9-15 mm. Gwóźdź anatomiczny postępujący o promieniu zagięcia od 750 do 1350mm. Możliwość zastosowania kompresji w zakresie do 10 mm. Najbardziej dystalny otwór znajduje się 10 mm od końca gwoździa. Dystalnie gwóźdź posiada 4 otwory, w tym jeden owalny pozwalające na blokowane w dwóch płaszczyznach. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
20. | Śruba główna ciągnąca tytanowa, kaniulowana, sterylna ø 6.5 mm, dł. śruby 65-130 mm | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
21. | Śruba blokująca tytanowa z gwintowanym łbem, sterylna, ø 5 mm, dł. 25-60 mm ze skokiem co 2.5 mm, 60-120 mm ze skokiem co 5mm. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
22. | Zaślepka tytanowa, sterylna, ø 8 mm standardowa oraz ø 13 mm o długości 5-20 mm | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
23. | Śruba kompresyjna, ø 5.5 mm | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
24. | Śruba blokująca tytanowa z gwintowanym łbem, posiadająca 3 różne średnice trzonu, dł. Śruby 30-100mm | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
25. | Śruba ustalająca, sterylna, ø 8 mm | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
26. | Tytanowa płyta ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości piszczelowej, boczna, prawa i lewa. Ilość otworów w trzonie: od 2 do 22. Długości płyty: od 95 do 355 mm. W części nasadowej płyty 5 otworów gwintowanych pod śruby blokowane ø 4.0 mm (w tym otwór podpórkowy pod śrubę blokowaną ø 4.0 mm skierowaną we fragment tylno-przyśrodkowy) oraz dwa otwory niegwintowane. W trzonie płyty otwory uniwersalne pod śruby korowe ø 3.5 mm, śruby gąbczaste ø 4.0 mm lub pod śruby blokowane ø 4.0 mm. Grubość płyty 3.3 mm. W trzonie płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. Możliwość zastosowania przeziernego celownika | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
27. | Tytanowa płyta ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości piszczelowej, przyśrodkowa (może być również umieszczona tylno-przyśrodkowo), prawa i lewa. Ilość otworów w trzonie: od 4 do 22. Długości płyty: od 71 do 305 mm. W części nasadowej płyty 4 otwory gwintowane pod śruby blokowane ø 4.0 mm i 1 otwór niegwintowany. W trzonie płyty otwory uniwersalne pod śruby korowe ø 3.5 mm, śruby gąbczaste ø 4.0 mm lub pod śruby blokowane ø 4.0 mm. Grubość płyty w części trzonowej 3.3 mm a w części nasadowej 2.4 mm. W nasadzie i trzonie płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
28. | Tytanowa płyta ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości piszczelowej, przyśrodkowa, prawa i lewa. Ilość otworów w trzonie: od 4 do 22. Długość płyty: od 97 do 331 mm. W części nasadowej płyty 7 otworów gwintowanych pod śruby blokowane ø 4.0 mm i 1 otwór niegwintowany. W trzonie płyty otwory uniwersalne pod śruby korowe ø 3.5 mm, śruby gąbczaste ø 4.0 mm lub pod śruby blokowane ø 4.0 mm. Grubość płyty w części trzonowej 3.0 mm, w części nasadowej 2.3 mm a na końcu części nasadowej 1.3 mm. W trzonie płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
29. | Tytanowa płyta ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości piszczelowej, przednioboczna, prawa lub lewa. Ilość otworów w trzonie: od 4 do 20. Długość płyty: od 102 do 305 mm. W części nasadowej płyty 7 otworów gwintowanych pod śruby blokowane ø 4.0 mm (w tym otwór podpórkowy pod śrubę blokowaną ø 4.0 mm skierowaną w kostkę przyśrodkową) i 3 otwory niegwintowane z możliwością zastosowania śrub korowych ø 3.5 mm oraz ø 2.7 mm. W trzonie płyty otwory uniwersalne pod śruby korowe ø 3.5 mm, śruby gąbczaste ø 4.0 mm lub pod śruby blokowane ø 4.0 mm. Grubość płyty w części trzonowej 3.3 mm, w części nasadowej 2.3 mm a na końcu części nasadowej 1.3 mm. W trzonie płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
30. | Tytanowa płyta prosta blokująco-kompresyjna 4 mm. Otwory pod śruby korowe ø 3.5 mm, śruby gąbczaste ø 4.0 mm oraz śruby blokowane ø 4.0 mm. Ilość otworów: od 2 do 20. Długości płyt: od 32 do 266 mm. Na płycie otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera | szt | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
31. | Tytanowa śruba blokująca ø 4.0 mm, dł. 14-95 mm, gniazdo śrubokręta T15 | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
32. | Tytanowa śruba korowa ø 3.5 mm, dł. 14-95 mm, gniazdo śrubokręta T15 | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
33. | Tytanowa śruba gąbczasta ø 4.0 mm (częściowo lub w pełni gwintowana), dł. 14-70 mm, gniazdo śrubokręta T15 | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
34. | Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń złamań dalszej nasady kości strzałkowej. Grubość płytek w części trzonowej 2.0 mm, w części nasadowej 1.3 mm. Szerokość płytek w części trzonowej 10 mm, w części nasadowej 16 mm. Ilość otworów: od 3 do 12. Długość płytek: od 77 do 185 mm. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15° | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
35. | Tytanowe płytki proste 1/3 koła. Ilość otworów: od 2 do 16. Długość płyt: od 23 mm do 191 mm. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 3.5 mm i 2.7 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
36. | Tytanowe płytki proste do zespoleń złamań trzonu kości strzałkowej. Ilość otworów: od 2 do 16. Długość płytek: od 28.5 do 204 mm. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15° | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
37. | Śruba blokowana tytanowa ø 2.7 mm, T10, dł. 8-70 mm | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
38. | Śruba korowa tytanowa ø 2.7 mm, T10, dł. 8-70 mm | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
39. | Śruba blokowana tytanowa ø 3.5 mm, T10, dł. 8-70 mm | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
40. | Śruba korowa tytanowa ø 3.5 mm, T10, dł. 8-70 mm | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
41. | Tytanowa śruba kaniulowana ø 2.0 mm, samotnąca i samogwintująca, kaniulacja ø 0.8 mm, długość śruby 8-30 mm | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
42. | Tytanowa podkładka pod głowę śruby kaniulowanej ø 2.0 mm | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
43. | Wiertło kaniulowane sterylne Ø 1.7 mm | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
44. | Tytanowa śruba kaniulowana ø 3.0 mm, samotnąca i samogwintująca, kaniulacja ø 1.2 mm, długość śruby 8-40 mm | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
45. | Tytanowa podkładka pod głowę śruby kaniulowanej ø 3.0 mm | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
46. | Wiertło kaniulowane sterylne Ø 2.1 mm | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
47. | Tytanowa śruba kaniulowana ø 4.0 mm, kaniulacja ø 1.55 mm, pełny lub częściowy gwint, długość śruby 10-70 mm | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
48. | Tytanowa podkładka pod głowę śruby kaniulowanej ø 4.0 mm | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
49. | Tytanowa podkładka pod głowę śruby kaniulowanej ø 4.0 mm sterylna | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
50. | Tytanowa śruba kaniulowana ø 6.5 mm, kaniulacja ø 3.3 mm, częściowy gwint o długości 20 mm lub 40 mm, długość śruby 30-130 mm | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
51. | Tytanowa śruba kaniulowana ø 6.5 mm, kaniulacja ø 3.3 mm, pełny gwint o długości 20 mm lub 40 mm, długość śruby 30-130 mm | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
52. | Tytanowa śruba kaniulowana ø 8.0 mm, kaniulacja ø 3.3 mm, pełny lub częściowy gwint o długości 25 mm, długość śruby 40-130 mm | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
53. | Tytanowa podkładka p od głowę śruby kaniulowanej ø 6.5 mm i ø 8.0 mm sterylna | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
54. | Tytanowa dwugwintowa śruba kaniulowana ø 2.0 mm, samotnąca i samogwintująca, kaniulacja ø 1.05 mm, trzon śruby ø 1.6 mm, głowa śruby ø 3.0 mm, długość śruby 10-30 mm w odstępach co 2 mm, gniazdo śrubokręta w rozmiarze T7 | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
55. | Tytanowa dwugwintowa śruba kaniulowana ø 2.5 mm, samotnąca i samogwintująca, kaniulacja ø 1.05 mm, trzon śruby ø 1.8 mm, głowa śruby ø 3.3 mm, długość śruby 10-30 mm w odstępach co 2 mm, gniazdo śrubokręta w rozmiarze T7 | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
56. | Tytanowa dwugwintowa śruba kaniulowana ø 3.0 mm, samotnąca i samogwintująca, długość śruby 12-40 mm w odstępach co 2 mm, gniazdo śrubokręta w rozmiarze T10 | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
57. | Tytanowa dwugwintowa śruba kaniulowana ø 4.0 mm, samotnąca i samogwintująca, długość śruby 20-50 mm w odstępach co 2 mm, gniazdo śrubokręta w rozmiarze T10 | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
58. | Tytanowa dwugwintowa śruba kaniulowana ø 6.5 mm, samotnąca i samogwintująca, długość śruby 45-85 mm w odstępach co 5 mm, gniazdo śrubokręta w rozmiarze T25 | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Razem | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Zamawiający wymaga dostarczenia na czas trwania zabiegu operacyjnego bezpłatnego instrumentarium dedykowanego do pobranego z depozytu asortymentu.