## Zadanie 1
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY Z/23/PN/25
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 1 : Dostawy jednorazowych ureterorenoskopów giętkich
Lp. | Asortyment – uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Ureterorenoskop giętki jednorazowego użytku, cyfrowy - zagiecie końcówki w zakresie +/- 270 stopni. Długośc 650 mm. Średnica kanału roboczego 3,6 Fr. Średnica zewnętrzna 9,2 Fr. Kąt kamery 90st LUB w rozmiarze 9.0Fr, kąt kamery 120st . Dwa przyciski na rękojeści programowalne umożliwiajace m.in. ustawienie balansu bieli, zrobienie zdjęcia podczas zabiegu. W zestaie trójnik umożliwiający podłączenie płynu irygacyjnego oraz wprowadzenie włókna lasera do kanału roboczego z możliwością unieruchomienia w żądanym położeniu. W zestawie z ureterorenoskopem kabel połączeniowy 3000mm do transmisji obrazu i światła . Cały endoskop łącznie z kablem oraz przyłączeniem konsoli sterylny bez koniecznosci dezynfekcji /sterylizacji pomiędzy zabiegami. | 40
2 | Ureterorenoskop giętki jednorazowego użytku, cyfrowy - zagiecie końcówki w zakresie +/- 270 stopni. Długośc 650 mm. Średnica kanału roboczego 3,6 Fr. Średnica zewnętrzna 7,5 Fr. Kąt kamery 90st LUB w rozmiarze 7.5Fr, kąt kamery 120st . Dwa przyciski na rękojeści programowalne umożliwiajace m.in. ustawienie balansu bieli, zrobienie zdjęcia podczas zabiegu. W zestaie trójnik umożliwiający podłączenie płynu irygacyjnego oraz wprowadzenie włókna lasera do kanału roboczego z możliwością unieruchomienia w żądanym położeniu. W zestawie z ureterorenoskopem kabel połączeniowy 3000mm do transmisji obrazu i światła . Cały endoskop łącznie z kablem oraz przyłączeniem konsoli sterylny bez koniecznosci dezynfekcji /sterylizacji pomiędzy zabiegami. | 40
Wartość ogółem w zakresie zadania 1 :
Wykonawca wraz z pierwszą dostawą dostarczy Zamawiającemu w formie użyczenia bez odrębnego wynagrodzenia na czas trwania umowy konsolę ze sterownikami kamery i żródłem światła umożliwiającej podłączenie giętkiego ureterorenoskopu i przesyłu sygnału video do monitora zestawu laparoskopowego firmy Aesculap , który posiada Zamawiający . Rozdzielczość obrazu full HD. Możliwość archiwizacji obrazu z zabiegu pod postacia zdjęć i filmów do pamięci zewnetrznej USB. Wszystkie kable podłączeniowe zapewnia oferant .