## Igły do portów i zestawy CYTO (hidden)
2022-11-18
Część 1. | Dreny do przygotowania i podaży grawitacyjnej leków cytostatycznych.
Lp. | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Stawka VAT | Cena jedn. brutto w PLN | wartość pozycji netto w PLN | kwota Vat | wartość brutto w PLN
1. | Krótka linia do przygotowania i podaży leków cytostatycznych w systemie zamkniętym, dren bursztynowy wykonany z poliuretanu lub innego elastycznego materiału, bez zawartości lateksu kauczuku nauturalnego, PVC i DEHP. Średnica wewnętrzna drenu 3mm±1mm, długość 38-41cm do podłączania do linii infuzyjnej. Na drenie jeden bezigłowy port LuerLock bez nakrętki, do dostrzykiwania leków, z gładką i płaską powierzchnią do dezynfekcji, membrana portu zamyka się samoczynnie po odłączeniu strzykawki, połączenie LuerLock trwałe, bezpieczne i szczelne (strzykawka/ korek LuerLock nie odkręca się samoczynnie), bezigłowy port umiejscowiony na drenie w sposób gwarantujący łatwy i bezkolizyjny dostęp nawet przy zastosowaniu strzykawek o dużych pojemnościach ( tzn. dostęp bezigłowy LuerLock- nie może być przysłoniety przez dren lub inne elementy tego zestawu co pozwala na uniknięcie przypadkowego kontaktu i zachowanie warunków aseptyki w trakcie pracy). Ponadto dren wyposażony w zastawkę antyzwrotną oraz kolec biorczy z odpowietrznikiem z filtrem bakteryjnym oraz minimum jeden zacisk zamykający światło drenu, koniec dystalny drenu ze złączem LuerLock, zabezpieczony nakładką/ nakrętką z filtrem hydrofobowym, zapobiegającym wydostawaniu się płynu podczas wypełniania. Dren zgodny ze standardem NIOSH. Zestaw jednorazowego użytku, sterylny, pakowany pojedynczo. | szt. | 2400 | 9.5 | 8% | 10.26 | 22800 | 1824 | 24624 | NEU 2030BLI, MFX2300EV, Ref: 011-H1225
2. | Krótka linia do przygotowania i podaży leków cytostatycznych w systemie zamkniętym, z filtrem 0,2µm do przygotowania leku typu Paklitaxel, dren wykonany z poliuretanu lub innego elastycznego materiału, bez zawartości lateksu kauczuku nauturalnego, PVC i DEHP. Średnica wewnętrzna drenu 3mm±1mm, długość 40-55cm do podłączania do linii infuzyjnej. Na drenie jeden bezigłowy port LuerLock bez nakrętki, do dostrzykiwania leków, z gładką i płaską powirzchnią do dezynfekcji, dostęp zamyka się samoczynnie po odłączeniu strzykawki, połączenie LuerLock trwałe, bezpieczne i szczelne (strzykawka/ korek LuerLock nie odkręca się samoczynnie). bezigłowy port umiejscowiony na drenie w sposób gwarantujący łatwy i bezkolizyjny dostęp do zaworu nawet przy zastosowaniu strzykawek o dużych pojemnościach ( tzn. dostęp bezigłowy LuerLock- nie może być przysłoniety przez dren lub inne elementy tego zestawu co pozwala na uniknięcie przypadkowego kontaktu i zachowanie warunków aseptyki w trakcie pracy). Ponadto dren wyposazony w zastawkę antyzwrotną oraz kolec biorczy z odpowietrznikiem z filtrem bakteryjnym i minimum jeden zacisk zamykający światło drenu, koniec dystalny drenu ze złączem LuerLock, zabezpieczony nakładką/ nakrętką z filtrem hydrofobowym, zapobiegającym wydostawaniu się płynu podczas wypełniania. Dren zgodny ze standardem NIOSH. Zestaw jednorazowego użytku, sterylny, pakowany pojedynczo. | szt. | 1000 | 15 | 8% | 16.2 | 15000 | 1200 | 16200 | NEU 2030SLI, MFX2302EV, Ref: 011-H1922
3. | Zestaw infuzyjny wielodrożny z trzema bezigłowymi dostępami LuerLock bez nakrętek, do grawitacyjnej podaży leków cytotoksycznych w systemie zamkniętym. Dren bursztynowy, wykonany z poliuretanu lub innego elastycznego materiału, bez zawartości lateksu kauczuku naturalnego, PVC i DEHP. Długość zestawu 180-195cm. W skład zestawu wchodzi: kolec biorczy, zabezpieczony nasadką, wyposażony w odpowietrznik z filtrem bakteryjnym, zacisk zatrzaskowy zamykający światło drenu, zacisk rolkowy, dwa porty LuerLock bezigłowe z membraną, z gładką i płaską powierzchnią do dezynfekcji, umiejscowione nad komorą kroplową, do podłączania krótkich linii z przygotowanym lekiem cytotoksycznym, trzeci port LuerLock bezigłowy z membraną od strony pacjenta do wielokrotnej aktywacji, bez nakrętki- do podaży bolusa, komora kroplowa z filtrem 15µm, zastawka antyzwrotna. Koniec dystalny drenu ze złączem LuerLock, zabezpieczony nakładką/ nakrętką z filtrem hydrofobowym, zapobiegającym wydostawaniu się płynu podczas wypełniania. Dren zgodny ze standardem NIOSH. Zestaw jednorazowego użytku, sterylny, pakowany pojedynczo, kompatybilny z drenami do przygotowania leków cytostatycznych z poz. 1. i 2. op. 1 szt. | szt. | 120 | 19 | 8% | 20.52 | 2280 | 182.4 | 2462.4 | REU 4200DEI, Ref: 011-H1286, MFX2312E
4. | Zestaw infuzyjny wielodrożny z pięcioma bezigłowymi dostępami LuerLock bez nakrętek, do grawitacyjnej podaży leków cytotoksycznych w systemie zamkniętym. Dren bursztynowy, wykonany z poliuretanu lub innego elastycznego materiału, bez zawartości lateksu kauczuku naturalnego, PVC i DEHP. Długość zestawu 188-195cm. W skład zestawu wchodzi: kolec biorczy, zabezpieczony nasadką, wyposażony w odpowietrznik z filtrem bakteryjnym, zacisk zatrzaskowy zamykający światło drenu, zacisk rolkowy, cztery porty LuerLock bezigłowe z membraną, z gładką i płaską powierzchnią do dezynfekcji, umiejscowione nad komorą kroplową, do podłączania krótkich linii z przygotowanym lekiem cytotoksycznym, piąty port LuerLock bezigłowy z membraną od strony pacjenta do wielokrotnej aktywacji, bez nakrętki- do podaży bolusa, komora kroplowa z filtrem 15µm, zastawka antyzwrotna. Koniec dystalny drenu ze złączem LuerLock, zabezpieczony nakładką/ nakrętką z filtrem hydrofobowym, zapobiegającym wydostawaniu się płynu podczas wypełniania. Dren zgodny ze standardem NIOSH. Zestaw jednorazowego użytku, sterylny, pakowany pojedynczo, kompatybilny z drenami do przygotowania leków cytostatycznych z poz. 1. i 2. op. 1 szt. | szt. | 100 | 25.5 | 8% | 27.54 | 2550 | 204 | 2754 | REU 6200DEI, Ref: 011-H1208, MFX2310EV
[7 empty] | 42630 | 3410.4 | 46040.4
Część 2. | Igły do portów naczyniowych
Lp. | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Stawka VAT | Cena jedn. brutto w PLN | wartość pozycji netto w PLN | kwota Vat | wartość brutto w PLN
1. | Igła do portów naczyniowych standardowych i niskoprofilowych, zagięta pod kątem 90º, specjalnie zaprojektowany szlif igły (typu Hubera) zapewnia bezpieczną penetrację silikonowej membrany portu, nie powodując jej uszkodzenia, z okrągłą płytką mocującą lub elastycznymi skrzydełkami (gwarancja dobrego chwytu i stabilności), z drenem o długości 19-25cm±10mm i zaciskiem, sterylna, do długotrwałych wlewów z lekami cytotoksycznymi, rozmiary: 19G, 20G i 22G długość kaniuli 15mm, 20mm i 25mm, nie zwiera lateksu i DEHP. Pakowana pojedynczo. | szt. | 5000 | 10 | 8% | 10.8 | 50000 | 4000 | 54000
Razem wartość: | [6 empty] | 50000 | 4000 | 54000
46040.4
28620
9396
14154

## do przetargu (2) (hidden)
2022-11-18
Część 1. | Dreny do przygotowania i podaży grawitacyjnej leków cytostatycznych.
Lp. | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Stawka VAT | Cena jedn. brutto w PLN | wartość pozycji netto w PLN | kwota Vat | wartość brutto w PLN
1. | Krótka linia do przygotowania i podaży leków cytostatycznych w systemie zamkniętym, dren bursztynowy wykonany z poliuretanu lub innego elastycznego materiału, bez zawartości lateksu kauczuku nauturalnego, PVC i DEHP. Średnica wewnętrzna drenu 3mm±1mm, długość 38-41cm do podłączania do linii infuzyjnej. Na drenie jeden bezigłowy port LuerLock bez nakrętki, do dostrzykiwania leków, z gładką i płaską powierzchnią do dezynfekcji, membrana portu zamyka się samoczynnie po odłączeniu strzykawki, połączenie LuerLock trwałe, bezpieczne i szczelne (strzykawka/ korek LuerLock nie odkręca się samoczynnie), bezigłowy port umiejscowiony na drenie w sposób gwarantujący łatwy i bezkolizyjny dostęp nawet przy zastosowaniu strzykawek o dużych pojemnościach ( tzn. dostęp bezigłowy LuerLock- nie może być przysłoniety przez dren lub inne elementy tego zestawu co pozwala na uniknięcie przypadkowego kontaktu i zachowanie warunków aseptyki w trakcie pracy). Ponadto dren wyposażony w zastawkę antyzwrotną oraz kolec biorczy z odpowietrznikiem z filtrem bakteryjnym oraz minimum jeden zacisk zamykający światło drenu, koniec dystalny drenu ze złączem LuerLock, zabezpieczony nakładką/ nakrętką z filtrem hydrofobowym, zapobiegającym wydostawaniu się płynu podczas wypełniania. Dren zgodny ze standardem NIOSH. Zestaw jednorazowego użytku, sterylny, pakowany pojedynczo. | szt. | 2400 | 9.5 | 8% | 10.26 | 22800 | 1824 | 24624 | NEU 2030BLI, MFX2300EV, Ref: 011-H1225
2. | Krótka linia do przygotowania i podaży leków cytostatycznych w systemie zamkniętym, z filtrem 0,2µm do przygotowania leku typu Paklitaxel, dren wykonany z poliuretanu lub innego elastycznego materiału, bez zawartości lateksu kauczuku nauturalnego, PVC i DEHP. Średnica wewnętrzna drenu 3mm±1mm, długość 40-55cm do podłączania do linii infuzyjnej. Na drenie jeden bezigłowy port LuerLock bez nakrętki, do dostrzykiwania leków, z gładką i płaską powirzchnią do dezynfekcji, dostęp zamyka się samoczynnie po odłączeniu strzykawki, połączenie LuerLock trwałe, bezpieczne i szczelne (strzykawka/ korek LuerLock nie odkręca się samoczynnie). bezigłowy port umiejscowiony na drenie w sposób gwarantujący łatwy i bezkolizyjny dostęp do zaworu nawet przy zastosowaniu strzykawek o dużych pojemnościach ( tzn. dostęp bezigłowy LuerLock- nie może być przysłoniety przez dren lub inne elementy tego zestawu co pozwala na uniknięcie przypadkowego kontaktu i zachowanie warunków aseptyki w trakcie pracy). Ponadto dren wyposazony w zastawkę antyzwrotną oraz kolec biorczy z odpowietrznikiem z filtrem bakteryjnym i minimum jeden zacisk zamykający światło drenu, koniec dystalny drenu ze złączem LuerLock, zabezpieczony nakładką/ nakrętką z filtrem hydrofobowym, zapobiegającym wydostawaniu się płynu podczas wypełniania. Dren zgodny ze standardem NIOSH. Zestaw jednorazowego użytku, sterylny, pakowany pojedynczo. | szt. | 1000 | 15 | 8% | 16.2 | 15000 | 1200 | 16200 | NEU 2030SLI, MFX2302EV, Ref: 011-H1922
3. | Zestaw infuzyjny wielodrożny z trzema bezigłowymi dostępami LuerLock bez nakrętek, do grawitacyjnej podaży leków cytotoksycznych w systemie zamkniętym. Dren bursztynowy, wykonany z poliuretanu lub innego elastycznego materiału, bez zawartości lateksu kauczuku naturalnego, PVC i DEHP. Długość zestawu 180-195cm. W skład zestawu wchodzi: kolec biorczy, zabezpieczony nasadką, wyposażony w odpowietrznik z filtrem bakteryjnym, zacisk zatrzaskowy zamykający światło drenu, zacisk rolkowy, dwa porty LuerLock bezigłowe z membraną, z gładką i płaską powierzchnią do dezynfekcji, umiejscowione nad komorą kroplową, do podłączania krótkich linii z przygotowanym lekiem cytotoksycznym, trzeci port LuerLock bezigłowy z membraną od strony pacjenta do wielokrotnej aktywacji, bez nakrętki- do podaży bolusa, komora kroplowa z filtrem 15µm, zastawka antyzwrotna. Koniec dystalny drenu ze złączem LuerLock, zabezpieczony nakładką/ nakrętką z filtrem hydrofobowym, zapobiegającym wydostawaniu się płynu podczas wypełniania. Dren zgodny ze standardem NIOSH. Zestaw jednorazowego użytku, sterylny, pakowany pojedynczo, kompatybilny z drenami do przygotowania leków cytostatycznych z poz. 1. i 2. op. 1 szt. | szt. | 120 | 19 | 8% | 20.52 | 2280 | 182.4 | 2462.4 | REU 4200DEI, Ref: 011-H1286, MFX2312E
4. | Zestaw infuzyjny wielodrożny z pięcioma bezigłowymi dostępami LuerLock bez nakrętek, do grawitacyjnej podaży leków cytotoksycznych w systemie zamkniętym. Dren bursztynowy, wykonany z poliuretanu lub innego elastycznego materiału, bez zawartości lateksu kauczuku naturalnego, PVC i DEHP. Długość zestawu 188-195cm. W skład zestawu wchodzi: kolec biorczy, zabezpieczony nasadką, wyposażony w odpowietrznik z filtrem bakteryjnym, zacisk zatrzaskowy zamykający światło drenu, zacisk rolkowy, cztery porty LuerLock bezigłowe z membraną, z gładką i płaską powierzchnią do dezynfekcji, umiejscowione nad komorą kroplową, do podłączania krótkich linii z przygotowanym lekiem cytotoksycznym, piąty port LuerLock bezigłowy z membraną od strony pacjenta do wielokrotnej aktywacji, bez nakrętki- do podaży bolusa, komora kroplowa z filtrem 15µm, zastawka antyzwrotna. Koniec dystalny drenu ze złączem LuerLock, zabezpieczony nakładką/ nakrętką z filtrem hydrofobowym, zapobiegającym wydostawaniu się płynu podczas wypełniania. Dren zgodny ze standardem NIOSH. Zestaw jednorazowego użytku, sterylny, pakowany pojedynczo, kompatybilny z drenami do przygotowania leków cytostatycznych z poz. 1. i 2. op. 1 szt. | szt. | 100 | 25.5 | 8% | 27.54 | 2550 | 204 | 2754 | REU 6200DEI, Ref: 011-H1208, MFX2310EV
[7 empty] | 42630 | 3410.4 | 46040.4
Część 2. | Akcesoria do cewnikowania żył centralnych i do znieczuleń podpajęczynówkowych
Lp. | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Stawka VAT | Cena jedn. brutto w PLN | wartość pozycji netto w PLN | kwota Vat | wartość brutto w PLN
1. | Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera z cewnikiem antybakteryjnym trójkanałowym 7F o długości 15, 20, 30 cm (do wyboru), z kablem umożliwiającym identyfikację położenia cewnika przy pomocy EKG oraz z zastawkami zabezpieczającymi przed wnikaniem powietrza do systemu i wypływem krwi, w zestawie prowadnica niklowo-tytanowa odporna na załamania, igła V Selingera na stałe zamontowanym zaworem bocznym, skalpel.Pakowany pojedynczo, jednorazowego użytku. | szt. | 50 | 130 | 8% | 140.4 | 6500 | 520 | 7020
2. | Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera z cewnikiem antybakteryjnym czterokanałowym 8F o długości 15, 20, 30 cm (do wyboru), z kablem umożliwiającym identyfikację położenia cewnika przy pomocy EKG oraz z zastawkami zabezpieczającymi przed wnikaniem powietrza do systemu i wypływem krwi, w zestawie prowadnica niklowo-tytanowa odporna na załamania, igła V Selingera na stałe zamontowanym zaworem bocznym, skalpel. Pakowany pojedynczo, jednorazowego użytku | szt. | 100 | 160 | 8% | 172.8 | 16000 | 1280 | 17280
3. | Zestaw do znieczuleń PP Skład zestawu: igła pokryta cienka warstwa silikonu o szlifie zmniejszającym poziom bólu przy iniekcji 0,55 x 25 mm, igła pokryta cienka warstwa silikonu o szlifie zmniejszającym poziom bólu przy iniekcji 0,80 x 40 mm, strzykawka 5 ml, luer lock, chusta z otworem 75 x 110 cm, kleszczyki do gazików proste, kompresy 7,7cm x 7,5cm – 10 sztuk, miska 20 x 14,8 x 4 cm, chusta 75 x 90 cm, niewchłanialny szew monofilamentowy 3/0 75 cm, fartuch jałowy L | szt. | 100 | 40 | 8% | 43.2 | 4000 | 320 | 4320
[7 empty] | 26500 | 2120 | 28620
Część 3. | Akcesoria do infuzji.
Lp. | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Stawka VAT | Cena jedn. brutto w PLN | wartość pozycji netto w PLN | kwota Vat | wartość brutto w PLN
1. | Kranik trójdrożny , do infuzji , wykonany z poliamidu materiału odpornego na działanie nawet bardzo agresywnych leków , z pokrętłem w kolorze niebieskim. Wyczuwalna zmiana położenia pokrętła kranika co 45º . Wszystkie ramiona kranika zabezpieczone koreczkami. Na jednym z ramion kranika musi znajdować się zamocowana na stałe zastawka dostępu bezigłowego , umożliwiająca swobodny dostęp strzykawką z końcówka luer lub luer lock. Drugie ramię kranika musi posiadać łącznik rotacyjny, który po połączeniu z linią infuzyjna musi zapewnić swobodny obrót kranika wokół osi linii infuzyjnej bez możliwości skręcania jej. Produkt pakowany pojedynczo, sterylnie. | szt. | 500 | 5 | 8% | 5.4 | 2500 | 200 | 2700
2. | Zespół 3. kraników z zastawkami bezigłowymi, na płytce, wielokolorowe, wykonane z poliamidu, z łącznikiem rotacyjnym i przedłużaczem o długości 150 cm. Zespół kraników tworzących rampę trwale połączony ze sobą i zintegrowany z białą podstawą, umożliwiającą mocowanie jej do stojaków pionowych. | szt. | 100 | 25 | 8% | 27 | 2500 | 200 | 2700
3. | Zespół 5. kraników z zastawkami bezigłowymi, na płytce, wielokolorowe, wykonane z poliamidu, z łącznikiem rotacyjnym i przedłużaczem o długości 150 cm. Zespół kraników tworzących rampę trwale połączony ze sobą i zintegrowany z białą podstawą, umożliwiającą mocowanie jej do stojaków pionowych. | szt. | 100 | 37 | 8% | 39.96 | 3700 | 296 | 3996
[7 empty] | 8700 | 696 | 9396
Część 4. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych.
Lp. | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Stawka VAT | Cena jedn. brutto w PLN | wartość pozycji netto w PLN | kwota Vat | wartość brutto w PLN
1. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, posiadający dwukanałowy kolec komory kroplowej. Elastyczna komora kroplowa o wielkości 6cm zaopatrzona w odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką. Dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiają wkłucie zestawu do pojemnika z płynem. Filtr 15μm, kroplomierz komory 20 kropli = 1ml +\- 0.1ml. Dren o długości min. 150cm zakończony Luer Lock, wyposażony w zacisk rolkowy posiadający pochewkę na igłę biorczą oraz zaczep do podwieszania drenu. Oba końce przyrządu zabezpieczone dodatkowo ochronnymi kapturkami. Opakowanie typu blister-pack z informacjami identyfikującym rodzaj przyrządu. Sterylny, bez ftalanów, pakowany pojedynczo.. | szt. | 225000 | 0.5 | 8% | 0.54 | 112500 | 9000 | 121500
[7 empty] | 268160 | 21452.8 | 289612.8
Część 5. | Wyroby medyczne różne.
Lp. | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Stawka VAT | Cena jedn. brutto w PLN | wartość pozycji netto w PLN | kwota Vat | wartość brutto w PLN
1. | Barwne oznaczniki chirurgiczne do odciągania i podtrzymania narządów podczas operacji, wytwarzane z włókien poliestrowych lub silikonowych o krwędziach zwiniętych do wewnątrz, sterylne, kolor żółty- dedykowane do moczowodów, rozmiar 2,5x1,2 mm długość 900 mm lub 2x450 mm op. 10 szt. | op./ 10szt. | 100 | 70 | 8% | 75.6 | 7000 | 560 | 7560 | P. Liwerska
[7 empty] | 458060 | 36644.8 | 494704.8
Część 6. | Cewniki urologiczne. Katetery moczowodowe dla dorosłych.
Lp. | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Stawka VAT | Cena jedn. brutto w PLN | wartość pozycji netto w PLN | kwota Vat | wartość brutto w PLN
1. | Cewnik urologiczny Foleya dwudrożny silikonowany rozmiar 6Fr balon 3-5ml długość 27cm, 12Fr balon 5-10ml długość 40cm, sterylny, balon mocny, symetryczny, wypełniający się równomiernie od początku wypełniania, atraumatyczna, lekko zaoblona końcówka. Cewnik wykonany z lateksu pokrytego silikonem. Cewnik posiada kod barwny oznaczajacy rozmiar. Pakowany pojedynczo op. 1 szt. | szt. | 200 | 2 | 8% | 2.16 | 400 | 32 | 432 | P. Liwerska
2. | Cewnik urologiczny z zakończeniem typu Pezzer długość 35-40cm rozmiar: CH32, CH34, CH36, sterylny, leteksowy silikonowany , samoutrzymujący się, prosty z zakończeniem w postaci główki z 2-3 otworami, do drenażu moczu u osób po zabiegach operacyjnych, pakowany pojedynczo op. 1 szt. | szt. | 160 | 8.5 | 8% | 9.18 | 1360 | 108.8 | 1468.8 | P. Liwerska
3. | Cewnik urologiczny z zakończeniem typu Nelaton, sterylny rozmiary: 10Ch-20Ch, długość 40cm, prosty, z otworami bocznymi, zaoblony, gładki koniec, wykonany z miękkniego i elastycznego PCV o jakości medycznej, nasadka barwna, odpowiednia dla rozmiaru, pakowany pojedynczo. | szt. | 2000 | 0.5 | 8% | 0.54 | 1000 | 80 | 1080 | P. Liwerska
4. | Kateter moczowodowy, zakończenie proste typu Nelaton, rozmiar 4F długość 70 cm z końcówką zamkniętą oraz z dwoma otworami bocznymi drenującymi, sterylny, do czasowego drenażu zewnętrznego dróg moczowych oraz do wykonywania kontrastowych badań radiologicznych układu moczowodowego wykonany z miękkiego, plastycznego materiału jakości medycznej, posiada sklalę oraz znacznik widoczny w promieniach RtG, wyposażony w stalowy prowadnik, ułatwiający wprowadzenie oraz łącznik do strzykawki, pakowany pojedynczo po 1 szt. w podwójne opakowanie | szt. | 50 | 25 | 8% | 27 | 1250 | 100 | 1350 | P. Liwerska
[7 empty] | 2760 | 220.8 | 2980.8
Część 7. | Wyroby medyczne różne.
Lp. | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Stawka VAT | Cena jedn. brutto w PLN | wartość pozycji netto w PLN | kwota Vat | wartość brutto w PLN
1. | Kanka doodbytnicza sterylna, rozmiar 24CH x 400mm i 16CH x 200mm wykonana z elastycznego PCV jakości medycznej, powierzchnia satynowa, końcówki zaoblone. Pakowana pojedynczo. | szt. | 2000 | 1 | 8% | 1.08 | 2000 | 160 | 2160
2. | Rurka ustno gardłowa Guedela dla noworodków i dorosłych, jednorazowego użytku, sterylna, o chrakterystycznym anatomicznym wygięciu, który pozwala na udrożnienie górnych dróg oddechowych, z blokerem zgryzu, dostępna w 8 rozmiarach o długości od 40mm do 110mm (co 10mm), rozmiar kodowany kolorem zgodnie z ISO, gładko zaokrąglone krawędzie, wykonana z medycznego PVC lub innego materiału medycznego bez zawartości lateksu i ftalanów, pakowana pojedynczo. | szt. | 7500 | 0.85 | 8% | 0.92 | 6375 | 510 | 6885
3. | Zgłębnik żołądkowy długość min. 1050 mm rozmiar 14Fr, 16Fr i 18Fr kodowany kolorystycznie na łączniku, znaczniki głębokości na 50, 60 i 70cm od końca dystalnego, wykonany z miękkiego PCV bez zawartości lateksu i DEHP, odpornego na zgięcia i skręcanie się, sterylny, atraumatyczna, zaoblona, koniec dystalny, lekko zaokrąglony, zamknięty, otwory boczne o łagodnych krawędziach, pakowany pojedynczo. | szt. | 200 | 1 | 8% | 1.08 | 200 | 16 | 216
4. | Cewnik do podawania tlenu donosowy, rozmiar dla noworodków, dren o długości 210-215cm, końcówki donosowe zakrzywione lub proste, stożkowe, zmniejszające ryzyko traumatyzacji tkanek, anatomicznie zaokrąglone, dla zmniejszenia drażnienia górnej wargi, wykonane z miękkiego PCV, bez lateksu i DEHP, przewód tlenowy o przekroju gwiazdkowym lub o innej konstrukcji, zapewniającej przepływ tlenu nawet w przypadku zagięcia przewodu, przepływ do 3L/min, sterylny lub mikrobiologicznie czysty, pakowany pojedynczo. | szt. | 150 | 4 | 8% | 4.32 | 600 | 48 | 648
Razem netto w zł. | [6 empty] | 9175 | 734 | 9909
Część 8. | Igła do wstrzykiwaczy do podawania insuliny.
Lp. | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Stawka VAT | Cena jedn. brutto w PLN | wartość pozycji netto w PLN | kwota Vat | wartość brutto w PLN
1. | Igły do wstrzykiwaczy do podawania insuliny, rozmiar 31G (0,25x8mm) lub 30G (0,30 x 8mm) zgodnie z bieżącymi zapotrzebowaniami, sterylne, jednorazowego użytku. Kompatybilne z penami wszystkich wiodących producentów insulin. Pakowane pojedynczo [op. zawiera 100,0 szt] | op./ 100szt. | 75 | 20 | 8% | 21.6 | 1500 | 120 | 1620
Razem wartość: | [6 empty] | 1500 | 120 | 1620
Część 9. | Kaniula dotętnicza z zaworem.
Lp. | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Stawka VAT | Cena jedn. brutto w PLN | wartość pozycji netto w PLN | kwota Vat | wartość brutto w PLN
1. | Kaniula dotętnicza z zaworem odcinającym ze skrzydełkami do inwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego oraz do pobierania próbek krwi tętniczej, rozmiar 20G x 1,1mm x 45mm, cewnik kaniuli wykonany z teflonu, zawór odcinający on/off w kolorze czerwonym, sterylna z końcówką Luer-lock, pakowana pojedynczo | szt. | 600 | 15 | 8% | 16.2 | 9000 | 720 | 9720 | Flo Switch
Razem wartość: | [6 empty] | 9000 | 720 | 9720
Część 10. | Igła iniekcyjna jałowa
Lp. | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Stawka VAT | Cena jedn. brutto w PLN | wartość pozycji netto w PLN | kwota Vat | wartość brutto w PLN
1. | Igła iniekcyjna, jałowa rozmiary: 25G (0,5x25mm)-pomarańczowa, 23G ( 0,6x30-32mm) – niebieska, 22G (0,7 x 30-32mm) czarna, 21G (0,8x40 mm) – zielona , 20G (0,9x40mm)- żółta , 19G (1,1x40mm) – kremowa, 18G (1,2x40mm)- różowa, wykona ze stali nierdzewnej, ostrze standardowe możliwość podłączenia do złącznika Luer lub Luer Lck. Osłonka i nasadka wykonana z polipropylenu (dopuszczamy osłonkę polietylenową). Końcówka igły ostrzona w trzech płaszczyznach. Powierzchnia pokryta środkiem poślizgowym (silikon) Nasadki barwione zgodnie z kodem ISO ułatwiające szybkie rozpoznanie igły. Opakowanie typu blister-pack. Nietoksyczna, niepirogenna. Sterylizowana tlenkiem etylenu. Op/ 100 szt | op. / 100 szt. | 7000 | 3.5 | 8% | 3.78 | 24500 | 1960 | 26460
Razem wartość: | [6 empty] | 24500 | 1960 | 26460
Część 11. | Aerozol do usuwania przylepca. Opatrunek z jonami srebra.
Lp. | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Stawka VAT | Cena jedn. brutto w PLN | wartość pozycji netto w PLN | kwota Vat | wartość brutto w PLN
1. | Opatrunek o działaniu bakteriobójczym typu Aquacel Ag Hydrofiber (lub równoważny) na rany głębokie, zagrożone infekcją, sterylny, zbudowany z włókien karboksymetylocelulozy sodowej z dodatkiem 1,2% jonów srebra, rekomendowany maksymalny czas pozostawienia na ranie do 7 dni rozmiar:10cm x 10cm op. 1 szt. | szt. | 150 | 14.5 | 8% | 15.66 | 2175 | 174 | 2349
2. | Opatrunek o działaniu bakteriobójczym typu Aquacel Ag Hydrofiber (lub równoważny) na rany głębokie, zagrożone infekcją, sterylny, zbudowany z włókien karboksymetylocelulozy sodowej z dodatkiem 1,2% jonów srebra, rekomendowany maksymalny czas pozostawienia na ranie do 7 dni rozmiar: 5cm x 5cm op. 1 szt. | szt. | 150 | 8.5 | 8% | 9.18 | 1275 | 102 | 1377
Razem wartość: | [6 empty] | 3450 | 276 | 3726
Część 12. | Igły do portów naczyniowych
Lp. | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Stawka VAT | Cena jedn. brutto w PLN | wartość pozycji netto w PLN | kwota Vat | wartość brutto w PLN
1. | Igła do portów naczyniowych standardowych i niskoprofilowych, zagięta pod kątem 90º, specjalnie zaprojektowany szlif igły (typu Hubera) zapewnia bezpieczną penetrację silikonowej membrany portu, nie powodując jej uszkodzenia, z okrągłą płytką mocującą lub elastycznymi skrzydełkami (gwarancja dobrego chwytu i stabilności), z drenem o długości 19-25cm±10mm i zaciskiem, sterylna, do długotrwałych wlewów z lekami cytotoksycznymi, rozmiary: 19G, 20G i 22G długość kaniuli 15mm, 20mm i 25mm, nie zwiera lateksu i DEHP. Pakowana pojedynczo. | szt. | 5000 | 10 | 8% | 10.8 | 50000 | 4000 | 54000
Razem wartość: | [6 empty] | 50000 | 4000 | 54000
Część 13. | Układ oddechowy do resuscytacji noworodka do stanowiska do resuscytacji Panda. Zestaw infuzyjny do pompy PLUM
Lp. | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Stawka VAT | Cena jedn. brutto w PLN | wartość pozycji netto w PLN | kwota Vat | wartość brutto w PLN
1. | Układ oddechowy do resuscytacji noworodka z maską kombatybilny ze stanowiskiem do resustytacji Panda GE Healtcare. Układ śr. 10mm o długości 1,2m z podwójnie obrtową złączka i zastawką PEEP. System "klik" uniemożliwia przypadkowe zmiany ustawień. Maski do resustytacji okrągłe, silkonowe o kształcie cylindrycznym. Maska do wyboru w roz. 0 52x42mm i w roz.1. 69x54mm (konstrukcja maski zapewniajaca bezwzgledną szczelność układu). Wymóg konieczny- układ pozwala na bezproblemowe ustawienie dodatniego ciśnienia końcowo-wydechowego PEEP na urządzeniu do resuscytacji Panda GE Healthcare. Pakowany pojedynczo, jednorazowego użytku. | szt | 3000 | 50 | 8% | 54 | 150000 | 12000 | 162000 | PRÓBKI
Razem wartość: | [6 empty] | 150000 | 12000 | 162000
Część 14. | Układ oddechowy do resuscytacji noworodka do stanowiska do resuscytacji Panda. Zestaw infuzyjny do pompy PLUM
Lp. | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Stawka VAT | Cena jedn. brutto w PLN | wartość pozycji netto w PLN | kwota Vat | wartość brutto w PLN
1. | Zestaw infuzyjny, uniwersalny do przetoczeń leków wrażliwych na światło (bursztynowy) do pomp infuzyjnych PLUM A+; Lifecare 5000, sterylny. Długość 272cm. Filtr powietrza 3µm, filtr w linii 15µm, kaseta 3,5ml, 20kropli/ml. Port do podłączenia drugiego kanału. Pakowany pojedynczo. | szt. | 11000 | 38 | 8% | 41.04 | 418000 | 33440 | 451440
2. | Przedłużacz "T" z końcówką żeńską, z adapterem SL z końcówką męską, długość całkowita 13cm z łącznikiem, objetość wypełnienia 0,5ml, średnica zewn. 2,13mm, średnica wewn. 1,37mm, zacisk na drenie, port do dodatkowych wstrzyknięć, końcówka LuerLock, sterylny, pakowany pojedynczo. | szt. | 800 | 6 | 8% | 6.48 | 4800 | 384 | 5184
Razem wartość: | [6 empty] | 422800 | 33824 | 456624
Część 15. | Układy oddechowe do respiratora dla noworodków.
Lp. | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Stawka VAT | Cena jedn. brutto w PLN | wartość pozycji netto w PLN | kwota Vat | wartość brutto w PLN
1. | Układ oddechowy dla noworodków do respiratora przystosowany do współpracy z nawilżaczem oddechowym F&P 950 podwójnie ogrzewany. Ramię wydechowe długość 1,6m zbudowane w technologii umożliwiającej łatwe przenikanie wilgotności na zewnatrz natomiast ramię wdechowe długość 1,75m, ze spiralą grzejną o konstrukcji zapewniajacej jednoczesne ogrzewanie dwóch stref, dla ochrony nawilżonych gazów przed warunkami zmiennego otoczenia i mnimalizacji powstawania kondensatu pary wodnej . W komplecie: komora nawilżacza posiadająca wbudowane osłonki czujników temperatury i przepływu, linia osuszająca, linia ciśnieniowa, zestaw adapterów i łączników. Czas użytkowania do 14 dni. Pakowany pojedynczo, jednorazowego użytku | szt. | 100 | 320 | 8% | 345.6 | 32000 | 2560 | 34560
2. | Zestaw akcesoriów do podawania tlenku azotu dla noworodków przystosowany do współpracy z nawilżaczem oddechowym F&P 950, w komplecie niepodgrzewane przedłużenie i zestaw adapterów. Pakowane pojedynczo, jednorazowego użytku. | szt. | 20 | 32 | 8% | 34.56 | 640 | 51.2 | 691.2
Razem wartość: | [6 empty] | 32640 | 2611.2 | 35251.2
Część 16. | Układ oddechowy do respiratora Maquet Servo-N
Lp. | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Stawka VAT | Cena jedn. brutto w PLN | wartość pozycji netto w PLN | kwota Vat | wartość brutto w PLN
1. | Układ oddechowy usztywniony, podwójnie podgrzewany rekomendowany do pracy w trybie HFOV, średnica rur 15mm, kompatybilny z respiratorem Maquet Servo-n. Skład: odcinek wdechowy i wydechowy podgrzewany, zestaw adapterów umożliwiający podłączenie tlenku azotu podczas wentylacji HFOV, komora nawilżania z drenem zasilającym wodę, dren ciśnieniowy. Pakowany pojedynczo | szt. | 100 | 290 | 8% | 313.2 | 29000 | 2320 | 31320 | Ref: 6887336
Razem wartość: | [6 empty] | 29000 | 2320 | 31320
Część 17. | Kranik trójdrożny i kranik trójdrożny z przedłużaczem.
Lp. | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Stawka VAT | Cena jedn. brutto w PLN | wartość pozycji netto w PLN | kwota Vat | wartość brutto w PLN
1. | Kranik trójdrożny, sterylny, jednorazowego użytku: dwie końcówki LuerLock żeńskie i jedna końcówka LuerLock męska. Dwa wejścia kranika zabezpieczone nakrętkami, jedno nasadką, pokrętło obracane osiowo i promieniście w zakresie 360˚. Bez lateksu, obudowa przezroczysta, bezwzględnie szczelna, zarówno przy niskich i wysokich ciśnieniach przepływu, gwarantująca zamknięty system do podawania leków i płynów przy wielokrotnej regulacji przepływu, pakowany pojedynczo. | szt. | 29000 | 1 | 8% | 1.08 | 29000 | 2320 | 31320
2. | Kranik trójdrożny z przedłużaczem, sterylny, jednorazowego użytku: dwie końcówki LuerLock żeńskie z nakrętkami trzecia końcówka zakończona drenem-przedłużaczem o długości 7-10cm zamkniętym nakrętką, z optycznie zaznaczonym kierunkiem przepływu w formie strzałki, pokrętło obracane osiowo i promieniście w zakresie 360˚. Bez lateksu, obudowa przezroczysta, bezwzględnie szczelna, zarówno przy niskich i wysokich ciśnieniach przepływu, gwarantująca zamknięty system do podawania leków i płynów przy wielokrotnej regulacji przepływu, pakowany pojedynczo. | szt. | 18000 | 1 | 8% | 1.08 | 18000 | 1440 | 19440
Razem wartość: | [6 empty] | 47000 | 3760 | 50760
Część 18. | Bezigłowy port dostepu naczyniowego.
Lp. | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Stawka VAT | Cena jedn. brutto w PLN | wartość pozycji netto w PLN | kwota Vat | wartość brutto w PLN
1. | Zamknięty bezigłowy port dostępu naczyniowego z silikonową membraną, sterylny. Wysokiej jakości membrana pozwala na wielokrotne użycie w kontakcie z krwią, lipidami, chemioterapeutykami gwaratnując jej całkowitą szczelność. Konstrukacja membrany umożliwia łatwe oczyszczanie i odkażanie przy użyciu nasączonego gazika, idealne dopasowanie membrany i obudowy zapobiega dostępowi powietrza i mikroorganizmów z otoczenia. Aktywacja membrany za pomoca koncówki Luer i LuerLock, dostęp zamyka się automatycznie po wyjęciu strzykawki. Długość ≤ 2,7cm, lekki, przeznaczony również dla pacjentów neonatologicznych, obudowa przejrzysta, bezbarwna, bezpośredni, prosty tor przepływu, stosowany do podawania lub pobierania leków, pobierania krwi, do infuzji ciągłej lub przerywanej. Nie zawiera lateksu i DEHP, dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami oraz lekami cytotoksycznymi. Objętość wypełnienia < 0,1ml, prędkość przepływu min. 140ml/min, odporny na ciśnienie infuzyjne, niski wypływ zwrotny poniżej 0,03ml. Pakowany pojedynczo. | szt. | 12500 | 1.2 | 8% | 1.3 | 15000 | 1200 | 16200
Razem wartość: | [6 empty] | 15000 | 1200 | 16200
Część 19. | Igła do cystoskopowego ostrzykiwania ścian pęcherza.
Lp. | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Stawka VAT | Cena jedn. brutto w PLN | wartość pozycji netto w PLN | kwota Vat | wartość brutto w PLN
1. | Igła iniekcyjna do cystoskopowego ostrzykiwania ścian pęcherza typu injeTAK (lub równoważna), do podawania botoksu rozmiar igły 23G, długość 70cm do cystoskopów gietkich, długich. Chowana igła z regulowaną końcówką do wysunięcia na 0, 2, 3, 4, i 5mm w zależności od grubości ścian pęcherza, stożkowa końcówka igły zaprojektowana, by minimalizować siłę potrzebną do wkłucia, łatwa w użyciu, ergonomiczna budowa pozwala na łatwą regulację jedną ręką. Współpracuje ze sztywnymi cystoskopami. Sterylna, jednorazowego użytku. Pakowana po 2 szt. | op./ 2 szt. | 16 | 570 | 8% | 615.6 | 9120 | 729.6 | 9849.6
Razem wartość: | [6 empty] | 9120 | 729.6 | 9849.6
Część 20. | Żel poślizgowy sterylny.
Lp. | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Stawka VAT | Cena jedn. brutto w PLN | wartość pozycji netto w PLN | kwota Vat | wartość brutto w PLN
1. | Sterylny żel poślizgowy, lubrykant, wyprodukowany na bazie wody, odtłuszczony, bezzapachowy i bezbarwny, nie powoduje podrażnień, przeznaczony do cewnikowania pęcherza moczowego, wymiany cewników, rurek intubacyjnych i tracheostomijnych, a także zabegów endoskopowych, pakowany pojedynczo, saszetka 5 g op. 150 szt. | op./ 150 szt. | 100 | 110 | 8% | 118.8 | 11000 | 880 | 11880 | Optilube wyrób medyczny
Razem zł. | [6 empty] | 11000 | 880 | 11880
Część 21. | Akcesoria do filtracji i do nawilżania stosowane w anestezji i intensywnej terapii. Zestawy do nebulizacji leków.
Lp. | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Stawka VAT | Cena jedn. brutto w PLN | wartość pozycji netto w PLN | kwota Vat | wartość brutto w PLN
1. | Wymiennik ciepła i wilgoci dla dorosłych, sterylny, jednorazowgo użytku, celulozowy lub piankowy dla pacjentów z tracheostomią, z portem do podawania tlenu, wymiennik umożliwia ogrzewanie i nawilżanie wdychanych gazów, z zamykanym portem do odsysania i pobierania próbek, wydajność nawilżenia co najmniej 24 mg przy Vt500, masa poniżej 10g, przestrzeń martwa ok. 16ml, złącza 15F | szt. | 450 | 2.1 | 8% | 2.27 | 945 | 75.6 | 1020.6 | tracheolife II 353/19004 lub carere CRR402HT
2. | Filtr elektrostatyczny bakteryjno-wirusowy z portem do kapnografii, sterylny, filtr niewielki o masie ≤ 23g, skuteczność filtracji p/ bakteryjnej min. 99,999% i p/wirusowej 99,999%, zakres objętości 150-1500ml, bez wymiennika ciepła i wilgoci, membrana filtrująca wykonana z materiału hydrofobowego, czas stowania dla pojedynczego pacjenta do 24h. Złącza 22F/ 15M i 22M/ 15F. Pakowany pojedynczo. | szt. | 15500 | 2 | 8% | 2.16 | 31000 | 2480 | 33480 | Barierbac S 350/5879/ Carere CRR403BF
Razem zł. | [6 empty] | 31945 | 2555.6 | 34500.6
Część 22. | Obwód oddechowy do respiratora dla dorosłych.
Lp. | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Stawka VAT | Cena jedn. brutto w PLN | wartość pozycji netto w PLN | kwota Vat | wartość brutto w PLN
1. | Układ oddechowy jednorurowy, dwuświatłowy do respiratora, o śr. 22 mm i dł. 1,8 m, z kolankiem z portem luer i kapturkiem zabezpieczającym. Opór wdechowy 0,29 mbar i wydechowy 0,38 mbar przy przepływie 15 l/min. Rura wydechowa do podłączenia do respiratora 50 cm. Tester szczelności pozwalający zweryfikować integralność przegrody. Układ jednorazowego użytku, mikrobiologicznie czysty, bez DEHP i PVC, pakowany pojedynczo, opakowanie foliowe. | szt. | 80 | 20 | 8% | 21.6 | 1600 | 128 | 1728 | AL.-11100.V002
Razem zł. | [6 empty] | 1600 | 128 | 1728
Część 23. | Zestaw do nebulizacji leków.
Lp. | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Stawka VAT | Cena jedn. brutto w PLN | wartość pozycji netto w PLN | kwota Vat | wartość brutto w PLN
1. | Zestaw do nebulizacji, jednorazowego użytku, skład: nebulizator do aerozoloterapii pojemnik skalowany z trójnikiem „T”, ustnikiem i odpornym na zgniatanie przewodem tlenowym dł. 210-213 cm – nie zawiera lateksu, pakowany pojedynczo | szt. | 450 | 5 | 8% | 5.4 | 2250 | 180 | 2430 | 13950
Razem zł. | [6 empty] | 2250 | 180 | 2430
Część 24. | Kaniule donosowe do aparatu do wysokich przepływów Vapotherm
Lp. | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Stawka VAT | Cena jedn. brutto w PLN | wartość pozycji netto w PLN | kwota Vat | wartość brutto w PLN
1. | Kaniule donosowe jednorazowego użytku przystosowane do terapii tlenowej do przepływów w zakresie 1-8L/min, do współpracy z aparatem Vapotherm Precision Flow. Wykonana z PCV, o przekroju 1,5mm-1,8mm, w zestawie adapter tlenowy 15mm. Końcówki donosowe miękkie, zakrzywione anatomicznie, wykonane z PCV, kształt stożkowy, co gwarantuje optymalny strumień gazów wdechowych w otwartym systemie oddychania. Rozmiary kodowane kolorystycznie, określone odległością miedzy noskami/ i średnicą: wcześniacza żółta- poniżej 1000g ( 2,0mm/0,5mm),neonatologiczna(noworodkowa) biała-poniżej 1200g (4,0mm/1mm), niemowlęca niebieska- poniżej 1500g (6mm/1,5mm), pediatryczna zielona- powyżej 1500g (8mm/2mm), nie zawiera lateksu, DEHP. Pakowana pojedynczo. | szt. | 1000 | 35 | 8% | 37.8 | 35000 | 2800 | 37800 | Producent Westmed 0557, 0558, 0559, 0569, lub prod. Vapotherm MN1100A,1100B, MI1300, 1300B, MPS1500
Razem zł. | [6 empty] | 35000 | 2800 | 37800
Część 25. | Siatki i taśmy do leczenia zaburzeń statyki narządów płciowych metodą minimalnie inwazyjną.
Lp. | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Stawka VAT | Cena jedn. brutto w PLN | wartość pozycji netto w PLN | kwota Vat | wartość brutto w PLN
1. | Siatka chirurgiczna z monofilamentowych włókien polipropylenowych z kowalencyjnie związaną powłoką zawierającą tytan, dwuramienna do laparoskopowej plastyki dna miednicy, dedykowana do zabiegów metodą Dubuissona (LLS). Rozmiar 51,5cm x 9cm, wielkość oczek 1mm, gramatura 65g/m2, sterylna, pakowana pojedynczo. | szt. | 100 | 1500 | 8% | 1620 | 150000 | 12000 | 162000 | (nr kat. NM-271-T265-001)
2. | Siatka chirurgiczna z monofilamentowych włókien polipropylenowych z kowalencyjnie związaną powłoką zawierającą tytan dwuramienna z wydłużoną częścią centralną do laparoskopowej plastyki dna miednicy, dedykowana do zabiegów metodą Dubuissona (LLS) z przeznaczeniem do użycia u pacjentek po histerektomii. Długość 51,5cm, wielkość oczek 1mm, gramatura 65g/m2, sterylna, pakowana pojedynczo. | szt. | 20 | 1800 | 8% | 1944 | 36000 | 2880 | 38880 | (nr kat. NM-271-T265-002)
3. | Siatka chirurgiczna (z zestawem do aplikacji), wykonana z monofilamentowych włókien polipropylenowych z kowalencyjnie związaną powłoką zawierającą tytan (grubość warstwy tytanu ok. 30nm, gwarantowana elastyczność polimeru), czteroramienna, masa powyżej 35g/m2, właściwości hydrofilowe, ultralekka, stosowana do operacyjnego leczenia wypadnia narządu moczowo-płciowego, ścian pochwy i wypadania sklepienia pochwy. Zestaw składa sie z implantu siatkowego czteroramiennego oraz zestawu do aplikacji zawiarajacego 4 cewniki i 4 sidła,sterylna pakowana pojedynczo | szt. | 10 | 3000 | 8% | 3240 | 30000 | 2400 | 32400 | (nr kat. NM-271-T435-001)
4. | Siatka chirurgiczna ( z zestawem do aplikacji), wykonana z monofilamentowych włókien polipropylenowych z kowalencyjnie związaną powłoką zawierającą tytan (grubość warstwy tytanu ok. 30nm, gwarantowana elastyczność polimeru), sześcioramienna, masa powyżej 35g/m2, właściwości hydrofilowe, ultralekka, stosowana do rekonstrukcji dna miednicy- Cystocele, Rectocele, Enterocele, Prolapse (wypadanie organów). Zestaw składa sie z implantu siatkowego sześcioramiennego oraz zestawu do aplikacji zawiarajacego 6 cewników i 6 sideł,sterylna pakowana pojedynczo | szt. | 10 | 3900 | 8% | 4212 | 39000 | 3120 | 42120 | (nr kat. NM-271-T635-003)
5. | Taśma do wysiłkowego nietrzymania moczu ultralekka, sterylna, do metod implantacyjnych TOT, TVT, TVT-O, monofilament polipropylenowy niewchłanialny, transparentny i niebieski, gramatura 27g/m2, szerokość taśmy 1,3cm, niebieskie linie orientujące wzdłuż brzegów taśmy, rozmiar porów 0,7mm2, stopień porowatości 62%, długość taśmy bez uchwytów 30cm lub 45cm (do wyboru przez zamawiającego), bez osłonki, niebieskie uchwyty do zamocowania taśmy na aplikatorze, zabezpieczone termokurczliwą rurką w miejscu łączenia uchwytu z taśmą, pakowana pojedynczo, 4 etykiety identyfikujące wyrób (baby tag) | szt. | 50 | 700 | 8% | 756 | 35000 | 2800 | 37800 | (nr kat.Dallop MA-271TNMU-001 i 002)
Razem netto w zł. | [6 empty] | 290000 | 23200 | 313200
Część 26. | Systemy stosowane w oparacjach do mocowania, zamykania ran i naczyń
Lp. | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Stawka VAT | Cena jedn. brutto w PLN | wartość pozycji netto w PLN | kwota Vat | wartość brutto w PLN
1. | Narzędzie do fiksacji permanentnej- urządzenie jednorazowego użytku, do mocowania siatek z wchłanialnymi klamrami/wkrętami, do stosowania w zabiegach laparoskopowych. Długość 36cm, średnica 5mm, czas wchałaniania zszywek ok. 12 m-cy, 15 zszywek/wkrętów w instrumencie. | szt. | 180 | 920 | 8% | 993.6 | 165600 | 13248 | 178848 | ABSTack15
2. | Narzędzie do fuzji tkankowej-elektroda (nakładka)o długości 25mm jednorazowego użytku z przewodem, sterylna, zatrzaskowa, wpinana do wielorazowych kleszczyków do zamykania/rozdzielania dla procedur otwartych. Narzędzie o długości 25cm, zagięte pod katem 34 stopni, kompatybilne z systemem zamykania naczyń w technologii LigaSure, dedykowane do naczyń o średnicy do 7mm, włącznie z nożem wbudowanym w elektrodę. Długość linii cięcia 22,3mm | szt. | 12 | 1020 | 8% | 1101.6 | 12240 | 979.2 | 13219.2 | LigaSure LF3225
3. | Wchłanialny system zamykania ran w oparciu o technologię zaczepów typu V-Loc lub podobny, składający się z igły z nicią zaopatrzoną w jednokierunkowe zaczepy, zakończoną zgrzewaną petlą chwytakową, wykonany z glikolidu, dioksanonu i węglanu trimetylenu, czas wchłaniania 90-110 dni, podtrzymanie tkankowe w 7-ym dniu 90%, w 14-tym dniu 75%. Igła okrągła 1/2 koła dł. 27mm, nitka 2/0 o dł. 30cm, pakowany pojedynczo. | szt. | 264 | 165 | 8% | 178.2 | 43560 | 3484.8 | 47044.8 | VLOCM2115
Razem netto w zł. | [6 empty] | 221400 | 17712 | 239112
Część 27. | Akcesoria do żywienia enteralnego dla nowrodków. Akcesoria do sporządzania leków do podania enteralnego*.
Lp. | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Stawka VAT | Cena jedn. brutto w PLN | wartość pozycji netto w PLN | kwota Vat | wartość brutto w PLN
1. | Strzykawka do sporządzania leków do podania enteralnego pojemność 1ml, skala co 0,01ml, końcówka centryczna doustno-dojelitowa, uniemożliwiająca przypadkowe podłączenie do wkłuć centralnych, podłączeń typu Luer lub LuerLock, kompatybilna z cewnikami do żywienia enteralnego i koreczkami do żywienia enteralnego, kolor tłoka fioletowy i napis "enteral", sterylna, jednorazowego użycia, bez lateksu i ftalanów, pakowana pojedynczo. | szt. | 35000 | 0.5 | 8% | 0.54 | 17500 | 1400 | 18900
2. | Strzykawka do żywienia enteralnego pojemność 5ml, skala 0,1- 0,2ml, końcówka centryczna doustno-dojelitowa, uniemożliwiająca przypadkowe podłączenie do wkłuć centralnych, podłączeń typu Luer lub LuerLock, kompatybilna z cewnikami do żywienia enteralnego i koreczkami do żywienia enteralnego z poz. 4 i poz. 5., kolor tłoka fioletowy i napis "enteral", sterylna, jednorazowego użycia, bez lateksu i ftalanów, pakowana pojedynczo. | szt. | 200000 | 0.6 | 8% | 0.65 | 120000 | 9600 | 129600
3. | Strzykawka do żywienia enteralnego pojemność 20ml, skala co 1ml, końcówka centryczna doustno-dojelitowa, uniemożliwiająca przypadkowe podłączenie do wkłuć centralnych, podłączeń typu Luer lub LuerLock, kompatybilna z cewnikami do żywienia enteralnego i koreczkami do żywienia enteralnego z poz. 4 i poz. 5., kolor tłoka fioletowy i napis "enteral", sterylna, jednorazowego użycia, bez lateksu i ftalanów, pakowana pojedynczo. | szt. | 90000 | 1.1 | 8% | 1.19 | 99000 | 7920 | 106920
4. | Strzykawka do żywienia enteralnego pojemność 60ml,skala co 1ml, końcówka centryczna doustno-dojelitowa, uniemożliwiająca przypadkowe podłączenie do wkłuć centralnych, podłączeń typu Luer lub LuerLock, kompatybilna z cewnikami do żywienia enteralnego i koreczkami do żywienia enteralnego, kolor tłoka fioletowy i napis "enteral", sterylna, jednorazowego użycia, bez lateksu i ftalanów, pakowana pojedynczo. | szt. | 150000 | 2 | 8% | 2.16 | 300000 | 24000 | 324000
5. | Koreczek do zamykania strzykawki do żywienia enteralnego, nakręcany na końcówkę strzykawki, kompatybilny z wszystkimi pojemnościami strzykawek do żywienia enteralnego, kolor fioletowy, sterylny, jednorazowego użycia, bez lateksu i ftalanów, pakowany pojedynczo. | szt. | 110000 | 0.5 | 8% | 0.54 | 55000 | 4400 | 59400
6. | Cewniki do karmienia enteralnego sterylne, rozmiar 5 Fr, 6Fr i 8Fr długość min. 90 cm, wykonane z PVC bez DEHP, bez lateksu, z linią RTG, skala od 5cm do co najmniej 25cm, z podziałką- opisem co 1cm. Koncówka proksymalna cewnika zaoblona, z otworami bocznymi, naprzemianległymi, odcinek dystalny cewnika zakończony zatyczką. Do użycia przez minimum 3 dni. Opakowanie typu papier folia. Pakowane pojedynczo. | szt. | 30000 | 3.7 | 8% | 4 | 111000 | 8880 | 119880
7. | Kranik trójdrożny kompatybilny ze strzykawkami, cewnikami i pozostałymi akcesoriami do żywienia enteralnego, jałowy, pokrętło trójramienne, obracane w zakresie 360˚, dwa zakończenia męskie i jedno zakończenie żeńskie, bez lateksu, bez DEHP, kolor fioletowy. Pakowany pojedynczo. | szt. | 1200 | 4 | 8% | 4.32 | 4800 | 384 | 5184
8. | Dren do pobierania leków z fiolek i ampułek, kompatybilny z systemem do żywienia enteralnego noworodków, sterylny, długość ok. 5 cm, zakończenie męskie, kolor fioletowy. Pakowany pojedynczo. | szt. | 500 | 2.7 | 8% | 2.92 | 1350 | 108 | 1458
9. | Łącznik/ kranik z min. dwoma złączami enteralnymi męskimi- połączenie międzystrzykawkowe dwóch strzykawek z żeńskimi złączami enteralnymi umożliwiający rozprowadzania płynów w systemie zamkniętym, kompatybilny ze strzykawkami do żywienia enteralnego, sterylny, kolor fioletowy, bez lateksu i ftalanów, pakowana pojedynczo. | szt. | 900 | 3 | 8% | 3.24 | 2700 | 216 | 2916
Razem w zł. | [6 empty] | 711350 | 56908 | 2916
* wszystkie akcesoria z pozycji 1-9 wzajemnie ze sobą współpracujące bez koniecznosci użycia dodatkowych produktów a każdy z nich stanowi element tego samego systemu do przegotowania
i podaży leków i produktów dla pacjenta drogą enteralną. Wymagane jest oświadczenie, że wszystkie zaoferowane w poz. 1-9 produkty są zgodne z normą ISO 80369-1 lub ISO 80369-3, które określają wymagania
dotyczące systemów żywienia dojelitowego obejmujących zestawy do podawania dojelitowego, dojelitowe zestawy infuzyjne, strzykawki dojelitowe, cewniki do żywienia dojelitowego i akcesoria dojelitowe.
Część 28. | Cewniki do wkłuć centralnych dla noworodków jedno- i dwuświatłowy katater moczowodowy dla noworodków.
Lp. | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Stawka VAT | Cena jedn. brutto w PLN | wartość pozycji netto w PLN | kwota Vat | wartość brutto w PLN
1. | Cewnik do wkłuć centralnych 1-światłowy wprowadzany metoda Seldingera do nakłucia wewnetrznej żyły szyjnej lub podobojczykowej u noworodków, bądź do monitorowania ciśnienia tętniczego u noworodków, kontrastujący w promieniach Rtg, wykonany z poliuretanu. Skład zestawu: cewnik z integralnym drenem przedłużającym o długości 4,5 cm i skrzydełkami do mocowania, igła do nakłucia, prowadnik o średnicy 0,5mm z elastyczna końcówką, opatrunek. Cewnik 2Fr (22G), śr. 05-07mm do wyboru w różnych długościach: 4, 6, 8, 10 i 20 cm | szt. | 100 | 80 | 8% | 86.4 | 8000 | 640 | 8640 | LeaderFlex 1212.04-1212.20
2. | Cewnik do wkłuć centralnych 2-światłowy wprowadzany metoda Seldingera do jednoczesnego podawania lub przetaczania roztworów li/lub lekarstw. Oznaczniki odległości co 1 cm od 4cm końca dystalnego, średnica światła proksymalnego i dystalnego 20G. Cewnik kontrastujący w promieniach Rtg, wykonany z poliuretanu. Skład zestawu: cewnik 3F, igła do nakłucia 22G, kaniula I.V. 24G, prowadnik o średnicy 0,3mm i długości 50cm, 2 dylatatory 3Fr od długości 3 i 5cm, podwójne skrzydełko mocujące, zatyczki, skalpel, strzykawka 5ml. Cewnik 3Fr do wyboru w różnych długościach: 6, 10, 12,5 15 i 20 cm | szt. | 60 | 190 | 8% | 205.2 | 11400 | 912 | 12312 | Muliticarth 2 157.064
Razem w zł. | [6 empty] | 19400 | 1552 | 20952
Część 29. | Zestawy jednorazowe do ciągłej terapii nerkozastępczej do aparatu Prismaflex. Linia do podaży wapnia. Zestaw do eliminacji CO2.
Lp. | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Stawka VAT | Cena jedn. brutto w PLN | wartość pozycji netto w PLN | kwota Vat | wartość brutto w PLN
1. | Zestaw do ciagłych zabiegów nerkozastępczych (CRRT). Skład zestawu*: hemofiltr o powierzchni 1,0 m2 lub 1,5 m2, zestaw linii tętniczo-żylnej, komora odpowietrzająca niskoobjetościowa, dren do heparyny, worek ściekowy z dolnym odpływem poj. 5 L. Zestaw kompatybilny z aparatem Prismaflex, apirogenny, nie zawiera lateksu, PVC i DEHP. Jednorazowego użytku, sterylny, pakowany pojedynczo. | zestaw | 10 | 661 | 8% | 713.88 | 6610 | 528.8 | 7138.8 | Prismaflex ST100, ST150
2. | Zestaw do ciagłych zabiegów nerkozastępczych (CRRT) dla pacjentów septycznych. Skład zestawu: hemofiltr o powierzchni 1,5 m2 powleczony heparyną, zestaw linii tętniczo-żylnej, komora odpowietrzająca niskoobjetościowa, dren do heparyny, worek ściekowy z dolnym odpływem poj. 5 L. Zestaw kompatybilny z aparatem Prismaflex, apirogenny, nie zawiera lateksu, PVC i DEHP. Jednorazowego użytku, sterylny, pakowany pojedynczo. | zestaw | 4 | 1400 | 8% | 1512 | 5600 | 448 | 6048 | Oxiris S
3. | Linia do podaży wapnia kompatybilna z zestawami do CRRT z poz. 1. i 2. do urządzenia Prismaflex Control Unit, do przeprowadzania zabiegów cytynianowo-wapniowych metodą antykoagulacji, dren PCV, wolny od DEHP, łączniki Luer-lock po obu stronach, z zatyczkami, zawór bezpieczeństwa, zacisk na drenie, jednorazowego użytku, sterylna, pakowana pojedynczo. | zestaw | 15 | 34 | 8% | 36.72 | 510 | 40.8 | 550.8 | Prismaflex Ca
4. | Zestaw do prowadzenia terapeutycznej wymiany osocza, jednorazowego użytku, sterylny. Skład zestawu*: plazmafiltr 0,15 m2 lub 0,35 m2, zestaw linii tetniczo-żylnej komora odpowietrzająca niskoobjętościowa, dren do heparyny, worek ściekowy z dolnym odpływem poj. 5 L. Zestaw kompatybilny z aparatem Prismaflex, apirogenny, nie zawiera lateksu, PVC i DEHP. | zestaw | 4 | 800 | 8% | 864 | 3200 | 256 | 3456 | Prismaflex Tpe 1000 i Tpe 2000
Razem w zł. | [6 empty] | 15920 | 1273.6 | 17193.6
* Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru pomiędzy zestawami o różnych wielkościach filtra
Część 30. | Zestaw do konikotomii.
Lp. | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Stawka VAT | Cena jedn. brutto w PLN | wartość pozycji netto w PLN | kwota Vat | wartość brutto w PLN
1. | Zestaw do bezpiecznej i szybkiej konikotomii z biezpieczną igłą Veressa wyposażoną we wskaźnik sygnalizujący wejście do światła tchawicy, z rurką tracheostomijną 6mm z mankietem uszczelniajacym Soft Seal oraz z łącznikiem 15mm. Ponadto w zestawie skalpel, strzykawka poj. 10ml, nici chirurgiczne, wymiennik ciepła i wilgoci, żel poślizgowy. Zestaw sterylny, pakowany pojedynczo, jednorazowego użytku. | szt. | 4 | 495 | 8% | 534.6 | 1980 | 158.4 | 2138.4
Razem w zł. | [6 empty] | 1980 | 158.4 | 2138.4
Część 31. | Opatrunek włókninowy z wkładem chłonnym.
Lp. | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Stawka VAT | Cena jedn. brutto w PLN | wartość pozycji netto w PLN | kwota Vat | wartość brutto w PLN
1. | Opatrunek jałowy z hydrofobowej włókniny, samoprzylepny z wkładem chłonnym umieszczonym centralnie, który chłonie wysięk i zabezpiecza przed przywieraniem do rany, zaokrąglone brzegi wymiary 5 x7-8 cm, pokryty klejem akrylowym hypoalergicznym, paroprzepuszczalny, pakowany pojedynczo op. 100 szt. | op. | 100 | 12.8 | 8% | 13.82 | 1280 | 102.4 | 1382.4
Razem w zł. | [6 empty] | 1280 | 102.4 | 1382.4
Część 32. | Lignina.
Lp. | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Stawka VAT | Cena jedn. brutto w PLN | wartość pozycji netto w PLN | kwota Vat | wartość brutto w PLN
1. | Lignina biała arkusze 400mm x 600mm, wyrób medyczny op. 5kg | op. | 50 | 45 | 8% | 48.6 | 2250 | 180 | 2430
Razem w zł. | [6 empty] | 2250 | 180 | 2430
Część 33. | Gąbka chłonna hemostatyczna.
Lp. | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Stawka VAT | Cena jedn. brutto w PLN | wartość pozycji netto w PLN | kwota Vat | wartość brutto w PLN
1. | Gąbka chłonna żelatynowa sterylna, hemostatyczna do stosowania do jam ciała, nierozpuszczalna w wodzie rozmiar 70-80mm x 50mm x 10mm. Pakowana w podwójne niepylące opakowanie umożliwiające jałowe wyjęcie gąbki w warunkach sali operacyjnej. Wewnętrzne opakowanie gąbki z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia, umożliwiającym otwieranie bez tworzenia cząstek stałych w polu operacyjnym. Pakowana pojedynczo. | szt. | 4200 | 5 | 8% | 5.4 | 21000 | 1680 | 22680
Razem w zł. | [6 empty] | 21000 | 1680 | 22680
Część 34. | Kompres gazowy jałowy.
Lp. | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Stawka VAT | Cena jedn. brutto w PLN | wartość pozycji netto w PLN | kwota Vat | wartość brutto w PLN | 1 rok
1. | Kompres gazowy sterylny z gazy opatrunkowej bielonej, 17-nt. 16 warstwowe, rozmiar 10cm x 10cm z podwijanymi do wewnątrz brzegami, z nitką Rtg opakowanie do stosowania na sali operacyjnej op.10 szt. | op. | 5000 | 1.66 | 8% | 1.79 | 8300 | 664 | 8964
Razem w zł. | [6 empty] | 8300 | 664 | 8964
Część 35. | Ładunek do staplera linowego z nożem
Lp. | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Stawka VAT | Cena jedn. brutto w PLN | wartość pozycji netto w PLN | kwota Vat | wartość brutto w PLN | 1 rok
1. | Ładunek do staplera linowego z nożem (nóż w ładunku) producenta Grena rozmiar staplera 80mm grubość tkanki standard 1,5mm, jednorazowego użytku op. 10 szt.. Zamawiający wymaga aby zaoferowane ładunki wymienne były kompatybilne z staplerem stosowanym w jednostce producenta Grena. | op. | 5 | 240 | 8% | 259.2 | 1200 | 96 | 1296
Razem w zł. | [6 empty] | 1200 | 96 | 1296
Część 36. | Szwy chirurgiczne wchłanialne i niewchłanialne
Lp. | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Stawka VAT | Cena jedn. brutto w PLN | wartość pozycji netto w PLN | kwota Vat | wartość brutto w PLN
1. | Szew chirurgiczny niewchłanialny, syntetyczny, monofilament niepowlekany, grubość 1 (lub 0), długość 70-90 cm, igła 30 mm, 3/8 koła odwrotnie tnąca, trwale podtrzymujący tkanki. Pakowany po jednym szwie, każdy szew w podwójnym opakowaniu. | szt. | 576 | 4.6 | 8% | 4.97 | 2649.6 | 211.97 | 2861.57 | Nylon 0(DKO93PA) Nylon 1(DKO94PA) Dafilon C0935484, Premilene C2095200
2. | Szew chirurgiczny niewchłanialny, syntetyczny, monofilament niepowlekany, grubość 1, długość 70-90 cm, igła 35-37 mm, 1/2 koła okrągła, trwale podtrzymujący tkanki. Pakowany po jednym szwie, każdy szew w podwójnym opakowaniu. | szt. | 288 | 4.6 | 8% | 4.97 | 1324.8 | 105.98 | 1430.78 | Nylon RS128PA, Nylon RS56PA
3. | Szew chirurgiczny niewchłanialny, syntetyczny, plecionka powlekana, grubość 1, długość 75cm, igła 36-37 mm, 1/2 koła okrągła, trwale podtrzymujący tkanki. Pakowany po jednym szwie, każdy szew w podwójnym opakowaniu. | szt. | 576 | 4.8 | 8% | 5.18 | 2764.8 | 221.18 | 2985.98 | Poliester RS 68PE
4. | Podwiązka chirurgiczna niewchłanialna pleciona powlekana silikonem, trwale podtrzymująca tkankę, grubość 3/0 długość 150 cm. Pakowana pojedynczo, po jednym szwie, każdy szew w podwójnym opakowaniu. | szt. | 72 | 3.5 | 8% | 3.78 | 252 | 20.16 | 272.16 | Poliester P14PE/2
5. | Szew chirurgiczny wchłanialny, syntetyczny, monofilamentowy, powlekany, barwiony, grubość 0, długość 70-90cm, igła 26 mm, 1/2 koła okrągła, efektywny okres podtrzymania tkankowego 28-35 dni, absorpcja 90-120 dni, każdy szew w podwójnym opakowaniu. | szt. | 240 | 7 | 8% | 7.56 | 1680 | 134.4 | 1814.4 | Monofast RS19PC
Razem w zł. | [6 empty] | 8671.2 | 693.69 | 9364.89
[7 empty] | 2994541.2 |  | 2468762.49
46040.4
28620
9396
14154

## do przetargu WM 19 cz.
UWAGA! Wykonawca wypełnia oraz podpisuje i załącza do oferty tylko te formularze, które dotyczą części na które wykonawca składa ofertę.
Część 1. | Zestaw do przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych.
Lp | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość sztuk w opakowaniu | Cena opak. netto w zł. | Stawka VAT % | Cena opak. brutto w zł. | Wartość pozycji netto w zł. | Kwota Vat w zł | Wartość pozycji brutto w zł
1. | Zestaw do przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych, jasny, jałowy, składa się z: dwukanałowej igły biorczej, odpowietrznika z filtrem przeciwbakteryjnym zamykanego klapką, elastycznej komory kroplowej 20kropli=1ml±0,1ml, filtra do krwi 200µm, zacisku rolkowego, elastycznego drenu o długości 150cm zakończonego LuerLock, oba końce przyrządu zabezpieczone dodatkowo ochronnymi kapturkami, jednorazowego użytku, bez lateksu, niepirogenny, pakowany pojedynczo. | szt. | 5000
Część 2. | Zestaw do przetaczania płynów infuzyjnych do leków wrażliwych na światło
Lp | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość sztuk w opakowaniu | Cena opak. netto w zł. | Stawka VAT % | Cena opak. brutto w zł. | Wartość pozycji netto w zł. | Kwota Vat w zł | Wartość pozycji brutto w zł
1. | Zestaw do przetaczania grawitacyjnego płynów infuzyjnych, brusztynowy do leków wrazliwych na światło. Posiada uniwersalne zakończenie luer-lock, elastyczna komora kroplowa zaopatrzona została w dodatkowe skrzydełka dociskowe lub sztywny pierścień wokół komory, ułatwiające wkłucie w pojemniki z płynami, dwukanałowy, ostry kolec komory kroplowej, precyzyjny, bezpieczny zacisk rolkowy z miejscem na zabezpieczenie igly po użyciu ( lub zamawiajacy dopuszcza rozwiązanie zabezpieczenia kolca igły biorczej w postaci plastikowej osłonki) oraz z zaczepem na dren do podwieszenia. Parametry produktu: kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami o wielkości oczek 15 µm, długość drenu: 150 cm, długość komory kroplowej 5-6 cm, komora zaopatrzona w odpowietrznik z filtrem, wyrób medyczny jednorazowego użytku, jałowy, sterylizowany tlenkiem etylenu,bez lateksu i ftalanów, pakowany pojedynczo. | szt. | 12000
Część 3. | Strzykawka 3-częściowa z zawartością 0,9% NaCl
Lp | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość sztuk w opakowaniu | Cena opak. netto w zł. | Stawka VAT % | Cena opak. brutto w zł. | Wartość pozycji netto w zł. | Kwota Vat w zł | Wartość pozycji brutto w zł
1. | Strzykawka 3 częściowa o objętości 10 ml z zawartością 5 ml roztworu soli NaCl 0,9 % (fabrycznie napełniana), podwójnie sterylna- zarówno zawartość jak i wnętrze opakowania, zakręcona koreczkiem obejmującym połączenie luer lock. Strzykawka zaprojekotana w ten sposób, aby minimalizować niezamierzony wsteczny przepływ krwi do światła cewnika (reflux) podczas stosowania strzykawki, bez wzgledu na ciśnienie, tłok z zabezpieczeniem przed wysunięciem. Do użycia w sterylnym polu operacyjnym, do dezyfnekcji zaworów bezigłowych, przepłukiwania cewników zakładanych do żyły obowdowej i/ lub centralnej. Pakowana pojedynczo, strylna, jednorazowego użytku, bez lateksu. | szt. | 7500
Część 4. | Strzykawki 2- częściowe luer precyzyjne do przygotowywania leków w dawkach idywidualnych. Strzykawki 3- częściowe z koncówką typu luer Lock do przygotowywania i podaży przez pompy strzykawkowe* leków w dawkach idywidualnych
Lp | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość sztuk w opakowaniu | Cena opak. netto w zł. | Stawka VAT % | Cena opak. brutto w zł. | Wartość pozycji netto w zł. | Kwota Vat w zł | Wartość pozycji brutto w zł
1. | Strzykawka 3-częściowa o objętości 10ml z zawartością 10ml roztworu 0,9 % NaCl zakręcona koreczkiem obejmującym połączenie luer lock w sterylnym opakowaniu. Strzykawka zaprojekotana w ten sposób, by minimalizować niezamierzony wsteczny przepływ krwi do światła cewnika (zerowy reflux) podczas stosowania strzykawki. Ogranicznik tłoka uniemozliwiający przypadkowe wysunięcie poza przestrzeń sterylna tłoka. Do dezyfnekcji zaworów bezigłowych, przepłukiwania cewników zakładanych do żyły obowdowej i/ lub centralnej. Pakowana pojedynczo, strylna, jednorazowego użytku, bez lateksu. | op./100 szt. | 200
2. | Strzykawka 5 ml 2-częściowa Luer, zakończenie mimośrodowe, cylinder wykonany z polipropylenu, przezroczysty, skala czarna co 0,2 ml, wyraźna, czytelna, nieścieralna, precyzyjna do 5ml- bez rozszerzenia, nominalna co 1ml, tłok biały, bezzwględnie szczelny, nawet przy zastosowaniu większych kompresji, płynnie przesuwający się z pierścieniem blokującym zapobiegającym przypadkowemu wycofaniu tłoka, apirogenna, nietoksyczna, bez lateksu, sterylna, jednorazowego użytku. Pakowana pojedynczo, opakowanie typu papier- folia, mocne spawy, łatwe do otwarcia, z nadrukowanymi informacjami o nazwie produktu i parametrach, dacie ważności, metodzie sterylizacji, nazwie producenta oraz CE. Op./100szt. | op./100 szt. | 315
3. | Strzykawka 10 ml 2-częściowa Luer, zakończenie mimośrodowe, cylinder wykonany z polipropylenu, przezroczysty, skala czarna co 0,5 ml, wyraźna, czytelna, nieścieralna, precyzyjna do 10ml- bez rozszerzenia, nominalna co 2ml, tłok biały, bezzwględnie szczelny, nawet przy zastosowaniu większych kompresji, płynnie przesuwający się z pierścieniem blokującym zapobiegającym przypadkowemu wycofaniu tłoka, apirogenna, nietoksyczna, bez lateksu, sterylna, jednorazowego użytku. Pakowana pojedynczo, opakowanie typu papier- folia, mocne spawy, łatwe do otwarcia, z nadrukowanymi informacjami o nazwie produktu i parametrach, dacie ważności, metodzie sterylizacji, nazwie producenta oraz CE. Op./100szt. | op./100 szt. | 250
4. | Strzykawka 20 ml 2-częściowa Luer, zakończenie mimośrodowe, cylinder wykonany z polipropylenu, przezroczysty, skala czarna co 1 ml, wyraźna, czytelna, nieścieralna, precyzyjna do 20ml- bez rozszerzenia, nominalna co 5ml, tłok biały, bezzwględnie szczelny, nawet przy zastosowaniu większych kompresji, płynnie przesuwający się z pierścieniem blokującym zapobiegającym przypadkowemu wycofaniu tłoka, apirogenna, nietoksyczna, bez lateksu, sterylna, jednorazowego użytku. Pakowana pojedynczo, opakowanie typu papier- folia, mocne spawy, łatwe do otwarcia, z nadrukowanymi informacjami o nazwie produktu i parametrach, dacie ważności, metodzie sterylizacji, nazwie producenta oraz CE. Op./80szt. | op./ 80 szt. | 175
5. | Strzykawka 20 ml 3-częściowa Luer-Lock bez igły, zakończenie centryczne, tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, cylinder przezroczysty, skala czarna co 1 ml, wyraźna, czytelna, nieścieralna, jednostronna, precyzyjna do 20ml- bez rozszerzenia, nominalna co 5ml, tłok biały, bezzwględnie szczelny, nawet przy zastosowaniu większych kompresji, płynnie przesuwający się z podwójnym mocno przylegającym pierścieniem uszczelniającym zapobiegającym przypadkowemu wycofaniu tłoka i zapewniajacy całkowitą szczelność, apirogenna, nietoksyczna, bez lateksu, bez PCV, bez DEHP, sterylna, jednorazowego użytku. Pakowana pojedynczo, opakowanie typu papier- folia, mocne spawy, łatwe do otwarcia, z nadrukowanymi informacjami o nazwie produktu i parametrach, dacie ważności, metodzie sterylizacji, nazwie producenta oraz CE. Op. 120/szt. | op./ 120 szt. | 300
6. | Strzykawka 20 ml 3-częściowa Luer-Lock bez igły, zakończenie centryczne, tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, cylinder przezroczysty, skala czarna co 1 ml, wyraźna, czytelna, nieścieralna, jednostronna, precyzyjna do 20ml- bez rozszerzenia, nominalna co 5ml, tłok biały, bezzwględnie szczelny, nawet przy zastosowaniu większych kompresji, płynnie przesuwający się z podwójnym mocno przylegającym pierścieniem uszczelniającym zapobiegającym przypadkowemu wycofaniu tłoka i zapewniajacy całkowitą szczelność, apirogenna, nietoksyczna, bez lateksu, bez PCV, bez DEHP, sterylna, jednorazowego użytku. Pakowana w opakowanie zbiorcze typu tacka- multiopakowanie, podzielone na dwie części, zabezpieczone dodatkowym workiem, zapewniającym sterylność opakowania, zamykane folią, z nadrukowanymi informacjami o nazwie produktu i parametrach, dacie ważności, metodzie sterylizacji, nazwie producenta oraz CE. Op./25szt. | op./ 25 szt. | 2300
Razem:
* dot. poz. 5-6 strzykawka do pracy z pompą Perfusor Space (kompatybilność potwierdzona w instrukcji obsługi pompy)
Część 5. | Strzykawki 3-częściowe Luer do cewników.
Lp | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość sztuk w opakowaniu | Cena opak. netto w zł. | Stawka VAT % | Cena opak. brutto w zł. | Wartość pozycji netto w zł. | Kwota Vat w zł | Wartość pozycji brutto w zł
1. | Strzykawka 3-częściowa Luer poj. 100ml z końcówką do cewników (z reduktorem), zakończenie koncentryczne, skala co 2ml czarna, wyraźna, tłok szczelny, płynnie przesuwający się z mechanizmem blokującym, niepirogenna, nietoksyczna, starylna, jednorazowego użytku, op. 1 szt. | szt. | 2300
Część 6. | Strzykawki 3-częściowe Luer z igłą
Lp | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość sztuk w opakowaniu | Cena opak. netto w zł. | Stawka VAT % | Cena opak. brutto w zł. | Wartość pozycji netto w zł. | Kwota Vat w zł | Wartość pozycji brutto w zł
1. | Strzykawka 3-częściowa tuberkulinowa 1ml Luer z igłą 0,5x16mm (25Ga), zakończenie koncentryczne, skala do tuberkuliny co 0,01ml wyraźna, skala nominalna co 0,1ml, tłok szczelny, biały, płynnie przesuwający się z mechanizmem blokującym. Niepirogenna, nietoksyczna, starylna, jednorazowego użytku. Opakowanie łatwe do otwarcia, nadrukowane informacje o nazwie produktu, parametrach, dacie ważności, metodzie sterylizacji, nazwie producenta i CE. Pakowana pojedynczo, op. 100szt. | op. | 550
Część 7. | Strzykawki 3-częściowe Luer z igłą
Lp | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość sztuk w opakowaniu | Cena opak. netto w zł. | Stawka VAT % | Cena opak. brutto w zł. | Wartość pozycji netto w zł. | Kwota Vat w zł | Wartość pozycji brutto w zł
1. | Strzykawka 3-częściowa Luer 1 ml tuberkulinowa z igłą 0,45x10 mm (26G) skala 0,01 ml, zakończenie koncentryczne Luer, do śródskórnego podawania szczepionek noworodkom i wcześniakom, bezwzględne wymagania duża płynność tłoka pozwalająca na precyzyjne podawanie najmniejszej objętości płynów (0,02ml) uszczelniacz tłoka bez lateksu, przeźroczysty cylinder, wyraźne znaczniki skali pozwalające na dokładne dawkowanie leków, pierścień zabezpieczający – chroni przed przypadkowym wycofaniem tłoka, jednorazowego użytku, nie zawiera lateksu, nietoksyczna, opakowanie papier-folia, op. zawiera 120 szt. | op. (120 szt.) | 240
Część 8. | Igła do pobierania leków o szlifie ołówkowym. Cewnik do kontrolowanego odsysania.
Lp | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość sztuk w opakowaniu | Cena opak. netto w zł. | Stawka VAT % | Cena opak. brutto w zł. | Wartość pozycji netto w zł. | Kwota Vat w zł | Wartość pozycji brutto w zł
1. | Igła bez filtra o szlifie ołówkowym i otworze bocznym rozmiar 18G x 1 1/2 (1,2x30-40mm) do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków op. 100szt. | op. | 35
2. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych dla dorosłych typu Sumi, skalowany z kontrolą siły ssania w postaci nasadki regulacyjnej, rozmiar CH16, długość 600mm, jedna końcówka z otworem centralnym o łagodnie zakończonych brzegach oraz dwoma otworami bocznymi naprzeciwległymi o średnicy ok. 2mm, powierzchnia zmrożona, kodowany kolorystycznie- nasadka w kolorze pomarańczowym, sterylny, nie zawiera lateksu, nie zwiera ftalanów. Cewnik wyprodukowany z materiału o okreslonej twardości przyjmując normę zakładowa producenta Sumi o twarodści ok. 79 ShA zgodnie z normą ISO 13485:2016. Pakowany pojedynczo. | szt. | 1000
Razem:
Część 9. | Prowadnica do rurek intubacyjnych i do trudnych intubacji
Lp | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość sztuk w opakowaniu | Cena opak. netto w zł. | Stawka VAT % | Cena opak. brutto w zł. | Wartość pozycji netto w zł. | Kwota Vat w zł | Wartość pozycji brutto w zł
1. | Prowadnica intubacyjna do trudnych intubacji, jednorazowego użytku, elastyczna typu Bougie, wzmocniona na całej długości, skalowana- podziałka centymetrowa, zagięty koniec ułatwiający wprowadzenie, materiał o właściwościach poślizgowych rozmiar 5,0mm, długość 700-800mm sterylna. Pakowana pojedynczo. | szt. | 1000
2. | Prowadnica intubacyjna do rurek intubacyjnych wykonana z metalu pokrytego tworzywem medycznej jakości, miękki koniec dystalny, bez lateksu, bez ftalanów, sterylna, jednorazowego użytku rozmiary: 2,0mm dł. 230mm; 3,0mm długość 340mm; rozmiar 4,0mm długość 340mm i 600mm, rozmiar 5,0 długość 370mm i 600mm. Pakowana pojedynczo | szt. | 700
Razem:
Część 10. | Staplery jednorazowego użytku.
Lp | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość sztuk w opakowaniu | Cena opak. netto w zł. | Stawka VAT % | Cena opak. brutto w zł. | Wartość pozycji netto w zł. | Kwota Vat w zł | Wartość pozycji brutto w zł
1. | Stapler liniowy prosty jednorazowego użytku rozmiar 60mm z manualnym dociskiem na tkankę w zakresie 1,0-2,5mm - zszywki tytanowe do tkanki standardowej i grubej ( do wyboru przez zamawiającego), wysokość zszywki przed zamknięciem 3,5 mm/4,8mm. Pakowany pojedynczo. | szt. | 12
2. | Stapler liniowy tnąco-szyjący długość noża 80mm,100mm ( do wyboru przez zamawiającego) posiadający nóż w ładunku lub nóż w korpusie, z systemem ochrony ostrza dla bezpieczeństwa personelu medycznego podczas wymiany ładunku, z 4 rzędami naprzemiennie ułożonych zszywek o szer. 2,00mm i wysokości 3,8 mm przed zamknieciem, dydykowane do tkanki standardowej. Pakowany pojedynczo. | szt. | 12
3. | Stapler okrężny zgięty rozmiar 29mm i 31mm -średnica ( do wybory przez zamawiającego), z odczepialnym kowadełkiem, do zespoleń jelita grubego, z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1mm-2,5mm, o wysokości otwartej zszywki 5,3mm. Pakowany pojedynczo. | szt. | 12
4. | Ładunek do staplera linowego z nożem (nóż w ładunku) producenta Grena rozmiar staplera 80mm grubość tkanki standard 1,5mm, jednorazowego użytku op. 10 szt.. Zamawiający wymaga aby zaoferowane ładunki wymienne były kompatybilne z staplerem stosowanym w jednostce producenta Grena. | op./ 10 szt. | 4
Razem:
Część 11. | Wyroby medyczne różne.
Lp | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość sztuk w opakowaniu | Cena opak. netto w zł. | Stawka VAT % | Cena opak. brutto w zł. | Wartość pozycji netto w zł. | Kwota Vat w zł | Wartość pozycji brutto w zł
1. | Kanka doodbytnicza sterylna, rozmiar 24CH x 400mm i 16CH x 200mm wykonana z elastycznego PCV jakości medycznej, powierzchnia satynowa, końcówki zaoblone. Pakowana pojedynczo. | szt. | 2000
2. | Rurka ustno gardłowa Guedela dla noworodków i dorosłych, jednorazowego użytku, sterylna, o chrakterystycznym anatomicznym wygięciu, który pozwala na udrożnienie górnych dróg oddechowych, z blokerem zgryzu, dostępna we wszystkich rozmiarach do wyboru przez zamawiającego, rozmiar kodowany kolorem zgodnie z ISO, gładko zaokrąglone krawędzie, wykonana z medycznego PVC lub innego materiału medycznego bez zawartości lateksu i ftalanów, pakowana pojedynczo. | szt. | 6500
3. | Zgłębnik żołądkowy długość min. 1050 mm rozmiar 14Fr, 16Fr i 18Fr kodowany kolorystycznie na łączniku, znaczniki głębokości na 50, 60 i 70cm od końca dystalnego, wykonany z miękkiego PCV bez zawartości lateksu, odpornego na zgięcia i skręcanie się, sterylny, atraumatyczna, zaoblona, koniec dystalny, lekko zaokrąglony, zamknięty, otwory boczne o łagodnych krawędziach, pakowany pojedynczo. | szt. | 200
4. | Cewnik do podawania tlenu donosowy, rozmiar dla noworodków, dren o długości 200-210cm, końcówki donosowe bardzo miękkie, zakrzywione lub proste, stożkowe, zmniejszające ryzyko traumatyzacji tkanek, anatomicznie zaokrąglone, dla zmniejszenia drażnienia górnej wargi, wykonane z miękkiego PCV, bez lateksu i bez ftalanów, przewód tlenowy o przekroju gwiazdkowym lub o innej konstrukcji, zapewniającej przepływ tlenu nawet w przypadku zagięcia przewodu, sterylny lub mikrobiologicznie czysty, pakowany pojedynczo. | szt. | 100
5. | Igły do wstrzykiwaczy do podawania insuliny, rozmiar 31G (0,25x8mm) lub 30G (0,30 x 8mm) zgodnie z bieżącymi zapotrzebowaniami, sterylne, jednorazowego użytku. Kompatybilne z penami wszystkich wiodących producentów insulin. Pakowane pojedynczo [op. zawiera 100,0 szt] | op./ 100szt. | 150
Razem:
Część 12. | Siatka do naprawy dna miednicy.
Lp | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość sztuk w opakowaniu | Cena opak. netto w zł. | Stawka VAT % | Cena opak. brutto w zł. | Wartość pozycji netto w zł. | Kwota Vat w zł | Wartość pozycji brutto w zł
1. | Siatka do naprawy dna miednicy plastyka przednia o kształcie trapezu o wyśokosci 75-82 mm (odległość między ramionami 55-60mm) z czterema ramionami pokrytymi plastikowa osłonką. Wykonana z polipropylenu monofilamentowego. Grubość 0,33-0,34 ± 0,05mm, gramatura 45-48g/m2, grubość nici 0,08-0,15mm. Siatka odporna na deformację i rozciąganie we wszystkich kierunkach. Siatka posiada atraumatyczne, gładkie brzegi. Sterylna, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo w podwójne opakowanie zapewniajace aseptyczne otwarcie w warunkach sali operacyjnej. op. 1 szt. | szt. | 25
2. | Siatka do naprawy dna miednicy plastyka przednia o anatomicznym kształcie trapezu z sześcioma ramionami pokrytymi plastikowa osłonką. Wyśokość 80 mm (±5mm), szerokość 40mm (górna podstawa) i 60mm (dolna podstawa), wymiary ramio dł. 205mm, 195mm, 180mm. Wykonana z polipropylenu monofilamentowego. Grubość 0,33-0,34 ± 0,05mm, gramatura 45-48g/m2, grubość nici 0,15mm. Siatka odporna na deformację i rozciąganie we wszystkich kierunkach. Siatka posiada atraumatyczne, gładkie brzegi. Sterylna, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo w podwójne opakowanie zapewniajace aseptyczne otwarcie w warunkach sali operacyjnej. op. 1 szt. | szt. | 20
3. | Igła / narzędzie wielokrotnego użytku, wykonane z nierdzewnej stali chirurgicznej do implantacji siatki do plastyki tylnej i przedniej do wyboru zgodnie z zapotrzebowaniem. op. 1 szt. | szt. | 4
Razem:
Część 13. | Preparat do dezynfekcji skóry na bazie alkoholu. Bezbarwny.
Lp | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość sztuk w opakowaniu | Cena opak. netto w zł. | Stawka VAT % | Cena opak. brutto w zł. | Wartość pozycji netto w zł. | Kwota Vat w zł | Wartość pozycji brutto w zł
1. | Produkt leczniczy gotowy do użycia, przeznaczony do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi, iniekcjami, punkcjami, biopsjami, zdejmowaniem szwów, do higienicznej dezynfekcji rąk. Działanie: bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze na bazie mieszanin alkoholu izopropylowego, skuteczne odkażanie o przedłużonym czasie działania do 24h. Spektrum działania: B (Tbc, MRSA), F, V (HBV, HIV, HCV, Herpes simplex, rota, adeno), szybkoschnący, nie zakłócający gojenia się ran, po wyschnięciu preparatu dobra przyczepność folii operacyjnych, - możliwość stosowania w położnictwie i ginekologii, w postaci płynu na skórę, przejrzystego, bezbarwnego, pojemność opakowania 1000ml. | szt. | 170
2. | Produkt leczniczy gotowy do użycia, przeznaczony do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi, iniekcjami, punkcjami, biopsjami, zdejmowaniem szwów, do higienicznej dezynfekcji rąk. Działanie: bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze na bazie mieszanin alkoholu izopropylowego, skuteczne odkażanie o przedłużonym czasie działania do 24h. Spektrum działania: B (Tbc, MRSA), F, V (HBV, HIV, HCV, Herpes simplex, rota, adeno), szybkoschnący, nie zakłócający gojenia się ran, po wyschnięciu preparatu dobra przyczepność folii operacyjnych, - możliwość stosowania w położnictwie i ginekologii, w postaci płynu na skórę, przejrzystego, bezbarwnego, pojemność opakowania 250ml, opakowanie ze spryskiwaczem. | szt. | 1000
Razem:
Część 14. | Produkt leczniczy do dezynfekcji stosowany u noworodków. Bezbarwny.
Lp | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość sztuk w opakowaniu | Cena opak. netto w zł. | Stawka VAT % | Cena opak. brutto w zł. | Wartość pozycji netto w zł. | Kwota Vat w zł | Wartość pozycji brutto w zł
1. | Produkt leczniczy do dezynfekcji i odtłuszczania skóry przed operacjami, iniekcjami i punkcjami, gotowy do użycia, na bazie mieszaniny alkoholu izopropylowego i etanolu 96% (78,83 g etanolu+10 g alkoholu izopropylowego). Działający w czasie 15s bakteriobójczo na bakterie Gram-dodatnie i Gram-ujemne, w tym na prątki, oraz przeciwwirusowo i grzybobójczo. Produkt leczniczy. Bardzo dobrze tolerowany przez skórę, przebadany dermatologicznie, brak dodatkowych substancji minimalizuje ryzyko wystąpienia podrażnień i reakcji alergicznych. Możliwość stosowania u noworodków i niemowląt, w postaci płynu na skórę, przejrzystego, bezbarwnego, pojemność opakowania 1000 ml. | szt. | 10
2. | Produkt leczniczy do dezynfekcji i odtłuszczania skóry przed operacjami, iniekcjami i punkcjami, gotowy do użycia, na bazie mieszaniny alkoholu izopropylowego i etanolu 96% (78,83 g etanolu+10 g alkoholu izopropylowego). Działający w czasie 15s bakteriobójczo na bakterie Gram-dodatnie i Gram-ujemne, w tym na prątki, oraz przeciwwirusowo i grzybobójczo. Produkt leczniczy. Bardzo dobrze tolerowany przez skórę, przebadany dermatologicznie, brak dodatkowych substancji minimalizuje ryzyko wystąpienia podrażnień i reakcji alergicznych. Możliwość stosowania u noworodków i niemowląt, w postaci płynu na skórę, przejrzystego, bezbarwnego, pojemność opakowania 250 ml ze spryskiwaczem. | szt. | 50
Razem:
Część 15. | Taśma do leczenia zaburzeń statyki narządów płciowych metodą minimalnie inwazyjną.
Lp | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość sztuk w opakowaniu | Cena opak. netto w zł. | Stawka VAT % | Cena opak. brutto w zł. | Wartość pozycji netto w zł. | Kwota Vat w zł | Wartość pozycji brutto w zł
1. | Cewnik pośredniej długości (czas używania do 29 dni) kompatybilny z TK, przeznaczony dla pacjentów z utrudnionym dostępem żylnym lub wymagających leczenia przez wiecej niż 6 dni bez wskazań do uzyskania dostępu centralnego. Zestaw zawiera: cewnik zakładany metodą Seldingera, wykonany z PUR, ze zintergowaną linia przedłużającą i zaokrąglonymi końcówkami, w dwóch rozmiarch, do wyboru przez zamawiającego: rozmiar 3Fr, długość 15cm, objętość wypełnienia 0,25ml, przepływ maks. 1ml/s z igłą do nakłucia 21G o długości 4cm i 7cm oraz rozmiar 4Fr, długość 15cm, objętość wypełnienia 0,45ml, przepływ maks. 5ml/s z igłą do nakłucia 21G o długości 7cm, w zestawie ponadto: prosty prowadnik ze stali nierdzewnej, zielona naklejka, rozszerzacz, wyrób medyczny jednorazowego użytku, sterylny, pakowany pojedynczo po jednym zestawie. | szt. | 60
| System nieinwazyjnego mocowania przeznaczony do zabezpieczenia cewników pośredniej długości. Mocowanie o długości 90 mm (+/- 1 mm) eliptycznego kształtu ze zwężeniem w środkowej części. Część stabilizująca o szer. 30 mm. Dwustronne zabezpieczenie rzepowe. Bezlateksowy. Pakowany pojedynczo, opakowanie typu papier/folia. | szt. | 100
Razem:
Część 16. | Opatrunek specjalistyczny.
Lp | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość sztuk w opakowaniu | Cena opak. netto w zł. | Stawka VAT % | Cena opak. brutto w zł. | Wartość pozycji netto w zł. | Kwota Vat w zł | Wartość pozycji brutto w zł
1. | Opatrunek specjalistyczny sterylny typu Bactigras lub równoważny z zawartością białej parafiny i środka o działaniu antyseptycznym rozmiar 10 x 10cm, nieprzywierający, hypoalergiczny, o długotrwałym działaniu antybakteryjnym op. 10 szt. | op. | 30
Część 17. | Ładunek do staplera linowego z nożem
Lp | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość sztuk w opakowaniu | Cena opak. netto w zł. | Stawka VAT % | Cena opak. brutto w zł. | Wartość pozycji netto w zł. | Kwota Vat w zł | Wartość pozycji brutto w zł
1. | Opatrunek o działaniu bakteriobójczym typu Aquacel Ag Hydrofibre (lub równoważny) na rany głębokie, zagrożone infekcją, sterylny, zbudowany z włókien karboksymetylocelulozy sodowej z dodatkiem 1,2% jonów srebra, w zetknięciu z wysiękiem nie przywiera do rany, rekomendowany maksymalny czas pozostawienia na ranie do 7 dni rozmiar:10cm x 10cm op. 1 szt. | szt. | 160
2. | Opatrunek o działaniu bakteriobójczym typu Aquacel Ag Hydrofibre (lub równoważny) na rany głębokie, zagrożone infekcją, sterylny, zbudowany z włókien karboksymetylocelulozy sodowej z dodatkiem 1,2% jonów srebra, w zetknięciu z wysiękiem nie przywiera do rany, rekomendowany maksymalny czas pozostawienia na ranie do 7 dni rozmiar: 5cm x 5cm op. 1 szt. | szt. | 160
Razem:
Część 18 | Opatrunek do mocowania wkłuć centralnych. | Opatrunek do mocowania wkłuć centralnych. | Opatrunek do mocowania wkłuć centralnych. | Opatrunek do mocowania wkłuć centralnych. | Opatrunek do mocowania wkłuć centralnych. | Opatrunek do mocowania wkłuć centralnych. | Opatrunek do mocowania wkłuć centralnych. | Opatrunek do mocowania wkłuć centralnych. | Opatrunek do mocowania wkłuć centralnych. | Opatrunek do mocowania wkłuć centralnych. | Opatrunek do mocowania wkłuć centralnych. | Opatrunek do mocowania wkłuć centralnych.
Lp | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość sztuk w opakowaniu | Cena opak. netto w zł. | Stawka VAT % | Cena opak. brutto w zł. | Wartość pozycji netto w zł. | Kwota Vat w zł | Wartość pozycji brutto w zł
1. | Opatrunek do mocowania wkłuć centralnych/ portów naczyniowych bez wcięcia, foliowy typu hydrofilm, przezroczysty, samoprzylepny, wykonany z folii poliuretanowej przepuszcząjacy parę wodną i powietrze, wodoodporny, z hypoalergicznym klejem rozmiar 10cm x 10-12cm, sterylny, pakowany pojedynczo, op. 100 szt. (zamawiający dopuszcza opatrunek w opakowaniach innej wielkości, nie większej niż 100 szt. z opowiednim przeliczeniem wymaganej ilości). | op. | 80
Część 19. | Kolce (spike) do transferu leków cytotoksycznych.
Lp. | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość sztuk w opakowaniu | Cena opak. netto w zł. | Stawka VAT % | Cena opak. brutto w zł. | Wartość pozycji netto w zł. | Kwota Vat w zł | Wartość pozycji brutto w zł
1. | Kolec (spike) do wielokrotnego transferu leków cytotoksycznych z fiolki do pojemnika z płynem infuzyjnym w warunkach aseptycznych (roztwory wodne i oleiste). Wymagania: kolec standardowy z otworem biorczym, wolny od lateksu i PCV, filtr powietrzny 0,2 μm, bezigłowy zawór samouszczelniający typu SWAN, dostosowany do fiolek z lekiem o średnicy ok. 20mm (standard), pakowany pojedynczo, op. 50 szt. | op. | 30
2. | Kolec (spike) do wielokrotnego transferu leków cytotoksycznych z fiolki do pojemnika z płynem infuzyjnym w warunkach aseptycznych (roztwory wodne i oleiste). Wymagania: kolec MICRO z otworem biorczym, wolny od lateksu i PCV, filtr powietrzny 0,2 μm, bezigłowy zawór samouszczelniający typu SWAN, dostosowany do fiolek z lekiem o średnicy ok. 20mm (standard), pakowany pojedynczo, op. 50 szt. | op. | 100
3. | Kolec (spike) do wielokrotnego transferu leków cytotoksycznych z fiolki do pojemnika z płynem infuzyjnym w warunkach aseptycznych (roztwory wodne i oleiste). Wymagania: kolec MICRO z otworem biorczym wolny od lateksu i PCV, filtr powietrzny 0,2 μm i filtr cząsteczkowy 5 μm, bezigłowy zawór samouszczelniający typu SWAN, dostosowany do fiolek z lekiem o średnicy ok. 20mm (standard), pakowany pojedynczo op. 50 szt. | op. | 40
Razem: