ZAŁĄCZNIK Nr 9.1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia – Zestawienie parametrów wymaganych

Część 1 - APARAT DO KRIOLEZJI

| Lp. | Parametr | Parametr graniczny | Punktacja | Parametry oferowane /podać zakres lub opisać/ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |
| Oferowany model / producent / kraj pochodzenia |  | Podać | Bez punktacji |  |  |
| Sprzęt medyczny fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, nie powystawowy |  | Podać Rok produkcji: 2025 | Bez punktacji |  |  |
|  | Warunki podstawowe |  |  |  |
|  | Zasilanie elektryczne: 100 ÷ 240V (50 / 60 Hz) AC | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Klasa bezpieczeństwa elektrycznego: I, Stopień: B | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Maksymalny pobór mocy: 150 VA | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Bezpieczniki: 2 sztuki 1,25A / 250V, Ø5x20 zwłoczne | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Klasa IP obudowy: IP 21 | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Czynnik roboczy - Podtlenek azotu (N2O), lub dwutlenek węgla (CO2) w stalowych butlach ciśnieniowych | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Ciśnienie robocze: 50 ÷ 65 bar (CO2) / 38 ÷ 53 bar (N2O) | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Ciśnienie maksymalne: 70 bar (CO2) / 55 bar (N2O) | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Tryby pracy: AUTO, RĘCZNY | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Minimalna temperatura końcówki roboczej: do -88°C | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Wymiary aparatu: 390 (Sz.) x 420 (Gł.) x 190 (Wy.) mm ± 10% | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Ciężar: około 11,5 kg ± 10% | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Dotykowy ekran LCD co najmniej 7” | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Miernik ciśnienia gazu w sondzie (na ekranie LCD) | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Miernik przepływu gazu przez sondę (na ekranie LCD) | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Pokrętło uniwersalne do regulacji przepływu gazu oraz prądu stymulacji | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Pedał sterujący dwuprzyciskowy | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Aparat z funkcją czyszczenia sond (krioaplikatorów) w przypadku ich niedrożności, umożliwiającą czyszczenie ich, bez konieczności odłączania przewodów od sondy ani od aparatu. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Aparat znajduje zastosowanie w wielu specjalnościach medycznych: ginekologia, leczenie bólu, neurochirurgia, okulistyka, laryngologia, flebologia, urologia. | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Urządzenie wyposażone w system RFID (elektroniczna komunikacja urządzenia z sondą), który gwarantuje bardziej efektywne i precyzyjne mrożenie (aparat automatycznie dostosowuje parametry do charakterystyki sondy). | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Urządzenie wyposażone w system wstępnego czyszczenia sondy, który sprawdza przepływ na niskim ciśnieniu, przepływu podczas wstępnego mrożenia i automatycznie wykonuje czyszczenie, jeśli jest taka potrzeba. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Aparat można wyposażyć w sondy o różnych kształtach i wielkościach, przeznaczone dla wielu specjalności medycznych. Kriosondy jednorazowe lub wielorazowego użytku. | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Menu aparatu daje możliwość wyboru sekwencji mrożenia, która zapewnia zaprogramowanie czasu i wykonanie pełnego cyklu mrożenie - rozmrażanie – mrożenie. | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Urządzenie jest wyposażone w kolorowy wyświetlacz, na którym przedstawiane są dokonane ustawienia i parametry oraz wydaje informacyjne komunikaty głosowe. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Aparat wyposażony w możliwość przeprowadzania neurostymulacji czuciowej i ruchowej. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Amplituda prądu neurostymulacji w zakresie 0 - 5 mA. | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Częstotliwość neurostymulacji: - dla stymulacji ruchowej: 1 Hz, and 2 Hz, - dla stymulacji czuciowa: 50 Hz, 100, 150 and 200 Hz. | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Szerokość impulsu neurostymulacji: 0.1, 0.2, 0.5, 1.0 oraz 2.0 ms. | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Uruchomienie neurostymulacji sygnalizowane jest przez sygnał dźwiękowy o częstotliwości stymulacji. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Okres gwarancji na oferowane urządzenie co najmniej 24 m-ce | Tak, podać | 24 miesiące – 0 pkt. 30 miesięcy – 5 pkt. 36 miesięcy – 10 pkt. |  |
|  | Serwis gwarancyjny | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Wykonanie przeglądów technicznych w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta przedmiotu zamówienia | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Szkolenie personelu (certyfikat potwierdzający przeszkolenie personelu) | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Maksymalny termin dostawy przedmiotu zamówienia do 35 dni kalendarzowych | Tak, podać | do 35 dni – 0 pkt. do 30 dni – 20 pkt. do 25 dni – 30 pkt. |  |
|  | Gwarantowana dostępność części zamiennych 10 lat | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe: sondy kriochirurgiczne 12 sztuk (różne rodzaje) | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe: Wózek jezdny na dwie butle o pojemności 10 litrów (na CO2) | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych w okresie gwarancji w dni robocze | ≤ 24 godz. | Bez punktacji |  |
|  | Czas na usunięcie awarii (rozumiane, jako przywrócenie pierwotnej funkcjonalności) [dni robocze]. | ≤ 5 dni | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii: telefon, email | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | Tak, podać adres | Bez punktacji |  |

*wypełnia Wykonawca

Oferta niespełniająca parametrów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

W kolumnie „Punktacja” zostają wpisane wartości przydzielonych punktów za dany parametr.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta).

Oświadczenie Wykonawcy:

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania niniejszego postępowania przetargowego do dostarczenia przedmiotu zamówienia spełniającego wyspecyfikowane parametry.

2. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po jego przekazaniu protokołem odbioru będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych 
dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi).

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny

ZAŁĄCZNIK Nr 9.2 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia – Zestawienie parametrów wymaganych

Część 2 - APARAT DO TERMOLEZJI

| Lp. | Parametr | Parametr graniczny | Punktacja | Parametry oferowane /podać zakres lub opisać/ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |
| Oferowany model / producent / kraj pochodzenia |  | Podać | Bez punktacji |  |  |
| Sprzęt medyczny fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, nie powystawowy |  | Podać Rok produkcji: 2025 | Bez punktacji |  |  |
|  | Warunki podstawowe |  |  |  |
| 1. | Zasilanie: 220 – 230 VAC 50/60 HZ | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 2. | Waga maksymalna: 10 kg | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 3. | Wymiary generatora 36,2cmx24,1cmx30,9cm ± 10 % | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 4. | Generator impulsów elektrycznych wysokiej częstotliwości przeznaczony m.in. do zabiegów termolezji, dekompresji dysków, odnerwienia, lezji wieloelektrodowej-palisadowej, neurostymulacji epiduralnej | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 5. | Generator wyposażony w dotykowy ekran LCD o przekątnej min. 12” z powłoką przeciwodblaskową i podświetleniem, 2 opcje interfejsu użytkownika: cyfrową oraz graficzną, możliwość ręcznego sterowania przez operatora pokrętłem, przełącznikiem nożnym lub bezprzewodową myszką. | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 6. | Generator wyposażony w przyciski sterowania ręcznego lub bezprzewodową myszką, gałkę do zwiększania mocy parametrów | Tak | Bez punktacji |  |
| 7. | Przycisk START/STOP umieszczony na pulpicie generatora, który pozwala włączyć/zatrzymać lezję w dowolnej chwili bez konieczności wyłączania urządzenia | Tak | Bez punktacji |  |
| 8. | Możliwość wykonywania lezji w 4 punktach jednocześnie ( lub sekwencyjnie) z podłączeniem oddzielnym 4 elektrod w generatorze, 4 gniazda wbudowane w generator. | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 9. | Obrazowanie na ekranie wartości napięcia, prądu, temperatury, czasu i mocy dla każdej ze stosowanych elektrod oddzielnie | Tak | Bez punktacji |  |
| 10. | Termolezja w trybach: - Ciągła termiczna - Pulsacyjna | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 11. | Możliwość wykonywania lezji monopolarnej i bipolarnej | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 12. | Zakres pomiaru temperatury na końcu elektrody: 0 - 110ºC | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| STYMULACJA |  |  |  |  |
| 13. | Motoryczna impulsy: 2, 5 Hz | Tak | Bez punktacji |  |
| 14. | Czuciowa impulsy: 2, 5, 50, 75, 100, 150, 180 i 200 Hz | Tak | Bez punktacji |  |
| 15. | Szerokość impulsów 0.1, 0.5, 1, 2 i 3ms | Tak | Bez punktacji |  |
| 16. | Regulacja napięcia wyjściowego dla stymulacji sensorycznej i motorycznej: 0 – 3V | Tak | Bez punktacji |  |
| 17. | Wybór rodzaju stymulacji ręczna i automatyczna: podpowiada częstość impulsów dla wybranej stymulacji oraz właściwy zakres napięcia | Tak | Bez punktacji |  |
| TERMOLEZJA CIĄGŁA |  |  |  |  |
| 18. | Automatyczna regulacja mocy RF, która nie dopuszcza do przekroczenia ustalonej wartości temperatury z zakresu 37 do 95ºC. Regulacja z dokładnością 1ºC | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 19. | Czas regulowany w zakresie min.: 5 s do 30 min. Regulacja z dokładnością 1s. | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 20. | Moc wyjściowa na każde gniazdo elektrody aktywnej: 0 – 50 W | Tak | Bez punktacji |  |
| 21. | Możliwość programowania profili wzrostu temperatury | Tak | Bez punktacji |  |
| 22. | Możliwość zaprogramowania własnych profili. | Tak | Bez punktacji |  |
| 23. | Programowanie profilu: - Możliwość ustawienia temperatury początkowej (temperatura przed pierwszym wzrostem temperatury) - Czas trwania temperatury - Wzrost temperatury (wartość o jaką będzie wzrastać temperatura pomiędzy kolejnymi krokami) - Czas końcowy (czas jaki generator powinien utrzymać przy zadanej temperaturze końcowej) - Wartość końcową temperatury | Tak | Bez punktacji |  |
| 24. | Częstotliwość – 480 kHz, fala sinusoidalna | Tak | Bez punktacji |  |
| 25. | Obrazowanie jednoczesne wartości na dotykowym ekranie LCD: - Napięcie: 0 – 100V dla impedancji od 30 do 3000Ω - Prąd: 0 – 700 mA - Czas: 5 sek- 30 min - Temperatura: 37 – 95 ºC - Moc: 0 – 50 W | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 26. | Sygnał akustyczny po zakończeniu lezji | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 27. | Prowadzenie lezji w trybie automatycznym | Tak | Bez punktacji |  |
| 28. | Prowadzenie lezji w trybie ręcznym | Tak | Bez punktacji |  |
| TERMOLEZJA PULSACYJNA |  |  |  |  |
| 29. | Czas regulowany: od 5 s do 30 min | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 30. | Szerokość impulsu regulowana: od 2 do 30 ms, z krokiem 1 ms | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 31. | Częstotliwość regulowana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 Hz | Tak | Bez punktacji |  |
| 32. | Napięcie regulowane: od 0 do 100 V | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 33. | Dopuszczalna temperatura regulowana: od 37 do 95ºC z dokładnością 1ºC | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 34. | Automatyczna kontrola ustawionej temperatury | Tak | Bez punktacji |  |
| 35. | Sygnał akustyczny po zakończeniu lezji | Tak | Bez punktacji |  |
| POZOSTAŁE CECHY |  |  |  |  |
| 36. | Możliwość przeprowadzenia termolezji – nuromostymulacji epiduralnej w oparciu o jednorazowego użytku elektrodę epiduralną monopolarną z kontrolą i odczytem temperatury i portem do iniekcji | Tak | Bez punktacji |  |
| 37. | Przeprowadzenie lezji palisadowej stawu krzyżowo – biodrowego w oparciu o zastosowanie 4 elektrod (bipolarnie) | Tak | Bez punktacji |  |
| 38. | Możliwość wykonywania zabiegów lezji dysków dedykowana elastyczną jednorazowa elektrodą w trybie monopolarnym z automatycznym stopniowaniem temperatury. | Tak | Bez punktacji |  |
| 39. | Kaniulo- elektrody z precyzyjną kontrolą temperatury i portem do podawania leków | Tak | Bez punktacji |  |
| 40. | Różnego rodzaju kaniule: proste, zakrzywione, standard, silikonowane, do obrazowania w USG | Tak | Bez punktacji |  |
| 41. | Generator wyposażony w bibliotekę pacjenta z możliwością wprowadzania danych pacjenta, oznaczania rejonów anatomicznych z możliwością zapisu danych na dysku wewnętrznym lub w zewnętrznej pamięci USB | Tak | Bez punktacji |  |
| 42. | Archiwizacja danych z zabiegów. Zapamiętywanie i przypisywanie do konkretnego pacjenta wartości stymulacji, wartości lezji, czas trwania, napięcie, impedancję, prąd, dla każdej elektrody osobno | Tak | Bez punktacji |  |
| 43. | Możliwość zapisywania zrzutu ekranu w formacie JPEG w wewnętrznej pamięci urządzenia lub zewnętrznej pamięci USB | Tak | Bez punktacji |  |
| 44. | Eksport danych z zabiegu w formacie na dowolną pamięć USB z możliwością odczytu na dowolnym komputerze z oprogramowaniem Excell | Tak | Bez punktacji |  |
| 45. | Możliwość wykonania termolezji pulsacyjnej epiduralnej w oparciu o dedykowaną elektrodę. | Tak | Bez punktacji |  |
| 46. | Możliwość wydruku karty pacjenta zaraz po zakończeniu zabiegu. | Tak | Bez punktacji |  |
| 47. | Okres gwarancji na oferowane urządzenie co najmniej 24 m-ce | Tak, podać | 24 miesiące – 0 pkt. 30 miesięcy – 5 pkt. 36 miesięcy – 10 pkt. |  |
| 48. | Wykonanie przeglądów technicznych w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta przedmiotu zamówienia | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 49. | Szkolenie personelu (certyfikat potwierdzający przeszkolenie personelu) | Tak | Bez punktacji |  |
| 50. | Maksymalny termin dostawy przedmiotu zamówienia do 35 dni kalendarzowych | Tak, podać | do 35 dni – 0 pkt. do 30 dni – 20 pkt. do 25 dni – 30 pkt. |  |
| 51. | Gwarantowana dostępność części zamiennych 10 lat | Tak | Bez punktacji |  |
| 52. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak | Bez punktacji |  |
| 53. | Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych w okresie gwarancji w dni robocze | ≤ 24 godz. | Bez punktacji |  |
| 54. | Czas na usunięcie awarii (rozumiane, jako przywrócenie pierwotnej funkcjonalności) [dni robocze]. | ≤ 5 dni | Bez punktacji |  |
| 55. | Sprzęt zastępczy na czas naprawy | Tak | Bez punktacji |  |
| 56. | Możliwość zgłaszania awarii: telefon, email | Tak | Bez punktacji |  |
| 57. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | Tak, podać adres | Bez punktacji |  |

*wypełnia Wykonawca

Oferta niespełniająca parametrów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

W kolumnie „Punktacja” zostają wpisane wartości przydzielonych punktów za dany parametr.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta).

Oświadczenie Wykonawcy:

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania niniejszego postępowania przetargowego do dostarczenia przedmiotu zamówienia spełniającego wyspecyfikowane parametry.

2. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po jego przekazaniu protokołem odbioru będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych 
dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi).

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny