Załącznik nr 1

ZP 03/25     Wykaz przedmiotu zamówienia (wypełniony zgodnie z wymaganiami Zamawiającego) należy dołączyć do oferty (załącznik do Formularza ofertowego) w wersji elektronicznej. Wykonawca podpisuje ofertę kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

WYKAZ PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Pakiet nr 1

wadium :  500,00 zł

| LP. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Stawka podatku VAT (w %) | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bezkontaktowy iluminator naczyniowy | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | SUMA | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |  |  |

Cena netto  (bez VAT )................................................................

Słownie zł....................................................................................

cena brutto  (z VAT)......................................................................

Słownie.........................................................................................

- ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

- (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

Tabela nr 1 . Zestawienie parametrów wymaganych (granicznych)

| LP. | PARAMETRY | WYMOGI (warunki / parametry graniczne) | Wykonawca poda wymagane informacje zgodnie z poniższą tabelą. Miejsca zaznaczone „xxx” wykonawca nie wypełnia. Wykonawca składając ofertę potwierdza, że oferowane dostawy spełniają wymagania dotyczące oferowanych dostaw wskazane w miejscach „xxx” |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Producent/kraj | PODAĆ | Podać………………...………………. |
|  | Model/typ | PODAĆ | Podać……………….………………… |
|  | Rok produkcji: nie starsze niż 2024, urządzenie fabrycznie nowe | TAK/PODAĆ | Podać………………...………………. |
|  | Przenośne, podręczne urządzenie do iluminacji naczyniowej dla noworodków, dzieci i dorosłych, umożliwiające zlokalizowanie naczyń (żył) powierzchniowych | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Bezpieczna procedura iluminacji naczyń – brak bezpośredniego kontaktu urządzenia z pacjentem | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Urządzenie emitujące promieniowanie podczerwone oraz widzialne i niewidzialne promieniowanie laserowe, które wykorzystane jest do lokalizacji naczyń (żył) podskórnych oraz podświetlenia ich pozycji na skórze pacjenta bezpośrednio nad żyłami. Wizualizacja naczyń (żył) dokonuje się dzięki wchłanianiu promieniowania podczerwonego przez hemoglobinę we krwi | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Tryby iluminacji naczyniowej pozwalające na obrazowanie ogólnej mapy żył oraz na obrazowanie szczegółowej mapy żył ze wskazaniem stopnia wypełnienia krwią naczyń krwionośnych (żył) | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Urządzenie wyposażone w projektor z kamerą laserową, emitujące promieniowanie podczerwone oraz widzialne i niewidzialne promieniowanie laserowe, które wykorzystane jest do lokalizacji naczyń (żył) podskórnych oraz podświetlenia ich pozycji na skórze pacjenta bezpośrednio nad żyłami w czasie rzeczywistym, bez opóźnień dostosowując się do ruchu pacjenta oraz w soczewkę projekcyjną i szczelinę (okno) lasera na spodzie urządzenia | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Zakres pracy (podświetlania naczyń/żył): od 10 cm do 45 cm nad ciałem pacjenta nie dopuszcza się podkładów pod urządzenie | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Wybór jednego z dwóch trybów projekcji: „pozytyw/negatyw” | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Ustawienia czasu projekcji | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Urządzenie wyposażone w kolorowy wyświetlacz LCD (min. 1,46”), wygodny przycisk skanowania umiejscowiony z boku urządzenia | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Na spodzie urządzenia dwie soczewki, a pomiędzy nimi szczelina lasera | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Urządzenie wyposażone w port mini USB umiejscowiony na spodzie aparatu pod klapką baterii | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Urządzenie zasilane baterią litowo – jonową o pojemności min. 3250 mAh | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Urządzenie wyposażone w kompatybilną ładowarkę statywową wraz z zasilaczem 230V z PN | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Kompatybilny statyw do podtrzymania urządzenia osadzony na podstawie jezdnej | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Wymiary urządzenia w mm (dł. x szer. x gł.): 200 x 60 x 50 (+/-10 mm) | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Waga urządzenia: max. 300 g | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Ciągły czas pracy przy pełnym naładowaniu z włączonym światłem do podświetlania żył min. 180 min. | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Ilość standardowych procedur oglądania naczyń (żył) przy pełnym naładowaniu baterii: min. 90 | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Czas do pełnego naładowania baterii max. 3h | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Warunki pracy: -temperatura od 4oC do 33oC (+/-2 oC) -wilgotność od 5% do 85% (+/-2 %) | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Warunku transportu i przechowywania: -temperatura od 4oC do 33oC (+/-2 oC) -wilgotność od 5% do 85% (+/-2 %) | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Urządzenie laserowe klasy 1 | TAK |  |
| INNE |  |  |  |
|  | Przeglądy techniczne: brak wymaganych przeglądów technicznych | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | DTR w języku polskim i angielskim w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) | TAK (wraz z dostawą urządzenia) | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis urządzeń w Polsce w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) na podstawie ustawy z dnia 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych | TAK/ PRZEDSTAWIĆ DOKUMENT AUTORYZACJI (wraz z dostawą urządzenia | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 29. | Wykaz autoryzowanych przedstawicieli serwisowych, zawierający: nazwę firmy, adres, e-mail, telefon | Podać/opisać | Podać/opisać……………………….…. Adres:…………………………………… Email:……………………….…………. Telefon:………………………….…….. |

Wykonawca wypełni tabele  zgodnie z wymogiem zamawiającego. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanym asortymencie i spowoduje odrzucenie oferty, z zastrzeżeniem art. 107 ust 2 pzp. Miejsca zaznaczone „xxx” wykonawca nie wypełnia. Wykonawca składając ofertę potwierdza, że oferowane dostawy spełniają wymagania dotyczące oferowanych dostaw wskazane w miejscach „xxx”

Tabela nr 2  - Zestawienie parametrów ocenianych (w ramach kryterium oceny ofert: okres udzielonej gwarancji)

| L.p. | Parametry oceniane | WYMOGI TAK/NIE | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY TAK/NIE | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Okres udzielonej gwarancji | min: 24 miesiące | Wykonawca poda:….……. W przypadku braku informacji o gwarancji Zamawiający przyjmuje min. 24 miesięcy | Okres gwarancji 24 miesięcy - 0 pkt. Okres gwarancji 36 miesiące - 15 pkt. Okres gwarancji 48 miesięcy - 40 pkt. |

Wykonawca oświadcza, że zaproponowany przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy i spełnia wszystkie wymagania określone przez zamawiającego w SWZ, wymienione w tabeli.

Zakres zamówienia obejmuje: zakup i dostawę oraz montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu.

Osobą/osobami odpowiedzialną/nymi  za realizację umowy ze strony wykonawcy  jest/są  :………………………..… (imię, nazwisko, telefon)

Pakiet nr 2

Wadium : 1.000,00 zł

| LP. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Stawka podatku VAT (w %) | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do endoskopowego leczenia przetok i torbieli odbytu | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | SUMA | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |  |  |

Cena netto  (bez VAT )................................................................

Słownie zł....................................................................................

cena brutto  (z VAT)......................................................................

Słownie.........................................................................................

- ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

- (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

Tabela nr 1. Zestawienie parametrów wymaganych (granicznych)

| LP. | PARAMETRY | WYMOGI (warunki / parametry graniczne) | Wykonawca poda wymagane informacje zgodnie z poniższą tabelą. Miejsca zaznaczone „xxx” Wykonawca nie wypełnia. Wykonawca składając ofertę potwierdza, że oferowane dostawy spełniają wymagania dotyczące oferowanych dostaw wskazane w miejscach „xxx”. |
| --- | --- | --- | --- |
| Zestaw do endoskopowego leczenia przetok i torbieli odbytu |  |  |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| 1 | Producent/kraj | Podać | Podać………………...………………. |
| 2 | Model/typ | Podać | Podać……………….………………… |
| 3 | Rok produkcji: nie starsze niż 2024, urządzenie fabrycznie nowe | TAK/Podać | Podać………………...………………. |
| 4 | Fistuloskop do leczenia przetok odbytu: - kąt patrzenia 8° - rozmiar tubusu roboczego 3,3 mm x 4,7 mm, długość robocza 18 cm, autoklawowalny, wyposażony w: - okular do podłączenia głowicy kamery osadzony pod kątem do osi fistuloskopu, - prosty kanał roboczy dla instrumentów o śr. do 2,5 mm, - 2 przyłącza z metalowymi kranikami do podłączenia płukania, - przyłącze światłowodu | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 5 | Obturator do fistuloskopu, 1 szt. | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 6 | Uchwyt do oferowanego fistuloskopu, 1 szt. | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 7 | Kosz druciany do oferowanego endoskopu, z przyłączami do posiadanej przez Zamawiającego myjni WD230 firmy „Belimed”, zawierający mały koszyczek na drobne akcesoria, 1 szt. | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 8 | Elektroda koagulacyjna do fistulektomii, monopolarna, 7 Fr., długość 53 cm, 1 szt. | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 9 | Szczoteczka do przetok, rozbieralna na: uchwyt, płaszcz, wymienny wkład szczoteczki (w zestawie 3 wkłady szczoteczek o różnych rozmiarach) - 1 komplet | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 10 | Szczotka wymienna do przetok, śr. 4 mm – 3 szt. | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 11 | Szczotka wymienna do przetok, śr. 4,5 mm – 3 szt. | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 12 | Szczotka wymienna do przetok, śr. 5 mm – 3 szt. | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 13 | Kleszcze chwytające typu Reddick-Olsen, obie bransze ruchome, monopolarne, obrotowe, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania oraz wkładem roboczym; śr. 2 mm, długość 30 cm – 1 szt. | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 14 | Przewód monopolarny wtyk 5 mm dł. 300 cm – 1 szt. | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 15 | Światłowód endoskopowy śr. 3,5 mm, dł. 230 cm – 1 szt. | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 16 | Taca druciana ze składanymi uchwytami, wym. 535 x 250 x 66 mm – 1 szt. | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 17 | Pokrywa do oferowanej tacy drucianej – 1 szt. | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 18 | Wkład silikonowy do oferowanej tacy drucianej, niebieski – 1 szt. | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 19 | Kołki mocujące, do zastosowania z oferowaną tacą na instrumenty, (op. 12 szt.) – 1 opakowanie | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 20 | Paski silikonowe oferowanych kołków mocujących (op. 12 szt.) – 1 opakowanie | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 21 | Fistuloskop w pełni zanurzalny w płynie myjąco – dezynfekującym dedykowanym do endoskopów sztywnych | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 22 | Sterylizacja parowa do 134 stopni Celsjusza | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 23 | Fistuloskop wyposażony w okular umożliwiający podłączenie standardowej głowicy kamery endoskopowej | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 24 | Fistuloskop oznakowany kodem QR odczytywanym za pomocą skanera przez posiadany przez Zamawiającego program Synapsis | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| INNE |  |  |  |
| 25. | Przeglądy techniczne (należy podać częstotliwość przeglądów w przypadku wymaganych przeglądów technicznych) | TAK, Podać/opisać | Podać/opisać……………..……………. |
| 26. | Wraz ze sprzętem wykonawca dostarczy następujące dokumenty w języku polskim, w formie pisemnej i elektronicznej (PDF): - DTR (instrukcję obsługi, również w języku angielskim), - harmonogram przeglądów (jeśli dotyczy) - listę części wymienianych w trakcie przeglądów i konserwacji (jeśli dotyczy), - folder z dokładnymi parametrami technicznymi, - instrukcję konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji | TAK (wraz z dostawą urządzenia) | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 27. | Autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis urządzeń w Polsce w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) na podstawie ustawy z dnia 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych | TAK/ PRZEDSTAWIĆ DOKUMENT AUTORYZACJI (wraz z dostawą urządzenia) | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 28. | Wykaz autoryzowanych przedstawicieli serwisowych, zawierający: nazwę firmy, adres, e-mail, telefon | Podać/opisać | Podać/opisać…………………. Adres:…………………………… Email:……………………….… Telefon:…………………………. |

Wykonawca wypełni tabele  zgodnie z wymogiem zamawiającego. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanym asortymencie i spowoduje odrzucenie oferty, z zastrzeżeniem art. 107 ust. 2 pzp. Miejsca zaznaczone „xxx” wykonawca nie wypełnia. Wykonawca składając ofertę potwierdza, że oferowane dostawy spełniają wymagania dotyczące oferowanych dostaw wskazane w miejscach „xxx”

Tabela nr 2  - Zestawienie parametrów ocenianych (w ramach kryterium oceny ofert: okres udzielonej gwarancji)

| L.p. | Parametry oceniane | WYMOGI TAK/NIE | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY TAK/NIE | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Okres udzielonej gwarancji | min: 24 miesiące | Wykonawca poda:….……. W przypadku braku informacji o gwarancji Zamawiający przyjmuje min. 24 miesięcy | Okres gwarancji 24 miesięcy - 0 pkt. Okres gwarancji 36 miesiące - 15 pkt. Okres gwarancji 48 miesięcy - 40 pkt. |

Wykonawca oświadcza, że zaproponowany przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy i spełnia wszystkie wymagania określone przez zamawiającego w SWZ, wymienione w tabeli.

Zakres zamówienia obejmuje: zakup i dostawę oraz montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu.

Osobą/osobami odpowiedzialną/nymi  za realizację umowy ze strony wykonawcy  jest/są  :………………………..… (imię, nazwisko, telefon

Pakiet nr 3

Wadium: 1.100,00 zł

| LP. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Stawka podatku VAT (w %) | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Łóżko szpitalne dla dorosłych pacjentów oddziałów psychiatrycznych | 13 szt. |  |  |  |  |  |
|  | SUMA | XXXXX | XXXXX | XXXXX | xxxxx |  |  |

Cena netto  (bez VAT )................................................................

Słownie zł....................................................................................

cena brutto  (z VAT)....................................................................

Słownie........................................................................................

- ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

- (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

Tabela nr 1 . Zestawienie parametrów wymaganych (granicznych

| LP. | PARAMETRY | WYMOGI (warunki / parametry graniczne) | Wykonawca poda wymagane informacje zgodnie z poniższą tabelą. Miejsca zaznaczone „xxx” Wykonawca nie wypełnia. Wykonawca składając ofertę potwierdza, że oferowane dostawy spełniają wymagania dotyczące oferowanych dostaw wskazane w miejscach „xxx”. |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Producent/kraj | PODAĆ | Podać………………...………………. |
|  | Model/typ | PODAĆ | Podać……………….………………… |
|  | Rok produkcji: nie starsze niż 2024, urządzenie fabrycznie nowe | TAK,Podać | Podać………………...………………. |
|  | Łóżko szpitalne dla dorosłych pacjentów oddziałów psychiatrycznych wyposażone w opuszczane metalowe barierki boczne | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Krążki odbojowe w każdym narożniku łóżka | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Łóżka pokryte farbą proszkową, kolor do ustalenia po podpisaniu umowy | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Waga całkowita łóżka do 70 kg | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Powierzchnia leża dwuczęściowa | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Leże łóżka o wymiarach 200 x 86 cm, Szpital posiada materace o wymiarach 200 x 86 cm | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Obciążenie robocze bezpieczne: min 230 kg | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Wszystkie połączenia śrubowe zabezpieczone przed odkręceniem przez osoby niepowołane | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Stała wysokość leża od 50 do 55 cm | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Regulacja segmentu oparcia pleców mechaniczna za pomocą bezpiecznego mechanizmu grzebieniowego dodatkowo zabezpieczonego elementem osłaniającym | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Kąt odchylenia oparcia pleców min. do 70° | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Łóżko wyposażone w koła o średnicy min. 125 mm, z których min. dwa posiadają indywidualną blokadę kół | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| INNE |  |  |  |
| 16. | Przeglądy techniczne brak wymaganych przeglądów technicznych | TAK | Podać/opisać……………..……………. |
| 17. | DTR w języku polskim i angielskim w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) | Tak (wraz z dostawą urządzenia) | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 18. | Autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis urządzeń w Polsce w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) na podstawie ustawy z dnia 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych | TAK/PRZEDSTAWIĆ DOKUMENT AUTORYZACJI (wraz z dostawą urządzenia) | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 19. | Wykaz autoryzowanych przedstawicieli serwisowych, zawierający: nazwę firmy, adres, e-mail, telefon | Podać/opisać | Podać/opisać…………………. Adres:…………………………… Email:……………………….… Telefon:…………………………. |

Wykonawca wypełni tabele  zgodnie z wymogiem zamawiającego. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanym asortymencie i spowoduje odrzucenie oferty, z zastrzeżeniem art. 107 ust 2 pzp. Miejsca zaznaczone „xxx” wykonawca nie wypełnia. Wykonawca składając ofertę potwierdza, że oferowane dostawy spełniają wymagania dotyczące oferowanych dostaw wskazane w miejscach „xxx”

Tabela nr 2  - Zestawienie parametrów ocenianych (w ramach kryterium oceny ofert: okres udzielonej gwarancji)

| L.p. | Parametry oceniane | WYMOGI TAK/NIE | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY TAK/NIE | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okres udzielonej gwarancji | min: 24 miesiące | Wykonawca poda:….……. W przypadku braku informacji o gwarancji Zamawiający przyjmuje min. 24 miesięcy | Okres gwarancji 24 miesięcy - 0 pkt. Okres gwarancji 36 miesiące - 15 pkt. Okres gwarancji 48 miesięcy - 40 pkt. |

Wykonawca oświadcza, że zaproponowany przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy i spełnia wszystkie wymagania określone przez zamawiającego w SWZ,  wymienione  w  tabeli.

Zakres zamówienia obejmuje: zakup i dostawę oraz montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu.

Osobą/osobami odpowiedzialną/nymi  za realizację umowy ze strony wykonawcy  jest/są  :………………………..… (imię, nazwisko, telefon)

Pakiet nr 4

Wadium: 2.200,00 zł

| LP. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Stawka podatku VAT (w %) | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oddział XV Transplantacji Szpiku |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Pompa objętościowa przepływowa | 6 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Czujnik kropli do pompy | 6 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Zasilacz do pompy | 6 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Uchwyt do pompy | 6 szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | 9 szt. |  |  |  |  |  |
| 6. | Czujnik kropli do pompy | 9 szt. |  |  |  |  |  |
| 7. | Zasilacz do pompy | 9 szt. |  |  |  |  |  |
| 8. | Uchwyt do pompy | 9 szt. |  |  |  |  |  |
| Oddział V/D Dzienny Onkologiczny |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Pompa objętościowa przepływowa | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 10. | Czujnik kropli do pompy | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 11. | Zasilacz do pompy | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 12. | Uchwyt do pompy | 2 szt. |  |  |  |  |  |
|  | SUMA | XXXXX | XXXXX | XXXXX | xxxxx |  |  |

Cena netto  (bez VAT )................................................................

Słownie zł....................................................................................

cena brutto  (z VAT)....................................................................

Słownie........................................................................................

- ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

- (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

Tabela nr 1 . Zestawienie parametrów wymaganych (granicznych

| LP. | PARAMETRY | WYMOGI (warunki / parametry graniczne) | Wykonawca poda wymagane informacje zgodnie z poniższą tabelą. Miejsca zaznaczone „xxx” Wykonawca nie wypełnia. Wykonawca składając ofertę potwierdza, że oferowane dostawy spełniają wymagania dotyczące oferowanych dostaw wskazane w miejscach „xxx”. |
| --- | --- | --- | --- |
| POMPA OBJĘTOŚCIOWA PRZEPŁYWOWA - WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Producent/kraj | PODAĆ | Podać………………...……………. |
|  | Model/typ | PODAĆ | Podać……………….……………… |
|  | Rok produkcji: nie starsze niż 2024, urządzenie fabrycznie nowe | TAK | Podać………………...…………… |
|  | Zasilanie zasilacza AC 230 V, 50 Hz, sieciowe | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Pompa objętościowa sterowana elektronicznie, umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi, przeznaczona do stosowania u dorosłych, dzieci oraz noworodków w celu okresowego lub ciągłego podawania leków zalecanych do terapii infuzyjnej, w skład których wchodzą m.in. koloidy i krystaloidy, krew i składniki krwi, płyny używane do całkowitego żywienia pozajelitowego (TPN); lipidy i płyny stosowane w żywieniu dojelitowym | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Podaż preparatów krwiopochodnych | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Podaż cytostatyków w systemie wielodrożnym zamkniętym. System drenów do podaży cytostatyków do pompy posiadający badania potwierdzające, iż stanowi zamknięty system w myśl definicji NIOSH | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Mechanizm zabezpieczający przed swobodnym niekontrolowanym przepływem składający się z dwóch elementów – jeden w pompie jeden na drenie. Kolorystyczne kodowanie zacisków szczelinowych w zależności od stosowanej terapii | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Napięcie 11÷30 V DC, zasilane przy użyciu zasilacza zewnętrznego | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Dokładność mechaniczna ≤ ± 5% | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min. 6 h | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Wspólny przewód umożliwiający łączenie 3 pomp i ładowanie jednym zasilaczem | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Odłączany nieskładany uchwyt do przenoszenia i mocowania pompy do rur pionowych i poziomych. | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Podświetlany ekran i przyciski z możliwością regulacji na min. 9 poziomach | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 16. | Różne tryby infuzji: Piggy-Back lub równoważny np. RELAY MODE; Wzrost- utrzymanie-spadek; programowanie min. 12 cykli o różnych parametrach; podaż okresowa z przerwami; dawka w czasie; kalkulacja prędkości dawki, automatyczne przekazywanie danych o podawanym żywieniu (pozajelitowym i dojelitowym) do systemu kontrolowanej insulinoterapii. | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 17. | Programowanie parametrów infuzji w mg, mcg, U lub mmol, z uwzględnieniem lub nie, masy ciała w odniesieniu do czasu (np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 18. | Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 1200 ml/h, prędkość infuzji w zakresie od 0,1 - 99,99 ml/h programowana co 0,1ml/godz. | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 19. | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1- 9999 ml | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 20. | Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu. | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 21. | Prędkość infuzji w zakresie od 0,1 - 99,99 ml/h programowana co 0,01 ml/godz. | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 22. | Możliwość utworzenia Bazy Leków używanych w infuzjo terapii na terenie szpitala z możliwością zastosowania do tworzenia Bibliotek Leków na poszczególne oddziały i profile pacjenta | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 23. | Biblioteka Leków zawierająca min 700 leków. Możliwość utworzenia Bazy Leków używanych w infuzjoterapii na terenie szpitala z możliwością zastosowania oprogramowania do tworzenia Bibliotek Leków na poszczególne oddziały | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 24. | Leki zawarte w Bibliotece Leków powiązane z parametrami infuzji (limity względne min-max; limity bezwzględne min-max, parametry standardowe), możliwość wyświetlania naprzemiennego nazwy leku i/lub wybranych parametrów infuzji | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 25. | Bolus o określonej objętości. Bolus podawany na żądanie | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 26. | Możliwość precyzyjnej podaży z lub bez czujnika kropli. | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 27. | Funkcja KVO z możliwością wyłączenia funkcji przez użytkownika | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 28. | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 29. | Menu w języku polskim | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 30. | Zakres ciśnienia okluzji od 225 mmHg do 900mmHg, z wyborem na 9 poziomach. Możliwość rozszerzenia zakresu ciśnienia okluzji o trzy dodatkowe poziomy 50 mmHg, 100 mmHg, 150 mmHg | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 31. | Urządzenie/ Aparatura powinna mieć możliwość skonfigurowania komunikacji wg protokołu DICOM 3.0 i HL7 2.3.1 lub 2.5 niezbędne do integracji ze szpitalnymi systemami informatycznymi typu HIS – polegający na zbieraniu parametrów życiowych pacjenta Urządzenie/ Aparatura gotowa do integracji z posiadanym przez Zamawiającego systemem szpitalnym ESKULAP | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| POMPA INFUZYJNA STRZYKAWKOWA -WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| 32. | Producent/kraj | TAK | Podać……………….……………… |
| 33. | Model/typ | TAK | Podać………………...…………… |
| 34. | Rok produkcji: nie starsze niż 2024, urządzenie fabrycznie nowe | TAK | Podać……………….……………… |
| 35. | Zasilanie zasilacza AC 230 V 50 Hz sieciowe | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 36. | Pompa strzykawkowa sterowana elektronicznie przeznaczona do stosowania u dorosłych, dzieci oraz noworodków w celu okresowego lub ciągłego podawania pozajelitowych i dojelitowych płynów klinicznie akceptowanymi drogami podania. Należą do nich droga dożylna, dotętnicowa, podskórna, zewnątrzoponowa i dojelitowa | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 37. | Strzykawka automatycznie mocowana od przodu. | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 38. | Możliwość prowadzenia znieczulenia zewnątrzoponowego | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 39. | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min w przybliżeniu 6godzin | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 40. | Odłączany nieskładany uchwyt do przenoszenia i mocowania pompy do rur pionowych i poziomych. | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 42. | Napięcie 11÷30 V DC, zasilanie przy użyciu zasilacza zewnętrznego. | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 42. | Różne tryby infuzji: Wzrost-utrzymanie-spadek; programowanie min. 12 cykli o różnych parametrach; podaż okresowa z przerwami; dawka w czasie; kalkulacja prędkości dawki. | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 43. | Oprogramowanie do infuzji sterowanej stężeniem docelowym TCI – 4 szt. | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 44. | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 2/3, 5, 10, 20 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 45. | Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 999,9 ml/h Prędkość infuzji w zakresie od 0,1 - 99,99 ml/h programowana co 0,01ml/godz. | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 46. | Prędkości bolusa min: od 1-1200 ml/h | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 47. | Programowanie parametrów infuzji w mg, mcg, U lub mmol, z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu (np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 48. | Możliwość pracy pompy w środowisku MRI - w dedykowanej stacji | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 49. | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń . | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 50. | Menu w języku polskim | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 51. | Tryb przejęcia - automatyczne przejmowanie infuzji przez kolejną pompę natychmiast po zakończeniu infuzji w poprzedniej. Pompy w trakcie pracy muszą być czytelnie oznaczone. | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 52. | Czujnik skoku/spadku ciśnienia w linii - (okluzji i rozłączenia linii) bez konieczności stosowania specjalnych drenów. Dokładność czujnika skoku/spadku ciśnienia w linii możliwa do ustawienia na trzech poziomach 2mmHg, 8mmHg, 20mmHg | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 53. | Automatyczna kalkulacja dawki insuliny obliczana przez algorytm integrujący następujące dane: ostatni wynik badania poziomu glukozy we krwi , żywienie enteralne , żywienie parenteralne, przebieg terapii w określonym czasie, masa ciała pacjenta | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 54. | Automatyczna współpraca z systemem pomp infuzyjnych w stacji dokującej - dwiema objętościowymi do podaży żywienia parenteralnego i enteralnego i jedną strzykawkową do podaży insuliny | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 55. | Urządzenie/ Aparatura powinna mieć możliwość skonfigurowania komunikacji wg protokołu DICOM 3.0 i HL7 2.3.1 lub 2.5 niezbędne do integracji ze szpitalnymi systemami informatycznymi typu HIS – polegający na zbieraniu parametrów życiowych pacjenta Urządzenie/ Aparatura gotowa do integracji z posiadanym przez Zamawiającego systemem szpitalnym ESKULAP | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| INNE |  |  |  |
| 56. | Przeglądy techniczne (należy podać częstotliwość przeglądów w przypadku wymaganych przeglądów technicznych) | TAK | Podać……………….……………… |
| 57 | Okres udzielonej gwarancji | min:24 miesiące | Wykonawca poda:….……. W przypadku braku informacji o gwarancji Zamawiający przyjmuje min 24 miesiące |
| 58. | DTR w języku polskim i angielskim w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) | Tak (wraz z dostawą urządzenia) | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 59. | Autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis urządzeń w Polsce w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych | TAK/PRZEDSTAWIĆ DOKUMENT AUTORYZACJI (wraz z dostawą urządzenia) | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 60. | Wykaz autoryzowanych przedstawicieli serwisowych: nazwa firmy, adres, email, telefon | TAK | Podać/opisać…………………. Adres:…………………………… Email:……………………….… Telefon:…………………………. |

Wykonawca wypełni tabele  zgodnie z wymogiem zamawiającego. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanym asortymencie i spowoduje odrzucenie oferty, z zastrzeżeniem art. 107 ust 2 pzp. Miejsca zaznaczone „xxx” wykonawca nie wypełnia. Wykonawca składając ofertę potwierdza, że oferowane dostawy spełniają wymagania dotyczące oferowanych dostaw wskazane w miejscach „xxx”

Tabela nr 2. Zestawienie parametrów ocenianych (w ramach kryterium oceny ofert: Ocena parametrów technicznych)

| L.p. | Parametry oceniane | WYMOGI | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY | Parametry oferowane przez WYKONAWCĘ (opisać) | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Masa pompy max. 2 kg | TAK/NIE | Podać:……….. W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE |  | Najmniejsza wartość mniejsza niż 1,5 kg - 15 pkt Większa lub równa 1,5 kg - 1 pkt |
|  | Odłączalny uchwyt do przenoszenia do 3 pomp zasilanych jednym przewodem nie wymagającym dodatkowych elementów | TAK/NIE | Podać:……….. W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE |  | TAK - 5 pkt NIE - 0 pkt |
|  | Maksymalny pobór mocy przez pompę | TAK/NIE | Podać:……….. W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE |  | ≤ 8W - 15 pkt ˃ 8W - 1 pkt |
|  | Pompa zajmującą przestrzeń | TAK/NIE | Podać:……….. W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE |  | < 3000cm3 – 5 pkt ≥ 3000cm3 – 1 pkt |

Wykonawca oświadcza, że zaproponowany przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy i spełnia wszystkie wymagania określone przez zamawiającego w SWZ,  wymienione  w  tabeli.

Zakres zamówienia obejmuje: zakup i dostawę oraz montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu.

Osobą/osobami odpowiedzialną/nymi  za realizację umowy ze strony wykonawcy  jest/są  :………………………..… (imię, nazwisko, telefon)

Pakiet nr 5

Wadium: 3.300,00 zł

| LP. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Stawka podatku VAT (w %) | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Oddział III Onkologiczno- Hematologiczny pom. 2.43,2.23,2.40 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kardiomonitor | 3 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Oddział V Onkologiczno- Hematologiczny pom 1.42,1.45,1.39,1.48 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kardiomonitor | 4 szt. |  |  |  |  |  |
|  | SUMA | XXXXX | XXXXX | XXXXX | xxxxx |  |  |

Cena netto  (bez VAT )................................................................

Słownie zł....................................................................................

cena brutto  (z VAT)....................................................................

Słownie........................................................................................

- ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

- (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

Tabela nr 1. Zestawienie parametrów wymaganych (granicznych)

| LP. | PARAMETRY | WYMOGI (warunki / parametry graniczne) | Wykonawca poda wymagane informacje zgodnie z poniższą tabelą. Miejsca zaznaczone „xxx” Wykonawca nie wypełnia. Wykonawca składając ofertę potwierdza, że oferowane dostawy spełniają wymagania dotyczące oferowanych dostaw wskazane w miejscach „xxx”. |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |  |  |  |
| 1 | Producent/kraj | TAK/Podać | Podać……………….……………… |
| 2 | Model/typ | TAK/Podać | Podać……………….……………… |
| 3 | Rok produkcji: nie starsze niż 2024, urządzenie fabrycznie nowe | TAK/Podać | Podać……………….……………… |
| I | Parametry ogólne |  |  |
|  | Zasilanie AC 230 V 50 Hz sieciowo zgodne PN Monitor wyposażony w zasilanie akumulatorowe zapewniające przynajmniej 240 minut pracy na wypadek zaniku zasilania lub transportu. | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Kardiomonitor stacjonarno przenośny o przekątnej min 12’’ kolorowy ekran LCD Nie dopuszcza się realizacji tej funkcjonalności z wykorzystaniem zewnętrznego, dodatkowego ekranu lub innych rozwiązań zależnych od funkcjonowania sieci informatycznej. Rok produkcji 2025 | Tak/podać | Podać……………….……………… |
|  | Monitor stacjonarno-transportowy lub monitor stacjonarny odporny przeciwko zachlapaniu i wnikaniu ciał stałych. Klasa odporności nie gorsza niż IP22 | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Chłodzenie konwekcyjne bez zastosowania wentylatora, | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | System monitorowania pacjenta o budowie modułowej lub kompaktowo-modułowej, w technologii wymiennych modułów podłączanych podczas pracy przez użytkownika | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Monitor wyposażony we wbudowaną ramę na min. 1 moduł rozszerzeń z możliwością rozbudowy o dodatkową ramę do podłączenia min. 2 dodatkowych modułów pomiarowych. | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | System monitorowania pacjenta przeznaczony do monitorowania pacjentów we wszystkich kategoriach wiekowych: dorosłych, dzieci i noworodków | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Parametry mierzone min :EKG/Resp/ST/Arytmia/NIBP /SpO2 | Tak/podać |  |
|  | Monitorowanie przynajmniej 1 z 3, 7 i 12 odprowadzeń, z jakością diagnostyczną, w zależności od użytego przewodu EKG |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Jednoczesna prezentacja przynajmniej 3 kanałów EKG na ekranie głównym kardiomonitora: 3 różne odprowadzenia lub 1 odprowadzenie w formie kaskady | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Pomiar częstości akcji serca w zakresie min. 20 - 300 ud/min. z dokładnością +/- 1% lub +/- 1ud/min. | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | W komplecie do każdego monitora: przewód do podłączenia 5- elektrod dla dorosłych i dzieci. Długość przewodów przynajmniej 3m. | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Analiza arytmii -analiza arytmii wg przynajmniej 12 definicji z rozpoznawaniem arytmii komorowych i przedsionkowych, w tym migotania przedsionków | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Analiza ST | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Analiza odcinka ST w 12 odprowadzeniach jednocześnie | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Zakres pomiarowy analizy odcinka ST min. -15,0 -(+) 15,0 mm | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną w zakresie min. 4-120 odd/min. | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Prezentacja częstości oddechu oraz krzywej oddechowej | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Pomiar wysycenia hemoglobiny tlenem, z wykorzystaniem algorytmu odpornego na niską perfuzję i artefakty ruchowe: np. TruSignal lub Masimo rainbow SET | Tak/podac | Podać……………….……………… |
|  | Pomiar saturacji w zakresie min. 70-100% | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | W komplecie do każdego monitora: przewód podłączeniowy dł. min. 3m oraz kpl czujników na palec dla dzieci i dorosłych | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Prezentacja wartości saturacji, krzywej pletyzmograficznej i wskaźnika perfuzji | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Wybór SPO2 jako źródła częstości rytmu serca | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną (NIBP) Pomiar ręczny na żądanie, ciągły przez określony czas oraz automatyczny. Zakres przedziałów czasowych w trybie automatycznym przynajmniej 1 - 120 minut Pomiar ciśnienia w zakresie przynajmniej od 10 mmHg dla ciśnienia rozkurczowego do 250 mmHg dla ciśnienia skurczowego | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | W komplecie do każdego monitora: wężyk z szybkozłączką dla dorosłych/dzieci oraz 3 mankiety wielorazowe dla dorosłych (w 3 różnych rozmiarach). | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Kardiomonitory należy podłączyć do posiadanej przez szpital Stacji CENTRALNEGO MONITOROWANIA FUNKCJI ŻYCIOWYCH CARESCAPE CENTRAL STATION V2 firmy Ge Medical | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Monitory gotowe do współpracy z centralą monitorującą posiadaną przez Zamawiającego, która umożliwia zdalny nadzór nad oferowanymi monitorami, a także w pełni modułowymi monitorami wysokiej klasy tego samego producenta. Nadzór oznacza podgląd bieżących wartości parametrów, krzywych i stanów alarmowych, możliwość wyciszania alarmów i zmiany granic alarmowych, możliwość retrospektywnej analizy danych (trendów i full disclosure) moje | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Monitory wyposażone w funkcję wysyłania parametrów życiowych monitorowanych pacjentów do zewnętrznych systemów, za pośrednictwem protokołu HL7. Funkcja realizowana bezpośrenio przez kardiomonitory lub dedykowany serwer komunikacyjny - ujęty w ofercie. | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Monitory umożliwiają wyświetlanie informacji o alarmach występujących na pozostałych kardiomonitorach pracujących w sieci centralnego monitorowania | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | W ofercie do każdego monitora uchwyt montażowy do ściany z regulacją obrotu, nachylenia i wysokości. | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Alarmy techniczne z podaniem przyczyny. | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Granice alarmowe regulowane ręcznie - przez użytkownika, i automatycznie (na żądanie) - na podstawie bieżących wartości parametrów. | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Granice regulowane indywidualnie - w oknach poszczególnych parametrów - oraz zbiorczo, w oknie ustawień alarmów | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Urządzenie/ Aparatura powinna mieć możliwość skonfigurowania komunikacji wg protokołu DICOM 3.0 i HL7 2.3.1 lub 2.5 niezbędne do integracji ze szpitalnymi systemami informatycznymi typu HIS – polegający na zbieraniu parametrów życiowych pacjenta Urządzenie/ Aparatura gotowa do integracji z posiadanym przez Zamawiającego systemem szpitalnym ESKULAP | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| II | INNE |  |  |
|  | Przeglądy techniczne (należy podać częstotliwość przeglądów w przypadku wymaganych przeglądów technicznych ) | Podać/opisać | Podać……………….……………… |
|  | DTR w języku polskim i angielskim oraz katalog wszystkich akcesori (kabli, czujników itp.) do urządzeń Wraz ze sprzętem wykonawca dostarczy następujące dokumenty w języku polskim-instrukcję obsługi, - (folder z dokładnymi parametrami technicznymi,- instrukcję serwisową – dokumentację techniczno-ruchową wraz szczegółowym wykazem czynności, testy bezpieczeństwa i funkcjonalne-instrukcję konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji - jeśli ma zastosowanie(w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) ) | TAK (wraz z dostawą urządzenia) | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis urządzeń w Polsce w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) na podstawie ustawy z dnia 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych | TAK/PRZEDSTAWIĆ DOKUMENT AUTORYZACJI (wraz z dostawą urządzenia) | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Wykaz autoryzowanych przedstawicieli serwisowych adres mail nazwa firmy ,telefon | Podać/opisać | Podać/opisać…………………. Adres:…………………………… Email:……………………….… Telefon:…………………………. |

Wykonawca wypełni tabele  zgodnie z wymogiem zamawiającego. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanym asortymencie i spowoduje odrzucenie oferty, z zastrzeżeniem art. 107 ust 2 pzp. Miejsca zaznaczone „xxx” wykonawca nie wypełnia. Wykonawca składając ofertę potwierdza, że oferowane dostawy spełniają wymagania dotyczące oferowanych dostaw wskazane w miejscach „xxx”

Tabela nr 2  - Zestawienie parametrów ocenianych (w ramach kryterium oceny ofert: okres udzielonej gwarancji)

| L.p. | Parametry oceniane | WYMOGI TAK/NIE | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY TAK/NIE | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Okres udzielonej gwarancji | min: 24 miesiące | Wykonawca poda:….……. W przypadku braku informacji o gwarancji Zamawiający przyjmuje min. 24 miesięcy | Okres gwarancji 24 miesięcy - 0 pkt. Okres gwarancji 36 miesiące - 15 pkt. Okres gwarancji 48 miesięcy - 40 pkt. |

Wykonawca oświadcza, że zaproponowany przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy i spełnia wszystkie wymagania określone przez zamawiającego w SWZ, wymienione w tabeli.

Zakres zamówienia obejmuje: zakup i dostawę oraz montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu.

Osobą/osobami odpowiedzialną/nymi  za realizację umowy ze strony wykonawcy  jest/są  :………………………..… (imię, nazwisko, telefon)

Pakiet nr 6

Wadium: 1.250,00 zł

| LP. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Stawka podatku VAT (w %) | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sonda MicroConvex PVT-712BT | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Sonda liniowa PLT-1204BT | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | SUMA | XXXXX | XXXXX | XXXXX | xxxxx |  |  |

Cena netto  (bez VAT )................................................................

Słownie zł....................................................................................

cena brutto  (z VAT)....................................................................

Słownie........................................................................................

- ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

- (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

Tabela nr 1. Zestawienie parametrów wymaganych (granicznych)

| LP. | PARAMETRY | WYMOGI (warunki / parametry graniczne) | Wykonawca poda wymagane informacje zgodnie z poniższą tabelą. Miejsca zaznaczone „xxx” Wykonawca nie wypełnia. Wykonawca składając ofertę potwierdza, że oferowane dostawy spełniają wymagania dotyczące oferowanych dostaw wskazane w miejscach „xxx”. |
| --- | --- | --- | --- |
| I.Sonda MicroConvex PVT-712BT |  |  |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| 1. | Producent/kraj | Podać | Podać……………….……………… |
| 2. | Model/typ | Podać | Podać……………….……………… |
| 2A | Rok produkcji: nie starsze niż 2024, urządzenie fabrycznie nowe | TAK/Podać | Podać……………….……………… |
| 3. | Sonda MicroConvex PVT-712BT do posiadanego przez Zamawiającego aparatu ultrasonograficznego, model: TUS-AI700 (Aplio i700), producent: „Toshiba Medical Systems Corporation”, rok produkcji 2017, numer seryjny: 99F1792108 | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 4. | Szerokopasmowa: 4,0 – 11,0 MHz | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 5. | Kąt skanowania: 110º | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 6. | Promień krzywizny: R15 mm | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| II .Sonda liniowa PLT-1204BT |  |  |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| 7. | Producent/kraj | Producent/kraj | Podać……………….……………… |
| 8. | Model/typ | Model/typ | Podać……………….……………… |
| 8A | Rok produkcji: nie starsze niż 2024, urządzenie fabrycznie nowe | TAK/Podać | Podać……………….……………… |
| 9. | Sonda liniowa PLT-1204BT do posiadanego przez Zamawiającego aparatu ultrasonograficznego, model: TUS-AI700 (Aplio i700), producent: „Toshiba Medical Systems Corporation”, rok produkcji 2017, numer seryjny: 99F1792108 | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 10. | Szerokopasmowa: 7,0 – 18,0 MHz | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 11. | Szerokość skanu (FOV): 38 mm (+/-5 mm) | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| INNE |  |  |  |
| 12. | Przeglądy techniczne (należy podać częstotliwość przeglądów w przypadku wymaganych przeglądów technicznych) | TAK, Podać/opisać | Podać……………….……………… |
| 13. | Deklaracja CE | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 14. | DTR w języku polskim i angielskim w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) | TAK (wraz z dostawą urządzenia) | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 15. | Autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis urządzeń w Polsce w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) na podstawie ustawy z dnia 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych | TAK/ PRZEDSTAWIĆ DOKUMENT AUTORYZACJI (wraz z dostawą urządzenia) | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 16. | Wykaz autoryzowanych przedstawicieli serwisowych, zawierający: nazwę firmy, adres, e-mail, telefon | Podać/opisać | Podać/opisać…………………. Adres:…………………………… Email:……………………….… Telefon:…………………………. |

Wykonawca wypełni tabele  zgodnie z wymogiem zamawiającego. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanym asortymencie i spowoduje odrzucenie oferty, z zastrzeżeniem art. 107 ust 2 pzp. Miejsca zaznaczone „xxx” wykonawca nie wypełnia. Wykonawca składając ofertę potwierdza, że oferowane dostawy spełniają wymagania dotyczące oferowanych dostaw wskazane w miejscach „xxx”

Tabela nr 2  - Zestawienie parametrów ocenianych (w ramach kryterium oceny ofert: okres udzielonej gwarancji)

| L.p. | Parametry oceniane | WYMOGI TAK/NIE | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY TAK/NIE | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Okres udzielonej gwarancji | min: 12 miesiące | Wykonawca poda:….……. W przypadku braku informacji o gwarancji Zamawiający przyjmuje min. 12 miesięcy | Okres gwarancji 12 miesięcy - 0 pkt. Okres gwarancji 24 miesiące - 15 pkt Okres gwarancji 36 miesięcy - 40 pkt |

Wykonawca oświadcza, że zaproponowany przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy i spełnia wszystkie wymagania określone przez zamawiającego w SWZ, wymienione w tabeli.

Zakres zamówienia obejmuje: zakup i dostawę oraz montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu.

Osobą/osobami odpowiedzialną/nymi  za realizację umowy ze strony wykonawcy  jest/są  :………………………..… (imię, nazwisko, telefon)

Pakiet nr 7

Wadium: 600,00 zł

| LP. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Stawka podatku VAT (w %) | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Głowica śródoperacyjna, liniowa L15-7io | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | SUMA | XXXXX | XXXXX | XXXXX | xxxxx |  |  |

Cena netto  (bez VAT )................................................................

Słownie zł....................................................................................

cena brutto  (z VAT)....................................................................

Słownie........................................................................................

- ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

- (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

Tabela nr 1. Zestawienie parametrów wymaganych (granicznych)

| LP. | PARAMETRY | WYMOGI (warunki / parametry graniczne) | Wykonawca poda wymagane informacje zgodnie z poniższą tabelą. Miejsca zaznaczone „xxx” Wykonawca nie wypełnia. Wykonawca składając ofertę potwierdza, że oferowane dostawy spełniają wymagania dotyczące oferowanych dostaw wskazane w miejscach „xxx”. |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| 1. | Producent/kraj | Podać | Podać……………….……………… |
| 2. | Model/typ | Podać | Podać……………….……………… |
|  | Rok produkcji: nie starsze niż 2024, urządzenie fabrycznie nowe | TAK/Podać | Podać……………….……………… |
| 3. | Głowica śródoperacyjna, liniowa model L15-7io do aparatu ultrasonografu (będącego w posiadaniu Zamawiającego ) wyprodukowanego przez firmę PHILIPS model EPIQ 7C, numer seryjny: US216B0448 | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 4. | Zakres częstotliwości pomiędzy 7 - 15 MHz | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| INNE |  |  |  |
| 5. | Przeglądy techniczne (należy podać częstotliwość przeglądów w przypadku wymaganych przeglądów technicznych) | TAK, Podać/opisać | Podać……………….……………… |
| 6. | DTR w języku polskim i angielskim w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) | TAK (wraz z dostawą urządzenia) | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 7. | Autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis urządzeń w Polsce w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych | TAK/ PRZEDSTAWIĆ DOKUMENT AUTORYZACJI (wraz z dostawą urządzenia) | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 8. | Wykaz autoryzowanych przedstawicieli serwisowych, zawierający: nazwę firmy, adres, e-mail, telefon | Podać/opisać | Podać/opisać…………………. Adres:…………………………… Email:……………………….… Telefon:…………………………. |

Wykonawca wypełni tabele  zgodnie z wymogiem zamawiającego. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanym asortymencie i spowoduje odrzucenie oferty, z zastrzeżeniem art. 107 ust 2 pzp. Miejsca zaznaczone „xxx” wykonawca nie wypełnia. Wykonawca składając ofertę potwierdza, że oferowane dostawy spełniają wymagania dotyczące oferowanych dostaw wskazane w miejscach „xxx”

Tabela nr 2  - Zestawienie parametrów ocenianych (w ramach kryterium oceny ofert: okres udzielonej gwarancji)

| L.p. | Parametry oceniane | WYMOGI TAK/NIE | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY TAK/NIE | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Okres udzielonej gwarancji | min: 12 miesiące | Wykonawca poda:….……. W przypadku braku informacji o gwarancji Zamawiający przyjmuje min. 12 miesięcy | Okres gwarancji 12 miesięcy - 0 pkt. Okres gwarancji 24 miesiące - 15 pkt Okres gwarancji 36 miesięcy - 40 pkt |

Wykonawca oświadcza, że zaproponowany przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy i spełnia wszystkie wymagania określone przez zamawiającego w SWZ, wymienione w tabeli.

Zakres zamówienia obejmuje: zakup i dostawę oraz montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu.

Osobą/osobami odpowiedzialną/nymi  za realizację umowy ze strony wykonawcy  jest/są  :………………………..… (imię, nazwisko, telefon)

Załącznik nr  2 (stanowi treść oferty)

ZP  03/25

FORMULARZ OFERTOWY

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie:  trybie przetargu nieograniczonego

Przedmiot zamówienia:  dostawa aparatów i łózek szpitalnych wraz z montażem  i przeszkoleniem - 7 pakietów

- Wykonawca

Czy Wykonawca wspólnie ubiega się o udzielenie zamówienia:

[ ] TAK   [ ] NIE*

Należy zaznaczyć x lub innym podobnym – brak zaznaczenia oznacza, że Wykonawca samodzielnie ubiega się o zamówienie publiczne. W przypadku odpowiedzi twierdzącej należy powielić pkt „dane Wykonawcy” oraz podać wszystkie dane lidera, a w odniesieniu do pozostałych Wykonawców należy podać tylko nazwę i krajowy numer identyfikacyjny (w przypadku polskich Wykonawców NIP lub REGON).

Dane Wykonawcy: ……………………………………..

(pełna nazwa/forma prawna)

Siedziba Wykonawcy: …………………….

(adres, ulica,  miasto, województwo, kraj): ………………..

Nr NIP  - podać numer unijny): …………………….. Regon: ……………………………

Osoba/y uprawniona/e do kontaktów: ………………………………

Telefon:……………………………

Wielkość przedsiębiorstwa:

[ ] mikroprzedsiębiorstwo,

[ ] małe przedsiębiorstwo,

[ ] średnie przedsiębiorstwo,

[ ] jednoosobowa działalność gospodarcza,

[ ] osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej,

[ ] inny rodzaj

Należy zaznaczyć x lub innym podobnym

- PODWYKONAWCY

Niżej podaną część/zakres zamówienia, wykonywać będą w moim imieniu podwykonawcy:

Część/zakres zamówienia  -                                      Nazwa (firma) podwykonawcy

- ………………………………..			……………………………….

- ……………………….			         …………………………………..

(W przypadku braku wypełnienia ww. informacji w zakresie podwykonawstwa, Zamawiający automatycznie przyjmuje, że zamówienie zostanie zrealizowane samodzielnie przez Wykonawcę).

- SKŁADAMY OFERTĘ na realizację przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia, na następujących warunkach:

Cena Pakietu nr  ………….………. bez podatku VAT i z podatkiem VAT .

a) bez VAT....................................................................................................................

Słownie zł......................................................................................................................

b) z VAT  ........................................................................................................................ Słownie.............................................................................................................................

c) stawka podatku VAT (%)............................................................................................

Cena brutto stanowi całkowitą cenę za całość zaoferowanego przedmiotu zamówienia, musi być zgodna  z częścią  asortymentowo – cenową, zawartą w załączniku nr 1.

- Pozostałe wymagane informacje do sporządzenie umowy:

  - Termin płatności: 30 dni

  - Termin dostawy   do 8 tygodni od dnia podpisania  umowy

Wpisać termin dostawy jeżeli będzie krótszy, w przypadku nie podania zamawiający przyjmuje że termin dostawy wynosi do 8 tygodni od podpisania umowy , podać w tygodniach) ……….

- Zgodnie z art. 225 ust 2  ustawy pzp, informujemy, że wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.) - TAK*/ NIE

Przy odpowiedzi TAK*-  należy wypełnić poniższe pkt.

                - ……………(należy wskazać nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego)

                - …………………………………….. zł netto (należy wskazać wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku)

                - ……………………… stawka podatku od towarów i usług, która zgodnie z nasza wiedzą  , będzie miała zastosowanie

(Brak jakiegokolwiek zaznaczenia oznacza, że wybór ofert nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług)

- Ja (MY) niżej podpisani OŚWIADCZAMY, że:

- oferowany w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego urządzenia medyczne spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego,

- zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i akceptujemy wszystkie warunki w niej zawarte określone przez Zamawiającego.

- zapoznaliśmy się z Projektowanymi Postanowieniami Umowy, określonymi w załączniku do Specyfikacji Warunków Zamówienia, akceptujemy ją bez zastrzeżeń i ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą,

- uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.

- Niniejsza oferta wiąże nas przez okres wskazany w dokumentacji postepowania przez Zamawiającego.

- Oświadczenie RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**

- Tajemnica przedsiębiorstwa: TAK/NIE**

……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………...*

*W przypadku odpowiedzi TAK, Wykonawca wskaże te informacje i dokumenty które zawierają informację stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  (tj można podać numer stron/nazwy złożonych dokumentów/nazwy plików zawierających takie informacje itd.) Informacje i dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa należy złożyć zgodnie z SWZ (Cześć II Komunikacja).

**Braku jakiejkolwiek odpowiedzi oznacza że wszystkie załączniki do oferty  są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

9.     Wraz z ofertą  SKŁADAMY następujące oświadczenia i dokumenty:

1.…….

2.…….

3.…….

_________________ dnia ___ ___ 2025 r.

Załącznik nr 3 – wzór

- JEDZ należy wypełnić zgodnie z poniższym wzorem. Wykonawca podpisuje oświadczenie ( JEDZ)  kwalifikowanym podpisem elektronicznym i składa na Platformie zakupowej,  zgodnie z treścią SIWZ.

ZP 03 /25

Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia.Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

Dz.U. UE S numer [………], data [………………… r], strona [……],

Numer ogłoszenia w Dz.U. S:…............... Z DNIA …………….

Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia:

W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [….]

Informacje na temat postępowania o udzielenie zamówienia

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca.

| Tożsamość zamawiającego | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Nazwa: | Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 60-572 Poznań, ul. Szpitalna 27/33 |
| Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument? | Zamówienie publiczne, przetarg nieograniczony |
| Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia: | - dostawa aparatów i łózek szpitalnych wraz z montażem i przeszkoleniem - 7 pakietów |
| Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający (jeżeli dotyczy): | ZP 03/25 |

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia powinien wypełnić wykonawca.

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy

A: Informacje na temat wykonawcy

| - Identyfikacja: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| - Nazwa: | [ ] |
| - Numer VAT, jeżeli dotyczy: Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie. | [ ] [ ] |
| - Adres pocztowy: | [……] |
| - Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów: - Telefon: - Adres e-mail: - Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): | [……] [……] [……] [……] |
| - Informacje ogólne: | Odpowiedź: |
| - Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem? | [] Tak [] Nie |
| Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest zastrzeżone:czy wykonawca jest zakładem pracy chronionej, „przedsiębiorstwem społecznym” lub czy będzie realizował zamówienie w ramach programów zatrudnienia chronionego? Jeżeli tak, jaki jest odpowiedni odsetek pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do której kategorii lub których kategorii pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych należą dani pracownicy. | [] Tak [] Nie […] [….] |
| Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania)? | [] Tak [] Nie [] Nie dotyczy |
| Jeżeli tak: Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej części, uzupełnić część V (w stosownych przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić i podpisać część VI. a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy: b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia jest dostępne w formie elektronicznej, proszę podać: c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące podstawę wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie: d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji? Jeżeli nie: Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności od przypadku. WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia: e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić informacje, które umożliwią instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | a) [……] b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] c) [……] d) [] Tak [] Nie e) [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| - Rodzaj uczestnictwa: | Odpowiedź: |
| - Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie dokumenty zamówienia. |  |
| Jeżeli tak: a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.): b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia: c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej udział: | a): [……] b): [……] c): [……] |
| - Części | Odpowiedź: |
| - W stosownych przypadkach wskazanie części zamówienia, w odniesieniu do której (których) wykonawca zamierza złożyć ofertę. | [ ] |

B: Informacje na temat przedstawicieli wykonawcy

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:

| - Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile istnieją: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| - Imię i nazwisko, wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są wymagane: | [……], [……] |
| - Stanowisko/Działający(-a) jako: | [……] |
| - Adres pocztowy: | [……] |
| - Telefon: | [……] |
| - Adres e-mail: | [……] |
| - W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.): | [……] |

C: Informacje na temat polegania na zdolności innych podmiotów

| - Zależność od innych podmiotów: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| - Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad określonych poniżej w części V? | [] Tak [] Nie |

Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty. 
Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych. 
O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V.

D: Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności wykonawca nie polega

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wprost tego zażąda.)

| - Podwykonawstwo: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| - Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia? | [] Tak [] Nie Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców: […] |

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III.

Część III: Podstawy wykluczenia

A: Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia:

- udział w organizacji przestępczej;

korupcja;

nadużycie finansowe;

przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną

pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu

praca dzieci i inne formy handlu ludźmi.

| - Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo na podstawie przepisów krajowych stanowiących wdrożenie podstaw określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej dyrektywy: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| - Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z jednego z wyżej wymienionych powodów, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? | [] Tak [] Nie Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| Jeżeli tak, proszę podać: a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) skazania; b) wskazać, kto został skazany [ ]; c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio ustalone w wyroku: | a) data: [ ], punkt(-y): [ ], powód(-ody): [ ] b) [……] c) długość okresu wykluczenia [……] oraz punkt(-y), którego(-ych) to dotyczy. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| - W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [……] |

B: Podstawy związane z płatnością podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne

| - Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne: | Odpowiedź: |  |
| --- | --- | --- |
| - Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich obowiązków dotyczących płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby? | [] Tak [] Nie |  |
| - Jeżeli nie, proszę wskazać: a) państwo lub państwo członkowskie, którego to dotyczy; b) jakiej kwoty to dotyczy? c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie obowiązków: 1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca? - Proszę podać datę wyroku lub decyzji. - W przypadku wyroku, o ile została w nim bezpośrednio określona, długość okresu wykluczenia: 2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki: d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje obowiązki, dokonując płatności należnych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące w stosownych przypadkach narosłe odsetki lub grzywny? | Podatki | Składki na ubezpieczenia społeczne |
|  | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie - [……] - [……] c2) [ …] d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie - [] Tak [] Nie - [……] - [……] c2) [ …] d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] |
| - Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |  |

C: Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.

| - Informacje dotyczące ewentualnej niewypłacalności, konfliktu interesów lub wykroczeń zawodowych | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy? | [] Tak [] Nie |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca znajduje się w jednej z następujących sytuacji: a) zbankrutował; lub b) prowadzone jest wobec niego postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne; lub c) zawarł układ z wierzycielami; lub d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych; lub e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? Jeżeli tak: - Proszę podać szczegółowe informacje: - Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji umożliwiają realizację zamówienia, z uwzględnieniem mających zastosowanie przepisów krajowych i środków dotyczących kontynuowania działalności gospodarczej. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie - [……] - [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca jest winien poważnego wykroczenia zawodowego? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie [……] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| - Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie interesów spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| - Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób zaangażowany(-e) w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana przed czasem, lub w której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą umową? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca może potwierdzić, że: nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; b) nie zataił tych informacji; c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty potwierdzające wymagane przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia? | [] Tak [] Nie |

D: Inne podstawy wykluczenia, które mogą być przewidziane w przepisach krajowych państwa członkowskiego instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

| - Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| - Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym określone w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia? Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| - W przypadku gdy ma zastosowanie którakolwiek z podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [] Tak [] Nie [……] |

Część IV: Kryteria kwalifikacji

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja  lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca oświadcza, że:

Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji  w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV:

| Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji | Odpowiedź |
| --- | --- |
| Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: | [] Tak [] Nie |

A: Kompetencje

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| - Kompetencje | Odpowiedź |
| --- | --- |
| - 1) Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub handlowym prowadzonym w państwie członkowskim siedziby wykonawcy: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | […] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 2) W odniesieniu do zamówień publicznych na usługi: Czy konieczne jest posiadanie określonego zezwolenia lub bycie członkiem określonej organizacji, aby mieć możliwość świadczenia usługi, o której mowa, w państwie siedziby wykonawcy? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub status członkowski chodzi, i wskazać, czy wykonawca je posiada: [ …] [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

B: Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Sytuacja ekonomiczna i finansowa: Zamawiający nie wymaga /nie określił/ | Odpowiedź |
| --- | --- |
| 1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu określonej liczby lat obrotowych wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: i/lub 1b) Jego średni roczny obrót w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący (): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta (liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w obszarze działalności gospodarczej objętym zamówieniem i określonym w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu wymaganej liczby lat obrotowych jest następujący: i/lub 2b) Jego średni roczny obrót w przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta (liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu (ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za cały wymagany okres, proszę podać datę założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub rozpoczęcia działalności przez wykonawcę: | [……] |
| 4) W odniesieniu do wskaźników finansowych określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia wykonawca oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) następująca(-e): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X do Y – oraz wartość): [……], [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na następującą kwotę: Jeżeli te informacje są dostępne w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 6) W odniesieniu do innych ewentualnych wymogów ekonomicznych lub finansowych, które mogły zostać określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, wykonawca oświadcza, że Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

C: Zdolność techniczna i zawodowa

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Zdolność techniczna i zawodowa | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| 1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na roboty budowlane: W okresie odniesienia wykonawca wykonał następujące roboty budowlane określonego rodzaju: Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca zadowalającego wykonania i rezultatu w odniesieniu do najważniejszych robót budowlanych jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] Roboty budowlane: [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy i zamówień publicznych na usługi: W okresie odniesienia wykonawca zrealizował następujące główne dostawy określonego rodzaju lub wyświadczył następujące główne usługi określonego rodzaju: Przy sporządzaniu wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno publicznych, jak i prywatnych: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] Opis; Kwoty; Daty; Odbiorcy. |
| 2) Może skorzystać z usług następujących pracowników technicznych lub służb technicznych, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości: W przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić do następujących pracowników technicznych lub służb technicznych o wykonanie robót: | [……] [……] |
| 3) Korzysta z następujących urządzeń technicznych oraz środków w celu zapewnienia jakości, a jego zaplecze naukowo-badawcze jest następujące: | [……] |
| 4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł stosować następujące systemy zarządzania łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw: | [……] |
| 5) W odniesieniu do produktów lub usług o złożonym charakterze, które mają zostać dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu do produktów lub usług o szczególnym przeznaczeniu: Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie kontroli swoich zdolności produkcyjnych lub zdolności technicznych, a w razie konieczności także dostępnych mu środków naukowych i badawczych, jak również środków kontroli jakości? | [] Tak [] Nie |
| 6) Następującym wykształceniem i kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się: a) sam usługodawca lub wykonawca: lub (w zależności od wymogów określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): b) jego kadra kierownicza: | a) [……] b) [……] |
| 7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca będzie mógł stosować następujące środki zarządzania środowiskowego: | [……] |
| 8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w ostatnich trzech latach są następujące | Rok, średnie roczne zatrudnienie: [……], [……] [……], [……] [……], [……] Rok, liczebność kadry kierowniczej: [……], [……] [……], [……] [……], [……] |
| 9) Będzie dysponował następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi na potrzeby realizacji zamówienia: | [……] |
| - 10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić podwykonawcom następującą część (procentową) zamówienia: | [……] |
| 11) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają być dostarczone i którym nie musi towarzyszyć świadectwo autentyczności. Wykonawca oświadcza ponadto, że w stosownych przypadkach przedstawi wymagane świadectwa autentyczności. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ,dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| - 12) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Czy wykonawca może przedstawić wymagane zaświadczenia sporządzone przez urzędowe instytuty lub agencje kontroli jakości o uznanych kompetencjach, potwierdzające zgodność produktów poprzez wyraźne odniesienie do specyfikacji technicznych lub norm, które zostały określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, jakie inne środki dowodowe mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie […] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

D: Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymaganych norm zapewniania jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymogów określonych systemów lub norm zarządzania środowiskowego? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemów lub norm zarządzania środowiskowego mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.
Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego:

Wykonawca oświadcza, że:

| Ograniczanie liczby kandydatów | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| W następujący sposób spełnia obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów: W przypadku gdy wymagane są określone zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, proszę wskazać dla każdego z nich, czy wykonawca posiada wymagane dokumenty: Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów są dostępne w postaci elektronicznej, proszę wskazać dla każdego z nich: | [….] [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

- -  pola oznaczone niniejszym symbolem Wykonawca jest zobowiązany wypełnić

Część VI: Oświadczenia końcowe

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:

a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim, lub

b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrócony opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, numer referencyjny)].

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): [……] – (podpis elektroniczny)

Załącznik nr 3a – wzór oświadczenia (złożyć z ofertą)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: dostawa aparatów i łózek szpitalnych wraz z montażem  i przeszkoleniem - 7 pakietów

Zamawiający: Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań

Wykonawca

Dane Wykonawcy: ……………………………………..

(pełna nazwa/forma prawna

Siedziba Wykonawcy: …………………….

(adres, ulica,  miasto, województwo, kraj): ………………..

Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia (DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego) składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. ………………………………………………………………….…………. (nazwa postępowania), prowadzonego przez ………………….………. (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

INFORMACJA DOTYCZĄCA POLEGANIA NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY W ZAKRESIE ODPOWIADAJĄCYM PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w ………………………………………………………...………………….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zdolnościach lub sytuacji następującego podmiotu udostępniającego zasoby: ………………………………………………………………………...…………………………………….… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
w następującym zakresie: …………………………………………………………………………… (określić odpowiedni zakres udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu),
co odpowiada ponad 10% wartości przedmiotowego zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podwykonawcy (niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby), na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podwykonawcy, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca nie polega, a na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego podwykonawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia: ……………………………………………………………………………………………….………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w  art.  5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DOSTAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego dostawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia: ……………………………………………………………………………………………….………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w  art.  5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:

Oświadczam, że podmiotowe środki dowodowe w zakresie podstaw wykluczenia wskazane w art. 5 Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 i w art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835), można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych.

Załącznik nr 3b – wzór oświadczenia podmiotu udostępniającego zdolności lub zasoby  (złożyć z ofertą, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, oświadczenie podpisuję podmiot udostępniającego zdolności lub zasoby).

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: dostawa aparatów i łózek szpitalnych wraz z montażem  i przeszkoleniem - 7 pakietów

Zamawiający: Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań

Wykonawca

Dane Wykonawcy: ……………………………………..

(pełna nazwa/forma prawna

Siedziba Wykonawcy: …………………….

(adres, ulica,  miasto, województwo, kraj): ………………..

Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby (DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego) składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. ………………………………………………………………….…………. (nazwa postępowania), prowadzonego przez ………………….………. (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODMIOTU UDOSTEPNIAJĄCEGO ZASOBY:

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:

Oświadczam, że podmiotowe środki dowodowe w zakresie podstaw wykluczenia wskazane w art. 5 Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 i w art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835), można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych.

Załącznik nr 4

ZP 03 /25 Wykonawca dostarczy na wezwanie

Wykonawca

………………………..

………………                                                                           data

Nazwa, adres

Dotyczy postępowania na:

dostawa aparatów i łózek szpitalnych wraz z montażem  i przeszkoleniem - 7 pakietów

.

INFORMACJA

o przynależności do grupy kapitałowej

(w zakresie art. 108 ust 1 ustawy pzp)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, oświadczam, co następuje

Niniejszym oświadczam (-y), że:

- nie należę (-my) do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP z innym wykonawcą/ami, który złożył odrębną ofertę *

- należę (-my) do tej samej grupy kapitałowej z wykonawcą/ami, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,

(należy wskazać, co najmniej nazwę i adres siedziby podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej)*:

1) ……………………………………………………………………..

2) …………………………………………………………………….

3) …………………………………………………………………….

Jednocześnie wraz z oświadczeniem składamy dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.*

*niepotrzebne skreślić

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

ZAŁĄCZNIK NR 5 Wykonawca dostarczy na wezwanie

Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu , o którym mowa w art. 125 ust.  1 ustawy pzp

( §2 ust.7 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcyDz.U.2020.2415)

Nazwa Wykonawcy.................................................................................................................................

Adres Wykonawcy.................................................................................................................................

Oświadczam iż,

Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP w zakresie podstaw wykluczenia z  postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

        - art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP,

        - art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

        - art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

        - art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP,

są nadal aktualne.

(§2 ust.7 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy Dz.U.2020.2415)

Ponadto: oświadczam, że informacje zawarte w oświadczeniu złożonym wraz z ofertą w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie podstaw wykluczenia art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, dodanym Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.04.2022 r. str. 1) i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego są nadal aktualne - są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Załącznik nr 6 (złożyć z ofertą)

ZP 03/25

Przedmiot :  dostawa aparatów i łózek szpitalnych wraz z montażem  i przeszkoleniem - 7 pakietów

………………………..                                                                  ………………………..

Nazwa Wykonawcy                                                                                                        data

OŚWIADCZENIE

Oświadczenie że oferowany przedmiot zamówienia został dopuszczony do obrotu i stosowania w podmiotach leczniczych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 roku o wyrobach medycznych) i został  dopuszczony do obrotu i stosowania  przez podmioty lecznicze  (certyfikaty CE / deklaracje zgodności) zgodnie z przepisami ww. ustawy i wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych , zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (Dz. Urz. UE L 117 z 05.05.2017, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem 2017/745".

Dodatkowo oświadczam, że dostarczę po podpisaniu umowy, wraz z pierwszą dostawą oraz na każde żądanie Zamawiającego -aktualny dokument dopuszczający zaoferowane dostawy do obrotu zgodnie z obowiązującym prawem.

) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                                 z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie                         o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia.

W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu.
W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania.

Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających.

Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia.

Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia.

Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne.

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EURlubroczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5.

Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych.

Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu.

Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu.

Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy.

W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 48).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji ramowej.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE.

Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE.

O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia.

Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie.

W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku.

Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad pięciu lat.

Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad trzech lat.

Innymi słowy, należy wymienić wszystkich odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług.

W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę.

Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca postanowił zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz polega na zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski dokument zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C).

Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.

W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE.

Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

- osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

- osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,  z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

- osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

- osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.