## Zadanie 1
Załącznik nr 2.1 do SWZ/ 2 do Umowy
Formularz cenowy
Zadanie 1- Sukcesywna dostawa testów alergologicznych z dzierżawą analizatora do automatycznego oznaczenia paneli alergicznych i autoimmunologicznych wraz z podłączeniem do LIS oraz i dzierżawą wyposażenia
Lp. | Rodzaj oznaczenia | Nazwa produktu/numer katalogowy |  | Ilość testów | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (Wartość netto + podatek VAT)
1 | Panel alergenów wziewnych zawierający 20 alergenów z uwzględnieniem w składzie m.in.: Derm. Pteronyssinuss, Derm. Farinae, Cladosporium herbarium, Aspergillus fumigatus, pies (nabłonek/sierść), kot (sierść), koń (nabłonek/sierść), brzoza, dąb, pyłek tymotki łąkowej, pyłki bylicy pospolitej, Penicillium nota tum, Alternaria alternata. |  |  | 7680 |  | 0 | 8 | 0 | 0
2 | Panel alergenów pokarmowych zawierający 20 alergenów z uwzględnieniem w składzie m.in.: żółtko jaja, mleko krowie, białko jaja, drożdże, mąka pszenna, mąka żytnia, soja, ryż, orzech ziemny, orzech laskowy, jabłko, kiwi, ziemniak, pomidor, marchew, seler, dorsz. |  |  | 7680 |  | 0 | 8 | 0 | 0
3 | Panel pediatryczny zawierający min. 20 alergenów z uwzględnieniem w składzie m.in.: mleko krowie, mąka pszenna, białko jaja, żółtko jaja, D. pteronyssinus, D. farinae, naskórek konia, naskórek psa, naskórek kota, brzoza, orzeszki ziemne, ziemniak, marchew, jabłko, Aspergillus fumigatus, Cladosporium herbarium. |  |  | 384 |  | 0 | 8 | 0 | 0
4 | Panel zawierający min. 5 alergenów z uwzględnieniem w składzie m.in.: białko jaja kurzego, nGal d2 – Owoalbumina, nGal d1 – Owomukoid, nGal d3 – Konalbumina, nGal d4 – Lizozym |  |  | 96 |  | 0 | 8 | 0 | 0
5 | Panel zawierający min. 6 alergenów z uwzględnieniem w składzie m.in.: orzeszki ziemne, rAra h1, rAra h2, rAra h3, rAra h5, rAra h6, rAra h7, rAra h9. |  |  | 96 |  | 0 | 8 | 0 | 0
6 | Panel zawierający min. 6 alergenów z uwzględnieniem w składzie m.in.: Mleko krowie, Alfa-laktoalbumina, Beta-laktoglobulina, Kazeina, BSA (surowicza albumina wołowa). |  |  | 384 |  | 0 | 8 | 0 | 0
7 | Profil przeciwciał przeciwjądrowych, który musi zawierać minimum następujące antygeny: SS-A, Ro-52, SS-B, Sm, Scl-70, nRNP/Sm, PM-Scl, Jo-1, CENP B, dsDNA, nukleosomy, rybosomalne białko P, histony, Mi-2, Ku. |  |  | 1728 |  | 0 |  |  | 0
8 | Panel wątrobowy, który musi zawierać minimum następujące antygeny: AMA-M2, LC-1, LKM-1, SLA/LP, SP 100, gp 210. |  |  | 384 |  | 0 |  |  | 0
9 | Panel zapalenia małych naczyń zawierający minimum: MPO, PR3, GBM. |  |  | 384 |  | 0 |  |  | 0
10 | Panel Celiakia IgA skład minimum: deaminowany peptyd gliadyny, transglutaminaza tkankowa IgA+ Total IgA. |  |  | 2304 |  | 0 |  |  | 0
11 | Panel Celiakia IgG skład minimum: Deaminowany peptyd gliadyny IgG, Transglutaminaza tkankowa IgG. |  |  | 1152 |  | 0 |  |  | 0
12 | Panel zapalenia mięśni (Mi-2, PM/Scl-100, Jo-1,SPR 54, PL-7, PL-12, Ku) |  |  | 24 |  | 0 |  |  | 0
13 | Blocker CCD (opakowania) |  |  | 50 |  | 0 |  |  | 0
łączna wartość testów | [5 empty] | 0 | x | x | 0
Lp. |  | Nazwa urządzenia/ Producent | Ilość urządzeń | Koszt NETTO dzierżawy urządzenia za okres 48 miesięcy | VAT | Koszt BRUTTO dzierżawy urządzenia za okres 48 miesięcy | x | x | x
1 | Dzierżawa analizatora do automatycznego oznaczenia paneli alergicznych opisanych w pozycjach 1-12 wraz z zestawem komputerowym i oprogramowaniem |  | 1 |  |  | 0 | x | x | x
łączna wartość dzierżawy | [5 empty] | 0 |  |  | 0
WYLICZENIA ODPOWIEDNICH ILOŚCI MATERIAŁÓW POMOCNICZNYCH I ZUŻYWALNYCH DO WYKONANIA WYMAGANEJ ILOŚCI BADAŃ
Lp. | Nazwa produktu | Numer katalogowy |  | Ilość testów | Cena netto pojedynczego opakowania w PLN | Wartość netto | VAT w % | Cena brutto pojedynczego opakowania w PLN | Wartość brutto (Wartość netto + podatek VAT)
1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
3 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
łączna wartość testów | [5 empty] | 0 | x | x | 0
Lp. | Wymagane parametry dla testów alergicznych | Potwierdzenie spełnienia/opis
1. | Testy paskowe, jeden pasek testowy przeznaczony do diagnostyki jednego pacjenta.
2. | Odczynniki gotowe do użycia, z wyjątkiem buforu płuczącego.
3. | Na każdym pasku testowym umieszczona linia kontrolna wskazująca na prawidłowe wykonanie analizy.
4. | Pożądana weryfikacja reakcji krzyżowych za pomocą cross-reactive carbohydrate determinant CCD naniesiony na każdy pasek testowy w każdym profilu alergenów.
5. | Pasek testowy musi zawierać osobno naniesione alergeny na membranach w postaci linii w celu łatwiejszej interpretacji wyników.
6. | Ocena pasków półilościowa lub ilościowa, wynik podawany w standardowej skali sześciu klas (EAST).
7. | Ilość surowicy niezbędna do wykonania oznaczenia - maksymalnie 250 uL.
8. | Okres ważności odczynników: minimum 6 miesięcy. Jeśli do wykonania testów wymagane są jakiekolwiek dodatkowe urządzenia poza zautomatyzowanym systemem do inkubacji blotów, Dostawca dostarczy je na swój koszt.
9. | Certyfikat IVDR. Deklaracja CE dla testów.
Lp. | Wymagane parametry dla testów autoimmunologicznych | Potwierdzenie spełnienia/opis
1. | Zestaw zawiera wszelkie odczynniki niezbędne do inkubacji i wykonania badań, gotowe do użycia (z wyjątkiem buforu do płukania).
2. | Możliwość wykonania badania z max. 15 ul surowicy.
3. | Czas wykonywania badań do 5 godzin.
4. | Indywidualna co najmniej 5 – punktowa kalibracja z uwzględnieniem tła, wykonywana do każdego testu na podstawie linii standardowych na każdym teście.
5. | Dostarczenie niezbędnego sprzętu do wykonania badania.
6. | Nieodpłatne udostępnienie programu komputerowego do elektronicznej oceny testów paskowych.
7. | Nieodpłatne przeszkolenie personelu. W przypadku wyników wątpliwych: weryfikacja oznaczenia na koszt Dostawcy.
8. | Certyfikat IVDR. Deklaracja CE dla testów.
9. | Karty charakterystyk substancji niebezpiecznych.
Lp. | Wymagane parametry dla analizatora | Potwierdzenie spełnienia/opis
1. | W pełni zautomatyzowany system: automatyzacja całej procedury inkubacji blotów- identyfikacja próbek, rozcieńczenie surowic, wszystkie etapy inkubacji, płukanie.
2. | Zintegrowany czytnik kodów kreskowych.
3. | Możliwość inkubacji testów do diagnostyki chorób autoimmunologicznych i do diagnostyki alergii na jednym urządzeniu, możliwe niejednoczesne.
4. | Ocena za pomocą zautomatyzowanego programu do oceny testów paskowych- automatyczne fotografowanie inkubowanych pasków, możliwość dwukierunkowego połączenia z LIS (import i eksport list roboczych).
5. | Obsługa urządzenia za pomocą komputera sterującego.
6. | Mechanizm kołyszący.
7. | Objętość pipetowania próbek do 250 uL.
8. | Obecne sensory poziomu płynów dla płynu płuczącego i ścieków, lub czujniki poziomu cieczy.
9. | Pozyskiwanie i przechowywanie indywidualnych zdjęć dla każdego paska.
10. | Skaner kodów kreskowych do identyfikacji próbek.
11. | Wykonawca nieodpłatnie udostępni dostawcy LIS parametry interfejsu, niezbędne do połączenia urządzenia do LIS i poniesie koszty podłączenia.
12. | Analizator, komputer, skaner i drukarka – fabrycznie nowe, rok prod. 2022 lub późniejszy.
13. | wyposażeniem, w skład którego wchodzi: 1. komputer, 2. skaner i drukarka, 3. blaty o wymiarach: a) Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia odpowiednich blatów roboczych wraz z szafkami podblatowymi i szafkami wiszącymi, b) Wymiary blatu, kształt, typ materiału i kolor zostaną ustalone z Zamawiającym. W celu oszacowania kosztów Zamawiający przewiduje 2 blaty robocze: 1) blat roboczy nr 1 - wymiary: 570 mm X 75 mm z 4 szafkami podblatowymi (60 mm X 75 mm) i 4 szafkami wiszącymi (60 mm X 40 mm). Wysokość blatu powinna wynosić 90 cm z możliwością regulacji za pomocą nóżek. Każda szafka wyposażona w półkę z możliwością jej wyjęcia; 2) blat roboczy nr 2 - wymiary 225 mm X 75 mm. Wysokość blatu powinna wynosić 90 cm z możliwością regulacji za pomocą nóżek; 3) W blacie powinny znajdować się dwa zlewy wykonane ze stali nierdzewnej: brudny i czysty
Lp. |  | Nazwa urządzenia/ Producent | Ilość urządzeń | Koszt NETTO dzierżawy za okres 48 miesięcy | VAT | Koszt BRUTTO dzierżawy urządzenia za okres 48 miesięcy | x | x | x
1 | Dzierżawa blatów roboczych wraz z szafkami podblatowymi i szafkami wiszącymi. |  | 1 |  |  | 0 | x | x | x
łączna wartość dzierżawy | [5 empty] | 0 |  |  | 0
ZAMRAŻARKA NISKOTEPMERATUROWA:
a) Dostawca dostarczy zamrażarkę niskotemperaturową służącą do przechowywania próbek pacjentów i ich archiwizacji wraz z zestawem pojemników szufladowych.
Lp. | Wymagane parametry dla zamrażarki niskotemperaturowej | Potwierdzenie spełnienia/opis
1. | Pojemność zamrażarki ok. 480l.
2. | Zakres kontroli temperatury od -20C do -40C.
3. | Dwie niezależnie sterowane komory chłodzenia z możliwością zaprogramowania różnych temperatur.
4. | Co najmniej 2 kompresory chłodzące.
5. | Waga nie większa niż 175 kg.
6. | Wymiary zewnętrzne nie większe niż (SxGxW) 800x775x1850 mm.
7. | Wymiary każdej z komór nie mniejsze niż (SxGxW) 640x610x600 mm.
8. | Gwarancja minimum 24 miesiące.
9. | Zestaw pojemników szufladowych.
Lp. |  | Nazwa urządzenia/ Producent | Ilość urządzeń | Koszt NETTO dzierżawy za okres 48 miesięcy | VAT | Koszt BRUTTO dzierżawy urządzenia za okres 48 miesięcy | x | x | x
1 | Dzierżawa zamrażarki niskotemperaturowej. |  | 1 |  |  | 0 | x | x | x
łączna wartość dzierżawy | [5 empty] | 0 |  |  | 0

## Zadanie 2
Załącznik 2.2 do SWZ/ 2 do Umowy
Formularz cenowy
Zadanie 2- Sukcesywna dostawa testów do diagnostyki molekularnej alergii
Lp. | Rodzaj oznaczenia | Nazwa produktu/numer katalogowy |  | Wielkość opakowania | Ilość testów | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (Wartość netto + podatek VAT)
1 | Test do diagnostyki molekularnej alergii. Umożliwia równoczesny i ilościowy pomiar stężenia przeciwciał IgE wobec minimum 250 alergenów oraz IgE całkowitego |  |  |  | 800 |  | 0 | 8 | 0 | 0
łączna wartość testów | [6 empty] | 0 | x | x | 0
Lp. |  | Nazwa urządzenia/ Producent | Ilość urządzeń | Koszt NETTO dzierżawy urządzenia za miesiąc | VAT | Koszt NETTO dzierżawy urządzenia za okres 48 miesięcy | x | x | Koszt BRUTTO dzierżawy urządzenia za okres 48 miesięcy
1 | Dzierżawaanaliatora do wykonywania testów |  | 1 |  | 23 | 0 | x | x | 0
łączna wartość dzierżawy | [5 empty] | 0 |  |  | 0
Lp. | Wymagane parametry dla testów alergicznych | Potwierdzenie spełnienia/opis
1. | Umożliwia równoczesny i ilościowy pomiar stężenia przeciwciał IgE wobec molekuł i ekstraktów alergenowych oraz IgE całkowitego.
2. | W teście zastosowano bloker hamujący przeciwciała anty-CCD ograniczając możliwość otrzymywania wyników fałszywie dodatnich dla alergenów zawierających w swoim składzie CCD (krzyżowo-reaktywne determinanty węglowodanow
3. | Test umożliwia oznaczenie białek z grupy: PROFILIN, TROPOMIOZYN, BIAŁEK ZAPASOWYCH, POLKALCYN, PARWALBUMIN, ALBUMIN SUROWICY, PR-10, nsLTP, MARKERY CCD
4. | Odczyt przy pomocy urządzenia, który sygnał dla danego alergenu raportuje w formie ilosciowej (wartość na wyniku) oraz pokazuje w formie graficznej.