## Arkusz1
…..........................................
Wykonawca - nazwa
ZP-382-6/2025 |  |  |  |  | Załacznik Nr 1
do zapytania ofertowego
Formularz asortymentowo - ilościowo - cenowy
Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość sztuk | cena jed. | wartość netto | vat | wartość brutto
1 | Kompletny kontener do przechowywania i sterylizacji narzędzi. Pokrywa perforowana (2 szt. kolor zielony, 1 szt. kolor czerwony), z zabezpieczeniem filtra przed dostaniem się do kontenera kurzu, cieczy lub możliwości przekłócia filtra. Po wewnętrznej stronie pokrywy na całym obwodzie silikonowa uszczelka. Wymiary wanny kontenera długość: od 575 do 600 mm, szerokość: od 270 do 285 mm, wysokość: od 130 do 140 mm. Rączki z możliwością ruchu w zakresie 0 - 90 stopni wyposażone w specjalne silikonowe, antypoślizgowe nakładki. Zamek kontenera posiadający mechanizm bezpiecznie zamykający system kontenera. Kontener przystosowany do sterylizacji i przechowywania jeden na drugim oraz do transportu z zachowaniem sterylności narzędzi. Możliwość stosowania filtrów jednorazowego użytku papierowych, wielorazowych teflonowych z walidacją na min. 1000 cykli sterylizacji oraz tekstylnych z walidacją na min. 50 cykli sterylizacji. W komplecie do każdego kontenera dwie tabliczki w kolorze pokrywy z możliwością wygrawerowania min. 10 znaków oraz sito kosz druciany do sterylizacji, z uchwytami chowanymi do wewnątrz oraz systemem identyfikacji dedykowany do opisanego wyżej kontenera. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Kompletny kontener do przechowywania i sterylizacji narzędzi. Pokrywa perforowana (2 szt. kolor niebieski), z zabezpieczeniem filtra przed dostaniem się do kontenera kurzu, cieczy lub możliwości przekłócia filtra. Po wewnętrznej stronie pokrywy na całym obwodzie silikonowa uszczelka. Wymiary wanny kontenera długość: od 575 do 600 mm, szerokość: od 270 do 285 mm, wysokość: od 190 do 200 mm. Rączki z możliwością ruchu w zakresie 0 - 90 stopni wyposażone w specjalne silikonowe, antypoślizgowe nakładki. Zamek kontenera posiadający mechanizm bezpiecznie zamykający system kontenera. Kontener przystosowany do sterylizacji i przechowywania jeden na drugim oraz do transportu z zachowaniem sterylności narzędzi. Możliwość stosowania filtrów jednorazowego użytku papierowych, wielorazowych teflonowych z walidacją na min. 1000 cykli sterylizacji oraz tekstylnych z walidacją na min. 50 cykli sterylizacji. W komplecie do każdego kontenera dwie tabliczki w kolorze pokrywy z możliwością wygrawerowania min. 10 znaków oraz sito kosze - szt. 4, druciane do sterylizacji, z uchwytami chowanymi do wewnątrz oraz systemem identyfikacji dedykowane do opisanego wyżej kontenera (w każdym kontenerze 2 szt. dedykowanych sito - koszy ułożonych w poziomie). | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Kompletny kontener do przechowywania i sterylizacji narzędzi. Pokrywa perforowana (4szt. kolor niebieski, 3 szt. kolor srebrny, 4 szt. kolor czerwony), z zabezpieczeniem filtra przed dostaniem się do kontenera kurzu, cieczy lub możliwości przekłócia filtra. Po wewnętrznej stronie pokrywy na całym obwodzie silikonowa uszczelka. Wymiary wanny kontenera długość: od 475 do 465 mm, szerokość: od 270 do 285 mm, wysokość: od 130 do 140 mm. Rączki z możliwością ruchu w zakresie 0 - 90 stopni wyposażone w specjalne silikonowe, antypoślizgowe nakładki. Zamek kontenera posiadający mechanizm bezpiecznie zamykający system kontenera. Kontener przystosowany do sterylizacji i przechowywania jeden na drugim oraz do transportu z zachowaniem sterylności narzędzi. Możliwość stosowania filtrów jednorazowego użytku papierowych, wielorazowych teflonowych z walidacją na min. 1000 cykli sterylizacji oraz tekstylnych z walidacją na min. 50 cykli sterylizacji. W komplecie do każdego kontenera dwie tabliczki w kolorze pokrywy z możliwością wygrawerowania min. 10 znaków oraz sito kosz druciany do sterylizacji, z uchwytami chowanymi do wewnątrz oraz systemem identyfikacji dedykowany do opisanego wyżej kontenera. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Kompletny kontener do przechowywania i sterylizacji narzędzi. Pokrywa perforowana (1 szt. kolor srebrny, 2 szt. kolor czerwony), z zabezpieczeniem filtra przed dostaniem się do kontenera kurzu, cieczy lub możliwości przekłócia filtra.. Po wewnętrznej stronie pokrywy na całym obwodzie silikonowa uszczelka. Wymiary wanny kontenera długość: od 280 do 310 mm, szerokość: od 270 do 285 mm, wysokość: od 95 do 105 mm. Rączki z możliwością ruchu w zakresie 0 - 90 stopni wyposażone w specjalne silikonowe, antypoślizgowe nakładki. Zamek kontenera posiadający mechanizm bezpiecznie zamykający system kontenera. Kontener przystosowany do sterylizacji i przechowywania jeden na drugim oraz do transportu z zachowaniem sterylności narzędzi. Możliwość stosowania filtrów jednorazowego użytku papierowych, wielorazowych teflonowych z walidacją na min. 1000 cykli sterylizacji oraz tekstylnych z walidacją na min. 50 cykli sterylizacji. W komplecie do każdego kontenera dwie tabliczki w kolorze pokrywy z możliwością wygrawerowania min. 10 znaków oraz sito kosz druciany do sterylizacji, z uchwytami chowanymi do wewnątrz oraz systemem identyfikacji dedykowany do opisanego wyżej kontenera. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Kompletny kontener do przechowywania i sterylizacji narzędzi. Pokrywa perforowana (2 szt. kolor żółty), z zabezpieczeniem filtra przed dostaniem się do kontenera kurzu, cieczy lub możliwości przekłócia filtra. Po wewnętrznej stronie pokrywy na całym obwodzie silikonowa uszczelka. Wymiary wanny kontenera długość: od 280 do 310 mm, szerokość: od 270 do 285 mm, wysokość: od 130 do 140 mm. Rączki z możliwością ruchu w zakresie 0 - 90 stopni wyposażone w specjalne silikonowe, antypoślizgowe nakładki. Zamek kontenera posiadający mechanizm bezpiecznie zamykający system kontenera. Kontener przystosowany do sterylizacji i przechowywania jeden na drugim oraz do transportu z zachowaniem sterylności narzędzi. Możliwość stosowania filtrów jednorazowego użytku papierowych, wielorazowych teflonowych z walidacją na min. 1000 cykli sterylizacji oraz tekstylnych z walidacją na min. 50 cykli sterylizacji. W komplecie do każdego kontenera dwie tabliczki w kolorze pokrywy z możliwością wygrawerowania min. 10 znaków oraz sito kosz druciany do sterylizacji, z uchwytami chowanymi do wewnątrz oraz systemem identyfikacji dedykowany do opisanego wyżej kontenera. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Plomby sterylizacyjne do kontenerów | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Filtr papierowy jednorazowego użytku kompatybilny z kontenerami opisanymi w poz. od 1 do 5 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0
| RAZEM | X | X | 0 | X | 0
Wymagania dodatkowe dla przedmiotu zamowienia:
1. System kontenerowy w zakresie systemu stabilności sterylizacji w zależności od różnych programów sterylizacji parowej walidowany co najmniej według normy DIN 58953 lub równoważnej. W zależności od sposobu sterylizacji, walidowanie procesów co najmniej zgodnie z normami: DIN EN 285 oraz DIN 58946-1 lub równoważnymi.
2. Kontenery wykonane z anodowanych stopów aluminium i stali nierdzewnej zgodnie z normami DIN EN 868-8, DIN 58952-2 i DIN 58952-3 lub równoważnymi.
3. Wszystkie elementy systemu kontenerowego pochodzące od jednego producenta.
4. Kontenery zachowujące swoją sterylność przez 6 miesięcy – przetestowane zgodnie z normą DIN EN ISO 11607-1 lub równoważną.
5. Wykonawca wraz z pierwszą dostawą dostarczy karty gwarancyjne, instrukcje obsługi w języku polskim dla oferowanego asortymentu.
6. Oferowany asortyment wpisany do rejestru wyrobów medycznych.
7. Wykonawca po dostawie przeszkoli personel w zakresie użytkowania, mycia, dezynfekcji, sterylizacji i konserwacji narzędzi.
8. Gwarancja - 24 m-ce. W okresie gwarancji Wykonawca wykona 1 x w roku przegląd techniczny.
Dokumenty wymagane do oferty:
1. Oświadczenie Producenta, że jest on upoważniony do dystrybucji oferowanego asortymentu na terenie RP.
2. Oświadczenie Wykonawcy (wzór stanowi załacznik nr 3 do zapytania ofertowego):
- o posiadaniu autoryzowanego serwisu na terenie Polski, niezależnie od serwisu producenta, czas reakcji serwisu max. 24 godziny.
- że zaoferowany asortyment spełnia wszystkie normy przywołane powyżej.
- że zaoferowany asortyment jest wyrobem medycznym i posiada wpis do rejestru wyrobów medycznych.
3. Karty katalogowe zaoferowanych produktów (karty w języku polskim).
4. Wpis do rejestru wyrobów medycznych.