## Zadanie nr 1
Załącznik nr 2.1 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZADANIE NR 1
Dostawa sprzętu i wyposażenia medycznego w ramach Projektu grantowego nr FENX.06.01-IP.03-0001/23 pod nazwą „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)” dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH
Lp | Parametr / Warunek | Wymagania graniczne TAK/NIE | Parametry oferowane
(podać oferowane zakresy parametrów lub opisać funkcje urządzenia)
OPIS JEDNOSTKI
1. | Wykonawca/Producent | Podać
2. | Nazwa-model/typ | Podać
3. | Kraj pochodzenia | Podać
4. | Rok produkcji -min.2024r.- urządzenie fabrycznie nowe | TAK
Narzędzia
5. | Igłotrzymacz Mayo-Hegar, ząbkowany 0,5mm, smuły, z twardymi wkładkami, dł. 16 cm, sztuk: 12 | TAK
6. | Igłotrzymacz Mayo-Hegar, ząbkowany 0,5mm, smuły, z twardymi wkładkami, dł. 18 cm, sztuk: 12 | TAK
7. | Pinceta chirurgiczna standard, 1x2 ząbki, dł. 14,5 cm, sztuk: 10 | TAK
8. | Pinceta chirurgiczna Adson, 1x2 ząbki, szer. 1,2mm, dł. 12 cm , sztuk: 10 | TAK
9. | Pinceta anatomiczna, prosta, wąska, dł. 16 cm | TAK
10. | Nożyczki preparacyjne Metzenbaum, odgięte, utwardzone, Supercut, dł. 18 cm, sztuk: 12 | TAK
11. | Nożyczki preparacyjne Metzenbaum, Fino, odgięte, Supercut, dł. 18 cm, sztuk: 12 | TAK
12. | Nożyczki chirurgiczne standard proste, końce ostro-ostre, dł. 13cm, sztuk: 10 | TAK
13. | Nożyczki chirurgiczne standard proste, końce ostro-tępe, dł. 20cm, sztuk: 10 | TAK
14. | Kleszcze naczyniowe Rochester-Pean, odgięte, dł. 16 cm, sztuk: 10 | TAK
15. | Kleszcze Aliss, 4x5 ząbków, dł. 15cm, sztuk: 10 | TAK
16. | Kleszcze naczyniowe Rochester-Pean, odgięte, dł. 14 cm, sztuk: 10 | TAK
17. | Kleszcze naczyniowe Adson, odgięte, dł. 18,5 cm, sztuk: 10 | TAK
18. | Kleszcze naczyniowe Ochsner-Kocher, proste, dł. 20 cm, sztuk: 5 | TAK
19. | Kleszcze naczyniowe Ochsner-Kocher, odgięte, dł. 20 cm, sztuk: 5 | TAK
20. | Kleszcze naczyniowe Leriche, odgięte, 1x2 ząbki, dł. 15cm, sztuk: 6 | TAK
21. | Łyżka Volkmann, owalna, szer. 4,4mm, Fig.00, dł. 17 cm, sztuk: 4 | TAK
22. | Łyżka Volkmann, owalna, szer. 8,5mm, Fig.2, dł. 17 cm, sztuk: 4 | TAK
23. | Rozwieracz Weitlaner-Loktile, ostry, 3x4 zęby, dł. 13 cm, sztuk: 3 | TAK
24. | Hak House, dwustronny, wymiary łyżek 18,5x7mm / 23 x 9,5 mm, dł. 15,5 cm, sztuk: 4 | TAK
25. | Kleszcze do cięcia kości Liston, odgięte, dł. 19cm, sztuk: 2 | TAK
26. | Kleszcze do cięcia kości Stille-Liston, proste dł. 27cm, sztuk: 1 | TAK
27. | Odgryzacz Stille-Ruskin, szer. 8mm, dł. 23 cm, sztuk: 1 | TAK
28. | Piłka Gigli potrójna śr.1,4mm, dł. 30 cm, sztuk: 4 | TAK
29. | Uchwyt do piłek Gigli, sztuk: 4 | TAK
30. | Adapter wielorazowy do ostrzy skalpela nr 3, część robocza o wymiarach 2,41 x 17,81 mm (+/-0,5mm), wtyku uchwytu o śr. 4,0mm, zabezpieczenie sześciokątne przeciw obracaniu się adaptera w uchwycie, wymiary części umieszczenia ostrzy skalpela o wymiarach 1,17 x 9,0 mm (+/- 0,5mm) twardość stali min. 40-48 HRC, sztuk: 1 | TAK
31. | Raspator Lambotte, szerokość 10mm, dł. 21,0 cm, sztuk: 4 | TAK
32. | Uchwyt do skalpela nr. 3, z podziałką, dł. 12,5 cm, sztuk: 10 | TAK
33. | Uchwyt do skalpeli standard, nr. 4, dł. 13,5 cm, sztuk: 10 | TAK
34. | Wanna kontenera ze stopu aluminium, wymiary 580 x 280 x 210 mm, sztuk: 1 | TAK
35. | Pokrywa do kontenera z dwoma filtrami, w pokrywie zabezpieczenie przed uszkodzeniem filtrów w postaci osłon integralnych z pokrywą, system wymiany filtów poprzez mchanizm centralnego zacisku w środku wymiennej osłony filtrów, wymary 580 x 280 mm, kolor niebieski, sztuk: 1 | TAK
36. | Kosz ze stali nierdzewnej z uchwytami, wymiary 510 x 240 x 100 mm, sztuk; 2 | TAK
37. | Mata silikonowa do kosza do sterylizacji wymiary: 440 x 230 mm, sztuk: 2 | TAK
38. | Filtr papierowy do kontenerów sterylizacyjnych o gramaturze papieru 60g, filtr o śr. 19 cm (opak.- 500 szt) , sztuk: 1 | TAK
39. | Taśma do znakowania narzędzi, szerokość 6,4mm, dł. 7,62m, kolor czerwony lub żółty lub zielony lub niebieski, sztuk: 1 | TAK
POZOSTAŁE WYMAGANIA
40. | Gwarancja zapewniona min. 24 miesięcy. | TAK
41. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | TAK
42. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (od przyjęcia zgłoszenia do podjęcia naprawy) max. 24 godziny w okresie gwarancyjnym. Czas naprawy nie wymagający sprowadzenia części zamiennych w terminie max. 2 dni robocze, natomiast czas naprawy wymagający sprowadzenia części zamiennych max 5 dni roboczych | TAK
43. | W przypadku naprawy przekraczającej 2 dni robocze lub 5 dni roboczych (gdy do naprawy niezbędne jest sprowadzenie części zamiennych) Wykonawca podstawi urządzenie zastępcze tego samego modelu lub modelu kompatybilnego z testami objętymi przedmiotową umową. | TAK
44. | W przypadku naprawy/wymiany tego samego elementu 3 razy element podlega wymianie na nowy. | TAK
45. | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat. | TAK
46. | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. | TAK
47. | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą aparatu). | TAK
48. | Przeszkolenie personelu w siedzibie Zamawiającego | TAK
49. | W okresie gwarancyjnym w ramach wynagrodzenia zapewnione przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu. | TAK
50. | Wykonawca gwarantuje, że wszystkie narzędzia objęte zamówieniem będą spełniały wszystkie - skazywane w niniejszym załączniku wymagania elsploatacyjno - techniczne i jakościowe: - Narzędzia wykonane ze stali odpornej na korozję - Narzędzia ozankowane laserowo, numer katalogowy, nazwa producenta, data matrix i nmer LOT - Wymagana twardość podstawowych narzędzi: kleszczyki, haki i imadła 42-50HRC; nożyczki 52-58 HRC, trzonki do skalpeli 50-58 HRC instrumenty elastyczne 5-20 HRC | TAK
Aparat USG - sztuk: 1
51. | Wykonawca/Producent | Podać
52. | Nazwa-model/typ | Podać
53. | Kraj pochodzenia | Podać
54. | Rok produkcji min. IV kwartał 2024r.- urządzenie fabrycznie nowe | TAK
Konstrukcja i konfiguracja
55. | Mobilny ultrasonograf do badań położniczo-ginekolocznych z wbudowanym videorinterem | TAK
56. | Monitor obrazowy wysokiej rozdzielczości min 1920 x 1080 pixeli, kolorowy, cyfrowy typu LED, OLED lub LCD o przekątnej ekranu min 18", z funkcją dotykową (Touch Screen), służący jednocześnie do sterowania niektórymi funkcjami aparatu | TAK
57. | Możliwość zmiany wysokości i obrotu pulpitu operatora wraz z monitorem | TAK
58. | Szerokość podstawy i monitora nie większe niż 50 cm. Ciężar aparatu mniejszy niż 60 kg | TAK
59. | Ilość aktywnych, równoważnych gniazd do przyłączenia głowic obrazowych min. 3 | TAK/PODAĆ
60. | Ilość kanałów przetwarzania min. 100 000 | TAK/PODAĆ
61. | Dynamika systemu min. 260 dB | TAK/PODAĆ
Obrazowanie i prezentacja obrazu
62. | B-mode | TAK
63. | Maksymalna głębokość obrazowania minimum 38 cm | 38-41 cm - 0pkt >41 cm - 10 pkt
64. | Obrazowanie w układzie skrzyżowanych ultradźwięków (nadanie i odbiór) - minimum 7 stopni ustawienia (np.. Sono CT) | TAK
65. | Cyfrowa filtracja szumów "specklowych: - wygładzanie ziarnistości obrazu B bez utraty rozdzielczości | TAK
66. | Funkcja redukcji cieni ultradźwiękowych na obrazach 2D | TAK
67. | Podział ekranu na min. 4 obrazy | TAK
68. | Zoom dla obrazów "na żywo" i zatrzymanych. Całkowita wielkości powiększenia ≥ 20x | TAK/PODAĆ
69. | Regulacja zasięgowa wzmocniona, minimum 8 punktowa | TAK/PODAĆ
70. | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych głowicach | TAK/PODAĆ
71. | Liczba obrazów w trybie B w pamięci dynamicznej CINE minimum 10 000 | 10 000 - 0pkt >12500 - 10 pkt
72. | Maksymalna długość filmu 2D w pamięci CINE > 360 s | 360s-500s-0pkt >500s-10pkt
73. | M-mode | TAK
74. | Anatomiczny M-mode (minimum 2 linie M jednocześnie) | Tak, podać ilości linii M
75. | Kolor M-mode | TAK
76. | Doppler Kolorowy (CD) | TAK
77. | Maksymalna obrazowana prędkość przepływu w kolorowym dopplerze bez aliasingu ≥ 4m/s | TAK
78. | Power Doppler (PD) | TAK
79. | Doppler pulsacyjny (PWD) | TAK
80. | Maksymalna mierzona prędokość przy zerowym kącie korekcji w dopplerze pulscyjnym ≥ 8,0 m/s | TAK
81. | Regulacja wielkości bramki PW-dopplera min. 0,5-20mm | TAK
82. | Możliowość regulacji położenia linii bazowej, skali i korekcji kąta na obrazac w trybie dopplera spektralnego zapisanych na dysku | TAK
83. | Triplex-mode (B+CD/PD+PWD) w czasie rzeczywistym | TAK
84. | Obrazowane 3D/4D z głowic objętościowych | TAK
85. | Ilość linii w pojedynczym obrazie B: minimum 1000 | TAK
86. | Ilość obrazów w trybie B składających się na obraz 3D > 4000 | TAK
87. | Prędkość obrazowania 4D > 40 obrazów 3D/s | TAK
88. | Liczba objętośc w trybie 4D w pamięc dynamcznej CINE: minimum 350 | TAK
89. | Obrazowanie tomograficzne - jednoczesne obrazowanie minimum 7 równoległych warstw z możliwością ustawienia ich położenia i odległości między nimi - w czasie rzeczywistym i na zapamiętanych obrazach 3D | TAK
Oprogramowanie pomiarowo - obliczeniowe
90. | Pomiar odległości, obwodu, pola powierzchni, objętości | TAK
91. | Pomiary ginekologiczne: macica (długość, szerkość, wysokość); objętość jajników ( z trzech wymiarów liniowych); endometrium; długość szyjki macicy; pomiary pęcherzyków; tętnice jajników: PS, ED, RI | TAK
92. | Automatyczny obrys spektrum dopplerowskiego i automatyczne wyznaczanie paremetrów przepływu (min. PI,RI,HR) na wykresie spektrum na obrazach zatrzymanych i odtwarzanych z archiwum | TAK
93. | Pomiary i kalkulacje położnicze w tym AFI, waga płodu | TAK
94. | Automatyczny pomiar BPD i HC na obrazie główki płodu (automatyczny obrys i wyznaczanie wartości) | TAK
95. | Automatyczny pomiar AC, FL i HL na obrazie brzuszka lub kończyny płodu (automatyczny obrys i wyznaczenie wartości) | TAK
96. | Automatyczny pomiar Cerebellum, VP oraz CM | tak- 5 pkt nie - 0 pkt
97. | Protokół IOTA do oceny i zman nowotworowych guzów jajnika | TAK
98. | Pomiary Z-SCORE | TAK
99. | Raport z badania ginekologicznego | TAK
100. | Raport z badania położniczego | TAK
101. | Raport z badania położniczego w ciąży mnogiej, min dla 3 płodów | TAK
102. | Graficzna prezentacja pomiarów w siatce centylowej | TAK
Głowice
103. | Głowica objętościowa convex 2D do badań położnczych | TAK
104. | Zakres częstotliwości obrazowania obejmujący przedział minimum 2,5-4,5 MHz | TAK
105. | Ilość elementów: minimum 192 kryształy | TAK
106. | Kąt obrazowania w trybie B minimum 110 stopni | TAK
107. | Wielkość skanu w trybie 3D: minimum 85 stopni x 85 stopni | TAK
108. | Obrazowanie w trybie krzyżujących się ultradźwięków (compounding) | TAK
109. | Obrazowanie harmoniczne | TAK
Archiwizacja
110. | Videoprinter monochromatyczny fomatu a 6 | TAK
111. | Możliwość podłączenia bezpośrednio do aparatu drukarki kolorowej laserowej do wydruku raportów i obrazów | TAK
112. | Archiwizaja danych pacjentów, raportów i obrazó na lokalnym dysku SDD o pojemności minimum 500 GB. Wielkość partycji przeznaczona do archwium większa niż 420 GB | TAK
113. | Możliwość kopiowania archiwum (obrazy, filmy, wyniki pomiarów, raporty) na zewnętrzne dyski SSD lub HDD o pojemności minimum 500 gb przez gnazdo USB3.0 | TAK
114. | Możliwość zapisu obrazów na pamięci USB PenDrive w formatach avi i jpeg przez gnazdo USB 3.0 | TAK
115. | Gniazdo wyjściowe obrazu z aparatu typu HDMI | TAK
116. | Interfejs sieciowy DICOM | TAK
117. | Możliwość eksportu obrazów 3 D w formatach drukarek komputerowych 3D (min. STJ. OBJ, XYZ) | TAK
Możliwość rozbudowy
118. | Elastografia z oferowanej głowicy endowaginalnej | tak- 5 pkt nie - 0 pkt
119. | Oprogramowanie do automatycznego obrysu struktury i automatycznego obliczania objętości w obrazach w trybie 3D | TAK
120. | Oprogramowania do obliczania % naczynienia tkanki w obrazach 3D | TAK
121. | Głowica endowaginalna objętościowa obrazująca w trybach 2D, 3D,4D, o zakresie częstotliowści obrazowania B obejmujący przedział min. Od 4,0 do 9,0 MHz, ilość elementów min. 192, kącie obrazowania min 175 stopni | TAK
122. | Pseudotrójwymiarowy tryb wizualizacji przepływu krwi służący intuicyjnej pomocy zrozumienia struktury przepływu krwi (np. S-Flow, RadiantFlow, SMI) | TAK
123. | Obrazownie wolnch przepływów bez wykorzystania zjawiska dopplera, oparte na śledzeniu punktów obrazu | TAK
124. | Oprogramowanie do zapisu całego badania w czasie rzeczywistym na pamięci USB | TAK
125. | Zasilanie akumulatorowe. Czas normalnej pracy z wbudowanych akumulatorów minimum 15 minut | TAK
Pozostałe
126. | Gwarancja zapewniona min. 24 miesięcy. | TAK
127. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | TAK
128. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (od przyjęcia zgłoszenia do podjęcia naprawy) max. 24 godziny w okresie gwarancyjnym. Czas naprawy nie wymagający sprowadzenia części zamiennych w terminie max. 2 dni robocze, natomiast czas naprawy wymagający sprowadzenia części zamiennych max 5 dni roboczych | TAK
129. | W przypadku naprawy przekraczającej 2 dni robocze lub 5 dni roboczych (gdy do naprawy niezbędne jest sprowadzenie części zamiennych) Wykonawca podstawi urządzenie zastępcze tego samego modelu lub modelu kompatybilnego z testami objętymi przedmiotową umową. | TAK
130. | W przypadku naprawy/wymiany tego samego elementu 3 razy element podlega wymianie na nowy. | TAK
131. | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat. | TAK
132. | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. | TAK
133. | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą aparatu). | TAK
134. | Przeszkolenie personelu w siedzibie Zamawiającego | TAK
135. | W okresie gwarancyjnym w ramach wynagrodzenia zapewnione przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu. | TAK
Narzędzia
136. | Wykonawca/Producent | Podać
137. | Nazwa-model/typ | Podać
138. | Kraj pochodzenia | Podać
139. | Rok produkcji min. 2024r.- urządzenie fabrycznie nowe | TAK
140. | Wkład kleszczy ClickLine, bransze okienkowe, z ząbkowaniem automatycznym dwie bransze ruchome, śr. 5 mm, dł. Rob. 36 cm, kompatybilny z posiadanymi tubusami firmy Karl Storz - 4 szt | TAK
141. | Tubus instrumentów laparoskopowych, metalowy, izolowany, z przyłączem LUER-Lock, średnica 5mm, długość robocza 36 cm, wielorazowy, autoklawowalny, kompatybilny z posiadanymi wkładami pracującymi firmy Karl Storz - 10 szt | TAK
142. | Uchwyt instrumentów ClickLine, metalowy, z zapinką typu MANHES, obrotowy, nieizolowany, kompatybilny z posiadanymi tubusami i wkładami pracującymi firmy Karl Storz - 10 szt | TAK
143. | Wkład kleszczy ClickLine CROCE-OLMI; bransze zakrzywione, okienkowe, jedna bransza ruchoma, śr. 5mm, dł. Rob 36 cm, kompatybilny z posiadanymi tubusami firmy Karl Storz - 8 szt | TAK
144. | Optyka laparoskopowa 30 stopni, śr. 10 mm, dł. 31 cm, autoklawowalna, wyposażona w system soczwek wałeczkowych Hopkinsa, oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci cyfrowej lub graficznej umieszczone obok przyłącza światłowodu, oznakowanie kodem QR lub data-Matrix z zakodowanym nr katalowgowym oraz nr seryjnym optyki - 1 szt | TAK
145. | Optyka laparoskopowa typu Hopkins umożliwiająca obrazowanie efektu fluorescencji zielenii indocyjaninowej (ICG) w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR), śr 10mm, dł. 31 cm, kąt patrzenia 30 stopni, autoklawowalna, umieszczone na obudowie optyki oznakowanie kodem Data-matrix z zakodowanym nr katalogowym oraz nr seryjnym optyki; oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci cyfrowej lub graficznej umieszczone onok przyłącza światłowodu - 1 szt | TAK
146. | Igła do punkcji wątroby wg Menghini rozmiar 5 mm, średnica 1,6mm długość 36 cm - 1 szt | TAK
147. | Imadło laparoskopowe, monopolarne, śr. 5mm, dł. 36 cm, obrotowe 360 stopni, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przylączem HF, bez zapinki, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego; - wkład roboczy: bransze preparacyjno- chwytające, wygięte pod kątem prostym , obie ruchome - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia 3 szt | TAK
Insuflator CO2 z podgrzewaczem - 1 zestaw
148. | Wykonawca/Producent | TAK
149. | Nazwa-model/typ | TAK
150. | Kraj pochodzenia | TAK
151. | Rok produkcji min.2024r.- urządzenie fabrycznie nowe | TAK
152. | Obsługa insuflatora poprzez kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min 7" | TAK
153. | Insuflator wyposażony w funkcję podgrzewania CO2 z wykorzystaniem dedykowanyc drenów insuflacyjnych ze zintegrowanym przewodem grzewczym; dostępne dreny z podgrzewaniem w wersji jednorazowej i w wersji sterylizowalnej | TAK
154. | Maksymalny przepływ gazu min. 50 l/min | TAK
155. | Maksymalne ciśnienie insuflacji 30 mmHg | TAK
156. | Insyflator wyposażony w min 2 tryby pracy | TAK
157. | Tryb pracy wysokoprzepywowy - regulacja przepływu w zakresie min. 1-50 l/min - regulacja ciśnienia w zakresie 1-30 mmHg | TAK
158. | Tryb pracy pediatryczny: - regulacja przepływu w zakresie od min. 0,1 do 15 l/min, przy czym w zakresie min. 0,1-2 l/min możlwiośćregulacji z krokiem 0,1 l/min - regulacja ciśnienia w zakresie 1-15 mmHg | TAK
159. | Fukncja zapamiętywania idsywidualnych ustawień startowych insyflatora tj ciśnienia, przepływu CO2 trybu pracy dla różnych użytkowników, możliwość zapamiętania min. 25 profilu użytkowników identyfikowanych indywidualną nazwą | TAK
160. | Wskaźnik numeryczny ilości podanego CO2 do pacjenta wyświetlony na erkanie insuflatora | TAK
161. | Wyświetlanie ustalonego i aktualnego ciśnienia insuflacji CO2 w formie graficznej i numerycznej w trakcie insuflacji na ekranie insuflatora | TAK
162. | Wyświetlanie ustalonego i aktualnego przepływu CO2 w formie graficznej i numerycznej w trakcie insuflacji na ekranie insuflatora | TAK
163. | Graficzny wskaźnik ciśnienia/ilości CO2 w butli wyświetlony na ekranie insuflatora | TAK
164. | Możliwość przymocowania uchwytu na panelu tylnym innsuflatora na rezerwową butlę z CO2 o objętości min 1 L | TAK
165. | Zintegrowane w insuflatorze gniazdo umożliwiające bezpośrednie podłączenie z dedykowanym sterownikiem kamery i regulację zadanego przepływu i cisnienia CO2 bezpośrednio poprzez przyciski głowicy kamery i wyświetlanie parametrów pracy na ekranie monitora operacyjnego. Funkcjonlaność realizowana bez zaangażowania systemu zintegrowanej sali operacyjnej | TAK
166. | Przewód niskociśnieniowy CO2, do podłączenia insyflatora do centralnego źródła CO2, sł. 600 cm - 1 szt | TAK
POZOSTAŁE WYMAGANIA
167. | Gwarancja zapewniona min. 24 miesięcy. | TAK
168. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | TAK
169. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (od przyjęcia zgłoszenia do podjęcia naprawy) max. 24 godziny w okresie gwarancyjnym. Czas naprawy nie wymagający sprowadzenia części zamiennych w terminie max. 2 dni robocze, natomiast czas naprawy wymagający sprowadzenia części zamiennych max 5 dni roboczych | TAK
170. | W przypadku naprawy przekraczającej 2 dni robocze lub 5 dni roboczych (gdy do naprawy niezbędne jest sprowadzenie części zamiennych) Wykonawca podstawi urządzenie zastępcze tego samego modelu lub modelu kompatybilnego z testami objętymi przedmiotową umową. | TAK
171. | W przypadku naprawy/wymiany tego samego elementu 3 razy element podlega wymianie na nowy. | TAK
172. | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat. | TAK
173. | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. | TAK
174. | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą aparatu). | TAK
175. | Przeszkolenie personelu w siedzibie Zamawiającego | TAK
176. | W okresie gwarancyjnym w ramach wynagrodzenia zapewnione przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu. | TAK
Kosze do sterylizacji - sztuk: 12
177. | Wykonawca/Producent | Podać
178. | Nazwa-model/typ | Podać
179. | Kraj pochodzenia | Podać
180. | Rok produkcji min. 2024r.-urządzenie fabrycznie nowe | TAK
181. | Standardowy kosz o wymiarach 580 x 300x100 mm z chowanymi rączkami. Obramowanie górne i dolne drutem o średnicy 5 mm. Możliwość umieszczania kosze jeden na drugim , średnica drutu 1 mm, oczko kwadratowe o boku 4,5mm, pokrywa o pojedynczej ramie. Kosz wyposażony w 45 silikonowych obejm- sztuk 3 | TAK
182. | Standardowy kosz o wymiarach 250 x 250 x100 mm z chowanymi rączkami. Obramowanie górne i dolne drutem o średnicy 5 mm. Możliwość umieszczania kosze jeden na drugim , średnica drutu 1 mm, oczko kwadratowe o boku 4,5mm, pokrywa o pojedynczej ramie. Kosz wyposażony w 45 silikonowych obejm - sztuk 3 | TAK
183. | Standardowy kosz o wymiarach 500 x 250 x100 mm z chowanymi rączkami. Obramowanie górne i dolne drutem o średnicy 5 mm. Możliwość umieszczania kosze jeden na drugim , średnica drutu 1 mm, oczko kwadratowe o boku 4,5mm, pokrywa o pojedynczej ramie. Kosz wyposażony w 45 silikonowych obejm - sztuk 3 | TAK
184. | Standardowy kosz o wymiarach 250 x 250 x60 mm z chowanymi rączkami. Obramowanie górne i dolne drutem o średnicy 5 mm. Możliwość umieszczania kosze jeden na drugim , średnica drutu 1 mm, oczko kwadratowe o boku 4,5mm, pokrywa o pojedynczej ramie. Kosz wyposażony w 45 silikonowych obejm - sztuk 3 | TAK
POZOSTAŁE WYMAGANIA
185. | Gwarancja zapewniona min. 24 miesięcy. | TAK
186. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | TAK
187. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (od przyjęcia zgłoszenia do podjęcia naprawy) max. 24 godziny w okresie gwarancyjnym. Czas naprawy nie wymagający sprowadzenia części zamiennych w terminie max. 2 dni robocze, natomiast czas naprawy wymagający sprowadzenia części zamiennych max 5 dni roboczych | TAK
188. | W przypadku naprawy przekraczającej 2 dni robocze lub 5 dni roboczych (gdy do naprawy niezbędne jest sprowadzenie części zamiennych) Wykonawca podstawi urządzenie zastępcze tego samego modelu lub modelu kompatybilnego z testami objętymi przedmiotową umową. | TAK
189. | W przypadku naprawy/wymiany tego samego elementu 3 razy element podlega wymianie na nowy. | TAK
190. | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat. | TAK
191. | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. | TAK
192. | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą aparatu). | TAK
193. | Przeszkolenie personelu w siedzibie Zamawiającego | TAK
194. | W okresie gwarancyjnym w ramach wynagrodzenia zapewnione przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu. | TAK
Narzędzia ortopedyczne
195. | Wykonawca/Producent | Podać
196. | Nazwa-model/typ | Podać
197. | Kraj pochodzenia | Podać
198. | Rok produkcji min. 2024r.- narzędzia fabrycznie nowe | TAK
199. | Narzędzie manualne artroskopowe autoklawowalne typu chwytak do ciała wolnego, otwierana górna powierzchnia chwytająca. Średnica trzonka 4,2mm, część robocza prosta, trzonek prosty. Narzędzie wyposażone w port typu Luer lock do czyszczenia elementów ruchomych wewnątrz chwytaka, 5 szt | TAK
200. | Instrument do obcinania szwów 2-0 prosty, średnica 2,75mm, wyposażony w port umożliwiający mycie narzędzia - 5 szt | TAK
201. | Metalowy popychacz do węzłów z zamkniętym oczkiem prowadzącym nić - 5 szt | TAK
202. | Narzędzie manualne artroskopowe autoklawowalne, raszpla kulkowa, zagięty trzonek 220 mm umożliwiający dostęp do naprawy łąkotki - 5 szt | TAK
203. | Narzędzie manualne artroskopowe autoklawowalne typu Wide Biter Punch, z ząbkowaną górną branszą tnącą. Wielkość prostej końcówki tnącej 2,8 mm, średnica trzonka 2,75 mm, prosta szczęka,trzonek prosty. Narzędzie wyposażony jest w port do mycia i dezynfekcji narzędzia wewnątrz części ruchomej - 2 szt | TAK
204. | Narzędzie manualne artroskopowe autoklawowalne typu Punch, z ząbkowaną górną branszą tnącą. Wielkość zagiętej końcówki tnącej 30 stopni w prawo oraz szerokość 2,8mm, średnica trzonka 2,75 mm, prosta szczęka. Narzędzie wyposażone jest w port do mycia i dezynfekcji narzędzia wewnątrz części ruchomej 2 szt | TAK
205. | Narzędzie manualne artroskopowe autoklawowalne typu Punch, z ząbkowaną górną branszą tnącą. Wielkość zagiętej końcówki tnącej 30 stopni w lewo oraz szerokość 2,8mm, średnica trzonka 2,75mm, prosta szczęka. Narzędzie wyposażone jest w port do mycia i dezynfekcji narzędzia wewnątrz części ruchomej - 2 szt | TAK
206. | Narzędzie artroskopowe autoklawowalne typu nożyczki artroskopowe, szczęka prosta o średnicy 3,4 mm, szczęki proste ząbkowane na górnej branszy, dolna bransza gładki. Długość szczęki 8,9mm, długość ramienia 13,25 cm. Narzędzie wyposażone jest w port do mycia i dezynfekcji narzędzi wewnątrz części ruchomej - 1 szt | TAK
POZOSTAŁE WYMAGANIA
207. | Gwarancja zapewniona min. 24 miesięcy. | TAK
208. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | TAK
209. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (od przyjęcia zgłoszenia do podjęcia naprawy) max. 24 godziny w okresie gwarancyjnym. Czas naprawy nie wymagający sprowadzenia części zamiennych w terminie max. 2 dni robocze, natomiast czas naprawy wymagający sprowadzenia części zamiennych max 5 dni roboczych | TAK
210. | W przypadku naprawy przekraczającej 2 dni robocze lub 5 dni roboczych (gdy do naprawy niezbędne jest sprowadzenie części zamiennych) Wykonawca podstawi urządzenie zastępcze tego samego modelu lub modelu kompatybilnego z testami objętymi przedmiotową umową. | TAK
211. | W przypadku naprawy/wymiany tego samego elementu 3 razy element podlega wymianie na nowy. | TAK
212. | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat. | TAK
213. | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. | TAK
214. | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą aparatu). | TAK
215. | Przeszkolenie personelu w siedzibie Zamawiającego | TAK
216. | W okresie gwarancyjnym w ramach wynagrodzenia zapewnione przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu. | TAK
Fotel ginekologiczny - sztuk: 1
217. | Wykonawca/Producent | Podać
218. | Nazwa-model/typ | Podać
219. | Kraj pochodzenia | Podać
220. | Rok produkcji min. 2024r.- urządzenie fabrycznie nowe | TAK
221. | Fotel przeznaczony do przeprowadzania badań i zabiegów ginekologicznych i urologicznych | TAK
222. | Długość całkowita leża w pozycji poziomej bez segmentu podudzia: 1300mm (+/-30mm) | TAK
223. | Całkowita szerokość leża: 760mm (+/-30mm) | TAK
224. | Szerokość leża(tapicerka): 540mm (+/-30mm) | TAK
225. | Minimalna wysokość siedziska: 1050 mm(+/-30mm) | TAK
226. | Kąt uniesienia opercia poleców od 0 ° do 70 ° (+/-5 °) | TAK
227. | Kąt pochylenia siedziska -15 ° do 20 ° (+/-3 °) | TAK
228. | Przechył Trendelenburga: 20 ° (+/- 3 °) | TAK
229. | Przechył anty-Trendelnburga: 15 °(+/-3 °) | TAK
230. | Regulacja segmentu oparcia pleców oraz przechyłów wzdłużnych za pomocą sprężyn gazowych z blokadą, bezstopniowo. Regulacja pochylenia siedziska uzyskiwana sprężynami przechyłu wzdłużnego | TAK
231. | Konstrukcja fotela wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo z użyciem lekieru z nanotechnologią srebra powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów. Dodatki antybakteryjne muszą być integralną zawartością składu lakieru. Nie dopuszcza się, aby własności antybakteryjne były uzyskiwane poprzez nanoszenie na powłokę lakierniczą oddzielnych środków | TAK
232. | Konstrukcja nośna fotela stołu osłonięta obudową z tworzywa wykonanego z zastosowaniem antybakteryjnej nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów. Dodatek antybakteryjny musi być integralną zawartością składu tworzywa i zapewniać powolne uwalnianie jonów srebra. Nie dopuszcza się, aby własności antybakteryjne były uzyskiwane poprzez nanoszenie na powierzchnie tworzywa oddzielnych środków. Osłony także w części siedzeniowej i na podstawie. | TAK
233. | Podstawa fotela wyposażona w stopki z możliwością poziomowania | TAK
234. | Dopuszczalne obciążenie: 190kg (+/-20 kg) | TAK
235. | Siedzenie wyposażone po obu stronach w listwy do mocowania wyposażenia dodatkowego, a oparcie pleców wyposażone w uchwyt na rolkę papierowego podkładu | TAK
236. | Tapicerka bezszwowa(możliwość wyboru minimum pięciu kolorów), wykonana z materiału nieprzemakalnego. Tapicerka niepalna | TAK
237. | Listwy do mocowania wyposażenia zamontowane w segmencie siedziska. | TAK
238. | Wyposażenie fotela: - miska ginekologiczna ze stali nirdzewnej o pojemności min. 9L - papierowy podkład w rolce - podkolanniki z podrączkami - 1 kpl - podnóżeklakierowany ze stopniem tapicerowanym w kolorze tapicerki fotela - 1 szt | TAK
POZOSTAŁE WYMAGANIA
239. | Gwarancja zapewniona min. 24 miesięcy. | TAK
240. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | TAK
241. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (od przyjęcia zgłoszenia do podjęcia naprawy) max. 24 godziny w okresie gwarancyjnym. Czas naprawy nie wymagający sprowadzenia części zamiennych w terminie max. 2 dni robocze, natomiast czas naprawy wymagający sprowadzenia części zamiennych max 5 dni roboczych | TAK
242. | W przypadku naprawy przekraczającej 2 dni robocze lub 5 dni roboczych (gdy do naprawy niezbędne jest sprowadzenie części zamiennych) Wykonawca podstawi urządzenie zastępcze tego samego modelu lub modelu kompatybilnego z testami objętymi przedmiotową umową. | TAK
243. | W przypadku naprawy/wymiany tego samego elementu 3 razy element podlega wymianie na nowy. | TAK
244. | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat. | TAK
245. | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. | TAK
246. | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą sprzętu). | TAK
247. | Przeszkolenie personelu w siedzibie Zamawiającego | TAK
248. | W okresie gwarancyjnym w ramach wynagrodzenia zapewnione przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu. | TAK
Gastroskop zabiegowy - sztuk: 1
249. | Wykonawca/Producent | Podać
250. | Nazwa-model/typ | Podać
251. | Kraj pochodzenia | Podać
252. | Rok produkcji min. 2016 - urządzenie nowe lub regenerowalne | TAK
253. | Średnica kanału roboczego max: 3,7mm | TAK
254. | Średnica zewnętrzna pancerza sondy max: 11,3mm | TAK
255. | Zagięcie końcówki w stopnach min. góra 210, dół 90, lewy 100, prawy 100 | TAK
256. | Kąt obserwacji, min: 140 stopni | TAK
257. | Długość robocza 1030 mm | TAK
258. | długość całkowita 1340mm | TAK
259. | Minimalna widzialność od: 4 mm | TAK
260. | Kanał dodatkowego spłukiwania | TAK
261. | Złącze testera szczelności z nasadką wodoszczelną | TAK
262. | 4 przyciski dowolnie programowalne znajdujące się na rękojeści endoskopu | TAK
263. | Aparat w pełni zanurzalny z zastosowaniem nakładek wodoszczelnych dla zabezpieczenia styków elektrycznych przed uszkodzeniem mechanicznym jak również przed możliwością wystąpienia korozji poprzez oddziaływanie: wody, stężenych środków myjących i dezynfekujących (aldehyd glutarowy GA, kwas nadoctowy PAA, dikarboaldehydflatowy OPA, kwasowa elektrolizowana woda oksydacyjna AEOW) | TAK
264. | Możliwość mycia i dezynfekcji ręcznie i automatycznie w środkach chemicznych | TAK
265. | Kompatybilny z procesorami, źródłami światła i myjnią automatyczną firmy Olympus, posiadanymi przez pracownię endoskopii | TAK
266. | Funkcja identyfikacji endoskopu przez procesory Olympus posiadane przez pracownię | TAK
267. | Kamera w końcówce endoskopu w najnowszej technologii CCD | TAK
POZOSTAŁE WYMAGANIA
268. | Gwarancja zapewniona min. 24 miesięcy. | TAK
269. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | TAK
270. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (od przyjęcia zgłoszenia do podjęcia naprawy) max. 24 godziny w okresie gwarancyjnym. Czas naprawy nie wymagający sprowadzenia części zamiennych w terminie max. 2 dni robocze, natomiast czas naprawy wymagający sprowadzenia części zamiennych max 5 dni roboczych | TAK
271. | W przypadku naprawy przekraczającej 2 dni robocze lub 5 dni roboczych (gdy do naprawy niezbędne jest sprowadzenie części zamiennych) Wykonawca podstawi urządzenie zastępcze tego samego modelu lub modelu kompatybilnego z testami objętymi przedmiotową umową. | TAK
272. | W przypadku naprawy/wymiany tego samego elementu 3 razy element podlega wymianie na nowy. | TAK
273. | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat. | TAK
274. | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. | TAK
275. | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą sprzętu). | TAK
276. | Przeszkolenie personelu w siedzibie Zamawiającego | TAK
277. | W okresie gwarancyjnym wramach wynagrodzenia zapewnione przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu. | TAK
Aparat USG - sztuk: 1
278. | Wykonawca/Producent | TAK
279. | Nazwa-model/typ | TAK
280. | Kraj pochodzenia | TAK
281. | Rok produkcji min. 2024r.- urządzenie fabrycznie nowe | TAK
282. | Zakres częstotliwości pracy aparatu min 2 - 23 Mhz | TAK
283. | Dynamika systemu min 320dB | TAK
284. | Ilość niezależnych kanałów odbiorczych min 10 000 000 | TAK
285. | Fizyczna ilość kanałów nadawczych TX i odbiorczych RX min po 192 | TAK
286. | Zaimplementowana technologia sztucznej inteligencji (Al.) | TAK
287. | Ilość niezależnych aktywnych gniazd dla różnego typu sond obrazowych min. 4 | TAK
288. | Monitor LCD LED, wielkość ekranu min. 21 cali | TAK
289. | Rozdzielczość monitora min. 1920 x 1080 (Full HD) | TAK
290. | Możliwość regulacji położenia monitora LCD: prawo/lewo, przód/ tył, góra/dół, pochylenie | TAK
291. | Monitor umieszczony na min 3 przegubowym ruchomym ramieniu | TAK
292. | Klawiatura alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi oraz możliwością programowania położenia poszczególnych funkcji. Obsługa ekranu jak tablet tj przesuwanie dłonią poszczególnych okien | TAK
293. | Regulacja wysokości panelu sterowania min 20 cm | TAK
294. | Regulacja odchylenia panelu sterowania min. +/- 30 stopni | TAK
295. | Uchwyty na sondy zamontowane po obu stronach panelu sterowania | TAK
296. | Waga aparatu max 80 kg | TAK
297. | Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów min. 10 000 obrazów | TAK
298. | Maksymalna długość zapamiętanej prezentacji w trybie M/D-mode min. 180 sek | TAK
299. | Zintegrwany z aparatem system archiwizacji obrazów | TAK
300. | Wewnętrzny dysk wykonany w technologii SSD tzw systemowy min. 256 GB | TAK
301. | Wewnętrzny dysk twardy SSD min. 1000 GB | TAK
302. | Oprogramowanie DICOM 3.0 umożliwiające zapis i przesyłanie obrazów, w standardzie DICOM - min Media Storage, Verification, Storage (Network), Print, MWM (Modality Worklist Management), Query/Retrive (QR), Structure Reporting | TAK
303. | System archiwizacji z możliwością zapisy w formatach min. BMP, JPEG, AVI, WMV9, DICOM, Raw Data | TAK
304. | Eksportowania obrazów na nośniki przenośne Pen-Drive, HDD wraz z załączoną przeglądarką DICOM | TAK
305. | Wideoprinter cyfrowy czarno-biały | TAK
306. | Porty USB 3.0/2.0 wbudowane w aparat (do archiwizacji na pamięci typu Pen-Drive) - min. 5 portów USB | TAK
307. | Wbudowane w aparat cyfrowe wyjście HDMI - min. 3 szt | TAK
308. | Wbudowane w aparat wejście Ethernet 10/100/1000 Mbps | TAK
309. | Głośność systemu max 33 dB | TAK
Obrazowanie
310. | Tryb 2D (B-mode) | TAK
311. | Tryb M-mode oraz M-mode anatomiczny | TAK
312. | Maksymalna głębokość penetracji od czoła głowicy min. 42 cm | TAK
313. | Możliwość regulacji STC - min. 8 fizycznych suwaków na pulpicie sterowania | TAK
314. | Możliwość regulacji LGT 0 min. 6 suwaków | TAK
315. | Zakres bezstratnego powiększania obrazu w czasie rzeczywistym i po zmrożeniu, a taże w pamięci Cine: min. 22x | TAK
316. | Maksymalna szybkość odświeżania obrazu w trybie B-Mode min 3000 obr/sek | TAK
317. | Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2 D, PWD, przy pomocy jednego przycisku (2D wzmocnienie, PWD skala, linia bazowa) | TAK
318. | Ciągłe ogniskowania (tzw ciągły focus) wiązki w całym zakresie penetracji (bez regulacji położenia ognisk) | TAK
319. | Ciągła optymalizacja wzmocnienia w trybie 2D | TAK
320. | Obrazowanie trapezowe min. +/- 20 stopni | TAK
321. | Obrazowanie rombowe | TAK
322. | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych głowicach | TAK
323. | Wykorzystanie techniki obrazowania harmonicznego typu inwersji pulsu | TAK
324. | Obrazowanie harmoniczne zwiększające rozdzielczość i penetrację, używające jednocześnie min 3 częstotliwości min. 3 częstotliwości do uzyskania obrazu | TAK
325. | Zastosowania technologii optymalizującej obraz w trybie B-mode w zależności od badanej struktury - dopasowanie do prędkości rozchodzenia się fali ultradźwiękowej w zależności od badanej tkanki | TAK
326. | Zastosowanie technnologii obrazowania "nakładanego" i przestrzennego wielokierunkowego w trakcie nadawania i odbioru | TAK
327. | Oprogramowanie ulepszające obrazowanie - wizualizację igły bipsyjnej | TAK
328. | Tryb Duplex (2D + PWD) | TAK
329. | Tryb Triplex (2D + PWD + CD) z rejestrowaną prędkością: min 15 m/sek dla zerowego kąta | TAK
330. | Technologia przetwarzania sygnału Raw Data pozwalająca po zamrożeniu obrazu na zmianę: min wzmocnienia, dynamiki | TAK
331. | Obrazowanie 3D z tzw wolnej ręki | TAK
332. | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) z HPRF | TAK
333. | Zakres prędkości min. 15 m/sek dla zerowego kąta bramki | TAK
334. | Zakres częstotliwości PRF min. 0,4-45 kHz | TAK
335. | Regulacja bramki dopplerowskiej w zakresie min 0,4-20mm | TAK
336. | Regulacja uchylności wiązki dopplerowskiej min +/- 25 stopni | TAK
337. | Technologia optymalizująca zapis spektrum w czasie rzeczywistym | TAK
338. | Tryb Doppler Kolorowy (CD) działający w trybie wieloczęstotliwościowym | TAK
339. | Prędkość dla odświeżania dla CD min 500 klatek/sek | TAK
340. | Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego min +/- 25 stopni | TAK
341. | Optymalizacja zapisów Cd za pomocą jednego przycisku (min dostosowanie linii bazowej i częstotliwości) | TAK
342. | Tryb analogiczny (Power Doppler) oraz Power Doppler kierunkowy | TAK
343. | Tryb dopplerowski o wysokiej czułości i rozdzielczości dedykowany do małych przepływów | TAK
344. | Oprogramowanie aplikacyjne z pakietem oprogramowania pomiarowego do badań ogólnych: brzusznych, tarczycy, sutka, piersi, małych narządów,mieśniowo-szkieletowych, naczyniowych, ortopedycznych,urologicznych | TAK
345. | Liczba par kursorów pomiarowych min 12 | TAK
346. | Pakiet do automatycznego wyznaczania Intima Media Thickens (IMT) | TAK
347. | Oprogramowanie umożliwiające wyznaczenie procentu unaczynienia w danym obszarze | TAK
Sondy
348. | Sondy wyposażone w bezpinowe złącze (pinless) nowej generacji | TAK
349. | Sonda Convex wieloczęstotliwościowa do badań ogólnych wykonana w technologii single crystal | TAK
350. | Zakres pracy przetwornika min 2,0-8,0 MHz | TAK
351. | Kąt pola skanowania (widzenia) min. 110 stopni | TAK
352. | Ilość elementów w jednej linii min. 180 | TAK
353. | Obrazowanie harmoniczne | TAK
354. | Możliwość pracy z oprogramowaniem do elastografii typu strain i akustcznej (Shear Wave) kodowanej kolorem | TAK
355. | Sonda Liniowa do badań naczyniowych wykonana w technologii matrycowej lub równoważnej | TAK
356. | Zakres pracy przetwornika min 4,0-12,0 MHz | TAK
357. | Ilość elementów min 1000 | TAK
358. | Szerokość skanu (FOV) w zakresie 46-50mm | TAK
359. | Obrazowanie harmoniczne | TAK
360. | Sonda kardiologiczna Sektorowa | TAK
361. | Zakres pracy przetwornika min 1,0-5,0 MHz | TAK
362. | Ilość elementów - min 90 | TAK
363. | Kąt skanowania - min 90 st | TAK
364. | Obrazowanie harmoniczne | TAK
Możliwość rozbudowy
365. | Możliwość rozbudowy o fabryczną baterię zapewniającą min 4 godziny normalnej pracy bez podłączenia do zewnętrzne awaryjne zasilacze UPS | TAK
366. | Możliwość rozbudowy o tryb dopplerowskiego obrazowania naczyń narządów miąższowych (nerki, wątroba) do wizualizacji bardzo wolnych przepływów poniżej 1 cm/sek w mikronaczyniach pozwalające obrazować przepływy bez artefaktów ruchowych dostępny na głowicach: convex, linia, endo. Możliwość prezentacji kierunku napływu. Predkość odświeżania FR>50 obr/sek dla przepływów poniżej 1 cm/ sek przy bramce większej niż 2 x 2 cm | TAK
367. | Możliwość rozbudow o specjalistyczne oprogramowanie poprawiające wykrywanie mikrozwapneń w tkankach miękkich tj sutki, piersi, nerka, jądra, ścięgna itp.. | TAK
368. | Możliwość rozbudowy o moduł Elastografii akustycznej typu Shear Wave, określający sztywność tkanek na podstawie analizy prędkości fali poprzecznej z dowolną regulacją pola analizy oraz prezentacją elastyczności tkanek za pomocą kolorów w czasie rzeczywistym. Możliwośc uzyskania wyników pomiarowych wyrażonych w kPa lub m/sek | TAK
369. | Możliwość rozbudowy o moduł elastografii typu stran obliczający i wyświetlający sztywność względną tkanki w czasie rzeczywistym na obrazie z sond: convex, linia, endocavity. Wskaźnik prawidłowej siły ucisku wyświetlony na ekranie. Możliwość wykonania obliczeń odległości i powierzchni oraz oprogramowanie umożliwiające porównywanie elastyczności min 2 miejsc | TAK
370. | Możliwość rozbudowy o analizę jakości otrzymywaych wyników w obrazowaniu elastografii akustycznej pozwalające ocenić gdzie jest najlepszy obszar do wykonania pomiaru - min. 2 metody określenia jakości pomiaru | TAK
371. | Możliwość rozbudowy o automatyczny pomair zwłóknienia w czasie rzeczywistym przy pomocy elastografii akustycznej w kPa lub m/sek | TAK
372. | Możliwość rozbudowy systemu o wizualizację i pomiar stłuszczenia wątroby | TAK
373. | Możliwośc rozbudowy o obrazowanie z kontrastem dostępne w sondach: Convex, Linia, Endo i Sektorowa (kardiologicznych) | TAK
374. | Możliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne z możliwością wykonywania pomiarów min 100 cm | TAK
375. | Możliwość rozbudowy o porównanie obrazu referencyjnego (obraz USG, CT, MR,XR( z obrazem USG na żywo | TAK
376. | Możliwość rozbudowy o zaintalowane w aparacie analiza ilościowa Strain i Strain Rate - obrazowanie i analiza ilościowa funkcji synchronizacji skurczu ( wewnątrz i między komorowego) | TAK
377. | Możliwość rozbudowy o oddzielną analizę wsierdzia i nasierdzia oraz możliwość uśrednienia uzyskanych wyników | TAK
378. | Możliwość rozbudowy o automatyczne wyznaczenie frakcji wyrzutowej z obrazu 2D oraz GLS Global Longitudal Strain w projekcji 2 i 4 jamowej | TAK
379. | Tryb obrazowania 3D/4D z głowic objętościowych (wolumetryczych), convex, endocavity | TAK
380. | Obrazowanie 4D z max prędkością(Frame Rate) min. 40 obr/s | TAK
381. | Możliwość rozbudowy o sondę Convex 3D/4D min 2-9MHz, min 192 elementy | TAK
382. | Możliwość rozbudowy o sondę Endocavity 3D/4d, min 3-11 MHz, min 192 elementy | TAK
383. | Możliwość rozbudowy o funkcję pozwalająca na wykonanie biopsji w trybie 4D | TAK
384. | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie umożliwiające wykonanie badania z kontrastem w trybie 4D | TAK
385. | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie wykorzystujące algorytmy do analizy guzów jajnika | TAK
386. | Możliwość rozbudowy o moduł analizy pomiarów biometrycznych płodu opartych o narzędzie statystyczne Z-score | TAK
387. | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie umożliwiające przechowywania i zarządzania danymi (obrazy, raporty) w chmurze - współpraca, udostępnienie, raportowanie w połączeniu z bezpłatną aplikacją | TAK
388. | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie umożliwiające nieograniczoną transmisję (udostępnianie) obrazu w trakcie badania poprzez sieć internetową | TAK
389. | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie umożliwiające archiwizację i zarządzanie danymi na dyskach sieciowych | TAK
390. | Możliwość rozbudowy o moduł WiFi | TAK
391. | Możliwość rozbudowy o monitor OLED min. 21 o rozdzielczości 4K | TAK
Pozostałe
392. | Gwarancja zapewniona min. 24 miesięcy. | TAK
393. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | TAK
394. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (od przyjęcia zgłoszenia do podjęcia naprawy) max. 24 godziny w okresie gwarancyjnym. Czas naprawy nie wymagający sprowadzenia części zamiennych w terminie max. 2 dni robocze, natomiast czas naprawy wymagający sprowadzenia części zamiennych max 5 dni roboczych | TAK
395. | W przypadku naprawy przekraczającej 2 dni robocze lub 5 dni roboczych (gdy do naprawy niezbędne jest sprowadzenie części zamiennych) Wykonawca podstawi urządzenie zastępcze tego samego modelu lub modelu kompatybilnego z testami objętymi przedmiotową umową. | TAK
396. | W przypadku naprawy/wymiany tego samego elementu 3 razy element podlega wymianie na nowy. | TAK
397. | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat. | TAK
398. | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. | TAK
399. | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą aparatu). | TAK
400. | Przeszkolenie personelu w siedzibie Zamawiającego | TAK
401. | W okresie gwarancyjnym w ramach wynagrodzenia zapewnione przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu. | TAK
Oświadczamy że:
- oferowane wyżej urządzenia po zainstalowaniu i uruchomieniu będą gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.
- oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantują bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewniają wymagany poziom usług medycznych

## Zadanie nr 2
Załącznik nr 2.2 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZADANIE NR 2
Dostawa KTG, sztuk: 2 dla Zespołu Opieki Zdrowowtnej w Bolesławcu
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH
Lp | Parametr / Warunek | Wymagania graniczne TAK/NIE | Parametry oferowane
(podać oferowane zakresy parametrów lub opisać funkcje urządzenia)
OPIS JEDNOSTKI
1. | Wykonawca/Producent | Podać
2. | Nazwa-model/typ | Podać
3. | Kraj pochodzenia | Podać
4. | Rok produkcji 2025r.-urządzenie fabrycznie nowe | TAK
Kardiotokograf do minitorowania ciąży bliźniaczej z monitoringiem matki - 2 szt
5. | Aparat służący do ciągłego, nieinwazyjnego monitorowania i rejestracji czynności serca płodu oraz parametrów życiowych matki. Metoda pomiarowa FHR ultradźwiękowy doppler pulsacyjny. Metoda pomiarowa Toco Tensometryczna. Pomiar parametrów życiowych matki: NIBP, SpO2, temp, EKG, HR/PR | TAK
6. | Aparat służący do monitorowania zarówno ciąży pojedynczej jak i bliźniaczej. Weryfikacja nakładających sięsygnałów podczas monitorowania bliźniąt oraz weryfikacja nakładających się sygnałów tętna płodu i tętna matki | TAK
7. | Aparat wyposażony w inteligenty algorytm, który rozwiązuje problem podwajania i zmniejszania tętna | TAK
8. | Możliwość rozbudowy o funkcję inwazyjnego monitorowania bezpośredniego (DECG) | TAK
9. | Możliwość rozbudowy o monitorowanie ruchów płodów za pomocą znacznika | TAK
10. | Możliwość monitorowanie ruchów płodu automatycznie | TAK
11. | Możliwość rozbudowy o monitorowanie ciąży trojaczej | TAK
12. | Zapis tętna matki z głowicy TOCO(MHR) | TAK
13. | Komputerowa analiza zapisu KTG w języku polskim. Obiczenie zmienności długoterminowej LVT [bpm], krótkoterminowej STV [ms], ilości akceleracji, deceleracji, skurczów | TAK
14. | Kompaktowa obudowa aparatu, waga ≤ 8kg, możlwiosć zamocowania aparatu na ścianie oraz na wózku jezdnym. Mozliwość zawieszenia głowic na uchwytach przy aparacie | TAK
15. | Obsługa aparatu za pomocą ekranu dotykowego | TAK
16. | Ekran składany z możliwością regulacji pochylenia ekranu 0-60 stopni | TAK
17. | Dotykowy ekran LCD kolorowy o przekątnej powyżej 15 cali, rozdzielczość ekranu 1920 x 1080 px, możlwiość regulacji jasności monitora , interfejs w języku polskim | TAK
18. | Możlwiość zmiany trybu prezentacji danych min. 3 tryby | TAK
19. | Wyświtelanie na kolorowym, dotykowym ekranie jednocześnie trendów (FHR, TOCO, SpO2, MECG, MHR) oraz wartości numerycznych (FHR, TOCO, SpO2, MHR) | TAK
20. | Wskażnik jakości sygnału, stanu naładowania baterii (w przypadku korzystania z zasilania bateryjnego) | TAK
21. | Możliwość ustawienia przez użytkownika wartości postawowej TOCO (5,10,15,20 jednostek) | TAK
22. | Możliwość ustawienia skali wyświetlania trendów FHR: 30-240 (bpm) oraz 50-210 (bpm) | TAK
23. | Wyświetlany zakres sygnału TOCO 0-100% | TAK
24. | Głowica Cardio wodoodporne, min. 12 kryształowe | TAK
25. | Zakres pomiaru FHR z głowicy Cardio 50-240 bpm, dokładność pomiaru FHR z głowicy Cardio (+/-1 bpm) | TAK
26. | Częstość powtarzania ≥ 2kHz | TAK
27. | Głowica Cardio o częstotliwości 1,0 MHz | TAK
28. | Natężenie emitowanej fali US ≤ 3,5 mW/cm2 | TAK
29. | Głowica TOCO wodoodporne | TAK
30. | Zakres pomiaru TOCO 0-100%, błąd nieloniowości głowicy TOCO ≤ 10% | TAK
31. | Automatyczne i manualne zerowanie TOCO | TAK
32. | Jednakowe gniazda przetworników (głowic). Automatyczne aktywowanie podpiętego przetwornika | TAK
33. | Możliwość przenoszenia głowic pomiędzy aparatami tego modelu | TAK
34. | Wprowadzanie i wydruk notatek. Możliwość samodzielnej konfiguracji notatek | TAK
35. | Alarm dźwiękowy i wizualny. Widoczny na ekranie znacznik pojawienia się alarmu bradykardii i tachykardii | TAK
36. | Ustawienia zakresu alarmu dla bradykardii i tachykardii. Ustawienie dolnego progu i górengo progu z krokiem 5 bpm | TAK
37. | Ustawienie opóźnienia alarmu bradykardii, tachykardii oraz ustraty sygnału, ustawiane krokiem 5 lub 10 sekundowym w zakresie 0-300 s | TAK
38. | Możliwość włączenia dźwięku alarmu na czas 1, 2, 3 min oraz na stałe | TAK
39. | Historia alarmów z informacją o czasie i przyczynie pojawiania się alarmu wyświetlana na ekranie | TAK
40. | Funkcja ciągłego monitorowania przez 24 godziny. Zapis w archiwum całego badania z możlwiością odtworzenia na ekranie wykresów oraz wydruku na drukarce termicznej z szybką prędkością min 18,5 mm/sek | TAK
41. | Pamięć archiwum min 5000h zapisów z możliwością zwiększenia pamięci poprzez zapis na urządzeniu przenośnym typu pendrive. Funkcja automatycznego wyszukiwania archiwalnego zapisu na podstawie wprowadzenia ID pacjenta lub nazwy | TAK
42. | Możliwość zapisu badań na przenośnej pamięci typu pendrive | TAK
43. | Wbudowana drukarka termiczna o rozdzielczości 200 dpi. Standardowe prędkości przesuwania papieru 1,2 i 3 cm/min, duże prędkości wydruku (zapisy archiwalne) ≥ 18,5 mm/sek | TAK
44. | W przypadku braku papieru w drukarce lub otwarcia szuflady automatyczny dodruk brakujących danych po włożeniu papieru i zamknięciu szuflady. Pamięć w buforze min. 60 min | TAK
45. | Kompatybilność drukarki z papierm o szerokości 150 oraz 152 mm. Wydruk na papierze typu składanka. Drukarka kompatybilna ze skalą FHR: 30-240 bpm oraz 50-210 bpm | TAK
46. | Funkcja wydruku na papierze termicznym informacji o badaniu: ID oraz nazwa pacjenta, wiek ciążowy, tend FHR oraz TOCO, tend AFM, ruch płodu ze znacznika ruchów płodu, znacznik zdarzeń, symbol automatycznego i ręcznego zerowania TOCO, data badania, ustawiona prędkość druku, Offset FHR2, Offset FHR3 | TAK
47. | Gniazdo sieciowe RJ45, gniazdo USB, gniazdo HDMI, złącze DB-9 lub DB-15 | TAK
48. | Współpraca z Systemami Nadzoru Okołoporodowego firmy: EDAN | TAK
49. | Współpraca z telemetrią płodową o zasięgu obu głowic cardio min. 100 metrów | TAK
50. | Wbudowany litowo-jonowy akumulator zapewniający ciągłą pracę bez zasilania sieciowego przez min. 2 godziny | TAK
51. | Wbudowana karta sieciowa | TAK
52. | Wbudowany moduł Wi-fi | TAK
53. | Wskaźniki na ekranie, alarm, ładowanie akumulatora, zailanie sieciowe | TAK
54. | Na wyposażeniu aparatu: 3 szt papieru do drukarki termicznej o szerkości 150mm, 3x pas do KTG, żel, akumulator, głowica US - 2 szt, głowica TOCO 1 szt, mankiet i przewód NIBP - 1 szt, przewód EKG - 1 szt, czujnik SpO2- 1 szt, czujnik temp -1szt | TAK
55. | Wózek do aparatuz szufladami oraz blokadą kół do każdego aparatu | TAK
Telemetria płodowa - 2 szt
56. | Przetworniki Cardio i Toco w postaci nadajników bez przewodów | TAK
57. | 20kolorowy wyświetlacz OLED | TAK
58. | Współpraca z zaoferowanym kardiotokografem | TAK
59. | Możliwość monitorowania ciąży bliźniaczej po podłączeniu drugiej głowicy Cardio | TAK
60. | Antena wbudowana w stację roboczą | TAK
61. | Swooboda ruchu dla pacjenta w trakcie monitoringu | TAK
62. | Telemetria współpracująca z aparatmi KTG będącymi na wyposażeniu Szpitala | TAK
63. | Możliwość dokonywania i ładowania głowic w dowolnym porcie | TAK
64. | Ilość kryształów w przetwornikach radiowych US ≥ 12 | TAK
65. | Zasięg przetworników ≥110 metrów | TAK
66. | Wodoodporność przetworników Toco i Cardio | TAK
67. | Wskaźnik zasięgu oraz stanu naładowania baterii | TAK
68. | Czas pracy przetworników TOCO i Cardio przy w pełni naładowanych akumulatorach min. 17 godzin | TAK
69. | Sonda Cardio o częstotliwości 1 MHz | TAK
70. | Na wyposażeniu 1 głowca Cardio i 1 głowica Toco | TAK
71. | Telemetria współpracująca z oferowanymi aparatami KTG | TAK
72. | UWAGA: WARUNKIEM KONIECZNYM DO ZŁOŻENIA OFERTY JEST ROZŁOŻENIE PŁATNOŚCI NA MIN. 24 RÓWNE TRANSZE | TAK, podać liczbę transz od 24 do 35 transz - 0 pkt 36 transz i więcej - 40 pkt
POZOSTAŁE WYMAGANIA
73. | Gwarancja zapewniona min. 24 miesięcy. | TAK
74. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | TAK
75. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (od przyjęcia zgłoszenia do podjęcia naprawy) max. 24 godziny w okresie gwarancyjnym. Czas naprawy nie wymagający sprowadzenia części zamiennych w terminie max. 2 dni robocze, natomiast czas naprawy wymagający sprowadzenia części zamiennych max 5 dni roboczych | TAK
76. | W przypadku naprawy przekraczającej 2 dni robocze lub 5 dni roboczych (gdy do naprawy niezbędne jest sprowadzenie części zamiennych) Wykonawca podstawi urządzenie zastępcze tego samego modelu lub modelu kompatybilnego z testami objętymi przedmiotową umową. | TAK
77. | W przypadku naprawy/wymiany tego samego elementu 3 razy element podlega wymianie na nowy. | TAK
78. | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat. | TAK
79. | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. | TAK
80. | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą aparatu). | TAK
81. | Przeszkolenie personelu w siedzibie Zamawiającego | TAK
82. | W okresie gwarancyjnym nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu. | TAK
Oświadczamy że:
- oferowane wyżej urządzenia po zainstalowaniu i uruchomieniu będą gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.
- oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantują bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewniają wymagany poziom usług medycznych