Część  nr 1 – Akcelerator Versa HD (termin rozpoczęcia usługi nie wcześniej niż od dnia 4 maja 2025 roku)

Producent  Elekta Limited

| Lp. | Nazwa urządzenia Typ, Nr seryjny | Czas obowiązywania umowy (podany w miesiącach) | Wartość brutto za jeden miesiąc usługi serwisowania* | Wartość brutto za cały okres obowiązywania umowy* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Akcelerator Versa HD 5 sn: 156669 z Laserowym systemem pozycjonowania pacjenta, Systemem komunikacji z pacjentem, Systemem zasilania awaryjnego UPS Multi Sentry MST 40 A0 s/n AM27UT974630005, systemem interfonii/interwizji (data gwarancji: 03.05.2025) | 36 |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO: |  |  |  |  |

*wypełnia Wykonawca

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- W zakresie przeglądów okresowych:

  - Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością trzy przeglądy urządzenia w roku i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem świadectwa sprawności urządzenia (certyfikat oraz odpowiedni zapis w raporcie serwisowym lub w karcie pracy);

  - Praca inżyniera serwisu w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem, w ramach wynagrodzenia za umowę;

  - Harmonogram przeglądów – uzgodniony z  Zamawiającym;

  - Przeglądy należy wykonywać uwzględniając zalecenia producenta urządzeń podane w dokumentacji technicznej oraz zachowując przepisy bhp i ppoż;

  - Wymaga się, aby wykonawca dysponował dostępem na podstawie licencji  do kodów serwisowych niezbędnych do wykonania zamówienia;

  - Konserwacje i okresowe przeglądy techniczne muszą być wykonywane przy użyciu urządzeń pomiarowych i dedykowanych testerów, zgodnych z wymaganiami producenta. Urządzenia pomiarowe i dedykowane testery muszą posiadać aktualne świadectwa legalizacji i kalibracji, o ile dotyczy;

  - Zebranie informacji o zaobserwowanych przez użytkownika usterkach;

  - Inspekcja zużycia części;

  - Przeprowadzenie kalibracji urządzenia – jeżeli jest wymagana;

  - Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy;

  - Dokumentacja przeglądów – wykonanie każdego przeglądu musi być potwierdzone wystawieniem raportu serwisowego. Jeżeli przegląd wykonywany był w siedzibie Zamawiającego raport serwisowy powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego;

- W zakresie zdalnego dostępu :

  - Wykorzystanie systemu zdalnego dostępu do monitorowania parametrów pracy urządzeń objętych kontraktem;

  - Wykorzystanie systemu zdalnego dostępu do diagnostyki, regulacji i naprawy urządzeń;

  - Konfiguracja węzłów DICOM według zapotrzebowania;

  - Utrzymanie infrastruktury systemu zdalnego dostępu;

- W zakresie naprawy:

  - Diagnostyka, regulacje  oraz naprawy sprzętu w pełnym zakresie i bez względu na przyczynę powstania uszkodzenia,  
w ramach wynagrodzenia za umowę, z wyłączeniem uszkodzeń spowodowanych zdarzeniami losowymi, tzw. siłą wyższą (pożar, powódź, wyładowanie atmosferyczne) oraz uszkodzeń mechanicznych spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem. Naprawa musi gwarantować przywrócenie pełnej sprawności urządzenia sprzed awarii;

  - Praca inżyniera serwisu podczas diagnostyki i napraw w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem, w ramach wynagrodzenia za umowę;

  - Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii przez Zamawiającego (rozumianej jako wykonanie diagnostyki - rozpoczęcie usługi zdalnej lub przyjazd  inżyniera serwisowego) – zgodnie z informacją podaną przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.

  - Czas naprawy wynosi maksymalnie  3 dni robocze liczone od upływu czasu przewidzianego na rozpoczęcie naprawy;

  - W przypadku konieczności  zamówienia i sprowadzenia części, naprawa powinna być wykonana w ciągu 5 dni roboczych od upływy czasu przewidzianego na rozpoczęcie naprawy;

  - Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie. Sprawdzanie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy;

  - Dokumentacja interwencji serwisowych - wykonanie naprawy musi być potwierdzone wystawieniem raportu serwisowego. Jeżeli naprawa wykonywana była w siedzibie Zamawiającego, raport serwisowy powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego.

- W zakresie modyfikacji:

  - Wykonanie zleconych przez producenta modyfikacji zapobiegawczych w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy urządzenia;

  - Wykonanie zleconych przez producenta aktualizacji software’u systemowego i aplikacyjnego;

  - Wykonanie modernizacji komponentów akceleratora w związku z zakończeniem dla nich wsparcia technicznego.

- W zakresie części zamiennych :

  - Dostawy w ramach wynagrodzenia za umowę  materiałów niezbędnych do przeprowadzania przeglądów;

  - Dostawa i wymiana w ramach wynagrodzenia za umowę  części zamiennych, także komponentów specjalnych, w celu zastąpienia podzespołów, które na skutek awarii czy też naturalnych procesów  uległy całkowitemu  zużyciu i stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji;

  - Do napraw wymagających wymiany podzespołów używane mają być zawsze oryginalne i fabrycznie nowe  części zamienne z wyjątkiem paneli  detektora MV i kV dla których dopuszcza się rekondycjonowanie paneli przez producenta.

  - Dostawy w ramach wynagrodzenia za umowę  komponentów niezbędnych do przeprowadzania modyfikacji.

  - Z zakresu umowy wyłączone są materiały eksploatacyjne i elementy wyposażenia dodatkowego oraz instalacje infrastruktury pracowni i budynku w tym wentylacji i klimatyzacji.

- Wsparcie  techniczne przez inżyniera serwisu - udzielanie bieżących porad, instrukcji i informacji personelowi Zamawiającego sprawującemu obsługę urządzenia.

………………………………………

kwalifikowany podpis elektroniczny

Część  nr 2 – Tomograf SPECT CT (termin rozpoczęcia usługi nie wcześniej niż od dnia 10 sierpnia 2025 roku)

Producent  Siemens Medical Solution

| Lp. |  | Nazwa urządzenia Typ, Nr seryjny | Czas obowiązywania umowy (podany w miesiącach) | Wartość brutto za jeden miesiąc usługi serwisowania* | Wartość brutto za cały okres obowiązywania umowy* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tomograf SPECT CT Symbia Intevo Bold sn: 1309 z Systemem konturowania Syngo.Via sn: 223401 (data gwarancji: 09.08.2025) |  | 48 |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO: |  |  |  |  |  |

*wypełnia Wykonawca

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Tomograf SPECT CT Symbia Intevo Bold sn: 1309

- W zakresie przeglądów okresowych:

  - Regularne przeglądy okresowe i konserwacje - interwały i zakres przeglądów według zaleceń producenta zawartych w dokumentacji sprzętu z wystawieniem świadectwa sprawności urządzenia (certyfikat oraz odpowiedni zapis w raporcie serwisowym lub w karcie pracy);

  - Praca inżyniera serwisu w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem, w ramach wynagrodzenia za umowę;

  - Harmonogram przeglądów – uzgodniony z  Zamawiającym;

  - Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego;

  - Kontrola występowania usterek zewnętrznych;

  - Inspekcja zużycia części;

  - Oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła;

  - Smarowanie ruchomych części mechanicznych;

  - Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego;

  - Konserwacja software’u systemowego i aplikacyjnego przy użyciu dedykowanego oprogramowania serwisowego;

  - Porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych;

  - Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy;

  - Dokumentacja przeglądów – wykonanie każdego przeglądu musi być potwierdzone wystawieniem raportu serwisowego. Jeżeli przegląd wykonywany był w siedzibie Zamawiającego raport serwisowy powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego;

  - Przeglądy należy wykonywać uwzględniając zalecenia producenta urządzeń podane w dokumentacji technicznej oraz zachowując przepisy bhp i ppoż;

  - Wymaga się, aby wykonawca dysponował dostępem na podstawie licencji  do kodów serwisowych niezbędnych do wykonania zamówienia;

  - Konserwacje i okresowe przeglądy techniczne muszą być wykonywane przy użyciu urządzeń pomiarowych i dedykowanych testerów, zgodnych z wymaganiami producenta. Urządzenia pomiarowe i dedykowane testery muszą posiadać aktualne świadectwa legalizacji i kalibracji, o ile dotyczy;

  - Zebranie informacji o zaobserwowanych przez użytkownika usterkach;

  - Przeprowadzenie kalibracji urządzenia – jeżeli jest wymagana.

- W zakresie kontroli jakości – podczas przeglądów okresowych i konserwacji:

  - Sprawdzenie jakości obrazu;

  - Sprawdzenie wartości pomiarowych i aplikacyjnych aparatury z wykorzystaniem, w razie potrzeby, specjalistycznej aparatury pomiarowej i fantomów;

  - Przeprowadzenie czynności korygujących - ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych.

- W zakresie zdalnej diagnostyki:

  - Wykorzystanie systemu zdalnego dostępu do monitorowania parametrów pracy urządzeń objętych kontraktem;

  - Wykorzystanie systemu zdalnej diagnostyki do diagnostyki, regulacji i naprawy uszkodzeń;

  - Utrzymanie infrastruktury koniecznej do realizacji usług zdalnej diagnostyki łącznie z pokryciem kosztów użytkowania linii

telekomunikacyjnej, jeżeli Zamawiający nie udostępni własnego łącza internetowego;

  - System zdalnej diagnostyki spełniający międzynarodową normę standaryzującą system zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001:2022;

  - Dotyczy aparatury wyposażonej funkcję zdalnej diagnostyki;

  - Konfiguracja węzłów DICOM według zapotrzebowania.

- W zakresie naprawy:

  - Dokumentacja interwencji serwisowych - wykonanie naprawy musi być potwierdzone wystawieniem raportu serwisowego. Jeżeli naprawa wykonywana była w siedzibie Zamawiającego, raport serwisowy powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego.

  - Interwencje na wezwanie – praca w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem inżyniera. Praca inżyniera serwisu podczas diagnostyki i napraw w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem, w ramach wynagrodzenia za umowę;

  - Diagnozowanie błędów, usuwanie usterek oraz likwidowanie szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia części;

  - Diagnostyka, regulacje  oraz naprawy sprzętu w pełnym zakresie i bez względu na przyczynę powstania uszkodzenia,  
w ramach wynagrodzenia za umowę, z wyłączeniem uszkodzeń spowodowanych zdarzeniami losowymi, tzw. siłą wyższą (pożar, powódź, wyładowanie atmosferyczne) oraz uszkodzeń mechanicznych spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem. Naprawa musi gwarantować przywrócenie pełnej sprawności urządzenia sprzed awarii;

  - Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie. Sprawdzanie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy;

  - Możliwość dokonywania zgłoszeń 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

  - Możliwość korzystania z dedykowanej platformy serwisowej 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, pozwalającej na wykonywanie zgłoszeń, bieżące monitorowanie ich statusu oraz stanu realizacji.

  - Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii przez Zamawiającego (rozumianej jako wykonanie diagnostyki - rozpoczęcie usługi zdalnej lub przyjazd  inżyniera serwisowego – zgodnie z informacją podaną przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.

  - Czas naprawy wynosi maksymalnie  3 dni robocze liczone od upływu czasu przewidzianego na rozpoczęcie naprawy;

  - W przypadku konieczności  zamówienia i sprowadzenia części, naprawa powinna być wykonana w ciągu 5 dni roboczych od upływy czasu przewidzianego na rozpoczęcie naprawy;

- W zakresie części zamiennych :

  - Dostawy i wymiana w ramach wynagrodzenia za umowę materiałów (fabrycznie nowych, w oryginalnych opakowaniach) niezbędnych do przeprowadzania przeglądów;

  - Wymiana na nowe, oryginalne i w oryginalnych opakowaniach części zamienne i komponenty specjalne (tj. lampy RTG i detektory promieniowania) w celu zastąpienia części, które na skutek naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji, za wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych i elementów wyposażenia dodatkowego;

  - Dostawa i odbiór (utylizacja) źródeł kalibracyjnych do kontroli jakości aparatu (po przekazaniu Wykonawcy odpowiednio wypełnionych dokumentów):

- Punktowe PHI-0124 (Co-57) - raz w roku, w okresie trwania umowy;

- Liniowe HEGL-0133 (Gd-153) - co 2 lata, w okresie trwania umowy;

- Płaskie CTRF10003-ProKase (Co-57) jeden raz w okresie obowiązywania umowy;

- Płaskie CTRF10003-PbShipper (Co-57) jeden raz w okresie obowiązywania umowy.

- W zakresie modernizacji:

  - Ochrona antywirusowa w celu zapewnienia bezpieczeństwa, w szczególności poprzez ochronę przed działaniem złośliwego

oprogramowania, urządzeń i systemów medycznych Zamawiającego eliminująca zagrożenia związane z działaniem wirusów komputerowych oraz innego złośliwego oprogramowania;

  - Modernizacja systemu Symbia Intevo Bold polegająca na aktualizacji oprogramowania do najnowszej dostępnej wersji z zachowaniem wszystkich posiadanych funkcjonalności wraz z wymianą platformy sprzętowej (hardware), jeśli jest to konieczne do zapewnienia dalszej, prawidłowej pracy systemu.

- W zakresie wsparcia aplikacyjnego:

  - Wsparcie  techniczne przez inżyniera serwisu - udzielanie bieżących porad, instrukcji i informacji personelowi Zamawiającego sprawującemu obsługę urządzenia;

  - Doradztwo w zakresie aplikacji (w tym pomoc w optymalizacji działania urządzenia) i porady przez telefon, w tym jedno na rok zdalne lub stacjonarne (w miejscu instalacji sprzętu) szkolenie z aplikacji zainstalowanych w aparacie.

System konturowania Syngo.Via sn: 223401

- W zakresie zdalnej diagnostyki i naprawy:

  - Wykorzystanie systemu zdalnej diagnostyki do stałego monitorowania parametrów pracy urządzenia;

  - Wykorzystanie systemu zdalnej diagnostyki do diagnozy awarii i naprawy uszkodzeń;

  - System zdalnej diagnostyki spełniający międzynarodową normę standaryzującą system zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001:2022;

  - W przypadku braku możliwości zdalnego rozwiązania problemów z systemem – praca w miejscu lokalizacji wraz z dojazdem inżyniera.

  - Możliwość dokonywania zgłoszeń 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

  - Możliwość korzystania z dedykowanej platformy serwisowej 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, pozwalającej na wykonywanie zgłoszeń, bieżące monitorowanie ich statusu oraz stanu realizacji.

- W zakresie naprawy serwera typu Workstation z wyłączeniem monitorów diagnostycznych:

  - Naprawa/wymiana sprzętu komputerowego w przypadku wystąpienia usterki uniemożliwiającej poprawne funkcjonowanie urządzenia i/lub dostawa komponentów sprzętowych w przypadku, jeśli zdefiniowane są przez odpowiedniego dostawcę usług sprzętowych jako "części do samodzielnej naprawy";

  - Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie;

  - Dokumentacja interwencji serwisowych - wykonanie naprawy musi być potwierdzone wystawieniem raportu serwisowego.

- Obsługa w zakresie oprogramowania:

  - Telefoniczne wsparcie dla administratora IT i/lub Klinicznego podczas instalacji uaktualnień;

  - Wsparcie techniczne w zakresie zarządzania zdarzeniem krytycznym;

  - Stałe monitorowanie systemu w celu wykrycia nieprawidłowości.

- W zakresie modyfikacji:

  - Wykonanie zalecanych przez producenta modyfikacji urządzenia (update);

  - Wykonanie modernizacji urządzenia polegającej na wymianie serwera WS z zachowaniem pakietu bazowego (SW), wraz z trzema stacjami klienckimi oraz aktualizacji oprogramowania do najnowszej, dostępnej wersji.

- W zakresie wsparcia aplikacyjnego:

  - Wsparcie  techniczne przez inżyniera serwisu - udzielanie bieżących porad, instrukcji i informacji personelowi Zamawiającego sprawującemu obsługę urządzenia;

  - Doradztwo w zakresie aplikacji (w tym pomoc w optymalizacji działania urządzenia) i porady przez telefon, w tym jedno na rok zdalne lub stacjonarne (w miejscu instalacji sprzętu) szkolenie z aplikacji zainstalowanych w aparacie.

………………………………………

kwalifikowany podpis elektroniczny

Część  nr 3 – Echokardiograf (termin rozpoczęcia usługi nie wcześniej niż od dnia 16 maja 2025 roku)

Producent  Philips Ultrasound, Inc.

| Lp. |  | Nazwa urządzenia Typ, Nr seryjny | Czas obowiązywania umowy (podany w miesiącach) | Wartość brutto za jeden miesiąc usługi serwisowania* | Wartość brutto za cały okres obowiązywania umowy* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Echokardiograf EPIQ Elite sn: USN22B0540 wraz z wyposażeniem dodatkowym głowicą X5-1 sn: F07LHZ, głowicą L12-3 sn: F07PJK, głowicą X7-2t sn: F07Q9X, drukarką Sony sn: 7277555, oprogramowaniem Autostrain LV (data gwarancji: 15.05.2025) |  | 48 |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO: |  |  |  |  |  |

*wypełnia Wykonawca

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

W zakresie przeglądów okresowych :

1.1. Regularne przeglądy okresowe i konserwacje - interwały i zakres przeglądów według zaleceń producenta zawartych w dokumentacji sprzętu z wystawieniem świadectwa sprawności urządzenia (certyfikat oraz odpowiedni zapis w raporcie serwisowym lub w karcie pracy);

1.2. Jeżeli ze względu na warunki techniczne wykonanie usługi w miejscu użytkowania urządzenia nie będzie możliwe, Wykonawca zapewni transport urządzenia do swojej siedziby, zachowując opisane w umowie warunki i terminy usługi. Koszt dojazdu, załadunku, przewozu, rozładunku, opakowania i ubezpieczenia na czas wykonywania usługi ponosi Wykonawca;

  - Praca inżyniera serwisu w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem, w ramach wynagrodzenia za umowę;

  - Praca  inżyniera serwisu podczas przeglądów przeprowadzanych w siedzibie Serwisu, jeżeli taka konieczność zaistnieje, w ramach wynagrodzenia za umowę;

  - Terminy przeglądów - uzgodnione z  Zamawiającym;

  - Przeglądy należy wykonywać uwzględniając zalecenia producenta urządzeń podane w dokumentacji technicznej oraz zachowując przepisy bhp i ppoż;

  - W cenie przedmiotu zamówienia  zawarty jest koszt części niezbędnych do realizacji przeglądu– w przypadku zaleceń w instrukcji serwisowej o koniecznej wymianie po określonej ilości rbh pracy danej części ujęcie tej informacji w raporcie serwisowym oraz wymiana tej części.

  - Wymaga się, aby wykonawca dysponował dostępem na podstawie licencji  do kodów serwisowych, jeżeli są niezbędne do wykonania zamówienia;

  - Konserwacje i okresowe przeglądy techniczne muszą być wykonywane przy użyciu urządzeń pomiarowych i dedykowanych testerów, zgodnych z wymaganiami producenta. Urządzenia pomiarowe i dedykowane testery muszą posiadać aktualne świadectwa legalizacji i kalibracji, o ile dotyczy;

  - Zebranie informacji o zaobserwowanych przez użytkownika usterkach;

  - Inspekcja zużycia części;

  - Przeprowadzenie kalibracji urządzenia - jeżeli jest wymagana;

  - Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia oraz kluczowych podzespołów i ich gotowości do pracy;

  - Dokumentacja przeglądów - wykonanie czynności przeglądowych objętych przedmiotem zamówienia powinno zostać zakończone protokołem serwisowym/kartą pracy, raportem serwisowym itp. oraz certyfikatu protokołu przeglądowego producenta dedykowanego dla konkretnego modelu urządzenia i wersji oprogramowania serwisowego. Jeżeli przegląd wykonywany był w siedzibie Zamawiającego raport serwisowy powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego;

  - Raport serwisowy przekazany przez Wykonawcę Zamawiającemu ma zawierać rzeczywisty opis wykonanych czynności przeglądowych wraz ze wskazaniem nazwiska inżyniera serwisu wykonującego czynności przeglądowe;

  - Wydanie świadectwa sprawności aparatu po wykonanym przeglądzie technicznym w przypadku wykrycia awarii podczas przeglądu technicznego, świadectwo zostanie wydane po zakończonej pozytywnie naprawie przez Wykonawcę realizującego naprawę i przegląd;

  - W przypadku negatywnie zakończonego przeglądu technicznego należy potwierdzić brak sprawności sprzętu. W raporcie należy jednoznacznie wskazać uszkodzone elementy. W przypadku konieczności wycofania urządzenia z eksploatacji zostanie wydane odpowiednie orzeczenie techniczne (bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego).

- W zakresie zdalnego dostępu :

  - Wykorzystanie systemu zdalnego dostępu do monitorowania parametrów pracy urządzeń objętych kontraktem;

  - Wykorzystanie systemu zdalnego dostępu do diagnostyki, regulacji i naprawy urządzeń;

  - Konfiguracja węzłów DICOM według zapotrzebowania;

  - Utrzymanie infrastruktury systemu zdalnego dostępu.

- W zakresie naprawy:

  - Diagnostyka, regulacje  oraz naprawy sprzętu w pełnym zakresie i bez względu na przyczynę powstania uszkodzenia, w ramach wynagrodzenia za umowę, z wyłączeniem uszkodzeń spowodowanych zdarzeniami losowymi, tzw. siłą wyższą (pożar, powódź, wyładowanie atmosferyczne) oraz uszkodzeń mechanicznych spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem. Naprawa musi gwarantować przywrócenie pełnej sprawności urządzenia sprzed awarii.

  - Diagnostyka głowic USG oraz zapewnienie głowic zastępczych tej samej klasy i o tych samych parametrach na czas diagnostyki oraz naprawy. Zastępcza głowica w tej samej klasie i o tych samych parametrach na czas naprawy gwarancyjnej w przypadku nie dokonania naprawy w terminie 3 dni.

  - Jeżeli ze względu na warunki techniczne wykonanie usługi w miejscu użytkowania urządzenia nie będzie możliwe, Wykonawca zapewni transport urządzenia do swojej siedziby, zachowując opisane w umowie warunki i terminy usługi. Koszt dojazdu, załadunku, przewozu, rozładunku, opakowania i ubezpieczenia na czas wykonywania usługi ponosi Wykonawca;

  - Praca inżyniera serwisu podczas diagnostyki i napraw w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem, w ramach wynagrodzenia za umowę;

  - Praca  inżyniera serwisu podczas diagnostyki i napraw przeprowadzanych w siedzibie Serwisu, jeżeli taka konieczność zaistnieje, w ramach wynagrodzenia za umowę;

  - Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii przez Zamawiającego (rozumianej jako wykonanie diagnostyki - rozpoczęcie usługi zdalnej lub przyjazd  inżyniera serwisowego) – zgodnie z informacją podaną przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.

  - Czas naprawy bez konieczności użycia części zamiennych wynosi maksymalnie 3 dni robocze liczone od upływu czasu przewidzianego na wykonanie diagnostyki;

  - W przypadku konieczności wymiany części, czas naprawy wynosi maksymalnie 5 dni roboczych liczonych od upływy czasu przewidzianego na rozpoczęcie naprawy;

  - Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie. Sprawdzanie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy;

  - Wykonawca na wykonane naprawy oraz dostarczone i zainstalowane części zamienne udzieli min 6- miesięcznej gwarancji;

  - Dokumentacja interwencji serwisowych - wykonanie naprawy musi być potwierdzone wystawieniem raportu serwisowego. Jeżeli naprawa wykonywana była w siedzibie Zamawiającego, raport serwisowy powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego.

- W zakresie części zamiennych:

  - Dostawy w ramach wynagrodzenia za umowę  materiałów niezbędnych do przeprowadzania przeglądów;

  - Dostawa i wymiana w ramach wynagrodzenia za umowę  części zamiennych w celu zastąpienia podzespołów, które na skutek awarii czy też naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji z ograniczeniem do wymiany 3 standardowych głowic USG (czyli głowic USG z wyłączeniem głowic: matrycowych, wolumetrycznych, dwupłaszczyznowych oraz przezprzełykowych) rocznie;

  - Do napraw wymagających wymiany podzespołów używane mają być zawsze oryginalne i fabrycznie nowe  części zamienne.

- Wykonanie zalecanych przez producenta niezbędnych aktualizacji oprogramowania software’u systemowego i aplikacyjnego w tym nieobowiązkowych zwiększających bezpieczeństwo i sprawność systemu.

- Wsparcie techniczne przez inżyniera serwisu – udzielanie bieżących porad, instrukcji i informacji personelowi Zamawiającego sprawującemu obsługę aparatu.

………………………………………

kwalifikowany podpis elektroniczny

Część  nr 4 – System chłodzenia akceleratora (woda lodowa) (termin rozpoczęcia usługi od dnia 4 maja 2025 roku)

| Lp. |  | Nazwa urządzenia Typ, Nr seryjny | Czas obowiązywania umowy (podany w miesiącach) | Wartość brutto za jeden miesiąc usługi serwisowania* | Wartość brutto za cały okres obowiązywania umowy* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | System chłodzenia akceleratora (woda lodowa) producent systemu THERMO COLD typ agregatora chłodniczego OWS 140– S przypisany do systemu akceleratora ELEKTA Versa HD 5 (sn: 156669) |  | 36 |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO: |  |  |  |  |  |

*wypełnia Wykonawca

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- W zakresie przeglądów okresowych:

  - Regularne przeglądy okresowe i konserwacje - interwały i zakres przeglądów według zaleceń producenta zawartych w dokumentacji sprzętu z wystawieniem świadectwa sprawności urządzenia (certyfikat oraz odpowiedni zapis w raporcie serwisowym lub w karcie pracy);

  - Sprawdzenie połączeń elektrycznych, dokręcenie zacisków;

  - Sprawdzenie agregatu pod względem szczelności;

  - Sprawdzenie skraplacza pod względem czystości, w razie potrzeby oczyszczenie skraplacza;

  - Sprawdzenie poszczególnych zabezpieczeń agregatu chłodniczego pod względem funkcjonalnym :	 
a)  zabezpieczeń niskiego ciśnienia	
b) zabezpieczeń wysokiego ciśnienia	
c) czujnika przepływu

  - Sprawdzenie poboru prądów silników sprężarek i silników wentylatorów, kontrola pracy;

  - Sprawdzenie poziomu oleju, ewentualnie uzupełnienie lub wymiana oleju;

  - Sprawdzenie funkcjonowania układów chłodniczych, regulacja układów i elementów automatyki;

  - Sprawdzenie wysokiego i niskiego ciśnienia;

  - Sprawdzenie ilości czynnika chłodniczego, ewentualnie uzupełnienie czynnika;

  - Sprawdzenie poprawności utrzymywania temperatury;

  - Praca inżyniera serwisu w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem, w ramach wynagrodzenia za umowę.

- W zakresie napraw:

  - Diagnostyka i naprawy systemu w ramach wynagrodzenia za umowę;

  - Interwencje na wezwanie – praca w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem inżyniera w ramach wynagrodzenia za umowę;

  - Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii przez Zamawiającego (rozumianej jako wykonanie diagnostyki - rozpoczęcie usługi zdalnej lub przyjazd  inżyniera serwisowego) – zgodnie z informacją podaną przez Wykonawcę w formularzu ofertowym;

  - Czas naprawy bez konieczności użycia części zamiennych wynosi maksymalnie 3 dni robocze liczone od upływu czasu przewidzianego na rozpoczęcie naprawy;

  - W przypadku konieczności wymiany części naprawa powinna być wykonana w ciągu 10 dni roboczych od upływu czasu przewidzianego na rozpoczęcie naprawy;

  - Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie;

  - Dokumentacja interwencji serwisowych - wykonanie naprawy musi być potwierdzone wystawieniem raportu serwisowego.

- W zakresie części zamiennych :

  - Dostawy w ramach wynagrodzenia za umowę  materiałów niezbędnych do przeprowadzania przeglądów;

  - Dostawa i wymiana w ramach wynagrodzenia za umowę  części zamiennych w celu zastąpienia podzespołów, które na skutek awarii czy też naturalnych procesów  uległy całkowitemu  zużyciu i stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji.

- Wsparcie  techniczne przez inżyniera serwisu - udzielanie bieżących porad, instrukcji i informacji personelowi Zamawiającego sprawującemu obsługę urządzenia.

………………………………………

kwalifikowany podpis elektroniczny

Część  nr 5 – Skaner histopatologiczny

Producent  3DHistech Kft.

| Lp. | Nazwa urządzenia Typ, Nr seryjny | Ilość urządzeń | Ilość przeglądów w okresie obowiązywania umowy. Czas obowiązywania umowy - 3 lata | Wartość brutto za jeden przegląd* | Wartość brutto za wszystkie przeglądy w okresie obowiązywania umowy * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Skaner histopatologiczny, typ Pannoramic SCAN II BF s/n PSCAN19H0801 | 1 | 3 |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO: |  |  |  |  |  |

*wypełnia Wykonawca

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

W zakresie przeglądów okresowych :

- Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością jeden przegląd w ciągu roku  i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem świadectwa sprawności urządzenia (odpowiedni zapis w raporcie serwisowym lub w karcie pracy), obejmujące min. czyszczenie, testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta.

- Przeprowadzenie kalibracji urządzenia – jeżeli jest wymagana.

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości.

- Sporządzanie opinii technicznych o stanie urządzeń objętych umową, a nie nadających się do dalszej eksploatacji.

- Dostawa materiałów wymaganych przez producenta do przeprowadzania przeglądów, w ramach wynagrodzenia za umowę.

- Jeżeli ze względu na warunki techniczne wykonanie usługi w miejscu użytkowania urządzenia nie będzie możliwe, Wykonawca zapewni transport urządzenia do swojej siedziby, zachowując opisane w umowie warunki i terminy usługi. Koszt dojazdu, załadunku, przewozu, rozładunku, opakowania i ubezpieczenia na czas wykonywania usługi ponosi Wykonawca.

- Praca inżyniera serwisu w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem, w ramach wynagrodzenia za umowę.

- Praca  inżyniera serwisu podczas przeglądów przeprowadzanych w siedzibie Serwisu, jeżeli taka konieczność zaistnieje, w ramach wynagrodzenia za umowę.

- Terminy przeglądów zostaną uzgodnione z zamawiającym.

- Zamawiający zastrzega możliwość żądania od Wykonawcy, przed przystąpieniem do wykonania usług serwisowych, dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia osób biorących udział bezpośrednio przy ich wykonywaniu - świadectwo przeszkolenia personelu Wykonawcy potwierdzające nabycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia, zgodnych z wymaganiami producenta urządzeń, których dotyczy dana usługa serwisowa.

- Wymaga się, aby wykonawca dysponował dostępem na podstawie licencji  do kodów serwisowych, jeżeli są niezbędne do wykonania zamówienia.

- Przeglądy muszą być wykonywane  zgodnie z zaleceniami  producentów urządzeń podanymi w dokumentacji technicznej oraz zachowując przepisy bhp i ppoż.

- W cenie przedmiotu zamówienia  zawarty jest koszt części niezbędnych do realizacji przeglądu– w przypadku zaleceń w instrukcji serwisowej o koniecznej wymianie po określonej ilości rbh pracy danej części ujęcie tej informacji w raporcie serwisowym oraz wymiana tej części.

- Przeglądy okresowe muszą być wykonywane przy użyciu urządzeń pomiarowych i dedykowanych testerów, zgodnych z wymaganiami producenta. Urządzenia pomiarowe i dedykowane testery muszą posiadać aktualne świadectwa legalizacji i kalibracji, o ile dotyczy.

- Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy lub raportem serwisowym zawierającym zapisy dotyczące wykonanych czynności przeglądowych oraz stanu i sprawności urządzenia. Jeżeli przegląd wykonywany był w siedzibie Zamawiającego raport serwisowy powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Wszelkie pomiary i badania zostaną udokumentowane oddzielnym protokołem.

- Zamawiający zastrzega możliwość kontroli czy Wykonawca  przeprowadził czynności przeglądowe zgodnie i w zakresie  określonym przez procedury producenta.

- W przypadku stwierdzenia niezgodności czynności przeprowadzonych przez Wykonawcę w ramach wykonywanej usługi, w zakresie przedmiotowym lub jakościowym, z czynnościami zalecanymi przez producenta urządzenia, Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do uzupełnienia rozbieżności.

- W przypadku notorycznego uchylania się Wykonawcy od uzupełniania rozbieżności lub nieuzasadnionego przedłużania realizacji wykonywanej usługi, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy (zgodnie z zapisami postanowień umowy).

………………………………………

kwalifikowany podpis elektroniczny