Załącznik nr 4 do Ogłoszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – po zmianach 3

do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na

dostawę masek przeciwgazowych filtracyjnych WS

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa masek przeciwgazowych filtracyjnych WS w ilości 67 kpl. z możliwością zamówienia do 158 kpl. dodatkowych w ramach opcji wraz z ukompletowaniem w 2025 roku.

- SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Filtracyjna maska przeciwgazowa z filtropochłaniaczem stanowi indywidualne wyposażenie żołnierzy jednostek specjalnych. Przeznaczona jest do ochrony dróg oddechowych, oczu i twarzy użytkownika w sytuacjach, których wymagany jest wysoki poziom ochrony w skrajnie niebezpiecznym środowisku, np. podczas zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiologicznych i nuklearnych (CBRN). Konstrukcja maski musi umożliwić współdziałanie z innymi elementami osobistego wyposażenia ochronnego takiego jak hełmy, kaptury 
i odzież ochronna, a także z bronią osobistą i celownikami optycznymi.

W skład kompletu maski przeciwgazowej wchodzi:

- część twarzowa maski,

- komunikator do maski wzmacniający głos,

- osłona wizjera – transparentna,

- torba na maskę,

- filtropochłaniacz NATO standard - MILCF50 CBR	N,

- manierka klasy CBRN.

Wymagania techniczno-konstrukcyjne maski przeciwgazowej:

- Maska przeciwgazowa użytkowana z filtropochłaniaczem MILFC50 musi zapewniać następujące parametry bezpieczeństwa użytkownika:

- odporność na krople i pary BŚT (HD, GB, GD, VX) – ponad 36 godzin,

- współczynnik ochrony w testach laboratoryjnych (z NaCl) – powyżej 10 000 cząstek,

- poziom ponownie wdychanego CO2 < 1,0 [%].

- Opór przy wdechu:

- dla 85 l/min < 15 [mm WG],

- dla 160 l/min < 32 [mm WG].

- Opór przy wydechu w trybie podciśnieniowym:

- dla 85 l/min < 15 [mm WG],

- dla 160 l/min < 30 [mm WG].

- Konstrukcja maski przeciwgazowej musi umożliwiać spełnienie ww. parametrów bezpieczeństwa użytkownika podczas pracy w następujących trybach:

- tryb otwarty obiegu powietrza (tryb podciśnieniowy) – praca z jednym filtropochłaniaczem zamontowanym z lewej lub prawej strony z możliwością zmian strony mocowania filtropochłaniacza bezpośrednio przez użytkownika lub z dwoma filtropochłaniaczami jednocześnie;

- tryb wymuszony (otwarty) obiegu filtrowanego powietrza – praca z systemem wymuszonego obiegu powietrza MP PAPR, podłączonym do prawego lub lewego gniazda filtropochłaniacza;

- zamknięty tryb obiegu powietrza (tryb nadciśnieniowy) – praca z podłączonym systemem zamkniętego obiegu powietrza CS PAPR;

- tryb łączony – z opcją wyboru trybu zamkniętego lub wymuszonego obiegu powietrza. Wybór aktualnego trybu pracy musi być możliwy przez użytkownika w założonej masce, przy użyciu specjalnego przełącznika przy części twarzowej. W tym trybie musi być zapewniona możliwość zamiennego montowania zestawu, zarówno z lewej, jak i prawej strony, w zależności od potrzeby i doraźnego wyboru użytkownika.

- Maska przeciwgazowa musi być wyposażona w dwa okrągłe gniazda do mocowania filtropochłaniacza po lewej i prawej stronie, z gwintem Rd 40 x 1/7".

- Maska przeciwgazowa musi być wyposażona w elastyczny wizjer, zapewniający szerokie pole widzenia (co najmniej 96 pkt. wg punktacji Visual Field Score (norma NIOSH CBRN). Ugięcia wizjera nie powinny powodować zniekształcenia widzianego obrazu.

- Maska przeciwgazowa musi posiadać komorę foniczną z wewnętrznym gniazdem do mocowania mikrofonu. Konstrukcja oraz wyposażenie maski musi umożliwiać przesyłanie sygnału z mikrofonu do komunikatora oraz jednocześnie do systemu taktycznej łączności radiowej.

- Nagłowie maski przeciwgazowej (system mocowania na głowie użytkownika) musi mieć możliwość dopasowania elastycznymi paskami do rozmiaru głowy użytkownika, nie ograniczając w żaden sposób używania maski z hełmem. Konstrukcja nagłowia musi umożliwiać sprawną regulację długości pasków oraz szybkie zdejmowanie i zakładanie maski.

- Maska przeciwgazowa musi umożliwiać efektywne posługiwanie się bronią palną (krótką i długą) oraz celownikami do broni i urządzeniami optoelektronicznymi (noktowizor, kamera termowizyjna).

- Korpus oraz nagłowie maski przeciwgazowej muszą być wykonane w kolorze czarnym. Dopuszcza się wykonanie elementów wewnętrznych (w tym m. in. pokryw, zaworów, uszczelek) w innym kolorze.

- Maska przeciwgazowa musi być wykonana z materiału zachowującego elastyczność i parametry ochronne w przedziale temperatur -30 do +60 [°C], nie powodującego podrażnień w kontakcie ze skórą.

- Masa maski przeciwgazowej bez dołączonych pozostałych elementów ukompletowania nie może przekraczać 750 g.

- Konstrukcja maski przeciwgazowej musi umożliwiać pobieranie w sposób bezpieczny płynów przez użytkownika z manierki klasy CBRN, w ilości nie mniejszej niż 200 ml/min.

Wymagania techniczno-konstrukcyjne komunikatora do maski przeciwgazowej:

  - Kompatybilny z maską przeciwgazową, dołączanie i odłączanie komunikatora do maski nie może wiązać się z rozszczelnieniem maski.

  - Posiada wodoodporny mikrofon mocowany wewnątrz maski przeciwgazowej oraz zewnętrzny adapter wzmacniający dźwięk z mikrofonu.

  - Posiada przełącznik umożliwiający włączanie i wyłączanie trybu głośnomówiącego przez użytkownika, bez konieczności zdejmowania maski przeciwgazowej.

  - Kompatybilny z systemem taktycznej łączności radiowej.

  - Zasilany pojedynczą baterią CR123.

Wymagania techniczno-konstrukcyjne okularu przezroczystego:

- Przezroczysty, zwiększa ochronę balistyczną oczu, chroni wizjer maski przed zadrapaniami oraz matowieniem.

- Łatwy w dołączaniu i odłączaniu od maski przez użytkownika, bez konieczności zdejmowania maski.

- Wykonany z poliwęglanu.

- Dostarczany w ochronnym pokrowcu zabezpieczającym przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Wymagania techniczno-konstrukcyjne torby na maskę przeciwgazową:

- Wykonana z wytrzymałego materiału.

- Przeznaczona do przenoszenia oraz przechowywania maski przeciwgazowej.

- Wykonana w kolorze czarnym, bądź oliwkowo zielonym.

Wymagania odnośnie filtropochłaniacza:

- W skład każdego zestawu maski przeciwgazowej wchodzi jeden filtropochłaniacz MILCF50 CBRN.

Wymagania techniczno-konstrukcyjne manierki klasy CBRN:

- Wykonana z materiału przeznaczonego do bezpośredniego kontaktu z żywnością.

- Wykonana w kolorze czarnym.

Rozmiary masek przeciwgazowych:

- Rozmiar „XS” – 5 szt.

- Rozmiar „S”  –  10 szt.

- Rozmiar „M”  –  40 szt.

- Rozmiar „L”   –  12 szt.

Rozmiary masek przeciwgazowych w przypadku opcji:

- Rozmiar „XS” – 10 szt.

- Rozmiar „S”  –  26 szt.

- Rozmiar „M”  –  92 szt.

- Rozmiar „L”   –  30 szt.

- MIEJSCE DOSTAWY/ODBIORU:

Jednostka Wojskowa Nr 4724, ul. Tyniecka 54, 30-901 Kraków. Dostawa realizowana przez Wykonawcę i na jego koszt.

- TERMIN DOSTAWY:

– zamówienie podstawowe do dnia 28.08.2025 r.

– zamówienie opcjonalne do dnia 27.11.2025 r.

- OCENA ZGODNOŚCI WYROBU PRZEZNACZONEGO NA POTRZEBY OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA (OiB) PAŃSTWA:

Zgodnie z Ustawą z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz.U.2022.747 t.j. z dnia 5 kwietnia 2022 r.) i Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów podlegających ocenie zgodności oraz sposobu i trybu przeprowadzenia oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa (Dz.U.2021.1628 t.j. z dnia 6 września 2021 r.), na podstawie Załącznika do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 stycznia 2013 r. „Szczegółowy wykaz wyrobów podlegających ocenie zgodności” - Grupa 12. pkt 8.1 przedmiotowy sprzęt podlega ocenie zgodności OiB w trybie III.

O ile towar spełnia wymagania ujęte w § 5 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów podlegających ocenie zgodności oraz sposobu i trybu przeprowadzenia oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa (Dz.U. z 2021r. poz. 1628) Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie oceny zgodności OiB w trybie I pod warunkiem dostarczenia do Zamawiającego wraz z dostawą  deklaracji zgodności wystawionej przez Wykonawcę zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.

- WYMAGANIA W ZAKRESIE JAKOŚCI WYROBU:

Nadzorowanie jakości będzie realizowane przez RPW zgodnie z klauzulą jakościową określoną w umowie. W zakresie odstępstw od poszczególnych wymagań jakościowych ostateczną decyzję podejmuję Zamawiający. Koszty prowadzonego procesu nadzorowania pokrywa Wykonawca.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE KODYFIKACJI:

Wyrób nie podlega kodyfikacji, ponieważ ma nadany NSN i znajduje się w Polskiej Bazie Danych Kodyfikacyjnej.

- WYMAGANIA GWARANCYJNE:

- Dostarczone wyroby muszą być nowe, kategorii pierwszej, wyprodukowane 
w roku dostawy do Sił Zbrojnych RP.

- Dla dostarczonego wyrobu Wykonawca powinien zapewnić co najmniej 24 – miesięczny okres gwarancji licząc od daty dostawy na wyroby nie podlegające eksploatacyjnemu zużyciu.

- Gwarancja powinna obejmować wszystkie elementy składowe wyrobu w tym również nabyte od kooperantów.

- W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wad fizycznych w dostarczonych wyrobach Wykonawca:

- rozpatrzy „Protokół reklamacji” w ciągu 14 dni, licząc od daty jego otrzymania,

- usprawni wadliwe wyroby w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania „Protokołu reklamacji”, gdy naprawa odbędzie się w kraju;

- usprawni wadliwe wyroby w terminie 60 dni, licząc od daty otrzymania „Protokołu reklamacji”, w przypadku gdy naprawa nie będzie możliwa w kraju;

- usunie wady w dostarczonych wyrobach w miejscu, w którym zostały one ujawnione lub na własny koszt dostarczy je do swojej siedziby w celu ich usprawnienia lub wymiany. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z usunięciem niesprawności;

- przedłuży termin gwarancji o czas, w którym wskutek wad wyrobu, Użytkownik nie mógł z niego korzystać;

- wymieni wadliwy wyrób na nowy w terminie 30 dni, jeżeli nie dotrzymał terminu naprawy określonego w pkt b) lub c);

- dokona stosownych zapisów w karcie gwarancyjnej, dotyczących zakresu wykonanych napraw oraz zmiany okresu udzielonej gwarancji;

- ponosi odpowiedzialność z tytułu przypadkowej utraty lub uszkodzenia wyrobu w czasie od przyjęcia go do naprawy i do czasu przekazania sprawnego użytkownikowi w miejscu ujawnienia wady;

- zwróci Zamawiającemu równowartość wadliwych wyrobów powiększoną 
o karę umowną w wysokości 20 % ich wartości, jeżeli nie wykona zobowiązań wynikających z pkt f).

- Naprawy w okresie gwarancji, powinny być realizowane przez Wykonawcę i na jego koszt.

- Naprawa w ramach gwarancji powinna polegać na usunięciu niesprawności poprzez wymianę na nowy lub usprawnieniu wadliwego elementu  i przedłużeniu okresu gwarancji na wymieniony/naprawiony element o czas jego niezdatności do użytkowania.

- WYMAGANIA W ZAKRESIE UPRAWNIEŃ WYMAGANYCH OD WYKONAWCÓW PRZY REALIZACJI UMOWY W TYM KONCESJI, POZWOLEŃ, CERTYFIKATÓW.

    - Wykonawca posiada wdrożony system zarządzania, jakością zgodny z normami międzynarodowymi ISO 9001:2015.

    - Do umowy mają zastosowania wymagania zawarte w AQAP 2110 wydanie D wersja 1.

    - Wymagania dla systemu zarządzania jakością i zakres nadzorowania wymagań jakościowych przedmiotu zamówienia został określony w klauzuli jakościowej.

    - Wykonawca musi przedstawić koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie zdeterminowanym przez przedmiot zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 września 2019 r. w sprawie klasyfikacji rodzajów materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagane uzyskanie koncesji, Część IV – WT XIV  (t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz.1888).

- SZKOLENIE:

Nie dotyczy.

- WARUNKI RÓWNOWAŻNOŚCI:

Dopuszczalne są rozwiązania równoważne lub o lepszych parametrach po uprzednim zaakceptowaniu ich przez Instytucję ekspercką.

UWAGA: W przypadku wskazania znaku towarowego, patentów lub pochodzenia, gdy Wykonawca będzie oferował inne urządzenie o równoważnych parametrach istnieje konieczność potwierdzenia tego odpowiednimi dokumentami np. instrukcją obsługi, wyciągiem z danych technicznych (katalog firmowy, oferta zawierająca dane techniczne) itp.

W przypadkach, w których podane są normy, dopuszcza się rozwiązania równoważne, jednakże Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot dostawy spełnia wymagania określone w wymienionych normach.

- INNE WYMAGANIA:

  - Dokumentacja techniczna (DT) przed przekazaniem Zamawiającemu powinna zostać uzgodniona z Organem Logistycznym (OL) - Szefem Oddziału Technicznego DKWS (tel.: 261 132 345).

  - Wykonawca w terminie 30 dni przed terminem dostaw prześle DT do Organu Logistycznego celem jej uzgodnienia. OL w terminie 10 dni od dnia otrzymania kompletnej DT oceni ją lub przekaże Wykonawcy uwagi w celu ich wprowadzenia nie później niż w terminie do 10 dni od dnia przekazania uwag.

  - Dokumentacja Techniczna (DT) powinna zawierać wszystkie niezbędne informacje o wyrobie zapisane na informatycznych nośnikach danych (IND) oraz w wersji papierowej dotyczące: przeznaczenia, budowy, danych technicznych, a także powinna umożliwiać odnotowanie danych związanych z eksploatacją, jak: ukompletowanie, obsługi, naprawy, konserwacje itp.

  - Wykonawca powinien opracować dla przedmiotu zamówienia projekt Karty Katalogowej w języku polskim zgodny z układem według załącznika nr 1e do decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr 186/MON w formie elektronicznej w wersji do edycji i wraz z dokumentacją techniczną umieścić na CD/DVD lub innych informatycznych nośnikach danych. Rozwinięcie treści poszczególnych punktów Karty Katalogowej powinno być skorelowane i wynikać z treści opracowanej, zweryfikowanej oraz uzgodnionej DT. Wykonawca nie wypełnia treści Karty Katalogowej w pkt. 2 - 3, 5, 10 - 15, 18 - 19, 34 - 39. Punkt 24 powinien zawierać zdjęcia przedmiotu zamówienia w rzutach: przód, tył, prawy bok, przód - lewy bok.

  - Zawartość merytoryczna składników DT powinna odpowiadać wymaganiom ogólnym sformułowanym w załączniku do decyzji Nr 155/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie zarządzania prawami własności intelektualnej powstałymi w wyniku realizacji projektów na rzecz resortu obrony narodowej oraz dokumentacją techniczną sprzętu wojskowego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2022 r. poz. 181) w zakresie odpowiednim dla wyrobu gotowego.

  - W skład Dokumentacji Technicznej powinny wchodzić:

- w zakresie dokumentacji użytkowania:

- Instrukcja Użytkowania lub jej odpowiednik;

- w zakresie dokumentacji zabezpieczenia:

- Instrukcja Obsługiwania Technicznego (ujmująca wykaz czynności obsługowych wykonywanych w ramach planowych przeglądów technicznych oraz potrzebnych części i materiałów technicznych) lub jej odpowiednik - jeżeli występuje;

- Instrukcja Naprawy (lub jej odpowiednik) jeżeli występuje;

- Katalog Części Zamiennych wraz numerem katalogowym i numerem NSN, zgodnie z system kodyfikacyjnym NATO (NCS) - jeżeli ten numer jest nadany;

- Warunki utylizacji;

- Karta gwarancyjna wyrobu;

- Karta katalogowa wyrobu (lub jej odpowiednik) opracowana przez Producenta, zawierająca charakterystykę techniczną produktu.

  - DT powinna być jawna, wykonana w języku polskim, w formie elektronicznej (na CD, DVD lub innych informatycznych nośnikach danych uzgodnionych z Zamawiającym) i papierowej (drukowanej) w ilościach i rozdziałem wskazanym w pkt. 9. z jednoczesnym wymogiem dostarczenia oryginalnej wersji dokumentacji w formie drukowanej lub elektronicznej (jeżeli występuje).

  - Wykonawca udzieli zamawiającemu licencji niewyłącznej na czas eksploatacji wyrobu na następujących polach eksploatacji:

- wprowadzania do pamięci komputera oraz drukowania z nośników elektronicznych,

- powielania (kopiowania) całej dokumentacji lub jej elementów bądź fragmentów na potrzeby Sił Zbrojnych RP,

- udostępniania DT dowolnym podmiotom na potrzeby szkolenia, serwisowania oraz modyfikacji wyrobu,

- przekazania DT do właściwego archiwum wojskowego po wycofaniu sprzętu z eksploatacji.

  - DT powinna być dostarczona zgodnie z poniższym zestawieniem:

| Nazwa dokumentu | Organ wojskowy otrzymujący DT |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zamawiający | Użytkownik | OL |
| - Dokumentacja wykonana w wersji papierowej: |  |  |  |
| Instrukcja Użytkowania (IU) | 1 szt. | 1 szt. na każdy egz. SpW | 1 kpl. |
| Instrukcja Obsługiwania Technicznego (IOT) | 1 szt. | 1 szt. na każdy egz. SpW |  |
| Instrukcja Naprawy (IN) – jeśli występuje | 1 szt. | 1 szt. na każdy egz. SpW |  |
| Katalog Części Zamiennych wraz z ilustracjami każdej części (KCzZ) | 1 szt. | 1 szt. na każdy egz. SpW |  |
| Warunki Utylizacji (WU) | 1 szt. | 1 szt. na każdy egz. SpW |  |
| Karta gwarancyjna wyrobu | 1 szt. |  |  |
| Karta katalogowa wyrobu (lub jej odpowiednik) | 1 szt. |  |  |
| - Dokumentacja wykonana w wersji elektronicznej |  |  |  |
| Zawiera wszystkie pozycje wymienione w wersji papierowej | 1 kpl. | - | 1 kpl. |

  - DT dostarczona do Zamawiającego, oznaczona jako „ORYGINAŁ”, powinna być w opakowaniu umożliwiającym przechowywanie jej w warunkach kancelaryjnych.

  - Wraz z przekazaniem dokumentacji technicznej Zamawiającemu Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia:

- wykaz proponowanych materiałów i części, które zapewnią poprawną eksploatację wyrobu przez okres 6 miesięcy;

- wykaz autoryzowanych serwisów w Polsce – jeżeli występują.

- DODATKOWE INFORMACJE:

W przypadku zastosowania oceny zgodności OiB w trybie I, Wykonawca zobowiązany jest wraz z dostawą dostarczyć do Zamawiającego certyfikat zgodności (Certificate of Conformity – CoC) wystawiony i podpisany przez producenta oraz sygnowany przez QAR kraju producenta (w ramach procedury GQA), potwierdzający spełnienie parametrów zawartych w Załączniku nr 6 do Ogłoszenia „Parametry techniczne”, wraz z załączonym do tego CoC raportem z jakościowych testów odbiorczych producenta, wykonanych dla dostarczonej partii produkcyjnej wyrobu, których zakres wynika z dokumentacji zakładowej producenta zatwierdzonej dla badanego wyrobu tzw. (Warunki Techniczne wykonania i odbioru).