4 Regionalna Baza Logistyczna

im. gen. broni Tadeusz Jordan-Rozwadowskiego

wz. Komendant

płk Jacek Szmalenberg

T: 2612

Wrocław, dnia 08 kwietnia 2025 r.

Wykonawcy

strona internetowa Zamawiającego

https://platformazakupowa.pl/pn/4rblog

Dotyczy: wyjaśnienia i zmiana treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWA –TITRATOR AUTOMATYCZNY  TECH/63/AW/2025

Działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), Zamawiający udostępnia wyjaśnienia treści SWZ w odpowiedzi na wniosek złożony przez Wykonawcę. Poniżej treść zapytania wraz z wyjaśnieniem.

Jednocześnie działając na podstawie art.137 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający zmienia treść SWZ oraz udostępnia dokonaną zmianę na stronie internetowej prowadzonego postępowania zgodnie z art. 137 ust 2 Ustawy Pzp

PYTANIE 1

Zmawiający opisał w OPZ, że wymaga elektrody zespolonej do chlorków. Chlorki są to jony rozpuszczalne w wodzie np. w ten sposób oznacza się sól kuchenną przez oznaczenie chlorków za pomocą azotanu srebra.
Czy Zamawiający nie popełnił błędu edytorskiego i wymaga oznaczenia chloru w odkażalnikach? Do tego celu służy inna elektroda

ODPOWIEDŹ 1

Zaszła pomyłka edytorska chodzi o oznaczenie chloru.

W związku z powyższym Zamawiający wprowadza zmianę w punkcie I w OPZ:

z:

Urządzenie służy do rutynowych miareczkowań, posiadający zaprogramowane metody pomiarowe oraz biuretę 50ml. Zastosowanie przy oznaczeniu chloru w odkażalnikach.

na:

Urządzenie służy do rutynowych miareczkowań, posiadający zaprogramowane metody pomiarowe oraz biuretę 50ml. Zastosowanie przy oznaczeniu chlorku w odkażalnikach.

PYTANIE 2

Czy zamawiający wymaga dostarczenia elektrody zespolonej bez uzupełniania elektrolitem do oznaczania chloru w odkażalnikach?

ODPOWIEDŹ 2

Zamawiający wymaga dostarczenia elektrody potencjometrycznej z czujnikiem platynowym PT 62 RG. W związku z powyższym Zamawiający wprowadza zmianę w punkcie II w OPZ:

z:

Elektroda z kablem do chlorków ( zespolona)

na:

Elektroda potencjometryczna z czujnikiem platynowym PT 62 RG.

PYTANIE 3

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia titratorów z wzorcowaniem biurety z wystawieniem odpowiedniego certyfikatu i raportu wzorcowania?

ODPOWIEDŹ 3

Zamawiający wymaga dostarczenia titratorów z wzorcowaniem biurety z wystawieniem odpowiedniego certyfikatu i raportu wzorcowania. W związku z powyższym Zamawiający wprowadza zmianę w punkcie IV w OPZ:

z;

świadectwem wzorcowania na biuretę

na:

wzorcowaniem biurety z wystawionym odpowiednim certyfikatem i raportem wzorcowania.

W związku z powyższym Zamawiający zamieszcza w dokumentacji postępowania aktualny, obowiązujący Załącznik nr 2 do Projektowanych Postanowień  Umowy „Opis przedmiotu zamówienia  - po modyfikacji”.

Treść zmian stanowi integralną część SWZ i należy ją uwzględnić podczas przygotowywania ofert.

Załącznik nr 1 na 2 str. – Załącznik nr 2 do Projektowanych Postanowień Umowy „Opis przedmiotu zamówienia”  – po modyfikacji” – tylko wersja elektroniczna

„z upoważnienia Komendanta 4 Regionalnej Bazy Logistycznej”

KIEROWNIK

SEKCJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

/-/ Patrycja GALEZ

Anna Walenta

tel.: 261 651 083

e-mail: 4rblog.przetargi@ron.mil.pl

4 Regionalna Baza Logistyczna                                                                                                                            ul. Pretficza 24-28

tel: 261 651 080	                                                                                                                                                     50- 984 Wrocław

e-mail: 4rblog.przetargi@ron.mil.pl