## Zadanie 1
Załacznik 2.1 do SWZ
FORMULARZ CENOWY
Zadanie 1 - Materiały do zabiegów naprawczych na tętnicach
MATERIAŁY JEDNORAZOWE W FORMIE BANKU
L.p. | Określenie przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/nazwa handlowa/ nr katalogowy
1. | 2 | 3. | 4. | 5. | 4 x 5 = 6. | 7. | 6 x 7 = 8. | 6 + 8 = 9. | 10.
1. | Koszulka naczyniowa długa, zbrojona. • Średnica wewnętrzna 0.088”, długość 80, 90 lub 100cm • Zakończenia: proste lub MP • Powłoka hydrofilna na dystalnym odcinku, wzmocnione podparcie proksymalne; dysytalna strefa elastyczna - 4cm; zbrojony spiralą ze stali nierdzewnej na całej długości. | szt. | 150 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2. | Cewnik o średnicy maksymalnej 5F lub 6F; dostępne długości 120/130cm (5F) oraz 105/125cm (6F); możliwe zakończenia SIM/BER/H1/SIM-V. | szt. | 200 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3. | Cewnik aspiracyjny o proksymalnej średnicy zewnętrznej 6F; dystalna średnica wewnętrzna .068” lub .072" przy długości 132cm oraz .062" dla długości 138cm; • Cewnik krótszy zbudowany z przynajmniej 16 stref przejściowych, o różnym stopniu elastyczności; • odcinek dystalny pokryty ulepszoną powłoką hydrofilną; • wewnętrzna warstwa PTFE na całej długości • ściana wzmocniona proksymalnie spiralą ze stali nierdzewnej oraz potrójnym drutem NiTi; dystlanie - progresywny oplot NiTi • Zbrojone przewody wysokociśnieniowe z włącznikiem (typu Flow Switch) przepływu, o minimalnej średnicy wewnętrznej .110"; kalibrowane z pompą typu "Penumbra ENGINE" | szt. | 80 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
5. | Cewnik reperfuzyjny prosty o średnicy zewnętrznej 5F i średnica wewnętrzna .043" oraz długości 153cm; • dystalne 60cm cewnika pokryte autorską powłoką hydrofilną; • wewnętrzna warstwa PTFE na całej długości • możliwość kształtowania końca dystalnego goracą parą - dołączony mandryn w zestawie; • Cewnik dedykowany do interwencji w odcinku M1 i M2; • Zbrojone przewody wysokociśnieniowe z włącznikiem (typu Flow Switch) przepływu, o minimalnej średnicy wewnętrznej .110"; kalibrowane z pompą typu "Penumbra ENGINE" | szt. | 30 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
7. | Cewnik aspiracyjny dystalny – długość robocza 160cm, średnica proksymalna zewnętrzna – 4,7F, dystalna wewnętrzna - .035” | szt. | 30 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
8. | Mikrocewnik • Średnica: wewn. - .025”; zewn. 2,6F • Długość całkowita – 160 cm; jeden marker dystalny | szt. | 30 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
9. | Urządzenie do mechanicznego udrażniania naczyń wewnątrzczaszkowych; przeznaczony do naczyń od 3mm średnicy, długość całkowita urządzenia – ok. 203cm; • długość części aspiracyjnej 26mm; średnica robocza – 4,5mm; • wyposażony w 5 znaczników | szt. | 30 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| System dostępu udowego/radialnego • Cewnik dostępu udowego/radialnego; średnica wewnętrzna 0.081''/0.096''; • wykonane z laserowo ciętej rurki ze stali nierdzewnej typu "hypotube"; • dostępne długości dla mniejszego cewnika - 95, 105, 115cm; dla większego 80, 90 lub 100cm. • dystalnie pokryte warstwą hydrofilną - 18cm (.081) lub 9 cm (.096); • elastyczna strefa dystalna - od 16cm w mniejszym cewniku i 4,5 cm w cewniku o większej średnicy | szt. | 20 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  | Razem |  | 0 |  | 0 | 0
BEZPŁATNA DZIERŻAWA POMPY
Lp. | Przedmiot zamówienia | [6 empty] | szt | Ilość miesięcy
1. | Bezolejowa pompa próżniowa, podświetlane miejsce na zbiornik aspiracyjny; max. możliwe podciśnienie apsiracji -29,2 inHg; 4-stopniowy ledowy wskaźnik siły ssania; kompatybilna z 1000ml zbiornikiem z elementem wychwytującym odsysane skrzepliny (plastikowa siatka); integralna część systemu do tromboaspiracji firmy Penumbra | [6 empty] | 1 | 12

## Zadanie 2
Załacznik nr 2.2 do SWZ
FORMULARZ CENOWY
Zadanie 2 - Jednorazowy sprzęt do badań tętnicy I
MATERIAŁY JEDNORAZOWE W FORMIE BANKU
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Szacowana ilość w ciągu obowiązywania umowy | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ numer katalogowy oferowanego produktu/ producent
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 4 x 5 = 6. | 7. | 6 x 7 = 8. | 6 + 8 = 9. | 10.
1. | Stent do tętnic szyjnych • stent nitinolowy o strukturze plecionej • dwuwartwowa konstrukcja z mikrosiateczką zapobiegającą mikroembolizacji • bardzo małe komórki stentu uniemożliwiające uwalnianie się blaszki miażdżycowej o powierzchni 0,381 mm2 • zakres średnic:od 5 do 10 mm, zakres długości: 22 do 47mm • stent w systemie RX , długość segmentu RX 25 cm • wszystkie rozmiary stentu kompatybilne z koszulką 5 Fr • system doprowadzający 143 cm, współpracuje z prowadnikiem 0,014” • średnica zewnętrzna części proksymalnej 3.4 Fr, średnica zewnętrzna części dystalnej 5.2 Fr | szt | 50 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| Zamykacz naczyniowy • urządzenie do zamykania miejsca nakłucia tętnicy udowej po koszulkach o średnicach od 5 do 8 F, materiał wchłaniający się do 90 dni • zbudowane z materiałów biowchłanialnych - polimerowa kotwica od strony światła naczynia i kolagen od strony przydanki połączone nicią. Rozmiar do wyboru przez Zamawiającego. Opakowanie 10 szt. | szt | 250 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  | Razem |  | 0 |  | 0 | 0
L.p. | Określenie przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/nazwa handlowa/ nr katalogowy
1. | 2 | 3. | 4. | 5. | 4 x 5 = 6. | 7. | 6 x 7 = 8. | 6 + 8 = 9. | 10.
1. | Prowadniki hydrofilne • średnice 0,018”, 0,020”, 0,025”, 0,032” 0,035”, 0.038” • dostępne różne długości ściętej końcówki rdzenia (taper) short = 1 cm, regular = 3 cm oraz long = 5 cm, 8 cm • końcówka prosta, zagięta 45 stopni, typu J • rdzeń nitinolowy zatopiony w poliuretanie, wykonany z jednego kawałka, z bardzo dobrą kontrola trakcji 1:1, odporny na odkształcenia i na załamanie struktury podłużnej • w poliuretanie dodatkowo zatopione nitki wolframowe • trwała powłoka hydrofilna na całej długości • atraumatyczna, miękka końcówka, z pamięcią kształtu • dostępne w wersji o standardowej sztywności, półsztywnej i sztywnej Długość 180cm | szt | 10 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| Prowadniki hydrofilne • średnice 0,018”, 0,020”, 0,025”, 0,032” 0,035”, 0.038” • dostępne różne długości ściętej końcówki rdzenia (taper) short = 1 cm, regular = 3 cm oraz long = 5 cm, 8 cm • końcówka prosta, zagięta 45 stopni, typu J • rdzeń nitinolowy zatopiony w poliuretanie, wykonany z jednego kawałka, z bardzo dobrą kontrola trakcji 1:1, odporny na odkształcenia i na załamanie struktury podłużnej • w poliuretanie dodatkowo zatopione nitki wolframowe • trwała powłoka hydrofilna na całej długości • atraumatyczna, miękka końcówka, z pamięcią kształtu • dostępne w wersji o standardowej sztywności, półsztywnej i sztywnej Długość 260cm | szt | 150 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| Koszulka naczyniowa zbrojona / prowadząca / z markerem na końcu - z pokryciem hydrofilnym, do crossover, trudnych odejść tętnicy. • koszulka o średnicy 5 - 8 Fr, długości: 45 cm lub 65 cm lub 90 cm • kompatybilna z prowadnikiem 0,038” • duża średnica wewnętrzna: - 0,076” (1,90 mm) dla 5 Fr, - 0,087” (2,20 mm) dla 6 Fr - 0,101” (2,50 mm) dla 7 Fr, - 0,115” (2,90 mm) dla 8 Fr • pokrycie hydrofilne na 5, 15 lub 35 dystalnych cm • zbrojona oplotem stalowym – duża odporność na zgięcia i załamania struktury podłużnej, brak owalizacji światła na zgięciu • cała koszulka dobrze widoczna pod skopią, złoty marker 5 mm od końca dystalnego • atraumatyczne, gładkie przejście między koszulką a rozszerzaczem oraz stożkowato zakończona końcówka rozszerzacza • boczne ramię, na końcu dystalnym bocznego ramienia jednokierunkowy zawór i trójdrożny kranik umożliwiający przepłukanie koszulki lub podanie leku oraz zapewniający szczelność, intuicyjne przełączanie kranika w jedną z trzech możliwych pozycji - wyczuwalny, charakterystyczny klik • silikonowa, hemostatyczna zastawka krzyżowa na końcu proksymalnym • lejkowaty kształt przekroju podłużnego końca proksymalnego koszulki (tuż za zastawką). Długość 45cm | szt | 20 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| Koszulka naczyniowa zbrojona / prowadząca / z markerem na końcu - z pokryciem hydrofilnym, do crossover, trudnych odejść tętnicy. • koszulka o średnicy 5 - 8 Fr, długości: 90 cm • kompatybilna z prowadnikiem 0,038” • duża średnica wewnętrzna: - 0,076” (1,90 mm) dla 5 Fr, - 0,087” (2,20 mm) dla 6 Fr - 0,101” (2,50 mm) dla 7 Fr, - 0,115” (2,90 mm) dla 8 Fr • pokrycie hydrofilne na 5, 15 lub 35 dystalnych cm • zbrojona oplotem stalowym – duża odporność na zgięcia i załamania struktury podłużnej, brak owalizacji światła na zgięciu • cała koszulka dobrze widoczna pod skopią, złoty marker 5 mm od końca dystalnego • atraumatyczne, gładkie przejście między koszulką a rozszerzaczem oraz stożkowato zakończona końcówka rozszerzacza • boczne ramię, na końcu dystalnym bocznego ramienia jednokierunkowy zawór i trójdrożny kranik umożliwiający przepłukanie koszulki lub podanie leku oraz zapewniający szczelność, intuicyjne przełączanie kranika w jedną z trzech możliwych pozycji - wyczuwalny, charakterystyczny klik • silikonowa, hemostatyczna zastawka krzyżowa na końcu proksymalnym • lejkowaty kształt przekroju podłużnego końca proksymalnego koszulki (tuż za zastawką). Długość 90cm | szt | 50 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| Zestaw do ucisku tętnicy promieniowej po punkcji • opatrunek jednorazowy z punktowym uciskiem na miejsce nakłucia tętnicypromieniowej • komora uciskowa wypełniana powietrzem ( nominalna objętość 13 ml,maksymalna 18 ml) , ściśle kontrolowana siła ucisku przez dopełnienie komory powietrzem lub upuszczanie powietrza z komory za pomocą strzykawki • transparentny materiał pozwala na obserwację uciskanego miejsca i bezpieczną kontrolę hemostazy, czas utrzymania ok.2 h • dostępny w rozmiarach standardowym i większym – large (opaska dłuższa o 5 cm). Opakowanie 5 sztuk. | szt | 35 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| ZESTAW UDOWY (w zestawie koszulka, miniprowadnik, igła) • koszulka wykonana z ETFE, średnice 4 – 9 Fr, długość 10 cm • miniprowadnik o średnicy: 0,035”, 0,038” o długości 45 cm z końcówką J i stalową igłą • w zestawie atraumatyczny rozszerzacz, wykonany z polipropylenu, łączący się zatrzaskowo z koszulką, po wprowadzeniu zatrzask łatwo odłamywany jedną ręką • atraumatyczne, gładkie przejście między koszulką a rozszerzaczem oraz stożkowato zakończona końcówka rozszerzacza • boczne ramię, na końcu dystalnym bocznego ramienia jednokierunkowy zawór i trójdrożny kranik umożliwiający przepłukanie introducera lub podanie leku oraz zapewniający szczelność, intuicyjne przełączanie kranika w jedną z trzech możliwych pozycji - wyczuwalny, charakterystyczny klik • silikonowa, hemostatyczna zastawka krzyżowa na końcu proksymalnym • lejkowaty kształt przekroju podłużnego końca proksymalnego koszulki (tuż za zastawką) • ucho do szwu chirurgicznego. Rozmiar do wyboru przez Zamawiającego. | szt | 230 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | Introducer standard
| ZESTAW TRANSRADIALNY ( w zestawie koszulka, miniprowadnik, igła) • krótka koszulka wykonana z ETFE, średnice 4 – 6 Fr, długość 7 cm lub 10 cm • w zestawie miniprowadnik 0,025”, 0,021” lub 0,018” o długości 45 cm z prostą końcówką • w zestawie atraumatyczny rozszerzacz, wykonany z polipropylenu, łączący się zatrzaskowo z koszulką, po wprowadzeniu zatrzask łatwo odłamywany jedną ręką • atraumatyczne, gładkie przejście między koszulką a rozszerzaczem oraz stożkowato zakończona końcówka rozszerzacza • boczne ramię, na końcu dystalnym bocznego ramienia jednokierunkowy zawór i trójdrożny kranik umożliwiający przepłukanie introducera lub podanie leku oraz zapewniający szczelność, intuicyjne przełączanie kranika w jedną z trzech możliwych pozycji - wyczuwalny, charakterystyczny klik • silikonowa, hemostatyczna zastawka krzyżowa na końcu proksymalnym • lejkowaty kształt przekroju podłużnego końca proksymalnego koszulki (tuż za zastawką) • ucho do szwu chirurgicznego • Igła 22 G x 38 mm, 21G x 38 mm lub 20G x 38 mm. Rozmiar do wyboru przez Zamawiającego. | szt | 40 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| Cewnik diagnostyczny do angiografii naczyń obwodowych i mózgowych • cewnik diagnostyczny selektywny / flush o średnicach 4, 5 Fr • długości 65, 80, 90, 100, 110 lub 125 cm • dwuwarstwowa cienka ściana poliuretanowa z PTFE z wewnętrzną warstwą utwardzoną nylonem • zbrojony podwójnym oplotem stalowym, kontrola trakcji 1:1, wysoka odporność na załamanie struktury podłużnej • miękka końcówka, atraumatyczna dla ściany naczynia (dystalne 2 cm bez zbrojenia) • duże światło przy małej średnicy zewnętrznej: - dla 4 Fr = 0,041”/ 1.05 mm, - dla 5 Fr = 0,047” / 1.22 mm • dobry przepływ kontrastu do 22 ml/sek , odporność na wysokie ciśnienia podania kontrastu do 1000 psi • z otworami bocznymi lub bez, duży wybór krzywizn trzewnych oraz mózgowych. Rozmiar do wyboru przez Zamawiającego. Opakowanie 5 sztuk. | szt | 80 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  | Razem |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Ogółem |  | 0 |  | 0 | 0

## Zadanie 3
Załacznik 2.3 do SWZ
FORMULARZ CENOWY
Zadanie 3 - Jednorazowy sprzęt do badań tętnicy II
MATERIAŁY JEDNORAZOWE W FORMIE BANKU
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Szacowana ilość w ciągu obowiązywania umowy | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ numer katalogowy oferowanego produktu/ producent
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 4 x 5 = 6. | 7. | 6 x 7 = 8. | 6 + 8 = 9. | 10.
1. | Cewnik • cewnik do podawania środków diagnostycznych terapeutycznych, do aspiracji skrzepów i zatorów z układzie tętniczym naczyń mózgowych i obwodowych • cewnik zbrojony na całej długości hybrydowo (spiralny oplot i plecione wzmocnienie) • dystalny odcinek pokryty hydrofilnie • rozmiary cewnika – 5F i 6F • światło cewnika: 5F-.055”, 5F-.058”, 6F-.070” • długość cewnika: 5F-115, 125 cm/ 5F-105, 115 cm /6F-115,125, 131 cm | szt | 140 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3. | Mikrocewnik • do zabiegów w naczyniach ukł. nerwowego, wieńcowych, obwodowych • Długości cewnika: 150, 156 i 167 cm • 2 markery platynowe dla dł. 150 i 156 cm; 1 marker dla dł. 167cm • cewnik zbrojony - w części proksymalnej oplot a w części dystalnej spirala, zbudowany z 7 segmentów dla dł. 150 cm • cewnik podwójnie zbrojony na całej długości – zbudowany z 8 segmentów dla dł. 156 cm • pokrycie hydrofilne na długości 100 cm dla dł. 150 cm • pokrycie hydrofilne na długości 110 cm dla dł. 156 cm • krzywizny: prosta, 45⁰, 90◦, J • kompatybilny z DMSO • profil proksymalnie/dystalnie – średnica wewnętrzna: 2.1F/1.6F-0.0165”; 2.4F/1.7F 0.017’’; 2.5F/2.0F-0.021’’; 3.1F/2.6F-0.027’’ | szt | 30 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4. | Mikroprowadnik do zabiegów neuroradiologicznych • średnica zewnętrzna prowadnika: dystalna 0,012”, proksymalna 0,014” • kształtowalny tip o dł. 1,4cm • hybrydowa technologia - nitinol / stal nierdzewna • końcówki cieniujące: 3 cm, 6 cm • dostępne warianyty pokrycia hydrofilnego na część dystalnej na dł. 40 cm lub 97 cm • część proksymalna szaftu zakończona końcówką dokującą umożliwiającą przedłużenie prowadnika do dł 313 cm • długość całkowita 200cm • dwa warianty sztywności: Soft i Support | szt | 60 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| Cewnik prowadzący z balonem • Cewnik zbrojony na całej długości hybrydowo (braid/coil) • Długość dystalnej końcówki 1,5 mm średnica balonu 10 mm, długość balonu 10 mm • Średnica cewnika wewnętrzna/zewnętrzna 0.086’’/8.4F • Długość cewnika: 95 cm | szt | 30 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  | Razem |  | 0 |  | 0 | 0

## Zadanie 4
Załacznik 2.4 do SWZ
FORMULARZ CENOWY
Zadanie 4 - Jednorazowy sprzęt do badań tętnicy III
MATERIAŁY JEDNORAZOWE W FORMIE BANKU
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Szacowana ilość w ciągu obowiązywania umowy | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ numer katalogowy oferowanego produktu/ producent
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 4 x 5 = 6. | 7. | 6 x 7 = 8. | 6 + 8 = 9. | 10.
1. | System protekcji dystalnej typu filtr, wielkość porów 120um; Filtr centralnie umiejscowiony na prowadniku, umocowany w sposób niezależny od prowadnika. Specjalne zabezpieczenie na prowadniku zapobiega przypadkowemu zsunięciu się kosza z prowadnika; Możliwość zastosowania protekcji do tętnic o średnicy 3,25 do 7 mm (dla średnic 4-7mm dostępny jeden uniwersalny rozmiar); Długość systemu >/=190 cm Prowadnik ruchomy niezależny od systemu protekcji posiadający kilka stopni sztywności dla lepszego podparcia systemu (minimum 3). | szt | 20 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| Stent samorozprężalny do tętnic szyjnych nitynolowy z systemem dostawczym typu monorail - kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 8F i koszulką 6F - długości 20, 30 i 40 mm - średnice: od 7 do 10 mm, dostępne także stenty taperowane - dostępny stent o budowie zamknięto- i otwartokomórkowej. Rozmiar do wyboru przez zamawiającego. | szt | 30 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| Cewnik balonowy typu Rx do pre- i postdylatacji - długość systemu 135cm - dostępne średnice od 3 do 7,0 co 0,5 mm - dostępne długości 15-40 mm - ciśnienie NP 8 atm, RBP 14 atm - kompatybilny z prowadnikiem 0,014". Rozmiar do wyboru przez zamawiającego. | szt | 150 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| Cewnik balonowy uniwersalny kompatybilny z prowadnikiem 0,018” - RBP = 14atm, NP = 8 atm - dostępne długości 20 - 200mm - min. 9 długości dla wszystkich średnic - dostępne średnice 2,0 - 6,0mm (min 7 średnic, w tym średnica 5,5mm dla wszystkich długości) - długość układu dostarczającego 90 i 150cm - możliwość zastosowania introducera max 5F, a dla średnic 2-4mm – 4F - bardzo krótki czas deflacji = 3,9 sekundy dla balonu 3/20 - pokrycie ułatwiające manewrowanie w wąskich i krętych naczyniach - materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe ciasne zmiany. Rozmiar do wyboru przez zamawiającego. | szt | 10 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| Cewnik balonowy wielozadaniowy - kompatybilny z prowadnikiem 0,035” - dostępne średnice od 3,0 do 14mm - dostępne długości: 20-40mm dla średnicy 3,0mm; 20 - 200 mm dla średnic od 4,0 do 7,0mm i 20- 80mm dla średnic 8 – 14mm, ponadto dla średnic 4,0; 5,0 i 6,0 mm dostępna dł. 250mm, - długość układu wprowadzającego 80 i 135cm - możliwość zastosowania introduktora 5F dla średnic 3-6mm, 6F dla średnic 7-12 mm i 7F dla średnicy 14 mm - NP 4-8atm RBP > 7atm, a dla średnic 3,0 > 27atm , dla rozmiaru 4/60 mm = 18 atm - pokrycie ułatwiające manewrowanie w wąskich i krętych naczyniach - materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe ciasne zmiany. Rozmiar do wyboru przez zamawiającego. | szt | 10 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  | Razem |  | 0 |  | 0 | 0
L.p. | Określenie przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/nazwa handlowa/ nr katalogowy
1. | 2 | 3. | 4. | 5. | 4 x 5 = 6. | 7. | 6 x 7 = 8. | 6 + 8 = 9. | 10.
1. | Prowadniki zabiegowe - sterowalny prowadnik zabiegowy o średnicy 0,035” z taperowaną końcówką 0,025” o długości 17cm; długość prowadnika od 190 do 300 cm, z powłoką ułatwiającą przejście przez zwężone obszary. Rozmiar do wyboru przez zamawiającego. Opakowanie 5 sztuk. | szt | 40 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| Prowadniki zabiegowe 0.018” - z hybrydowym rdzeniem - stal nierdzewna w części proksymalnej i z nitinol w części dystalnej - końcówka prosta, kształtowalna typu Tip-to-core - dostępne długości 210 oraz 300cm. Rozmiar do wyboru przez zamawiającego. Opakowanie 5 sztuk. | szt | 25 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| Prowadniki zabiegowe 0.014” do naczyń krętych - pokrycie hydrofilne na odcinku dystalnym - końcówka prosta i typu J - dostępne długości: 190 oraz 300 cm - dostępne prowadniki z trzema wartościami obciążenia. Rozmiar do wyboru przez zamawiającego. Opakowanie 5 sztuk | szt | 50 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  | Razem |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Ogółem |  | 0 |  | 0 | 0

## Zadanie 5
Załacznik 2.5 do SWZ
FORMULARZ CENOWY
Zadanie 5 - Jednorazowy sprzęt do badań tętnicy IV
MATERIAŁY JEDNORAZOWE W FORMIE BANKU
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Szacowana ilość w ciągu obowiązywania umowy | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ numer katalogowy oferowanego produktu/ producent
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 4 x 5 = 6. | 7. | 6 x 7 = 8. | 6 + 8 = 9. | 10.
1. | System dostawczy • Mikrocewnik kompozytowy, proksymalnie zbrojony podwójnym oplotem, zachowujący niezniekształcone światło przy nawigacji w naczyniach mózgowych • Miękki, zaokrąglony, kształtowalny nad parą dystalny koniec cewnika • Pokrycie hydrofilne na zewnątrz cewnika • Średnica zewnętrzna max. 0,030”/0,034” lub 0,036”/0,040” dist/prox, światło 0,021” lub 0,027” na całej długości, długość robocza 150cm lub 160cm | szt | 15 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| System dostawczy do stentu • Mikrocewnik o długości całkowitej 158 cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,018, mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,4/2,7F i średnicy wewnętrznej 0,021”, posiadający dwa markery odległe od siebie o 3cm, cewnik pokrywany hydrofilnie. • Mikrocewnik o długości całkowitej 135cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,021, mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,8F i średnicy wewnętrznej 0,027”, posiadający jeden dystalny marker, cewnik pokrywany hydrofilnie. | szt | 10 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| Filtr przeciwzatorowy umożliwiający zastosowanie niezależnego prowadnika 0,014" lub 0,018". System dostarczający "rapid exchange" i "over the wire" do wyboru. Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6F. Rozmiary koszyka filtra 3, 4, 5, 6, 7mm do naczyń od 2 do 7mm. System posiadający certyfikat CE do stosowania w tętnicach szyjnych, wieńcowych i obwodowych. | szt | 50 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| System do mechanicznej trombektomii naczyń mózgowych • Urządzenie zaprojektowane parametrycznie, o strukturze tubularnej siatki z nitinolu o geometrii zamkniętych komórek • Komórki zachowujące niezmienioną wielkości niezależnie od średnicy naczynia • Urządzenie trwale połączone z popychaczem o długości 200 cm z możliwością całkowitego ponownego złożenia w naczyniu • Dostępne średnice: 4 i 6 mm; dostępne długości: 20, 24, 40 mm • na obwodzie urządzenia umieszczone 5 rzędów równomiernie rozmieszczonych markerów co 5 mm, 6 mm lub 10 mm i jeden marker na proksymalnym końcu • Odległość między dystalnym a proksymalnym markerem: 31, 37, 47, 50 mm. • System wprowadzany przez dowolny mikrocewnik o świetle minimum 0,021” lub max. 0,027” • Wskazanie do stosowania: do przywracania przepływu krwi u pacjentów, u których doszło do udaru niedokrwiennego w wyniku zatoru dużego naczynia wewnątrzczaszkowego. Rozmiar do wyboru przez Zamawiającego. | szt | 20 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  | Razem |  | 0 |  | 0 | 0

## Zadanie 6
Zaqłacznik 2.6 do SWZ
FORMULARZ CENOWY
Zadanie 6 - System do mechanicznej trombektomii naczyń mózgowych
MATERIAŁY JEDNORAZOWE W FORMIE BANKU
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Szacowana ilość w ciągu obowiązywania umowy | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ numer katalogowy oferowanego produktu/ producent
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 4 x 5 = 6. | 7. | 6 x 7 = 8. | 6 + 8 = 9. | 10.
1. | Urządzenie o strukturze pozwalacjącej na uchwyceniu skrzepliny w części proksymalnej i zablokowaniu w częśći dystalnej za pomocą kosza. Połączony trwale z popychaczem, całkowicie repozycjolowalny z możliwością ponownego złożenia. Konstrukcja umożliwia przejście przez skrzep, przyciągniecie go do mikrocewnika i usunięcie z tętnicy. Trzy wielkości urządzenia: 6.5x45, 5x37 i 5x22mm, możliwość pracy w naczyniu o średnicy 1.5-5 mm dla średnicy urządzenia 5 mm oraz 1.5-6.5 dla średnicy urządzenia 6.5mm. Dostarczanie możliwe dowolnym mikrocewnikiem o świetle 0,021”. Elastyczny w dostawie – dopasowuje się do krętości naczyń.Trzy markery platynowe w części dystalnej, dwa markery platynowe w części proksymalnej, dodatkowe markery na "body" dla lepszej widoczności. | szt | 40 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  | Razem |  | 0 |  | 0 | 0

## Zadanie 7
Załacznik 2.7 do SWZ
FORMULARZ CENOWY
Zadanie 7 - Zestaw do neuroradiologii
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Szacowana ilość w ciągu obowiązywania umowy | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ numer katalogowy oferowanego produktu/ producent
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 4 x 5 = 6. | 7. | 6 x 7 = 8. | 6 + 8 = 9. | 10.
1. | Zestaw do neuroradiologii 1. rękawiczki operacyjne, bezpudowe - F 7 ;7,5 ;2 szt 2. fartuch chirurgiczny XL , wykonany z trójwarstwowej włokniny typu SMS o gram. min. 44,2 g/M2, rękaw zakończony niepalącymi elastycznymi mankietami o dł. min. 7 cm. zapięcie pod szyję na rzep. troki złączone kartonikiem w sposób umożliwiający samodzielną aplikację. 2 szt 3. kleszczyki do gazików szare z polikarbonatu, proste , dł 20 cm; 2 szt 4. serweta zabiegowa w rozmiarze 240 x 380 Cm, wykonana z trójwarstwowej włókniny SMS z przezroczystymi foliowymi wstawkami z obu stron w rozmiarze 60 x 380 cm umożliwiające jałowe zabezpieczenie pulpitu sterowniczego. Obłożenie musi posiadać 4 otwory otoczone taśmą lepią, stanowiące dojście do pachwin i tętnic promieniowych. 2 otwory na tt. udowe o śr. 12 cm oraz 2 otwory na tt. promieniowe w kształCie elipsy w rozmiarze 7 x 12 cm otoczone folią lepią wchodzącą w światło otworu o śr. samego otworu 4x 6 cm. dookoła otworów wzmocniona warstwa wysoko chłonna w rozmiarze 140 x 150 cm 5. podkład pod pacjenta pod foliowy 40 x 60 cm 6. worek 1 komorowy z taśmą lepią 40 x 38 cm 7. chusta 157 x 178 cm z paskiem leśnym. chusta z tkaniny typu SMS, pasek lipny umieszczony na krótszym boku chusty, warstwa wysoko chłonna o wym. 81 x 61 cm oraz uchwyt do zamocowania drenów w postaci 4 otworow 8. powłoka ochronna 140 x 140 cm typu czepek 9. powłoką ochronna 85 x 90 cm typu torba 10. powłoka ochronna 90 x 90 cm typu czepek 11. chusta 150 x 170 cm 2 warstwowa 12. skalpel bezpieczny F 11 z przyciskiem uniemożliwiający zakłucie , blokada ostrza w pozycji bezpiecznej . Zgodnie z dyrektywą 2010/32/UE 13. igła bezpieczna 1,20 x 40 mm, 18 G, 2 szt 14. igła bezpieczna 0,70 x 40 mm, 22 G 15. kleszczyki Mosquito proste, metalowe 16. kompresy 10 x 10 cm, 8 warstwowe - 50 szt 17. miska plastikowa na prowadnik o pojemności 2500 ml z uchwytami uniemożliwiającymi wysunięcie się prowadnika 18. miska 250 ml z miarką , przezroczysta 19. miska 250 ml z miarką , niebieska nietransparentna 20. miska 500 ml, niebieska nietrnsparentna 21. nerka niebieska nietransparentna poj. 700 ml 22. strzykawka 3 częściowa 20 ml, przezroczysta 23. strzykawka 3 częściowa 20 ml, LL, 2 szt 24. strzykawka 3 częściowa 10 ml , LL 25. strzykawka 3 częściowa10 ml 26. strzykawka 3 częściowa 5 ml LL 27. strzykawka 3 częściowa 2 ml, LL 28. aplikator do długotrwałego pobierania leków z opakowań zbiorczych typu mini spike 29. chust 152 x 152 cm z nieprzemakalnego laminatu z powłoką typu spunbond ze splotem diamentowym wysokiej gęstości , wzmocniona po całości służącą do zawinięcia zestawu. Opakowanie handlowe zazawierające 3 sztuki. | szt | 300 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  | Razem |  | 0 |  | 0 | 0

## Zadanie 8
Załacznik 2.8 do SWZ
FORMULARZ CENOWY
Zadanie 8 - Strzykawki, zastawki hemodynamiczne, łacznik do strzykawki
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Szacowana ilość w ciągu obowiązywania umowy | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ numer katalogowy oferowanego produktu/ producent
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 4 x 5 = 6. | 7. | 6 x 7 = 8. | 6 + 8 = 9. | 10.
1. | Strzykawka • Pojemność: 10ml; 20ml; 30ml; 60ml • Strzykawka przeznaczona zarówno do wytwarzania ciśnienia jak i próżni • Blokada podciśnienia, zapobiegająca zwolnieniu tłoka • 4 (10ml i 20ml) albo 6 (30ml i 60ml) ustawień wartości podciśnienia • Przezroczysty korpus wykonany z poliwęglanu • Gumowe zakończenie tłoka • Nakręcane końcówki męskie. Opakowanie 25 sztuk. Rozmiar do wyboru przez Zamawiającego. | szt | 500 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3. | Zastawka hemostatyczna, Y-konektor • Y-konektor o dużym świetle wewnętrznym 9F • Wykonany z poliwęglanu • Przezroczysty korpus umożliwia obserwację cieczy • Posiada silikonową zastawkę. Opakowanie 25 sztuk. | szt | 50 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4. | Zastawka hemostatyczna podwójny Y-konektor • Podwójny Y-konektor o dużym świetle wewnętrznym 9F • Wykonany z poliwęglanu • Przezroczysty korpus umożliwia obserwację cieczy • Posiada silikonową zastawkę • Dedykowany do zabiegów techniką „kissing balloon”. Opakowanie 25 sztuk. | szt | 50 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  | Razem |  | 0 |  | 0 | 0

## Zadanie 9
Załacznik 2.9 do SWZ
FORMULARZ CENOWY
Zadanie 9 - Wkład do strzykawki
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Szacowana ilość w ciągu obowiązywania umowy | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ numer katalogowy oferowanego produktu/ producent
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 4 x 5 = 6. | 7. | 6 x 7 = 8. | 6 + 8 = 9. | 10.
1. | Pojedyncza strzykawka do angiografii z kolcem do napełniania strzykawka 150 ml z kolcem do napełniania - 1200 PSI. Kompatybilne ze wstrzykiwaczem Angiomat Ilumena. | szt | 100 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2. | Przewód elastyczny wysokociśnieniowy z adapterem 120cm. Kompatybilne ze wstrzykiwaczem Angiomat Ilumena. | szt | 200 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  | Razem |  | 0 |  | 0 | 0