## Arkusz1
Bronchoskopy jednorazowe OIT
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy | Producent / wielkość opakowania | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto zł | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto zł | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1. | Monitor o cechach następujacych: wyjście video: HDMI i 3G-SDI (1920 x 1080p, 60 fps) możliwość podłączenia urządzenia zewnętrznego za pomocą złącza USB 3.0 typ A (2 złącza) podłączenie endoskopu do procesora za pomocą przewodu funkcja wyostrzenia obrazu, adaptacyjna kontrola światła typ ekranu: 12,8” kolorowy TFT LCD, funkcja automatycznego rozpoznawania endoskopów: model, średnica kanału roboczego, średnica pancerza sondy, umożliwia zapis filmów i zdjęć wbudowana pojemność przechowywania 32 GB. Posiada 2 wyjścia USB, zewnętrzny port USB do zapisu i przenoszenia danych na urządzenie przenośne możliwość podłączenia się do systemem PACS poprzez DICOM antyrefleksyjny ekran dotykowy funkcja wyświetlania obrazu z dwóch urządzeń w czasie rzeczywistym z podziałem ekranu na 2 części nagrywanie filmów bezpośrednio na wbudowany dysk wbudowany system archiwizacji danych umożliwiający tworzenie i zapis raportów funkcja powiększenia obrazu – 2 tryby złącze Ethernet RJ45, 10/100/1000 Mbps tryb regulacji poziomu tonu kolorów uchwyt na zasilacz oraz opakowanie z endoskopem podgląd ustawień użytkownika tryb pracy ciągłej bez konieczności każdorazowego wyłączenia procesora wideo przy podłączeniu kolejnego endoskopu wyposażony w trzy wejścia do podłączenia bronchoskopów min. dwóch różnych generacji, rurek jedno lub dwuświatłowych z torem wizyjnym, cystoskopów, endoskopów laryngologicznych waga ok 3000 g (=/_)500 g2 -możliwość wykonywania zdjęć i nagrywania filmów z procedur z jednoczesnym zapisem w pamięci wewnętrznej -możliwość przesyłania obrazu na zewnętrzny monitor za pomocą HDMI lub SDI -wskaźnik stanu naładowania baterii |  |  | szt. | 1
2. | Średnica końcówki dystalnej: 4.2 mm Minimalny rozmiar rurki intubacyjnej (średnica wewnętrzna): 5.0mm Minimalny rozmiar rurki dwuświatłowej: 35Fr Minimalna szerokość kanału roboczego akcesorium endoskopowego: do 1.2mm Endoskopy kompatybilne z zestawem pojemników do pobierania wydzielin. Pobieranie próbek bronchoskopowych w systemie zamkniętym. Obejście próżniowe, w celu wyeliminowania przełącznika rurki ssącej za pomocą adaptera z przełącznikiem przepływu. Do stosowania podczas procedur BAL, BW, toalety drzewa oskrzelowego. Zestaw pojemników: pojemnik na próbkę 30 ml – 2 szt., adapter integrujący stabilne podłączenie z bronchoskopem – 1 szt., adapter ssący – 1 szt. Endoskop nie posiada limitu czasu użytkowania od momentu podłączenia do monitora – wyznaczonego przez timer/chip lub oprogramowanie kompatybilnego monitora Endoskopy kompatybilne z poz. 1 |  |  | szt. | 90
3. | Rurki jednoświatłowe (jednoświatłowa z torem wizyjnym) Rurka jednoświatłowa z systemem video ze zintegrowanym torem wizyjnym Rurki intubacyjna SLT w rozmiarach do wyboru przez Zamawiającego: 7,0 mm 7,5 mm 8,0 mm Rurka jednoświatłowa z torem wizyjnym o długości 323 mm Rurki dotchawicze SLT w rozmiarach do wyboru przez Zamawiającego: 7.0 mm (śr. wewn 4.6 mm / śr. zewn. 10.0 mm), 7.5 mm (śr. wewn 4.8 mm / śr. zewn. 10.5 mm), 8.0 mm (śr. wewn 5.2 mm / śr. zewn. 11.0 mm) Kamera CMOS, źródło światła – 2 białe diody LED Wykonana z medycznego PCV, z dodatkowym portem iniekcyjnym do płukania optyki kamery Mankiet wysokoobjętościowy, niskociśnieniowy Długość kabla łączącego z monitorem 2000mm (+/-50 mm) Twardość: 85 w skali Shore A Produkt sterylny, nie zawera ftalanów Produkt kompatybilny z monitorem Ambu aView i aView 2 Advance |  |  | szt. | 10
Razem: