## Arkusz1
Załącznik 1a
Lp. | Opis urządzenia | Ilość szt. | TAK | Parametr oferowany
1 | Myjnia ultradźwiękowa, wolnostojąca | 1 | TAK
| Urządzenie fabrycznie nowe, niepowystawowe |  | TAK
| Konstrukcja komory i zewnętrznej obudowy wykonana z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych |  | TAK
| Wymiary komory, umożliwiające załadunek tac narzędziowych o wymiarach min. 540 x 260 x 100 mm / dł. x szer. x wys. |  | TAK
| Wyposażona w pistolet natryskowy |  | TAK
| Wyposażona w pokrywę komory myjącej |  | TAK
| Wyposażona w programator czasowy |  | TAK
| Wyposażona w zestaw przyłączy i zaworów do wody zimnej i ciepłej |  | TAK
| Wymiary zewnętrzne urządzenia nie więcej niż 90x70x90 cm (szer. x głęb. x wys.); możliwość regulacji wysokości +/- 2 cm |  | TAK
| Przyłącza do wody zimnej, ciepłej i demineralizowanej |  | TAK
| Moc: max. 2.0 kW |  | TAK
| Zasilanie: 230V |  | TAK
2 | Sterylizator plazmowy niskotemperaturowy | 2 | TAK
| Urządzenie fabrycznie nowe - rok produkcji min. 2025 (nie powystawowe). |  | TAK
| Urządzenie przelotowe, dwudrzwiowe o poj. 150 lit. (-/+ 5%) |  | TAK
| Sterylizator plazmowy przeznaczony do niskotemperaturowej sterylizacji instrumentów wrażliwych na wysoką temperaturę. |  | TAK
| Komora prostopadłościenna. Pojemność użytkowa komory urządzenia: min. 135 litrów (+/- 5%). |  | TAK
| Wymiary komory (minimalne): |  | TAK
| - szerokość 45 cm, |  | TAK
| - długość 70 cm, |  | TAK
| - wysokość 45 cm. |  | TAK
| Drzwi otwierane i zamykane automatycznie, przesuwne w pionie. Drzwi otwierane i zamykane bez konieczności użycia rąk |  | TAK
| Czynnik sterylizujący - nadtlenek wodoru, stężenie ok. 58%. (-/+ 5%). Plazma generowana bezpośrednio w komorze sterylizacyjnej podczas każdego procesu. |  | TAK
| Zabezpieczenie przed jednoczesnym otwarciem dwóch drzwi |  | TAK
| Komora wykonana ze stali kwasoodpornej |  | TAK
| Wymiary zewnętrze urządzenia (maksymalnie): |  | TAK
| - szerokość 70 cm, |  | TAK
| - głębokość 95 cm, |  | TAK
| - wysokość 170 cm. |  | TAK
| Sterylizator zasilany elektrycznie. |  | TAK
| Sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego. |  | TAK
| Sterownik wyposażony w kolorowy ekran dotykowy (wybór funkcji poprzez naciśnięcie odpowiedniego pola na ekranie) o przekątnej min. 7” po stronie załadowczej i wyładowczej |  | TAK
| Komunikaty wyświetlane w języku polskim |  | TAK
| Archiwizacja min. 15000 ostatnich raportów procesu w sterowniku urządzenia |  | TAK
| Funkcja zdalnej diagnostyki urządzenia realizowana w czasie rzeczywistym. Obsługiwana przez jednostkę serwisową na terenie kraju. |  | TAK
| Wbudowana drukarka parametrów procesu alfanumeryczna |  | TAK
| Temperatura procesu sterylizacji maksymalnie 55 °C |  | TAK
| Min. 3 programy sterylizacji, w tym program do instrumentów elastycznych |  | TAK
| System podawania czynnika sterylizującego z kasety lub naboju, umożliwiający wykonanie min. 15 cykli bez konieczności wymiany zasobnika. |  | TAK
| Urządzenie w trakcie cyklu sterylizacyjnego poprzez generowaną fazę plazmy usuwa pozostałości po czynniku sterylizującym |  | TAK
| Możliwość stosowania opakowań sterylizacyjnych i testów różnych producentów. |  | TAK
| Urządzenie wyposażone w złącze do komunikacji sieciowej. Możliwość podglądu i archiwizacji parametrów procesów urządzenia poprzez system komputerowy. |  | TAK
| Konstrukcja sterownika umożliwiająca połączenie razem z oferowanymi myjniami-dezynfektorami i sterylizatorami parowymi w komputerowy system do monitorowania procesów oraz ewidencji a także wyliczania kosztów obróbki. |  | TAK
| Wspólny wytwórca oferowanego urządzenia oraz oferowanych myjni-dezynfektorów, sterylizatorów parowych. Jako wspólny wytwórca rozumiany jest wytwórca lub grupa wytwórców należąca do jednej grupy kapitałowej, widniejący w certyfikatach urządzenia jako producent. |  | TAK/NIE
| Funkcja zdalnej diagnostyki urządzenia realizowana w czasie rzeczywistym. Obsługiwana przez jednostkę serwisową na terenie kraju. |  | TAK
| Zasilanie elektryczne 230V, 50 Hz, moc max. 3,5 kW (-/+ 5%), |  | TAK
| Wykonanie zgodnie z normą EN ISO 14937, |  | TAK
| Zgodność z Dyrektywą 2017/745 dot. wyrobów medycznych, urządzenie posiada oznakowanie CE z czterocyfrową notyfikacją (jednostka notyfikująca wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej). |  | TAK
| Autoryzowany serwis na oferowane urządzenia (załączyć autoryzację producenta). |  | TAK
Wyposażenie sterylizatora niskotemperaturowego:
2.1 | Kosz na wyroby sterylizowane kompatybilny z komorą urządzenia | 4 | -
2.2 | Opanelowanie urządzenia oraz opanelowanie uzupełniające otworu montażowego ze stali kwasoodporne | 2 | -
2.3 | Zestaw startowy max. 10 kardridży gwarantujący przeprowadzenie min. 120 cykli | 2 | -
3 | Myjnia dezynfektor 15-tacowa | 2
| urządzenie fabrycznie nowe - rok produkcji min. 2025 (nie powystawowe). |  | TAK
| komora przelotowa, dwudrzwiowa |  | TAK
| drzwi przesuwne w pionie (otwierane w dół), całkowicie przeszklone z ramą ze stali kwasoodpornej, automatycznie otwierane i zamykane przy pomocy pół na kolorowym ekranie dotykowym sterownika urządzenia, uszczelnienie drzwi za pomocą rozprężanej uszczelki, dostęp do przestrzeni serwisowej z przodu lub z tyłu urządzenia, automatyczna blokada drzwi w trakcie procesu |  | TAK
| pojemność komory nie mniej niż 15 szt. dużych tac instrumentowych o wymiarach minimum 595x255x70 mm lub 6 pojemników sterylizacyjnych ½ STE lub 4 pojemników 1 STE |  | TAK
| komora wykonana ze stali nierdzewnej min. AISI 316L |  | TAK
| kompaktowa konstrukcja, maksymalna szerokość urządzenia do 1000 mm, maksymalna głębokość urządzenia do 1000 mm |  | TAK
| zasilanie i ogrzewanie elektrycznie (400V), moc urządzenia nie przekraczająca 21 kW |  | TAK
| wydajny układ cyrkulacji roztworu roboczego pozwalający na zastosowanie energooszczędnej pompy myjącej o maksymalnej wydajności do 700l./min. |  | TAK
| możliwość mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych w tym laparoskopowych, osprzętu anestezjologicznego, pojemników sterylizacyjnych, akcesoriów i butów operacyjnych |  | TAK
| komora myjni, elementy funkcjonalne (ramiona spryskujące, przewody rurowe, elementy grzejne), obudowa – wykonanie ze stali nierdzewnej/kwasoodpornej |  | TAK
| końcowe płukanie wodą zdemineralizowaną, |  | TAK
| wyposażenie w dodatkowy zbiornik/system oszczędzania wody polegający na odzysku i wykorzystaniu wody z fazy ostatniego płukania do innej fazy następnego procesu zlokalizowany poza komorą mycia |  | TAK
| wyposażenie w dodatkowy zbiornik/podgrzewacz wody zdemineralizowanej do płukania końcowego i dezynfekcji termicznej zlokalizowany poza komorą mycia |  | TAK
| w komorze minimum dwa przyłącza - zlokalizowane po przeciwnych stronach komory - układu cyrkulacji roztworów roboczych do podłączenia wózka załadowczego i zasilenia obiegu wewnętrznego wózka i ramion natryskowych na poszczególnych poziomach wózka |  | TAK
| temperatura ścieku nie przekraczająca 60°C |  | TAK
| minimum cztery pompy detergentu każda z możliwością ustawienia dozowania środka bezpośrednio z panelu sterującego dla każdego programu zawartego w sterowniku oddzielnie. |  | TAK
| możliwość umieszczenia w myjni minimum 3 kanistrów 5-cio litrowych ze środkami lub zbiorników buforowych centralnego systemu dozowania |  | TAK
| pomiar dozowanych środków przy pomocy przepływomierzy |  | TAK
| kontrola poziomu dozowanych środków chemicznych w zbiornikach. |  | TAK
| sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego, wysuwany sterownik ułatwiający dostęp serwisowy |  | TAK
| sterownik wyposażony w złącze umożliwiające podłączenie urządzenia do systemu komputerowego do monitorowania procesów sterylizacji, mycia, dezynfekcji oraz ewidencji narzędzi a także wyliczania kosztów obróbki narzędzi |  | TAK
| możliwość podłączenia sterownika myjni do komputera zewnętrznego klasy PC ze specjalistycznym oprogramowaniem do archiwizacji cykli sterylizacji i jednolitego informatycznego systemu do zarządzania obiegiem wyrobów sterylnych wraz z rejestracją pracy innych urządzeń centralnej sterylizatorni, |  | TAK
| automatyczna archiwizacja wszystkich ostatnich min. 20000 raportów i wykresów procesów w sterowniku myjni oraz automatyczna transmisja raportów procesu do komputera zewnętrznego klasy PC, jednolite oprogramowanie archiwizacyjne w języku polskim dla oferowanych myjni do narzędzi i sterylizatorów parowych dostarczane wraz z urządzeniem i instalowane na wskazanym przez Zamawiającego komputerze |  | TAK
| procesy realizowane automatycznie bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika. |  | TAK
| sterownik urządzenia wyposażony kolorowy ekran dotykowy o przekątnej minimum 6,5” obsługi urządzenia, zamontowany na stronie załadowczej i wyładowczej, do wyświetlania komunikatów tekstowych, wizualizacja na ekranie wykresu temperatury i ciśnienia w systemie obiegowym |  | TAK
| wyświetlanie na kolorowym ekranie dotykowym po stronie rozładowczej czasu do zakończenia procesu |  | TAK
| sygnalizacja świetlna stanu myjni, realizowana poprzez podświetlenie różnymi barwami komory myjącej |  | TAK
| wbudowana drukarka do wydruku protokołów tekstowych i wykresów przebiegu procesu mycia i dezynfekcji (temperatura i ciśnienie w systemie cyrkulacyjnym w postaci gotowego raportu o szerokości min. 10,5 cm, możliwość wydruku raportu procesu z wykresem parametrów w kolorze w formacie A4 na zewnętrznej drukarce sieciowej |  | TAK
| diagnostyczny program serwisowy i programowalna książka serwisowa w sterowniku (informacja o potrzebie wykonania przeglądu technicznego), zdalne diagnozowanie poprzez złącze sieciowe |  | TAK
| zabezpieczenie możliwości zmiany parametrów w postaci kodu. |  | TAK
| programy mycia i dezynfekcji termicznej ze sterowaniem wg wymaganej wartości Ao i dezynfekcji chemiczno-termicznej |  | TAK
| liczba programów mycia – dezynfekcji minimum 25 w tym nie mniej niż 5 wybieranych bezpośrednio z ekranu dotykowego sterownika. |  | TAK
| możliwość zaprogramowania dowolnych programów użytkownika bezpośrednio z kolorowego ekranu dotykowego sterownika, zabezpieczenie możliwości zmiany parametrów w postaci kodu. |  | TAK
| wyposażona w system automatycznego rozpoznawania załadunku i automatycznego wyboru programu w zależności od załadunku |  | TAK
| wyposażona w zintegrowaną, wydajną suszarkę załadunku, konstrukcja suszarki zapewniająca mycie i dezynfekcję przestrzeni wewnętrznych suszarki w trakcie procesu, element grzejny suszarki umieszczony wewnątrz komory |  | TAK
| suszarka z możliwością nastawy temperatury i czasu, wyposażona w system filtrów powietrza używanego do suszenia |  | TAK
| automatyczne monitorowanie różnicy ciśnień filtra powietrza – sygnalizacja stanu awaryjnego |  | TAK
| wyposażona w wydajny, monitorowany na bieżąco system cyrkulacji wody do mycia powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych załadunku, przyłącza obiegu wody wewnątrz wózka z dwóch stron komory |  | TAK
| spust wody z komory za pomocą wydajnej pompy odpływowej |  | TAK
| wyłączniki bezpieczeństwa z sygnalizacją ich użycia na kolorowych ekranach dotykowych, umieszczone po stronie załadowczej i wyładowczej |  | TAK
| powierzchnia czołowa myjni wykonana w sposób higieniczny łatwy do utrzymania w czystości i możliwa do dezynfekcji (brak wystających śrub, klawiatur, wystających elementów elektrycznych za wyjątkiem wyłącznika bezpieczeństwa), których mycie jest utrudnione |  | TAK
| aktywny programu do mycia i dezynfekcji narzędzi Da Vinci po zastosowaniu specjalistycznych wózków wsadowych |  | TAK
| oświetlenie elektryczne wnętrza komory umożliwiające obserwację prawidłowości procesu mycia. |  | TAK
| Wyposażenie dla myjni 15-tacowej | 1 kpl | -
wszystkie wózki kompatybilne z myjniami 15-tacowymi
3.1 | wózek transportowy z systemem sztywnego dokowania do oferowanych myjni dezynfektorów i zbiorniczkiem ociekowym, wyposażony w system blokowania wózka wsadowego na wózku transportowym | 4
3.2 | wózek załadowczy dwupoziomowy na 6 szt. dużych zestawów instrumentowych o wymiarach min. 595x255x280 mm, ramiona spryskujące zapewniające natrysk każdej mytej tacy od góry oraz dostosowany do załadunku stelaży umożliwiających mycie i dezynfekcję pojemników, butów operacyjnych i misek | 2
3.3 | wózek załadowczy, specjalny czteropoziomowy z wyjmowanymi min. 3 poziomami, do jednoczesnego mycia narzędzi na 12 tacach o wymiarach maksymalnych 580x255x70 mm (dł. x szer. x wys.), z możliwością podpięcia min. 2-ch przyłączy do narzedzi laparoskopowych na każdym poziomie | 2
3.4 | wózek załadowczy, specjalny pięciopoziomowy z wyjmowanymi min. 3 poziomami, do jednoczesnego mycia narzędzi na 15 tacach o wymiarach maksymalnych 580x255x70 mm (dł. x szer. x wys.), z możliwością podpięcia min. 2-ch przyłączy do narzedzi laparoskopowych na każdym poziomie | 2
3.5 | wózek załadowczy na 9 szt. dużych tac instrumentowych o wymiarach 595x255x130 mm, ramiona spryskujące zapewniające natrysk każdej mytej tacy od góry oraz od dołu, wyposażony w min. 30 przyłączy do mycia endoskopów sztywnych/narzędzi mikrochirurgicznych z kanałem roboczym | 1
3.6 | wózek załadowczy na 12 szt. dużych tac instrumentowych o wymiarach 595x255x100 mm, ramiona spryskujące zapewniające natrysk każdej mytej tacy od góry oraz od dołu, wyposażony w min. 30 przyłączy do mycia endoskopów sztywnych/narzędzi mikrochirurgicznych z kanałem roboczym | 1
3.7 | wózek załadowczy, specjalny czteropoziomowy do mycia narzędzi laparoskopowych na modułach i do jednoczesnego mycia 6 tac o wymiarach maksymalnych 595x255x70 mm (dł. x szer. x wys.), wyposażony w: 3 moduły do mycia endoskopów sztywnych/narzędzi mikrochirurgicznych z kanałem roboczym o długości do min. 580 mm, 1 moduł do mycia endoskopów sztywnych/narzędzi mikrochirurgicznych z kanałem roboczym o długości do min. 260 mm, 2 moduły do mycia narzedzi okulistycznych, każdy wyposazony w min. 10 przyłączy do narzedzi okulistycznych | 1
3.8 | wózek specjalistyczny załadowczy do mycia zestawu robotycznego DaVinci min. 2 poziomy do umieszczenia min 8 szt. narzędzi robotycznych z przepłukiwaniem kanałów, min. 2 szt. staplerów oraz optyki, ramiona spryskujące zapewniające natrysk każdej mytej tacy od góry oraz od dołu | 1
3.9 | Wózek załadowczy do pojemników sterylizacyjnych o pojemności min. 4 pojemników wielkości 1 STU (600x300x300 mm) z pokrywami | 1
3.10 | Wózek załadowczy do mycia sprzętu anestezjologicznych, przyłącza dla min. 26 węży oddechowych: • 10 składanych rur o długości ø 22 do 1500 mm (w tym 6 do 1500 mm i 4 do 2000 długość mm) • 4 składane rury ø 22 do 500 mm • 6 składanych rurek ø 14 mm(w tym 4 do 1500 mm i 2 do 1000 długość mm) • 6 rur ssących o długości do 500 mm | 1
3.11 | opanelowanie urządzeń oraz opanelowanie uzupełniające otworu montażowego ze stali kwasoodpornej | 1
4 | Sterylizator parowy 6 STE | 2 | TAK
| Sterylizator parowy o pojemności 6 jednostek wsadowych, wyposażony w zintegrowaną, elektryczną wytwornicę pary |  | TAK
| Zgodne z Dyrektywą 2017/745 dot. wyrobów medycznych, posiadające deklarację zgodności, posiadające oznakowanie CE z czterocyfrową notyfikacją (jednostka notyfikująca wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej) |  | TAK
| Urządzenie o pojemności komory nie mniejszej niż 6 jednostek wsadu o wymiarach 300x300x600 mm |  | TAK
| Urządzenie fabrycznie nowe, niepowystawowe, , rok produkcji zgodny z rokiem dostawy |  | TAK
| Urządzenie przelotowe, dwudrzwiowe do zabudowy, bez konieczności dostępu z boku do wykonania czynności serwisowych, ustawianie urządzeń jedno obok drugiego |  | TAK
| Konstrukcja sterylizatora spełniająca wymagania normy PN EN 285, potwierdzona stosowną deklaracją zgodności - załączyć |  | TAK
| Urządzenie posiada serwisowy program diagnostyczny zdalnego dostępu do urządzenia |  | TAK
| Możliwość podłączenia sterownika urządzenia do zewnętrznego systemu komputerowego z oprogramowaniem dla Centralnej Sterylizatorni, automatyczna transmisja danych parametrów procesu, wykresu i danych dotyczących załadunku ze sterownika sterylizatora do systemu komputerowego |  | TAK
| Urządzenie musi być dostarczone wraz z modułami i licencjami niezbędnymi do komunikacji z dowolnym systemem zarządzania obrotem narzędzi w Centralnej Sterylizatorni. |  | TAK
| Prace wdrożeniowe w tym zakresie mają być zakończone protokołem poprawnej komunikacji wykonanym przez dostawcę urządzeń i zawierają się w zakresie niniejszego postępowania. |  | TAK
| Dostarczone licencji i sterowniki muszą być wydane bezterminowo, bez dodatkowych opłat. |  | TAK
| Zamawiający wskaże system zarządzania, z którym należy skomunikować dostarczony sprzęt |  | TAK
| Wyposażony w bezpośrednio podłączony do sterownika, skaner kodów kreskowych 1D/2D do rozpoznawania i archiwizacji załadunków |  | TAK
| Możliwość odtworzenia danych urządzenia w przypadku ich utraty bez udziału serwisu producenta. Urządzenie posiada możliwość odtworzenia min. archiwum cykli i listy błędów oraz ustawień programów |  | TAK
| Automatyczna archiwizacja i wydruk wszystkich ostatnich min. 20000 raportów i wykresów procesów w sterowniku (raportów i wykresów procesów) w pamięci sterownika urządzenia |  | TAK
| Automatyczny eksport danych do zewnętrznego oprogramowania |  | TAK
| Wyposażona w zintegrowaną drukarkę termiczną z wydrukiem wykresu parametrów procesu z potwierdzeniem poprawności wykonania procesu |  | TAK
| Automatyczny wydruk gotowych raportów (protokołów tekstowych i wykresów przebiegu procesu sterylizacji) w kolorze z drukarki sieciowej w formacie A4 |  | TAK
| Wymiary zewnętrzne urządzenia nie więcej niż 1000x1290x2500 (szer. x głęb. x wys.) |  | TAK
| Wymiary użytkowe komory sterylizatora nie mniej niż 650x690x700 (szer. x głęb. x wys.) |  | TAK
| Wykonanie: komora, pierścieniowy płaszcz grzejny komory, drzwi komory, wewnętrzne instalacje parowe, rama i panele zewnętrzne ze stali kwasoodpornej; komora, wytwornica pary oraz instalacje parowe i wodne sterylizatora izolowane |  | TAK
| Przesuwne pionowo drzwi komory sterylizacyjnej automatycznie zamykane oraz otwierane po procesie |  | TAK
| Napęd drzwi komory elektryczny |  | TAK
| Uszczelnienie drzwi parą pod ciśnieniem |  | TAK
| Zasilanie z wbudowanej, z niezależnym sterowaniem, elektrycznej wytwornicy pary instalowanej w obrysie sterylizatora |  | TAK
| Automatyczne oczyszczanie wytwornicy pary |  | TAK
| Wbudowany zbiornik rezerwowy wody demineralizowanej i automatyczne odgazowanie wody zasilającej wytwornicę |  | TAK
| Pomiar ciśnienia w komorze niezależny od ciśnienia atmosferycznego |  | TAK
| Frakcjonowana próżnia wstępna |  | TAK
| Program test Bowie&Dick |  | TAK
| Program testu szczelności |  | TAK
| Min. 6 standardowych programów do sterylizacji w temperaturze 121°C, 134°C |  | TAK
| Możliwość modyfikacji programów przez Użytkownika zabezpieczona kodem |  | TAK
| Możliwość zaprogramowania minimum 20 programów sterylizacyjnych w sterowniku urządzenia |  | TAK
| Wbudowany kolorowy ekran dotykowy o przekątnej minimum 10 cali do obsługi i komunikacji z urządzeniem po stronie załadowczej |  | TAK
| Na ekranie w czasie rzeczywistym wyświetlanie minimum: wykresu temperatury i ciśnienia, menu obsługowego, komunikatów obsługowych i komunikatów o błędach w języku polskim, aktualnego etapu procesu i czasu pozostałego do zakończenia procesu. |  | TAK
| Wbudowany kolorowy ekran dotykowy o przekątnej minimum 7 cali do obsługi i komunikacji z urządzeniem po stronie wyładowczej |  | TAK
| Wbudowany, automatyczny elektroniczny Bowie & Dick test z archiwizacją wyników testu w sterowniku sterylizatora z automatycznym transferem raportów i wyników testu do komputera zewnętrznego z oprogramowaniem archiwizacyjnym do użycia zamiast testów jednorazowych, brak ograniczeń ilościowych wykonania testów w okresie eksploatacji sterylizatora |  | TAK
| Możliwość wykorzystania wbudowanego, automatycznego systemu testowego jako Test Procesu PCD w każdym wykonywanym cyklu sterylizacyjnym zamiast testów jednorazowych, brak ograniczeń ilościowych wykonania testów w okresie eksploatacji sterylizatora |  | TAK
| W sterowniku funkcja zaprogramowania automatycznego przygotowania sterylizatora do codziennej pracy poprzez automatyczne wykonanie sekwencji wymaganych programów: Test Szczelności, program rozgrzewający, Program Bowie & Dick Test z automatycznym potwierdzeniem prawidłowych wyników wykonanych testów |  | TAK
| Możliwość powrotu wózka załadowczego przez sterylizator w sposób „ŚLUZY” |  | TAK
| Wbudowany system oszczędzania wody |  | TAK
| Przyłącza do wody zimnej i demineralizowanej |  | TAK
| Przyłącza do sprężonego powietrza |  | TAK
| Moc: max. 40kW |  | TAK
| Zasilanie: 400V |  | TAK
4.1 | Wózek załadowczy/transportowy sterylizatora parowego na 6 JW. | 4 | -
Konstrukcja nośna wózka z profili zamkniętych ze stali kwasoodpornej min. A304.
4 kółka jezdne z obrotnicami i hamulcem
Bieżnie kółek z nie brudzącej gumy.
| Mechanizm sztywno sprzęgający ze sterylizatorem od strony załadowczej i wyładowczej, z blokadą wózka wsadowego na wózku transportowym. |  | TAK
4.2 | Wózek wsadowy sterylizatora parowego na 6 JW. | 2
Konstrukcja nośna wózka i półek ze stali kwasoodpornej min. A304.
Dwie ażurowe półki wózka, dolna stała, górna o regulowanej wysokości (min. 7 położeń).